## Sheet1
Caiet de sarcini
1. Denumirea beneficiarului: Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25b tel:25-41-05,25-41-07, fax: 72-80-47;
3. Obiectul achizițiilor: Echipamente medicale;
4. Cod CPV: 33100000-1.
Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie
| Descriere | Sistem video pentru investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator
| Parametrul |  |  | Specificația
| Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥ 1
|  | Imaginea HDTV / HD |  | ≥1920x960 pixeli
|  | Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  |  | Iluminare | auto
|  |  | Balans de alb | auto
|  |  | Acuitate | da | Informație adițională
|  |  | Înghetarea imaginii | da | Valoarea estimativă
|  |  | Reducerea zgomotului imaginii | da | 1 000 000,00 lei, fără TVA
|  |  | Iris automat | da
|  |  | Zoom electronic | da
|  |  | Videocompensare | da
|  | Ieșiri | RGB | 1
|  |  | Y/C | ≥ 1
|  |  | Digital (DVI, SDI, HD-SD,HDMI) | da
| Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  | da
| Sursa de lumină | Tip lampă |  | LED sau xenon >250W
| Periferice disponibile | Display medical HD |  | ≥ 23 inch
|  | Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
|  | Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) |  | ≥ 50 înregistrări
|  | Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice |  | da
|  | Suport pe rotile |  | da
| Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
| Sistem de aspirație | Să se indice modelul oferit |  | modelul
|  | Tip |  | Separat de procesor
|  | Volumul rezervorului |  | 1,4 -1,8 litri
|  | Vid |  | da
|  | Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
| Accesorii: |  | Sursa de lumină | modelul oferit
1 unit.
|  |  | Pompă | inclusă
0,3 - 0,6 Pa
|  |  | Tester automat | 1 unit. (să se indice modelul)
|  |  | Aspirator endoscopic | ≥ 0.85 bar
|  |  | Vas de rezervă pentru aspirator | ≥ 1,5 l, 1 unit.
|  |  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  |  | Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor | 1 unit. (să se indice modelul)
|  |  | Polițe reglabile la înălțime sau fixe | 4 unit.
Videobronhoscop | Să se indice modelul oferit |  |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  |  | ≥ 1920x1080 pixeli
| Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  | da
| Tubul de inserție | Lungimea |  | ≥ 600 mm
|  | Diametrul exterior |  | 5mm ± 1mm
|  | Gradația |  | Să se indice adîncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm
| Canalul de lucru | Diametrul |  | ≥ 2.8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere |  | 120 grade
|  | Adîncimea cîmpului de vedere |  | 3 - 100 mm
| Deflecția | sus/jos |  | 180/130
| Capul distal | Diametrul exterior |  | 5mm ± 1mm
| Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane |  | ≥4
|  | înghețarea imaginii |  | da
|  | eliberarea imagini |  | da
|  | capturare imaginii |  | da
|  | reglarea intensității lumnii |  | da
|  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) |  | da
|  | modificarea contrastului |  | da
|  | zoom electronic |  | da
| Spălarea obiectivului |  |  | da
| Metode de sterilizare |  |  | Să se indice minim o metodă de sterilizare
Videogastroscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x960 pixeli
| Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da
| Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 1300 mm
|  | Lungime de lucru | ≥ 1000 mm
|  | Diametrul exterior | 9 ± 0.5 mm
|  | Marcaj de lungime | da
| Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1
|  | Diametrul | ≥ 2,8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade
|  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100 mm
| Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade
|  | Stînga/dreapta | 100/100 grade
| Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane | ≥ 4
|  | înghețarea imaginii | da
|  | eliberarea imagini | da
|  | capturare imaginii | da
|  | reglarea intensității lumnii | da
|  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da
|  | modificarea contrastului | da
|  | zoom electronic | da
| Spălarea obiectivului |  | da
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
Videocolonoscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x960 pixeli
| Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da
| Tubul de inserție | Lungimea totală | ≥1700 mm
|  | Lungimea de lucru | ≥ 1350 mm
|  | Diametrul exterior | 12 ± 1 mm
| Canalul de lucru | Diametrul | ≥ 3,7 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere | > 160
|  | Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100
| Rata de deflecție | sus/jos | 180 grade
|  | stînga/dreapta | 160 grade
| Cu functie de rigidizare |  | da
| Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane | ≥4
|  | înghețarea imaginii | da
|  | eliberarea imagini | da
|  | capturare imaginii | da
|  | reglarea intensității lumnii | da
|  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da
|  | modificarea contrastului | da
pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa
|  | zoom electronic | da
| Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri |  | da
| Spălarea obiectivului |  | da
| Imersibil |  | da
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare