## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) |  |  |  | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) |  |  |  | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
33100000-1 | 3.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) |  |  |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 3.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) |  |  |  | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
33100000-1 | 4.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) |  |  |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 4.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) |  |  |  | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
33100000-1 | 5.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) |  |  |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 5.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) |  |  |  | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
33100000-1 | 6.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) |  |  |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 6.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) |  |  |  | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) |  |  |  | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) |  |  |  | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) |  |  |  | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) |  |  |  | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale ., ml
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) |  |  |  | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) |  |  |  | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) |  |  |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) |  |  |  | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml
33100000-1 | 15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) |  |  |  | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA
33100000-1 | 16.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 16.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA
33100000-1 | 17.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 17.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA
33100000-1 | 18.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 18.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA
33100000-1 | 19.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 19.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat)
33100000-1 | 20.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 20.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat)
33100000-1 | 21.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 21.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml
33100000-1 | 23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) |  |  |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) |  |  |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) |  |  |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) |  |  |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml
33100000-1 | 27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) |  |  |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) |  |  |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) |  |  |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) |  |  |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) |  |  |  | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml
33100000-1 | 32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) |  |  |  | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml
33100000-1 | 33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) |  |  |  | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml
33100000-1 | 34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) |  |  |  | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml
33100000-1 | 35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) |  |  |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) |  |  |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) |  |  |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) |  |  |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) |  |  |  | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml
33100000-1 | 40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) |  |  |  | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml
33100000-1 | 41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) |  |  |  | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml
33100000-1 | 42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) |  |  |  | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml
33100000-1 | 43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) |  |  |  | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml
33100000-1 | 44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) |  |  |  | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml
33100000-1 | 45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) |  |  |  | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) |  |  |  | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml
33100000-1 | 55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) |  |  |  | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml
33100000-1 | 56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) |  |  |  | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml
33100000-1 | 57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) |  |  |  | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml
33100000-1 | 58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) |  |  |  | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml, ml
33100000-1 | 59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) |  |  |  | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) |  |  |  | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) |  |  |  | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml
33100000-1 | 62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) |  |  |  | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) |  |  |  | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml
33100000-1 | 64 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) |  |  |  | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) |  |  |  | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 66 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) |  |  |  | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) |  |  |  | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) |  |  |  | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml
33100000-1 | 69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) |  |  |  | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml
33100000-1 | 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) |  |  |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml
33100000-1 | 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) |  |  |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l., ml
33100000-1 | 72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) |  |  |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml
33100000-1 | 73 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) |  |  |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml
33100000-1 | 74 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml
33100000-1 | 75 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) |  |  |  | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml
33100000-1 | 76 | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) |  |  |  | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test
33100000-1 | 77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) |  |  |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml
33100000-1 | 78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) |  |  |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml
33100000-1 | 79 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) |  |  |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml
33100000-1 | 80 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) |  |  |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml
33100000-1 | 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. ., ml
33100000-1 | 82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 85 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 86 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) |  |  |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml
33100000-1 | 87 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ) |  |  |  | Cloride cu standard ( 007955 ), Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator., ml
33100000-1 | 88 | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) |  |  |  | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent ,,Finecare FIA” test tip cartridj. Set ≈ 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test
33100000-1 | 89 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) |  |  |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | ml | 34550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23494
33100000-1 | 2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | ml | 42827 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29122.3583
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48685
33100000-1 | 3.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ml | 47775 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 3.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ml | 45850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28364.9667
33100000-1 | 4.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) | ml | 26274 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ml | 28274 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78537.1583
33100000-1 | 5.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ml | 72675 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ml | 78358 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7960.1583
33100000-1 | 6.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ml | 10708 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ml | 4600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | ml | 17350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4511
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | ml | 5100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3060
33100000-1 | 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | ml | 3825 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2295
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | ml | 46475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 185900
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | ml | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48000
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | ml | 9540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38160
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | ml | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120000
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | ml | 2025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20877.75
33100000-1 | 15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | ml | 3650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37631.5
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23311.5
33100000-1 | 16.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | ml | 24725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | ml | 20750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50988
33100000-1 | 17.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | ml | 52000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | ml | 48200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16635
33100000-1 | 18.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | ml | 17500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | ml | 15250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6006
33100000-1 | 19.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | ml | 3300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | ml | 8800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13693.25
33100000-1 | 20.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | ml | 12200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | ml | 12025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) |  |  |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31457.25
33100000-1 | 21.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | ml | 23875 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | ml | 32325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | ml | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1650
33100000-1 | 23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | ml | 8825 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5206.75
33100000-1 | 24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | ml | 11275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6652.25
33100000-1 | 25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | ml | 5855 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3337.35
33100000-1 | 26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | ml | 5875 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3348.75
33100000-1 | 27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | ml | 12700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6350
33100000-1 | 28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | ml | 12652 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6326
33100000-1 | 29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | ml | 35275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21870.5
33100000-1 | 30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | ml | 81625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50607.5
33100000-1 | 31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | ml | 3350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24957.5
33100000-1 | 32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | ml | 10177 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75818.65
33100000-1 | 33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | ml | 6725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25891.25
33100000-1 | 34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | ml | 8100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31185
33100000-1 | 35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | ml | 31000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8060
33100000-1 | 36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | ml | 6351 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1651.2583
33100000-1 | 37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | ml | 43725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11805.75
33100000-1 | 38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | ml | 74102 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20007.5417
33100000-1 | 39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | ml | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | ml | 10250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24600
33100000-1 | 41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | ml | 4700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11280
33100000-1 | 42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | ml | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 860
33100000-1 | 43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | ml | 15375 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10916.25
33100000-1 | 44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | ml | 10750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7632.5
33100000-1 | 45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | ml | 3930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5109
33100000-1 | 46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | ml | 12600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16380
33100000-1 | 47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | ml | 26000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28600
33100000-1 | 48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | ml | 18000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4140
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | ml | 2300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2530
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | ml | 39450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9073.5
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | ml | 8900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9790
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | ml | 37900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10612
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | ml | 45675 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50242.5
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | ml | 69952 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19586.5583
33100000-1 | 55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | ml | 24340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141172
33100000-1 | 56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | ml | 13866 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80422.8
33100000-1 | 57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | ml | 7169 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 322605
33100000-1 | 58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | ml | 1675 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75375
33100000-1 | 59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | ml | 6400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4864
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | ml | 6400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4864
33100000-1 | 61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | ml | 23608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 161714.8
33100000-1 | 62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | ml | 12941 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88645.85
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | ml | 3343 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47403.7417
33100000-1 | 64 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7090
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | ml | 9675 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10739.25
33100000-1 | 66 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | ml | 2900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3219
33100000-1 | 67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | ml | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 581.4
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | ml | 5256 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17975.5167
33100000-1 | 69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | ml | 3003 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13363.35
33100000-1 | 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | ml | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5200
33100000-1 | 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 260
33100000-1 | 72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | ml | 9825 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3537
33100000-1 | 73 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | ml | 19400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6984
33100000-1 | 74 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | ml | 3374 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94472
33100000-1 | 75 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | ml | 3239 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113365
33100000-1 | 76 | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) | Test | 19140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 196185
33100000-1 | 77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | ml | 8450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6929
33100000-1 | 78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | ml | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4920
33100000-1 | 79 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | ml | 25550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20951
33100000-1 | 80 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | ml | 35302 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28947.6417
33100000-1 | 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | ml | 42783 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26525.4583
33100000-1 | 82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | ml | 43475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26954.5
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | ml | 24024 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14894.8833
33100000-1 | 84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | ml | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4340
33100000-1 | 85 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 650
33100000-1 | 86 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | ml | 37477 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22860.9667
33100000-1 | 87 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ) | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 804
33100000-1 | 88 | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) | Test | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105000
33100000-1 | 89 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | ml | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1610
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 3009794.4083

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________