| APLICAŢII CLINICE |  |  | Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți moi |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolă |  | cu mișcări independente | Sus/Jos |
|  |  |  | Dreapta/Stînga |
| PROBE PORTURI Active |  |  | ≥ 4 |
| PROBE TIP, MHz |  | Linear | 8 - 16 MHz |
|  |  |  | Elemente fizice:≥ 192 |
|  |  | Convex Single Cristal | 1,5 - 6 MHz |
|  |  |  | Elemente fizice:≥ 192 |
|  |  | Phased/Vector Single Cristal | 2 - 5 MHz |
|  |  |  | Elemente fizice:≥ 92 |
| Frecvența maximă a sistemului |  |  | ≥ 24 MHz |
| NIVELE DE GRI |  |  | ≥256 |
| PREPROCESARE, canale digitale |  |  | ≥ 9 000 000 |
| GAMA DINAMICA |  |  | ≥ 300 dB |
| Adîncimea de scanare |  |  | ≥ 40 cm |
| POSTPROCESARE |  |  | Mape culore |
|  |  |  | Inversare spectru |
|  |  |  | Unghi de scanare |
|  |  |  | Baseline |
| MODURI de Scanare | 2-D mod |  | da |
|  | M-mod |  | da |
|  | Color M -mod |  | da |
|  | Anatomical M-Mod |  | da |
|  | Mod Panoramic |  | da |
|  | Mod Trapizoidal |  | da |
|  | Compunere spațială |  | ≥ 7 trepte |
|  | Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine |  | ≥ 10 trepte |
|  | Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi |  | Da |
|  | Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice |  | da |
|  | Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza |  | Da |
|  | Harmonic imaging |  | da |
| DOPPLER | Tip |  | CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI |
|  | Direcțional-PDI |  | da |
|  | Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin |  | da |
|  | Duplex |  | da |
|  | Triplex |  | da |
|  | Metode de masurare |  | manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real |
| Moduri de vizualizare | 2D/PW |  | Da |
|  | 2D/Color Doppler |  | Da |
|  | 2D/M mode |  | Da |
|  | 2D/PW/ Color Doppler sau PDI |  | Da |
|  | Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI |  | da |
| FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale |  | da |
|  | Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton |  | Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline |
|  | Auto IMT |  | da |
|  | Auto EF |  | da |
|  | Rapoarte |  | Auto generare |
| PAN/ZOOM | imagine în timp real |  | da |
|  | imagine îngheţată |  | da |
| STOCARE IMAGINI | Capacitate |  | SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD) |
|  | Cine |  | da |
| DICOM 3.0 COMPLIANT |  |  | da |
| MONITOR integrat de control de tip touch |  |  | ≥ 12'' |
| PACHETE DE ANALIZĂ | Cardiac |  | da |
|  | MSK |  | da |
|  | Vascular |  | da |
|  | Strain Rate |  | da |
|  | Stress Echo |  | da |
| MONITOR | marime |  | ≥ 23" |
|  | Rezoluție |  | ≥1920x1080 |
| Periferice | Bloc ECG |  | Da |
|  | Încălzitor de gel |  | Da |
|  | Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului |  | Da |