## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular) conform necesităților IMSP AMT Râșcani | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | USG General, GinecologicCardiologice, Vascular | USG General, GinecologicCardiologice, Vascular |  |  |  | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Caietul de sarcină Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4. Porturi pentru traductori CW Minim 1 opțiune disponibila. Nivele de gri ≥256. Sumarul gamei dinamice maximă ≥350dB Preprocesare Canale digitale ≥ 11 mil./ 500 canale fizice. Adâncime de scanare maxima ≥ 45 cm. " Traductoare acceptate de sistem: liniare, matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D." "Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități" Postprocesare: Imagine moduri: B-mod/ 2D - DA M-mod, - DA M-mod şi 2-D - DA Armonici Tisulare DA Armonici Tisulare diferențiale- DA M-mod anatomic DA M-Mod color DA Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; - DA Măsurări automatizate - DA Calcule automate DA Power Doppler DA B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) DA Duplex - DA Triplex - DA "Elastografie Compresiva cu Analiza în timp a elascității cu sistem comparativ (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară) -DA" "Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara, convexă și endocavitară), -DA" "Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; - Optional" Funcţionalităţi: Ajustare frecventa, DA Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta, DA Focalizare pe imagine pe toată adincimea, DA Ajustare mape de culori ≥ 9, DA Selectare automata a sondei la aplicarea presetului, Reglare GAIN, - DA Reglarea semnalului acustic, - DA Măsurători în timp real și în freeze, - DA Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare, - DA PAN/ZOOM imagine în timp real, Imagine îngheţată, - DA Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD; - DA "Porturi lesire audio, video tip HDMI, minim 2 porturi USB, pentru retea tip LAN; -DA " Memorie CINE; DA USB 3.0, 2.0 DA Pachete de analiză Vascular include minim: - Regimuri specializate de detectat microvascularizări DA - B-Flow sau analogic DA - Intima Medie DA Cardiac include minim: Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuietn – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. "Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Stress Eco – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Strain Cardiac – OPTONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale " "Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept;" Regim Automat de setare in regim B "Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler." DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): DA "Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare;" "Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional; DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." Traductoare de tip: "1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm. " 2) convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) convex cu valoare minimă nu mai mare de 4 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 65° și maxim 100°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. "4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 180°." Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD"" ≥ 23"" Panel de control touch ≥ 12""; Butoane consola configurabile; Tastatura digitala ; Braț flexibil; Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W imprimantă încorporată sau discretă." "UPS integrat sau aparte pentru functionarea sistemului fara energie electrica, timpul minim de functionare 30 minute; " Servetele din microfibra pentru stergere a sondelor 300 buc.; Solutie pentru dezinfectarea sondelor 5 l.; Perioada de garantie: min 24 luni de la data receptiei finale; Deservire de lungă durată min. 5 ani.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular) conform necesităților IMSP AMT Râșcani | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | USG General, GinecologicCardiologice, Vascular | USG General, GinecologicCardiologice, Vascular | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1