| NO | Denumirea bunurilor | Descrierea tehnică | UM | Cant. | Suma Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat | buc | 1 | 500000,00 |
| 1.1 | Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori. | Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența: - datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului; - contactelor ocluzale separat la nivelul dinților; - analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: - identificarea topografiei contactului; - centrul forței ocluzale; - centrul traiectoriei forței ocluzale Softul sa asigure legătura si sa fie compatibil cu aparatul predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare si aparatul care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție (electromiograf). Aparatul inlcude două tipuri de placuțe cu sensori mare și mic suprafața placii cu sensori poliester densitatea sensorilor pe suprafață min. 62 sensori/cm2, grosimea sensorului min.0,102 mm. Plăcuța mare cu sensori lungimea-min.130 mm, lățimea- max. 74 mm, lungimea suprafeței cu sensori – min.56 mm, Lățimea suprafeței cu sensori-min. 66 mm, nr. de sensori min. 1370 Plăcuța mică cu sensori lungimea-min.124 mm, lățimea-min.67 mm, lungimea suprafeței cu sensori – min.51 mm, lățimea suprafeței cu sensori-min.58 mm nr. de sensori min.1122. Posibilitatea de sterilizare rece a placuței cu sensori Rezistență a placuței cu sensori la max.15-20 de ocluderi. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garantie min. 24 luni; - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani | buc | 1 |  |
| 1.2 | Aparat care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție. | Utilaj dotat cu soft. Caracteristica tehnică: - Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceiași înregistrare; - posibilitatea de a garanta modulul general a coeficientului de micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli; - posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori; - posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi; - rezistența >100Mom; - diapazonul 0-2000 microvolți; - sunet >0,3 microvolți; - diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu; - raport maxim signal-sunet 1000000:1; - perioadă de grație până la milisecunda apropiată. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garantie min. 24 luni; servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani | buc | 1 |  |
| 1.3 | Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă, utlizat în stomatologie pentru relaxarea musculară. | Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă ce oferă un stimul ritmic reglat cu precizie atât mușchilor masticatori, cât și faciali. O singură pereche de electrozi asigură o stimulare blândă, mediată prin nervii cranieni al cincilea (V-lea) și al șaptelea (VII-lea), astfel încât beneficiile să fie primite de întreaga musculatură masticatorie și facială. O plasare opțională a electrodului, pe triunghiul posterior al gâtului, bilateral, asigură stimularea celui de-al unsprezecelea nerv cranian (accesoriu al XI-lea), care conține fibrele motorii către mușchii trapez și sternocleidomastoidian. Posedă două canale de activitate; - tipul impulsurilor - două faze, simetrie alternativă; - ieșire - curent continuu; - diapazon dinamic – min.0,7 mA – max.80 mA; - durata impulsului min 300 -max. 900 microsecunde; - frecvența impulsurilor max. 60/min.; - balans 1:3-3,1; - interval între canale 28 milisecunde; alimentare acumulator 9 volți. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garantie min. 24 luni; servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani | buc | 1 |  |
|  |  | Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică | buc | 18 | 3420000,00 |
| 2.1 | Instalație stomatologică | Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu 4 programe de poziţionare - setari pentru minim 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziţia de ridicare (de la 390 pina la 810 mm) - tetiera ergonomica biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic - mişcarea spatarului de (min 85- si max. 10 grade) ± 10% - lăţimea spătarului de la 560 mm ± 10% - lăţimea fotoliului de la 460 mm ± 10% - blocare automata a unitului la coborire în jos - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti. - fixarea în pardoseală din 4 puncte cite 2 pe ambele parți al platformei - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibiliatea de a inchide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - frecvenţa 50 Hz - consumul maximal de putere la frecventa 50Hz 1150 VA ± 10% - nivel de protecţie la electrocutare - tip B - tip de protecţie la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare minim 150 kg - Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului min 75 cm Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor - Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi spray Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detaşabil Butoane separate - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor inducție LED Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă şi facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotaţii max.40000 rpm/min Frecvenţa de rotaţii de la 60 pîna la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcţie de frecvenţa de rotaţii de la 5 pîna la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Greutatea max 125 g (+/-) 10 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de processor Mîner detaşabil autoclavabil; Frecvenţa de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc; Virf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcţii, aria de aplicaţii: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca ± 10% - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pînă la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecţionată din sticlă neagră cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pînă la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent şi pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticla si cu sensor: - marirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii in doua regimuri diferite sprei/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la pozițiia inițiala - salvarea și revenirea repetată a pozitiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuipătoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedală Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 % Braţul asistentului: Suprafata din sticla cu butoanele de comanda incorporate - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea Aspirator de salivă pe bază de aer Consum redus de aer Dotat cu aspirator de saliva Dotat cu aspirator chirugical Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire Puterea de aspirare minim 0.5 l/min Reflector Stomatologic Braţul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotaţie, în plan vertical şi orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanţă optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncţională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mişcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziţionare a pacientului în fotoliu - Activarea poziţionării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcţia seringă la turbină şi micromotor - Reglare lentă a rotaţiilor micromotorului - Umplerea paharului - Clătirea scuipătoarei Blocul hidraulic - Bol din sticla sau ceramică, usor detașabil - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 pînă la 45 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol din sticla sau ceramică, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1 sec – pina la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec -Volumul pentru apă distilată min.1.5 l Cerințe obligatorii: Posibilitatea de a alege culoarea tapităriei unitului stomatologic, să fie identică cu tapităria scaunului medicului și a asistentei medicale. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanţie de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022 Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul sa fie in limba rusa sau română. Termenul de garanție: minim 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minim 5 ani. Operatorul economic va asigura instalarea utilajului | buc | 18 |  |
| 2.2 | Scaun pentru Medic | - Suport pentru piciorele rotund - Posiblitatea de regla unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse | buc | 18 |  |
| 2.3 | Scaun pentru Asistent | - Posiblitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse | buc | 18 |  |
| 2.4 | Masa pentru medic | Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil Specificații tehnice: Masă de service cu sertar dublu compact de top 2 sertare h: max. 11 cm 1suport (poliță) deschis Mobilitate cu roți silențioase Dimensiuni: maxim 45 x 60 x 82 cm (h) | buc | 18 |  |
|  | Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic | Autoclav cu capacitate min. 23 si max. 24 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: - Clasa de autoclavare - B, S - Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz - construcția interioară – din oțel inoxidabil, - exterior – din plastic, - regimuri de sterilizare – min. 4 programe, - control electronic- microprocesor, - să posede imprimantă termică, - monitortizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED, - Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic), - Alarme – acustică vizuală - Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. - Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, - Camera de sterilizare – din oțel - Volum interior – min. 23 și max.24 litri - Gama de temperature – 121-134 grade C, - Teste de lucru – Vapori instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. - Termenul garantie min. 24 luni In cost vor fi incluse: - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani - serviciile de instalare a autoclavului - se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea și deservirea utilajului. | buc | 2 | 120000,00 |
|  | Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie. | Min. 15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: - Pensa parodontala Gerald; - Portac Crile Ryder (dupa autor) - 150mm+- 1mm; - Foarfece chirurgicale La Grange (dupa autor); - Bisturiu cu miner; - Miner pentru lame micro; - Pistol endo drept; - Miner pentru oglinda nr.5; - Micro oglinda; - Plugger; - Chiureta pentru os Hemingway (dupa autor) nr.1; - Chiureta pentru os Lucas (dupa autor) nr.87; - Elevator periostal numinat Molt (dupa autor) nr.9; - Retractor Senn-miller (dupa autor); - Aspirator chirurgical; - Retractor Gillies (dupa autor); - Boxa din inox. - Termenul de garantie – minim 12 luni | set | 5 | 41000,00 |
|  | Trusa de chirurgie de bază | Sondă parodontală -cu scară, unghi unilateral cu mâner gol cu ​​diametrul de 8 mm +-1mm, Mânerul pentru un bisturiu plat cu scara milimetrică nr. 3, DESCRIERE: - conexiune nr. 3 - compatibilă cu lame înlocuibile 10-11-12-12-12D-13-15-15С - scara milimetrica; - mâner plat - simplitate și ușurință de utilizare; - crestăturile speciale din zona de lucru nu permit alunecarea instrumentului în timpul lucrului; - lungimea mânerului bisturiului este de max. 125 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Mâner pentru un bisturiu rotativ nr 3 DESCRIERE: Port lama bisturiu, lung max.,160 mm+ - 1mm, 180°. Suport pentru ac Mathieu (dupa autor) cu blocare internă, drept 140 mm +-1mm, DESCRIERE: - port-ac drept; - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite; - suprafețele de lucru au crestături transversale; - dimensiunea acului 2-0, 3-0, 4-0; - lungimea instrumentului – max.140 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Suport pentru ace Crile-Wood (dupa autor) cu insertii de carbură drepte de max. 150 mm; DESCRIERE: - port-ac drept; - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite; - suprafețele de lucru au crestături transversale; - dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului – max.150 mm +-1mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Foarfece operaționale chirurgicale Iris BLACK SHARP LINE (dupa autor) cu vârf negru curbat; Foarfece de operare chirurgicale Goldman-Fox (dupa autor) Super tăiere cu vârf curbat; Retractor (expandator rotativ) Misch (dupa autor) 2 pentru țesuturile moi max.165 mm, Departator Misch (dupa autor) 2, max.165 mm Pensete anatomice rotunde drept max.180 mm, pensa chirurgicala Round (dupa autor), dreapta, max.180 mm; Pensule rotunde anatomice curbate de max.180 mm+- 1mm; Periostal Goldman-Fox Spreader (dupa autor), cu două fețe 4,5 mm - 5,5 mm; Spreader Periostal Prichard (dupa autor), cu două fețe 10 mm - 4,5 mm; Distribuitor periostal Molt (dupa autor) N.9, cu două fețe 4 mm - 7 mm; Nippers (dupa autor) osoase (Rongers) (dupa autor), Micro Friedman (dupa autor) drept; Cutie cu capac pentru 20 de instrumente. - Autoclavabil; - Termenul de garantie – minim 12 luni | buc | 5 | 51000,00 |
|  | Aparat piezotom | •să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici: •Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max) •Frecvența 24 kHz ~ 36kHz •Puterea de ieșire min 5W si max.35W •Greutate max. 3,1 kg •Panou de comanda digital (cu programele presetate ) Componența setului: 1. Aparatul de piezochirurgie -1 2. 2 piese de mână autoclavabile 3. minim 14 anse diverse 4. Pedala de comanda -1 5. Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1 6. Suport pentru piesa de mână 7. Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1 8. Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc Termenul de garantie – minim 24 luni | buc | 1 | 55000,00 |
|  | Fiziodispenser | Motor chirurgical pentru implantologie: Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la reteaua 220V, suport pentru solutie fiziologica Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optica dubla pentru iluminare mai buna, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigării în cazul chirurgiei ghidate. Diamentrul capului - maxim max, 9.8mm, mărimea capului maxim 13.5mm, greutate maxima <=87g, nivel maxim de zgomot <=57dB Blocul de comanda trebuie sa aiba maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, si/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula speciala. Micromotor electric, fara perii (cu inductie), cu led, dimeniuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maxima 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie sa asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm. Termen de garantie min. 24 luni. Certificat de calitate CE. | buc | 4 | 220000,00 |
|  | Dispozitiv digital portabil de inregistrare a ocluziei | Setul constă din servieta, ce contine un dispozitiv digital de inregistrare a ocluziei portabil, încărcător inductiv, un incarcator cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min. 25 de senzori ocluzali. Sistem digital portabil de inregistrare a ocluziei, care combină înregistrarea tradițională și digitală a distribuției presiunii pe suprafețe ocluzale. Sistemul digital portabil de inregistrare a ocluziei este utilizat în combinație cu senzorii ocluzali, si poate fi aplicat exact prin foliile de testare a ocluziei convenționale. Distribuția presiunii masticatorii pacientului este înregistrată digital în min. 256 de niveluri de presiune și apoi transmisă aplicației speciale de pe un iPad pentru evaluare ulterioară. Înregistrările sunt stocate în sistemul de gestionare a pacienților de pe iPad și pot fi revizuite sau exportate în orice moment. Setul contine: - servieta - dispozitiv de inregistrare a ocluziei portabil - incarcator inductiv - incarcator cu cablu - senzori de testare (cutie min.25 senzori) inductiv, un incarcator cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min.25 de senzori ocluzali. Garantie min 24 luni, Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 4 | 88000,00 |
|  | Aparat ultrasonic | Aparat ultrasonic pentru activarea serurilor in canalul radicular. Termenul de garantie – minim 12 luni | buc | 3 | 9000,00 |
|  | Endomotor portabil fara fir | Descriere: 1. Cap mini pentru cea mai buna vedere 2. Interfață convenabilă și intuitivă 3. Motor fără perii 4. Functie de autoreversare 5. Posibilitatea de a instala capul în min. 6 poziții 6. Cap autoclavabil la max.135° 7. Dispune de min.5 programe personalizabile (cuplu, viteză, direcție de rotație, inversare automată, reciprocitate) 8. Opriți automat când este inactiv 9. Setări de salvare automată 10. Încărcător fără contac. Specificații technice: 1. Baterie Li-ion, de la min.1200 mAh pînă la 2000mAh 2. Viteza de rotație: min.100 rpm si max.1200 rpm 3. Tipul de file: ø2,35 mm 4. Numărul de programe: min.5 5. Cuplu (N / cm): min. 0,4 si max. 5,0 6. Greutate: min. 120 grame, max. 160 grame 7. Dimensiune: maxime 270 x 40 x 35 Termenul de garantie min. 24 luni | buc | 4 | 52000,00 |
|  | Set de accesorii pentru fotografierea intraorala | Setul consta din: 1.Dispozitiv de ventilare (antiaburire) si iluminare oglinda cu baterie lithium (3.7 V/900 mAH). 2.Incarcator de care 3.Oglinzi intraorale de diferite dimensiuni minm 3 buc 4.Retractor vestibular 1 buc. 5.Retractor 2 buc. Garantie 12 luni | buc | 4 | 46000,00 |
|  | Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED | Endomotor cu apex-locator integrat cu LED. Trei regimuri de lucru: endo-motor, apex locator, endomotor-apex locator, ecran tactil de min. 5 inch, min.7 tipuri de sisteme de ace endodontice setate, indicator luminos pentru - Apex, Baterie, toate tipurile de wireless care există, wi-fi, bluetooth, GPRS,3G, GPS, cu condiția că aceste tipuri de legături să fie realizate dintre stația de bază și endomotor autonom, fără necesitatea conectării surselor suplimentare; 4 moduri de funcționare – apex-locator, rotație continua, mișcare de reciprocitate, mișcare continua cu apexlocator Caracterisitic tehnice - Alimentare incărcător 240V, 50 Hz - Cuplu reglabil min.0,4 si max. 5,0 N.cm - Min.5 setări pentru reglarea vitezei de rotație – min 100 rpm și max. 1200 rpm. - piesa de mana cu reductie 6:1 - Garantie min 24 luni | buc | 9 | 126000,00 |
|  | Aparat de condensare și topire gutapercii. | Aparat de condensare gutapercă ce conține în set pistol de topire a gutapercii, pistol de condensare, încărcătoare și vîrf. Pistol de topire a gutapercei cu următoarele caracteristici: - Temperatura de lucru 160,180,200, 230 grade C. - Timpul de lucru max. 1.5 ore - Baterie Li-ion 3,7V și min.2200 mAh - Min.4 virfuri în set - Conexiune wireless - Capul pistolului să se poată roti la 360 grade - Dezvoltă temperatura de 200 grade C în 30 secunde Pistol de condensare cu caracteristicile: - Temperatura de lucru de 150, 180, 200, 230 grade C - Timpul de încălzire de max.5 sec. - Baterie Li-ion de 3.7V și min. 2600 mAh - Min. 4 vîrfuri în set - Garantie min. 24 luni. | buc | 3 | 66000,00 |
|  | Dispozitiv de malaxare automata | Setul consta din: dispozitiv de malaxare automata pentru VPS(Vinyl Polysiloxan) +min.10 cartuse cu volumul max. de 0.380 ml. fiecare material amprentar (tester) in set. Caracteristici dispozitiv de malaxare: • Complet automat cu min.12 programe de mixare pentru fiecare tip de material de amprentare. • Extrem de ușor de operat datorita semnalelor sonore pentru fiecare etapa de lucru emise de dispozitiv. • min.3 nivele de viteză - extrem de rapid și eficient în timp adaptate nevoilor variate ale echipei dentare. • Proces de tratament fără erori si calitatea materialului invariabil omogenă și fără bule. • Dozare optimă. • Raport de amestecare perfect • Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului. Caracteristici tehnice: • Conexiune electrica 230V. • Siguranta de retea T2A,250V. • Fregventa 50 hz/60 hz. • Putere max.200 W=200 VA. • Pistonul de presare a cartusului cu material de amprentare revine in pozitia initiala maximum in 11 secunde. • Dimensiuni dispozitiv maximum 370x180x430 mm. • Greutate max. 8.9 kg. • Temperatura ambietala min +5 si max +40 • Temperatura recomandata de functionare min. +18 si max. +40 • Culoarea ALBA. Termenul de garantie min. 24 luni | buc | 5 | 125000,00 |
|  | Apex Locator cu test de vitalitate a pulpei | Caracteristică: 1. Functie de masurare a vitalitatii pulpei dentare 3. Posibiltiatea de reglare a unghiului dupa necesitate 3. Proiectare multi-frecvență, exactă; 4. Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 5. Funcția de autotest în localizatorul de vârf; 6. Zona îngustă a vârfului poate fi ajustată dupa necesitatea; 7. Semnal sonor; Date Tehnice: 1. Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50 / 60HZ 2. Baterie: 7.4V / max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă 3. Timp de incarcare: max.3 ore 4. Afișaj: ecran LCD color 5. Functie de semnal sonor Volum / greutate: 1. Volum (cm): maxim 24x19x9 2. Greutate: max.2,0 KG Garantie min. 24 luni | buc | 6 | 30000,00 |
|  | Cuptorul de încălzire a obturatorului endodontic | Încălzire tridimensională pentru o umplere excelentă a canalelor laterale și apicale lungi și curbe. Încălzirea rapidă min 15 si max 35 sec periuta de curatat si un set de stikere autocolante Voltaj: 115 or 230 VAC, 50/60 Hertz Nivelul tensiunii de alimentare: ±10% Garantie 12 luni | buc | 1 | 11700,00 |
|  | Apexlocator | Ecran LCD care oferă o imagine clară și strălucitoare - culori diferite ce indică într-un mod clar traiectoria acului. Tehnologie avansată de măsurare și calibrare asigură măsurători precise. Pliabil, ușor de ajustat unghiul visual Date: Baterie: 3.7V/750mAh Consum: ≤0.5W Ecran: min. 4.5" LCD Greutate unitate principală: max. 336g Dimensiuni: maxim - 84mm x 88mm x 112mm Prezentare: Clema ac; Cîrlig ac; Sonda ac; Baterie reîncărcabilă Garantie 24 luni | buc | 12 | 66000,00 |
|  | Craniu 3D | Craniu didactic format din min 7 piese. Partea dreapta, transparenta, cu toate structurile transparente cu dimensiunile maxime 35x18x18 cm; min. 1,0kg. Termenul de garanție minim 12 luni | buc | 4 | 40000,00 |
|  | Apexlocator | Aparat pentru determinarea lungimii de lucru, afișaj LED color, funcționează corect în canale uscate și umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în min. 4 trepte. La aparat se anexează 1 adapter de curent universal, 1 cablu de măsurare cu clemă, 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. Ecran color LEDs. Greutatea aparatului: min. 50 gr – max. 360 gr. Consum: min. 0.5W- max.50W. Dimensiuni: min. 20 x 15 x 9 (+/- 5) cm. Încărcare de la rețea/acumulator reîncărcabil. Termenul de garanție minim 24 luni | buc | 3 | 18000,00 |
|  | Bormașini pentru preparare | Destinată pentru prepararea țesuturilor dentare. Date tehnice –Tensiune de alimentare 220V/50Hz -10%, 110V/60/Hz-10% FDA, Cuplu puternic și control continuu de viteză variabil de la 0 pînă la 45.000 rpm, mai puțin motor de perie de carbon cu vibrații standard fără căldură după ore lungi de funcționare, schimbare ușoară a direcției de conducere pentru eficiență , pedală pentru picior, abilitate de rotire dreapta și stînga, proiectare compactă și ergonomică.Componență - min. 6 moturi, bur.- 2,35mm, 1 piesă dreaptă, 1 piesă contraunghi, 1 pedală de picior. Termenul de garanție minim 24 luni | buc | 15 | 30000,00 |
|  | Masa cu vibratie pentru turnare modele | 230V, 50Hz, putere max. 150 W, greutate max.6kg. Termenul de garanție minim 12 luni | buc | 4 | 16000,00 |
|  | Lampa bactericida de perete | Lampa bactericida de perete reciclatoare cu carcas metalic Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea max. 3 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile max. 1170 x 175 x 110 mm + 10%; Numărul tuburilor (tub)– două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W; Lungimea undei max. 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = min.-100 m3 pe oră, + 10%; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru (contor de ore); Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție min 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Producerea lămpii a. 2021 cu indicarea pe fiecare element; Certificat CE. Termenul de garanție minim 36 luni | buc | 3 | 12000,00 |
|  | Aparat de ambalat cu suport pentru rulouri | Aparat de ambalat cu support pentru rulouri de sigilare, 220V, banda de etanșare de min. 12 mm Termenul de garanție minim 12 luni | buc | 3 | 12600,00 |
|  | Distilator | Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta, cu domeniul de utilizare medical; Specificație: Capacitatea de distilare debit: min. 4,0-5,0 l/oră; confecționt din oțel inoxidabil; Presiunea necesară pentru răcirea apei – min.3-7 bar; Calitatea destilării – min. 2.3µ - siem./cm la 250C; Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH - 5,0:7,0; Conductibilitate: 0,056-5,0 µs/cm; Modul de operare: continuu; Controlul complet automat; Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare; Alimentarea: tensiune 220 -230V, fregvența 50 – 60 Hz.; Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci cînd detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde; Să fie dotat cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor; Greutatea 8 - 18 kg.; Consum 10 KW – 25KW; Să dispună de protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa; Dimensiuni exterioare: 650 x 300 x 500 mm - 750 x 400 x 600 mm Setul să dispună de elementele necesare pentru fixare de perete și de o instrucțiune de utilizare în limba română sau rusă. Garanție 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, școlarizarea să fie inclusă în preț; Certificate de conformitate; Accesorii: filtre, praf pentru curățat. | buc | 4 | 16800,00 |
|  | Articulator complet reglabil | Specificații tehnice: - Tip –Arcon - Pantă condiliană reglabilă min.20 si max. 60 grade - rază de curbură –max. 19 mm - Unghi Bennet (după autor) reglabil –min.5 și max. 30 grade - Protruzie min.0 si max. 6mm și retruzie min.0 si max 2 mm - Mișcări de lateralitate – min 0 sim max 1.5 mm - Înălțimea de max. 126 mm - Reglaj anterior – min 5 si max 10 mm. - Termenul de garanție minim 24 luni - Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 1 | 22000,00 |
|  | Arc Facial | Arc facial realizat din aluminiu, deschidere paralelă pentru adaptare în canalul auditiv al pacientului, frontal – fixarea arcului facial să se efectuieze printr-o bară deplasabilă în tija nazală cu sprijin în punctual nasion (baza nasului). Fixarea arcului facial pe craniul pacientului să se efectueze printr-un sistem de montare în trei puncte (2 adaptoare auriculare și sprijin în punctul nasion). Să posede în set furcă de înregistrare a arcadei superioare, conexiunea dintre furcă și arcul facial să fie realizată printr-un suport articular 3D. Arcul facial să fie compatibil cu articulatorul Artex CR. Termenul de garanție minim 24 luni Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 1 | 14000,00 |
|  | Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR | Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach). Măsuța de ghidare individuală este utilizată pentru a menține unghiul de ghidare incizală și funcționează într-un mod în care tija verticală se sprijină pe centrul mesei de ghidare incizală în timpul mișcărilor de articulație. Termenul de garanție minim 24 luni. Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 1 | 9000,00 |
|  | Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR | Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach) Realizează transferul parametrilor din arcul facial în articulator. Termenul de garanție minim 24 luni Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 2 | 14000,00 |
|  | Autoclav multifunctional | Autoclav multifunctional care permite curatarea, lubrifierea si sterilizarea a 6 piese de mana si turbine printr-o simplă atingere. Inclus in set min.6 adaptoare la alegere p/u orice tip de adaptare. Avantaje de curatare, ungere, dezinfectie si sterilizare intr-un singur ciclu a turbinelor, pieselor de mana si a anselor pentru detartraj. Interfata pentru sisteme de documentare electronice Decontaminare in conformitate cu standardele internationale Curatare si sterilizare proces in conformitate cu EN/ISO15883 si EN13060 Specificatii tehnice - Greutate neta: min 20 si max. 23kg - Nivel zgomot: <65 dBA - Alimentare: 90-120 VAC / 190-240 VAC - Frecventa: 50/60Hz - Curent nominal la 110/230VAC: 10 A/5A - Consum: max.1 kW - Clasa electrica: I - Lungime ciclul: min.16 si max. 32 minute - Conditii de operare: temperatura min 16°C si max. 26°C - Umiditate relativa: 60-80% - Fluctuatii in alimentare: +/- 10% - Volum rezervor apă: max 2litr - Presiune de lucru maxim admisa in camera autoclav: max.3.5bari Termenul de garanție minim 24 luni Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului | buc | 1 | 78000,00 |
|  | Compresor de aer pentru două instalații stomatologice | Compresor de aer pentru două instalații stomatologice - Compresorul ofertat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; - Compresorul dat să asigure cu aer comprimat două instalații stomatologice concomitent; - Motor cu 1 fază 50 Hz, minim 1.2 KW, minim 7.6 A; - Volumul minim a rezervorului 30 litri; - Să fie dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; - Să posede debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 160 NL/min; - Nivelul maxim de zgomot 71 DB (A); - Dimensiuni maxime 620mm x 460 mm x720mm; - Greutatea (netă) maximală 54 kg; - La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; - Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; - Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. - Termenul de garanție: minim 3 ani. - Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani | buc | 1 | 25000,00 |
| 31. | Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice | Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice - Compresorul ofertat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; - Compresorul dat să asigure cu aer comprimat patru instalații stomatologice concomitent; - Să fie dotat cu 2 motare cu faza 50 Hz, minim 2.4 KW, minim 15,4 A; - Volumul minim a rezervorului 100 litri; - Dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; - Debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 320 NL/min; - Nivelul maxim de zgomot 73 DB (A); - Dimensiuni maxime 1155 mm x 550 mm x 745mm; - Greutatea (netă) maximală 112 kg; - Recomandat pentru 4-5 instalații stomatologice; - Termenul de garanție: minim 36 luni; - Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; - La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; - Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. - Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani | buc | 2 | 75000,00 |

Președintele grupului de lucru                                              Valeriu Revenco