## Sheet1
Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric
Cod | 260430
Descrierea | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați.
Parametru | Specificație
Tip pacient | Adult, pediatric | da
Interval de măsurare | Diapazon | 0-100%
| Rata de măsurare | 80 - 100, ≤2 %
| Pulsul | 30 - 250 bpm, ± 2%
Rezoluția | SPO2 | ±1%
| Pulsul | ±1 bpm
Afișaj | SPO2 | da
| Valoare pulsului | da
| Puterea semnalului | da
| Indicator baterie descărcată | da
Display | LED sau LCD | da
Alarme | Auditiv | da
| Vizual | da
| SpO2 și valoarea pulsului mare/mic | da
| Sensor deconectat | da
| Sensor epuizat | da
| Buton de dezactivare alarmei sonore | da
Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da, de la 220V 50Hz
| Durata de viață | ≥ 12 ore
Accesorii
Sensor SpO2 reutilizabil, adult |  | 2 buc.
Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric |  | 2 buc.
Bloc de alimentare de la rețeaua electrică |  | 1 buc.
Husă pentru transportare |  | 1 buc.
Cantitatea necesară - 5 (cinci) bucăți
Livrarea să fie efectuată în maxim 15 zile de la semnarea contractului.