Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor:  Lampa chirurgicala cu 2 sateliți pentru anul 2024

| Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți |  |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Specificația |  |
| Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | Da |  |
| Numărul de sateliți | 2 | Da |
| Temperatura culorii | Reglabilă , 3000-5500 ±500 K | Da |
| Reglarea intensității luminei | Da |  |
| Indexul de culoare Ra | ≥ 95 | Da |
| Indexul de culoare R13 | ≥ 100 | Da |
| Dimensiunea cîmpului,cm | Focusabil | Da |
| Diametrul | 24-34 cm +/-2 cm | Da |
| Adîncimea | ≥ 80 cm | Da |
| Distanța de lucru | 0.7-1.5 m | Da |
| Nivelul de iluminare la 1 m distanță | satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm | Da |
|  | satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm | Da |
| Rotația | ≥ 270 grade | Da |
| Ajustare pe verticală | ≥80 cm | Da |
| Cresterea temperaturii în campul operator | <1º C | Da |
| Alimentarea electrică | 220V, 50Hz | Da |
| Durata medie de viaţă a LED-urilor | ≥ 60000 h | Da |
| Mişcarea capului luminos | ≥ 4 grade de libertate | Da |
| Mînere detașabile sterilizabile | Da |  |
| Panou de control integrat în lampa principal | Da |  |
| Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video | Da |  |
| Înălţimea podului | 3-4 m | Da |
| Garanție | 24 luni | Da |
| Operatorul economic se obligă să instaleze dispozitivul medical |  |  |
| Valoarea estimativă - 300 000 lei, fără TVA |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în deecurs de 40 zile din momentul semnării contractului,  sau la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Persoană de contact: 078913550

Semnăturile Membrilor Grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector .

Bobuţac Eugeniu- membru, Inginer aparate medicale.

Morozova Violeta – membru, șefă secţie bioinginerie.

Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist principal.

Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

Munteanu Aureliu – membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensiva’’