## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) |  |  |  | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8,0mm (colorate diferit). Lungimea - 35-55mm. Să prezinte dublu-filet multiconic pentru a oferi o stabilitate optimă, să fie autotarodant și autofiletant. Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN.
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8,0mm (colorate diferit). Lungimea - 35-55mm. Să prezinte dublu-filet multiconic pentru a oferi o stabilitate optimă, să fie autotarodant și autofiletant. Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaxial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN.
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Tija longitudinală - diam. 5,5mm. De culoare nereflectoare la lumină. Să prezinte variantele: dreaptă și incurbată, cu lungimea de 20-120mm (varianta incurbată) și 120-300mm (varianta dreaptă). Tija să aibă design special la capete pentru fixare la instrumentul conductor și inserare mai ușoară prin țesuturile moi de-a lungul crestăturii lungi de ghidare sau printr-o incizie separată. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN.
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Gratuit în folosință. Componența minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dispozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dispozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.
33100000-1 | 2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală |  |  |  | Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.
33100000-1 | 2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie |  |  |  | Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm.
33100000-1 | 2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie |  |  |  | Lungime - 200mm. Diametrul - 4.2mm. Volum – 2ml.
33100000-1 | 2 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă |  |  |  | Ciment radiopac de viscozitate inalta (masă plastică sub formă de praf polimetilmetacrilat /PMMA/ cu masa 19,0 - 19,5 gr cu substanța suplimentară de contrast cu masa 5,5-6,0 gr. si dizvoltant de 10,0 ml. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare Viscozitate inalta, special pentru proceduri spinale. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, să se obțină 1 doza minimă 24g ciment.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. |  |  |  | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm,. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI ,
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac |  |  |  | P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm,. Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului |  |  |  | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului |  |  |  | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei |  |  |  | Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm .
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel |  |  |  | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical |  |  |  | Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 80mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti |  |  |  | Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0-7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burgiu – 2buc 7. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tijei – 1buc 19. dispozitiv pentru modelarea tijei – 1buc 20. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea tjelor 6.0-7.0 si 3.5-4.0.
33100000-1 | 5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF |  |  |  | lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înăltimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixare cageului in corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan;
33100000-1 | 5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc 4. dispozitiv pentru distractie intre doua corpuri verebrale – 1buc 5. pinuri pentru dispozitiv de distractie – 4buc
33100000-1 | 6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF |  |  |  | Posibilitatea menevrarii poliaxiale in spatiu discal pe inserter varianta neutra si lordotica lungimea 30-40 mm înăltimea 7-14 mm cu pas de 1 mm,suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; forma "banana sau rinichi" cu spatiu central gol; Material: cusca - Titan .
33100000-1 | 6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc.
33100000-1 | 7 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare |  |  |  | PMMA radiopac, Viscozitate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.
33100000-1 | 8 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare |  |  |  | PMMA radiopac, Viscozitate inalta, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 10 g- maxim 12 g. Evaluarea va fi per gram.
33100000-1 | 9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale |  |  |  | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara |  |  |  | Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan .
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore |  |  |  | Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan.
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burgiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele -1buc 8. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc .
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF |  |  |  | Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înăltimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan.
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc .
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical |  |  |  | Design anatomic. Minim 3 marimi inaltime. Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea studiilor clinice si statistice din registre europene sau americane - legate in special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite).
33100000-1 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical |  |  |  | Set deinstrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit in custodie
33100000-1 | 14 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic |  |  |  | Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infectiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete.
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara |  |  |  | Tija precurbata anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai usoara tesuturilor moi. Al doilea capat pentru fixare in conducator de tija. Compatibil CT si RMN Culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 30-70 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 16 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 25-60mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru taierea tijei |  |  |  | Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc
33100000-1 | 17 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm |  |  |  | Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 15-20mm Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, Lățimea - 15- 20mm Lungimea 240-340mm 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat;
33100000-1 | 17 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. |  |  |  | 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectu intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus BenderGătuit în folosință
33100000-1 | 18 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară |  |  |  | Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente
33100000-1 | 19 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie |  |  |  | Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant
33100000-1 | 20 | Set cranioplastie | Set cranioplastie |  |  |  | Ciment și dizolvant p/u cranioplastie
33100000-1 | 21 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale
33100000-1 | 22 | Burelet Tahokomb | Burelet Tahokomb |  |  |  | Dimensiuni - 4,8x4,8x0,5 cm
33100000-1 | 23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 25 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru 12 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm). Cu set de instrumente
33100000-1 | 26 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru12 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 17 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 27 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular |  |  |  | Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm . Cu set de instrumente
33100000-1 | 28 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular |  |  |  | Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 29 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular |  |  |  | Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 30 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular |  |  |  | Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 31 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale |  |  |  | Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm
33100000-1 | 32 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical |  |  |  | Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de moțiune plasat fiziologic. Mecanism de ancorare sigură pe suprafetile vertebral adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații inguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor
33100000-1 | 33 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale |  |  |  | Sistem de aspirație uscată pentru drenajul cavității pleurale. Sistemul trebuie sa conțină 4 camere pentru mnitorizarea volumului, exudatului, supapa, manometru. Steril. Jetabil.
33100000-1 | 34 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan |  |  |  | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan
33100000-1 | 34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei |  |  |  | Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm
33100000-1 | 34 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular |  |  |  | Compatibil cu sistemul Luer-lock
33100000-1 | 34 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular |  |  |  | Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm
33100000-1 | 34 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos |  |  |  | Volum – 8-10ml.
33100000-1 | 34 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale |  |  |  | Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale.
33100000-1 | 35 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan |  |  |  | Diametrul tijei - 5,5mm. La unul din capete tija trebuie sa aibă profil hexagonal pentru facilitarea aplicării rotației intraoperatorii. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării tijei.
33100000-1 | 36 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale |  |  |  | Dimensiuni - 5x5 cm
33100000-1 | 37 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene |  |  |  | Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit.
33100000-1 | 37 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan |  |  |  | Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit
33100000-1 | 38 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan |  |  |  | Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fiaxare - 5-6. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit
33100000-1 | 38 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan |  |  |  | Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit
33100000-1 | 39 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale |  |  |  | Material - Polyvinylalcool (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbtie de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostattic la presiune ușoară. Calitați anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.
33100000-1 | 40 | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită |  |  |  | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită pentru umplerea defectelor osoase si cuștilor intervertebrale. Rezorbabil. Diametrul cristalelor - sub 20nm. Forma de livrare - pasta injectabilă. Trebuie sa asigure osteoconductibilitatea in situ. Steril.
33100000-1 | 41 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive |  |  |  | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie sa fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor.
33100000-1 | 42 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) |  |  |  | Substituient osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% de hidroxiapatită și 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril.
33100000-1 | 43 | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale |  |  |  | Gel de barieră anti-adeziune pentru reducerea formării fibrozei epidurale în cadrul operațiilor spinale. Rezorbabil. Steril.
33100000-1 | 44 | Gelfoam | Gelfoam |  |  |  | Agent hemostatic local în formă de spumă
33100000-1 | 45 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural |  |  |  | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml.
33100000-1 | 46 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian |  |  |  | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lumbar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.
33100000-1 | 47 | Capsator chirurgical de piele (stapler) | Capsator chirurgical de piele (stapler) |  |  |  | Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală
33100000-1 | 48 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene |  |  |  | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.
33100000-1 | 49 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal |  |  |  | Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.
33100000-1 | 50 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale |  |  |  | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare
33100000-1 | 51 | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator |  |  |  | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare
33100000-1 | 52 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată |  |  |  | Proteina morfogenetică osoasa recombinată
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiţei -unitatea de măsură a
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 17,5 mm; deschiderea branșelor minim 10,6 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 13,7 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 15,3 mm; deschiderea branșelor minim 9,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare, lungimea branșelor - 11,4 mm; deschiderea branșelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox,sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 5/6,5mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 7,5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0mm; deschiderea branșelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 5,0mm; deschiderea branșelor minim 4,0mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0mm; deschiderea branșelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare, lungimea branșelor - maxim 5,0mm; deschiderea branșelor minim 3,5mm; forța de închidere 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Curbate, lungimea branșelor - maxim 6,3mm; deschiderea branșelor minim 6,0mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Ac pentru vertebroplastie |  |  |  | Ac/ Medical Inox/ pentru vertebroplastie transcutana D 8G .Lungime 15 cm cu 2 tipuri de mandren (oblic și acută ) si cu conector compatibil cu seringa de unica folosinta.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Ciment Acrilic |  |  |  | Masa plastica in forma de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie 19,0 - 19,5 gr cu substanta suplimentara /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. si dezvoltant de 10,0 ml. Timpul de solidificare long time.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Conector transversal poliaxial |  |  |  | Conector transversal poliaxial, ajustabil 50-60mm;60-70mm (compatibil cu tija D 5,5mm) Colorate diferit pentru identificare simplă. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. *Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametru de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale expandabile (Titan) |  |  |  | Diametru 12 mm, înaltime 17-25 mm; 20-35mm; 25-40mm – 8* (grade). Cuști intervertebrale expondabile din TITAN, margini trebuie sa fie ascuțite pentru o mai bună tracțiune si oferă de la 0 (zeru) pina la 4 (patru) grade angulare lordotică din părțile superioare și inferioare ale implantului în total unghi de 8 grade, respectând ambele părți ale vertebrelor. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI., compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară)
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale cervicale (PEEK) |  |  |  | Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima intre corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară)
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale lombare (PEEK) |  |  |  | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker din titan și să fie rotunjite la un unghi de 4 grade pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24 mm, înălțime: 12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară)
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan cervical |  |  |  | Lungime – 80 mm, diametru - 12 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan toracal |  |  |  | Lungime – 100 mm, diametru - 20 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular monoaxial reductabil preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm |  |  |  | D – 5.5mm; Lungime – 50 mm 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Șuruburile pediculare trebuie sa fie preasamblate cu piulița de blocare si de la acelaș producător.*Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametru de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare- - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub poliaxiall 5.5*45 cu suprafata lucratoare prelucrata cu plazma, preasamblat cu piulița de blocare |  |  |  | Diametru: 5,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 6. Suprafata lucratoare prelucrata cu plazma dupa metoda ICP “Inductively Coupled Plasma” cu dimensiunea porilor 75-100 micrometri pentru fixarea maximă durabilă cu țesutului osos (Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.) - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm |  |  |  | Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm |  |  |  | Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5.5*50mm |  |  |  | Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator.
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm |  |  |  | Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm |  |  |  | Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D 4,5mm |  |  |  | Diametru: 4,5mm;.Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale |  |  |  | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale D-4,5mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa pentru fuzune cervicala anterioara |  |  |  | Placa cervicală anterioară cu 4 sau 6 orificii, L de la 22 pina la 50 mm cu crestere incrimentala din 2 in 2 mm. Material: TITAN, compatibil RMN Unghi de înclinare craniocaudală a șuruburilor 10-11 grade, unghi de convergență medială – 4-7 grade. - Prezentare certificatelor de calitate CE 0123 la implnatele si instrumentele date - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Surub pentru placă cervicala anterioara |  |  |  | Diametru – 4,0 mm, Lungime – 12vmm Șuruburile trebuie să aiba posibilitatea de a se extinde la capat pentru fixare mai bună. - Prezentare certificatelor de calitate CE 0123 la implnatele si instrumentele date - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic |  |  |  | Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo- atrial |  |  |  | Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter distal (atrial). Material: Slicon.Diametru distal: intern/extern: 1.3mm/2.5mm.Diametru capătului: intern/extern: 0.7mm/1.5mm.Lungime: 49cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter atrial;2.Conector drept diam. 1.5mm.
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo-peritonial |  |  |  | Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal standard.Material: Silicon.Diametru intern/extern: 1.3mm / 2.5mm .Lungime: 100cm.Impregnat cu Barium radiopac.Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Note on C81: User:

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | buc | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 990000
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | buc | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 215000
33100000-1 | 2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 2 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | buc | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | buc | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1893000
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | buc | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | buc | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | buc | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 77000
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | buc | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | buc | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | buc | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | buc | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | buc | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | buc | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 68000
33100000-1 | 5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | buc | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 225000
33100000-1 | 6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 7 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 84000
33100000-1 | 8 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | buc | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 125000
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | buc | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 7200
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | buc | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | buc | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1200000
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1239800
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 18 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | buc | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | buc | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 90000
33100000-1 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | buc | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 14 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 100000
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 360000
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 15 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara | buc | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 15 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | buc | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 394000
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 190 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 17 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 270000
33100000-1 | 17 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 18 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 500000
33100000-1 | 19 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 500000
33100000-1 | 20 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 100000
33100000-1 | 21 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 100000
33100000-1 | 22 | Burelet Tahokomb | Burelet Tahokomb | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 100000
33100000-1 | 23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 25 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 26 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 27 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 28 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 29 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 30 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 31 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 36000
33100000-1 | 32 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 45000
33100000-1 | 33 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 14000
33100000-1 | 34 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 339000
33100000-1 | 34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 34 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 34 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 34 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 34 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 35 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 8000
33100000-1 | 36 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 45000
33100000-1 | 37 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 210000
33100000-1 | 37 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 38 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 275000
33100000-1 | 38 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 39 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 40 | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 120000
33100000-1 | 41 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 455000
33100000-1 | 42 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 60000
33100000-1 | 43 | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 120000
33100000-1 | 44 | Gelfoam | Gelfoam | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 44000
33100000-1 | 45 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 320000
33100000-1 | 46 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25000
33100000-1 | 47 | Capsator chirurgical de piele (stapler) | Capsator chirurgical de piele (stapler) | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 40000
33100000-1 | 48 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1000
33100000-1 | 49 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 180000
33100000-1 | 50 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20000
33100000-1 | 51 | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 50000
33100000-1 | 52 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 60000
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 280000
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 53 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Ac pentru vertebroplastie | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 3609500
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Ciment Acrilic | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Conector transversal poliaxial | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale expandabile (Titan) | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale cervicale (PEEK) | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale lombare (PEEK) | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan cervical | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan toracal | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular monoaxial reductabil preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub poliaxiall 5.5*45 cu suprafata lucratoare prelucrata cu plazma, preasamblat cu piulița de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5.5*50mm | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D 4,5mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa pentru fuzune cervicala anterioara | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Surub pentru placă cervicala anterioara | bucată | 1150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 450000
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo- atrial | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo-peritonial | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
15669500
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Note on D81: User:

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Lista de distribuție
L
Nr. lot | Denuumire lot | denumire poziție | Unitate de măsură | Cantitatea totală | IMSP Institutul Oncologic | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IMSP SCM Bălți | IMSP SCR
1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | buc | 5 | 5
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 140 | 140
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 20 | 20
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 80 | 80
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 | 1
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 | 1
2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | buc | 40 | 40
2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 10 | 10
2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 20 | 20
2 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | buc | 40 | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | buc | 14 |  | 14
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 30 |  | 30
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | buc | 100 |  | 100
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | buc | 16 |  | 16
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | buc | 40 |  | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 160 |  | 160
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 500 |  | 500
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 40 |  | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | set | 2 |  | 2
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  | 1
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  | 2
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  | 1
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | buc | 4 |  | 4
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Placa occipitala presamblata cu 2 piulite de fixare tijelor | buc | 0 |  | 0
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub occipital | buc | 0 |  | 0
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | buc | 4 |  | 4
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | set | 1 |  | 1
5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | buc | 10 |  | 10
5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | buc | 30 |  | 30
6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
7 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 40 |  | 40
8 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 10 |  | 10
9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | buc | 50 |  | 50
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | buc | 4 |  | 4
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | buc | 16 |  | 16
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | buc | 30 |  | 30
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | set | 1 |  | 1
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 18 |  | 18
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | buc | 4 |  | 4
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  | 1
13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | buc | 6 |  | 6
13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | buc | 1 |  | 1
14 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | buc | 10 |  | 10
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
15 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
15 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara | buc | 30 |  | 30
15 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | buc | 1 |  | 1
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 24 |  |  | 24
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | bucată | 24 |  |  | 24
16 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK | bucată | 10 |  |  | 10
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 190 |  |  | 190
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | bucată | 1 |  |  | 1
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  |  | 2
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  |  | 1
17 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | bucată | 10 |  |  | 10
17 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. | set | 1 |  |  | 1
18 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | bucată | 50 |  |  |  | 50
19 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | bucată | 100 |  |  |  | 100
20 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | bucată | 20 |  |  |  | 20
21 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | bucată | 20 |  |  |  | 20
22 | Burelet Tahokomb | Burelet Tahokomb | bucată | 20 |  |  |  | 20
23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
25 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
26 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
27 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
28 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
29 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
30 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
31 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | bucată | 4 |  |  |  |  | 4
32 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
33 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | bucată | 2 |  |  |  |  | 2
34 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
34 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
34 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
34 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
34 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
35 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
36 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
37 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
37 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
38 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
38 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
39 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
40 | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
41 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
42 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
43 | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
44 | Gelfoam | Gelfoam | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
45 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
46 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
47 | Capsator chirurgical de piele (stapler) | Capsator chirurgical de piele (stapler) | bucată | 200 |  |  |  |  | 200
48 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
49 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
50 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
51 | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | bucată | 100 |  |  |  |  | 100
52 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | bucată | 1 |  |  |  |  | 1
| Totală |  |  | 3214 | 357 | 1669 | 263 | 238 | 687
Note on B78: User:

## Lista de distribuție (2)
L
Nr. lot | Denuumire lot | denumire poziție | Unitate de măsură | Cantitatea totală | IMSP Institutul Oncologic | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IMSP SCM Bălți | IMSP SCR
1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | buc | 5 | 5
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 140 | 140
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 20 | 20
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 80 | 80
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 | 1
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | buc | 1 | 1
2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | buc | 40 | 40
2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 10 | 10
2 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | buc | 20 | 20
2 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | buc | 40 | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | buc | 14 |  | 14
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 30 |  | 30
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | buc | 100 |  | 100
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | buc | 16 |  | 16
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | buc | 40 |  | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 160 |  | 160
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 500 |  | 500
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 40 |  | 40
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | set | 2 |  | 2
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  | 1
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  | 2
3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  | 1
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | buc | 4 |  | 4
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Placa occipitala presamblata cu 2 piulite de fixare tijelor | buc | 0 |  | 0
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub occipital | buc | 0 |  | 0
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | buc | 4 |  | 4
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | buc | 2 |  | 2
4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | set | 1 |  | 1
5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | buc | 10 |  | 10
5 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | buc | 30 |  | 30
6 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
7 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 40 |  | 40
8 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare | buc | 10 |  | 10
9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | buc | 50 |  | 50
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | buc | 4 |  | 4
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | buc | 16 |  | 16
10 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | buc | 30 |  | 30
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | set | 1 |  | 1
11 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | set | 1 |  | 1
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | buc | 60 |  | 60
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | buc | 18 |  | 18
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | buc | 4 |  | 4
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | buc | 10 |  | 10
12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 1 |  | 1
13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | buc | 6 |  | 6
13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | buc | 1 |  | 1
14 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | buc | 10 |  | 10
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
15 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 20 |  | 20
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | buc | 10 |  | 10
15 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara | buc | 30 |  | 30
15 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | buc | 1 |  | 1
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 24 |  |  | 24
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | bucată | 24 |  |  | 24
16 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK | bucată | 10 |  |  | 10
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 190 |  |  | 190
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | bucată | 1 |  |  | 1
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | set | 2 |  |  | 2
16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | set | 1 |  |  | 1
17 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm | bucată | 10 |  |  | 10
17 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. | set | 1 |  |  | 1
18 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | bucată | 50 |  |  |  | 50
19 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | bucată | 100 |  |  |  | 100
20 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | bucată | 20 |  |  |  | 20
21 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | bucată | 20 |  |  |  | 20
22 | Burelet Tahokomb | Burelet Tahokomb | bucată | 20 |  |  |  | 20
23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
25 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
26 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  | 2
27 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
28 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
29 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
30 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | bucată | 5 |  |  |  | 5
31 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | bucată | 4 |  |  |  |  | 4
32 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
33 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | bucată | 2 |  |  |  |  | 2
34 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
34 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
34 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
34 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
34 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
35 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
36 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
37 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
37 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
38 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
38 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
39 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
40 | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
41 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
42 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
43 | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
44 | Gelfoam | Gelfoam | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
45 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
46 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
47 | Capsator chirurgical de piele (stapler) | Capsator chirurgical de piele (stapler) | bucată | 200 |  |  |  |  | 200
48 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
49 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
50 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
51 | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | bucată | 100 |  |  |  |  | 100
52 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | bucată | 1 |  |  |  |  | 1
| Totală |  |  | 3214 | 357 | 1669 | 263 | 238 | 687
Note on B78: User: