## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1.1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-A |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 1.2 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-B |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 1.3 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-C |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 1.4 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-DRB1 |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 1.5 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-DQB1 |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 2.1 | Kit LAB | Kit LAB Screen Single Class I |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG
33100000-1 | 2.2 | Kit LAB | Kit LAB Screen Single Class II |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG
33100000-1 | 3.1 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
33100000-1 | 3.2 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid) |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
33100000-1 | 3.3 | Luminex 100/200 performance | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex |  |  |  | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
| 4 | Consumabile medicale (kituri, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 | Consumabile medicale (kituri, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 |  |  |  | Consumabile medicale (kituri Kit SSO HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013. Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/ calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare. Specificație tehnică pentru analizator multiplex. Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat. Investigații efectuate: HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match; Tehnologii utilizate: Citometrie în flux cu microsfere, multiplexare xMAP; Capacitate și productivitate: Aspirare probe automată; Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 µL; Godeuri acceptate: toate tipurile; Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute; Timp încălzire sistem: maxim 30 minute; Timp calibrare: maxim 10 minute; Timp analiză: maxim 60 minute per placă. Acuratețe și precizie: Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat; Număr microsfere clasificate: minim 80% din numărul total; Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate; Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C. Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă; Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă. Modul optic: Număr lasere: minim 2; Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm; Tip detector: tub fotomultiplicator. Modul fluidic: Volum probă: 50-100 µL; Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 µL/s. Software: Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul; Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare; Alimentare și rețea: Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz; Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată; Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției. Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului. Instalare: Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare; Conectare la rețelele spitalului de către furnizor; Termen de garanție minim 12 luni; Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor. Piesele de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract; Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor; -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.
33100000-1 | 5 | Control pozitiv | Control pozitiv |  |  |  | Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG
33100000-1 | 5.8 | Control negativ | Control negativ |  |  |  | Test limfocitotoxic
33100000-1 | 6.65 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I |  |  |  | Pentru test limfocitotoxic
33100000-1 | 7.5 | Bufer pentru electroforeza | Bufer pentru electroforeza |  |  |  | Ultra pure, cu etidium bromid
33100000-1 | 8.35 | DNA wipe-test | DNA wipe-test |  |  |  | Pentru detectarea produselor PCR (amplicoanelor) care conține exonul 2 și/sau exonul 3 HLA A,B,C, DRB, DQA, DQB, DPA, DPB
33100000-1 | 9.2 | Gel pentru electroforeză | Gel pentru electroforeză |  |  |  | Ultra pure, separarea ADN
33100000-1 | 10.05 | Peliculă de aluminiu | Peliculă de aluminiu |  |  |  | Peliculă pentru laborator din aluminiu 14 cmx8,5 cm, -86 grade C ± 95 grade C, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free
33100000-1 | 10.9 | Microplansete uniplate | Microplansete uniplate |  |  |  | 96 godeuri, 250 μl, polystyren, V bottom, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free
33100000-1 | 11.75 | PCR 0,2 ml QPCR tubes | PCR 0,2 ml QPCR tubes |  |  |  | 0,2 ml, ultra clear polypropylene, cu capac, autoclavabile, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-A | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | test | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 331000
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-B | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | test | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-C | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | test | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-DRB1 | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | test | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA | Kit SSO HLA-DQB1 | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | test | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 2 | Kit LAB | Kit LAB Screen Single Class I | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG | test | 75 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 675324.75
33100000-1 | 2 | Kit LAB | Kit LAB Screen Single Class II | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG | test | 75 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 3 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map | set | 2 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 82670.002
33100000-1 | 3 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid) | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map | set | 2 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 3 | Luminex 100/200 performance | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map | l | 20 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
| 4 | Consumabile medicale (kituri, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 | Consumabile medicale (kituri, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 | Consumabile medicale (kituri Kit SSO HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor, toate componentele necesare pentru efectuarea a 40 de proceduri) echivalent loturilor nr. 1-3 Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013. Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/ calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare. Specificație tehnică pentru analizator multiplex. Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat. Investigații efectuate: HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match; Tehnologii utilizate: Citometrie în flux cu microsfere, multiplexare xMAP; Capacitate și productivitate: Aspirare probe automată; Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 µL; Godeuri acceptate: toate tipurile; Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute; Timp încălzire sistem: maxim 30 minute; Timp calibrare: maxim 10 minute; Timp analiză: maxim 60 minute per placă. Acuratețe și precizie: Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat; Număr microsfere clasificate: minim 80% din numărul total; Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate; Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C. Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă; Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă. Modul optic: Număr lasere: minim 2; Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm; Tip detector: tub fotomultiplicator. Modul fluidic: Volum probă: 50-100 µL; Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 µL/s. Software: Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul; Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare; Alimentare și rețea: Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz; Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată; Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției. Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului. Instalare: Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare; Conectare la rețelele spitalului de către furnizor; Termen de garanție minim 12 luni; Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor. Piesele de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract; Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor; -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar. | proceduri | 40 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1088994.752
33100000-1 | 5 | Control pozitiv | Control pozitiv | Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG | ml | 2 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 6 | Control negativ | Control negativ | Test limfocitotoxic | ml | 2 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 7 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I | Pentru test limfocitotoxic | ml | 20 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 8 | Bufer pentru electroforeza | Bufer pentru electroforeza | Ultra pure, cu etidium bromid | ml | 200 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 18333.33
33100000-1 | 9 | DNA wipe-test | DNA wipe-test | Pentru detectarea produselor PCR (amplicoanelor) care conține exonul 2 și/sau exonul 3 HLA A,B,C, DRB, DQA, DQB, DPA, DPB | ml | 1 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 34150
33100000-1 | 10 | Gel pentru electroforeză | Gel pentru electroforeză | Ultra pure, separarea ADN | g | 500 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 14583.33
33100000-1 | 11 | Peliculă de aluminiu | Peliculă de aluminiu | Peliculă pentru laborator din aluminiu 14 cmx8,5 cm, -86 grade C ± 95 grade C, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free | buc | 100 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 2083.33
33100000-1 | 12 | Microplansete uniplate | Microplansete uniplate | 96 godeuri, 250 μl, polystyren, V bottom, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free | buc | 100 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 30000
33100000-1 | 13 | PCR 0,2 ml QPCR tubes | PCR 0,2 ml QPCR tubes | 0,2 ml, ultra clear polypropylene, cu capac, autoclavabile, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free | buc | 1000 |  |  |  |  | La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1250
2290889.474

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________