Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantit atea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1 | Microscop biologic inversat pentru studiul celulelor | Bucată | 1 | Sistem optic de tip Intinity Optical System; Microscopul va avea sistem Binocular, unghiul de înclinare a părții binoculare 45°, ajustarea distanței interpupilare 50-75 mm, cu port pentru conectarea unei camere digitale, divizarea fluxului luminos 50: 50; Sistemul de iluminare va avea în dotare: Sursă de alimentare externă (tensiune de intrare funcțională inclusiv 220±20V, tensiune de ieșire 15V 5A); funcția de ajustare a luminozității; Sursa de lumină - LED de 5 W; Mânere coaxiale cu culcare joasă a sistemului de focalizare; Focalizare: grosieră de 9 mm (până la 6,5 mm, în jos 2,5 mm), precizie de focalizare 0,002 mm, funcție de blocare a focalizării; funcția de reglare a rigidității mișcării; afișarea informațiilor despre obiectiv, controlul și memoria nivelului de luminozitate; Funcția eco; Teleobiective parfocale de 45 mm planachromate pentru lucrul conform metodei câmpului luminos: LWD PL 4x / 0,13 distanță de lucru 10,4 mm LWD PL 10x / 0,25 distanță de lucru 7,3 mm LWD PL 40x / 0,60 distanță de lucru 3,1 mm Pentru a utiliza metoda contrastului de fază: LWD PH 20x / 40 distanță de lucru 6,8 mm. Oculare cu câmp larg de vedere: PL10x / 22 cu ajustare independentă a dioptrilor, PL10x / 22 cu scară și ajustare independentă a dioptrilor PL10x / 22 cu plasă și ajustare independentă a dioptrilor, PL15x / 16; Lentile Revolver cu 5 poziții pentru instalarea unui obiectiv cu lumină întunecată, cu slot pentru instalarea prismei DIC, senzor de control. Platformă mobilă (masă obiect) 215x 250 mm cu o diapazon de mișcare 120x80mm; farfurie de expansiune, suporturi pentru vase Petri, table Terasaki; inserții: metal, sticlă. Condesor: Apertură numerică A = 0,3 cu o distanță de lucru de 72 mm, suporturi pentru plăci de contrast de fază și relief; amovibil pentru a mări spațiul de lucru. |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2 | Incubatoar cu CO2 pentru cultivare în condiții sterile | Bucată | 1 | Incubatorul va fi conform cu următoarele cerințe: - Control de precizie cu microprocesor, control activ al umiditatii, filtrarea aerului cu filtre HEPA și decontaminare la temperatura mare, în particular: Incubator cu CO2 - Volum 50-70 litri. - Functie de sterilizare la temperatură de până la 140°C, durata de până la 14 ore - Sistem optimizat de flux de aer care nu interferă cu probele sau cu functia de incubator - Sistem optional de filtrare VOC incorporat care îndepartează vaporii organici volatili Filtrarea continuă a aerului cu filtre HEPA îndepartează particulele asigurand conditii de calitate Clasa 100 - Ciclul de sterilizare la 140°C la cerere elimină contaminarea de pe suprafetele interne - Alarma sonora se activeaza daca usa exterioara este deschisă în timpul ciclului sau dacă temperatura atinge 60°C sau mai mult - Cod de access care previne initierea accidentala a ciclului - Control cu microprocesor - Panoul cu mesaje alfanumeric afiseaza clar temperatura, CO2 și umiditatea relativa - Alarme vizuale și sonore cu buton pentru suprimarea sunetului - Puncte de setare pentru temperatura, supratemperatura, CO2 și umiditate relativa - Pornire/oprire configurabile cu sonor, cod de acces, functie de atentionare inlocuire filtru HEPA , contacte pentru alarma la distanta, urmarire temperatura joasa si alarma pentru nivel ridicat si scazut de CO2 si umiditate relativa Constructie: - Interior din inox lustruit, cu colturi rotunjite - Rafturile solide si suportii se pot scoate fara instrumente ajutatoare - Filtre microbiene pe admisia de gaz, portul pentru probe si capacul flaconului cu apa - Garnitura usii interioare poate fi indepartata pentru curatare; asigura inchiderea etansa - Puncte de setare pentru temperatură, supratemperatură, CO2 și umiditate relativa; interval de ajustare СO2: de la 1 la 20%; interval de ajustare O2: de la 1 la 20%. |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 3 | Centrifugă de laborator | Bucată | 1 | de tip Centrifuga EBA 200S sau echivalent. Capacitate maximă cu rotor unghiular 8 x 15 ml; RPM max 8,000 min-1; RCF Max 6,153; Dimensiuni minime 220 x 2250 x 350 mm; Greutate maxim 20 kg; Răcire: Răcire cu aer, Rotor Inclus, rotor unghiular pentru 8 x 15 ml eprubete. Accesorii: Set de eprubete pentru centrifugă (8 eprubete de 15 ml) |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |

| 4 | Spin Coater cu sistem de uscare si tratament termic a probelor | Bucată | 1 | Destinat depunerii de filme subtiri din solutii, în condiții de înaltă reproductibilitate, pe suprafete netede de diferite tipuri (sticla, cuart, mica, siliciu etc) și cu dimensiuni variabile, prevăzut cu un sistem de uscare, respective tratare termica a probelor dupa depunere. - Viteza de rotatie, programabilă, variabilă continuu in domeniul: minim (0-12000) rpm; - Rezolutie viteza de rotatie: < 0,2 rpm; - Repetabilitate viteza de rotatie: 0,2 rpm; - Accelerarea respectiv decelerarea controlabilă în domeniul minim (0 – 30000) rpm/s increment max 1rpm/s; - Durata de rotatie a probei cu viteza setata să varieze în domeniul: minim (0,1-9999) secunde cu rezolutia de minim 0,1s; - Sistemul trebuie sa asigure formarea de straturi subtiri pe substraturi variate: - cu diametrul maxim: peste 200 mm; - cu diametru sub 10 mm; - cu dimensiunea de cel putin 7”x7”; - Spin coater-ulsa fie echipat cu ecran tactil color alfa-numeric integrat care sa permita programarea tuturor parametrilor; - Programare PID incorporat; - Să asigure posibilitea de memorare a minim 50 seturi de parametric pentru procesul de depunere; - Să permită programarea procesului de depunere în etape multiple succesive: - mimin:2 etape/proces respectiv un numar nelimitat de etape/proces; - Fiecare pas al programului trebuie sa permita programarea vitezei si timpului; - să fie prevazut cu incinta de depunere din PTFE, cu capac din PTFE care sa permita vizualizarea incintei în timpul functionarii; - capacul să fie prevazut cu un sistem care sa permită reglarea distantei între acesta și partea superioara a incintei de depunere; - la deschiderea capacului sistemul trebuie să se opreasca automat (pentru siguranta operatorului); - să fie echipat cu flanșe/stuturi individuale pentru: azot, vid, evacuare și drenaj; - să fie prevăzut cu un vas colector al volumului excedentar de soluție, cu protecție externă și internă din Teflon și orificiu de scurgere; - carcasă realizată din otel inoxidabil. - Spin Coater-ul trebuie să permită operarea în atmosferă controlată de gaz inert; - spin Coater-ul trebuie sa permită operarea atât în regim cu capac inchis, cat si în regim cu capac deschis; - în caz de defectare a sistemului de vid dispozitivul trebuie să se opreasca în mod automat, iar utilizatorul sa fie avertizat prin semnale luminoase și/sau acustice; - Să fie echipat cu porturi USB și ethernet; - Alimentare: 220-240 VAC/50 Hz. Sistem de uscare și tratament termic al probelor - Să asigure uscarea probelor prin incalzire prin cel putin 3 metode: proximitate, contact direct și vid; - Să accepte substraturi cu dimensiuni variate: - cu diametru în domeniul: minim (10 – 200) mm; - cu dimensiunea maxima de cel putin 8”x8”. - Sistemul trebuie sa determine în mod automat marimea substratului, pentru un proces termic în contact realizat in condiții optime pentru substraturi cu dimensiunile în intervalul minim: 3” – 8”; - Domeniul de temperatură de funcționare: (20 – 400)° C; Pompa de vid pentru fixarea substratului pe suportii Spin Coater-ului - Tip: pompă de vid cu membrană. - Vid: minim 20 mm Hg; - Alimentare: 220-240 VAC/50 Hz; Suporturi pentru fixarea substraturilor (cu vid) - Cerințe contructive: - să fie confectionați din PTFE sau otel inoxidabil; - să prezinte suprafate rigide și plane, care să asigure o distributie uniforma a presiunii la nivelul suprafetei de fixare a substratului; - Să conțină cel putin urmatoarele sisteme fixare probe (Spin Chuck): - Spin Chuck pentru substraturi cu diameter în intervalul minim (31 – 50) mm; - Spin Chuck pentru substraturi cu diameter în intervalul minim (10-16) mm. Sistem de exhaustare cu motor pentru indepartarea vaporilor toxici - Sistemul trebuie sa asigure conectarea printr-un adaptor la Spin Coater si la Sistemul de uscare și tratare termică a probelor; - Să contină tevi, coturi, etc. necesara evacuarii vaporilor din incinta Spin Coaterului, proveniti de la solvent organic sau substante cu actiune coroziva. - Trebuie să asigure conectarea incintei la un sistem de purjare cu gaz inert in incinta Spin Coater- ului - Set folii de protectie din polietilena pentru incinta de depunere; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Lot 4 |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |
| 5 | Masă de lucru pentru instalația Spin Coater | Bucată | 1 | Compatibilă pentru Spin Coater din poziția de mai sus. Dimensiuni min: 1200 x 750 mm x 900 mm (lungime x adancime x inaltime); Suprafata de lucru: polipropilena cu grosimea minima de 12 mm; Cadru suport: ramă metalică vopsită epoxidic, capabila sa sustină o sarcina minim de 200 kg/m2. Echipare: 2 corpuri sub blat cu dimensiunile: 600x520x 860 mm (latime x adancime x inaltime). Corpurile trebuie sa fie: mobile cu role autoblocante antistatice, cu sertare si usa si executate din otel galvanizat vopsit cu epoxid. |
|  | Total Lot 5 |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |
| 6 | Ionometru- pH metru | Bucată | 1 | pH 0-14 unități, Precizia pH – metrului pana la ± 0,05 unitati pH |
|  | Total Lot 6 |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |
| 7 | Baie de apă cu termostatre | Bucată | 1 | Precizia termostatarii pana la ±0,5 ºC 4 celule |
|  | Total Lot 7 |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |

| 8 | Aparat tehnologic cu ultrasunet (tun cu ultrasunet) | Bucată | 1 | Destinare: Intensificare eficienta a proceselor în medii lichide și lichide dispersate reieșind din generarea procesului de cavitație. Accelerarea de sute și mii de ori a astfel de procese precum dizolvarea, extracția, purificarea, amestecarea, degazarea, dispersia, coagularea ș.a. Este posibilă instalarea sistemului în camere tehnologice. Setul va conține: generator electronic cu timer și ajustarea puterii de ieșire (30-100%), sistem oscilant piezoelectric cu elemente piezoceramice. Sistemul consta dintr-o bara de Ti cu minimum 7 suprafețe de lucru (generatoare). Caracteristici: Puterea: 2000 V A max. Frecvența oscilațiilor (ultrasunet) 18±1,35 kHz Alimentare: 220±22 V Intensitatea interacțiunii ultrasonore, min 10 W/cm2 Perioada de lucru fără întrerupere 8 ore sau mai mult Dimensiuni: generator electronic maxime, 300х500х200 mm sistemul oscilant, min ∅140х640 mm Diametrul instrumentului de lucru (max/min), 40/23 mm Lungimea sursei de radiații ultrasonice, 380 mm, minimum. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Lot 8 |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |
| 9 | Agitator magnetic pentru amestecarea și încălzirea soluțiilor | Bucată | 1 | Tensiune electrică de alimentare: 220±20 V/50 Hz; Putere electrică: 200 VA; Volumul maximal: 2÷3 l; Temperatura plăcii de bază: până la 110ºС |
|  | Total Lot 9 |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |
| 10 | Măsurător pH-portabil | Bucată | 1 | Rezoluția: ±0,1 pH; Intervalul de măsurări: 0-14,00 pH; Electrod ce poate și înlocuit; Temperatura: 0-50ºC; Dimensiuni: minim 175 mm x 40 mm x 25 mm; Greutate: până la 150 g; Calibrare manuală - da. Set de soluții tampon pentru măsurător PH – portabil: pH= 4,01; pH= 6,86; pH= 9,18; câte 100 ml fiecare |
|  | Total Lot 10 |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |
| 11 | Baie cu ultrasunet | Bucată | 1 | Tensiune electrică de alimentare: 220±20 V/50 Hz; Putere ultrasunet la frecvențe standard (1-3 kHz) / înalte (până la 30 kHz) este de 200 ÷ 300 / 80 W respectiv. Volum: până la 3 l; Putere de încălzire: până la 200 W. |
|  | Total Lot 11 |  |  |  |
|  | Lot 12 |  |  |  |
| 12 | Aerograf pneumatic | Bucată | 3 | Presiune de lucru: până la 2 atm; Consum de aer: 10÷20 l/min; Diametrul duzei: 0,2 mm; Ajustarea fluxului de aer - da. |
|  | Total Lot 12 |  |  |  |
|  | Lot 13 |  |  |  |
| 13 | Analizator imunologic | Bucată | 1 | Raportează rezultatele cantitative *Sistem închis *Citire: imunofluorescență *Etalonare automată princip *Rezultate în mai puțin de 15 minute *Interfață simplă de utilizator *Acceptă până la 40 de parametri (personalizabili) *Identifică automat tipurile de probe *Sânge integral sauser / plasmă *Actualizare firmware *Comunicăriflexibileprinmaimulteporturi (PC, LAN, LIS) Limba – Engleza, rusa, etc. *Rezultate comparabile cu analizoarele de referință *Cerințe de alimentare: 220-240 V AC, 50Hz Tipul testului: Testează markerii tumorali (CEA, AFP, t-PSA, f-PSA, CA125, CYFRA21-1, PG I/II, Ferritin, CA19-9, CA15-3, Transferrin, Pro-GRP, HE-4, NSE, SCCA), hormonali (β-HCG, LH, FSH, PRL, Testosterone, Progesterone, AMH, TSH, T3, T4, * fT3, * fT4, Cortisol), de infecţie (PCT, CRP, SAA), cardiaci (NT-proBNP, MYO, cTnl, CK-MB, D-dimer), diabet (HbA1c, Insulin, C-Peptide, MAU, CYS-C), metabolismului osos (25 OH VD). Testecalitative (Colloidal Gold Assay) - FOB, H.Pylori |
|  | Total Lot 13 |  |  |  |
|  | Lot 14 |  |  |  |

| 14 | Microscop biologic cu cameră | Bucată | 1 | Microscop biologic trinocular, Cap optic inclinat, 30-45 grade Reglarea simetrică a distanței ochilor min (55 - 75 mm), Compensare Dioptre cu scară REVOLVER Quadruple OBIECTIVE plan acromatice 4x 0,10 NA, 17,04 mm -distanță de lucru 10x 0,25 NA, 8,05 mm - distanță de lucru 40x 0,65 NA, 0,32 mm -distanță de lucru 100x 1,25 NA, 0,13 mm -distanță de lucru Oculare10x, distanță focală 25 mm Condensor Abbe, lentilă dublă, NA 1,25, cu centrare, reglare înălțime și suport filtru ILUMINARE Bec cu halogen 6 V 20 W (sau 30 W) cu control al luminozității. LED pentru modele cu LED-ul. Cu o scară de memorie incrementată de 0,1 mm, domeniul de mișcare stânga-dreapta 71-75 mm, înapoi - înapoi 30-40 mm. STAND din metal cu buton coaxial grosier / fin cu o rază de acțiune de 25-35 mm fiecare. Butonul de reglare grosier drept- cu ajustare a mobilității, butonul de reglare grosier stânga- cu reglare de focalizare rapida. Metoda de contrast: darkfieldphase contrasttransmitted light brightfield Setul de livrare să includa camera digitală compatibila cu microscop, cu rezoluția min 8MPx, spectru 380-650nm, ROI A&M, USB și soft pentru conectarea la calculator. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Lot 14 |  |  |  |
|  | Lot 15 |  |  |  |
| 15 | Cîntar electronic analitic | Bucată | 1 | Greutatea maximală de cântărire – 220 g. Diviziunea: 0,0001g. Repetabilitatea : +/- 0,1mg. Linearitatea +/-0,2mg, Diametru platan de cântărire - 80-100 mm, calibrarea automată interna, calibrarea externă, dotarea cu camera de protectie anti-vant, display LCD, dotata cu bacteria reincarcabilă încorporata. Setul de livrare sa includă și husa de protecție anti-praf. |
|  | Total Lot 15 |  |  |  |
|  | Lot 16 |  |  |  |
| 16 | Ionomer de laborator | Bucată | 1 | Ionomer stationar de laborator sau portativ cu 2 canale de masurare. pH: 0...+14 pH mV: ±2000 mV , Ion: 0,01 ng/l...100 g/l. Oxigen dizolvat: 0...60 mg/l 0...600% Temperatura: 0...+100C. Setul de livrare sa includă aparat, bloc de alimentare, stativ-suport pentru electrozi, cablu usb pentru conectarea la PC. |
| 17 | Set de electrozi combinati pentru determi--narea nitraților și ionilor de amoniu, calciu/magniu, potasiu și oxygen dizolvat cu soluții de calibrare 1000 ppm pentru ionii NO3- si NH4+ calciu/magniu, potasiu | Bucată | 1 | 1 bucată = 1 set , în set de livrare sa fie incluse soluțiile de calibrare min 400-500 ml. pentru NO3 si NH4, calciu/magniu, potasiu, oxigenul dizolvat. |
|  | Total Lot 16 |  |  |  |
|  | Lot 17 |  |  |  |
| 18 | Suport pentru dozator | Bucată | 2 | Suport linear pentru pipeta-dozator - 4 locuri |
| 19 | Dozatoare 100-1000 ul | Bucată | 2 | Pipeta dozator, volum variabil 100-1000 ul |
| 20 | Dozatoare 1ml-5 ml | Bucată | 2 | Pipeta dozator, volum variabil 1ml-5 ml |
|  | Total Lot 17 |  |  |  |
|  | Lot 18 |  |  |  |
| 21 | Centrifugă | Bucată | 1 | Capacitatea rotorului total min 4x250 ml, sau 4x500 ml. Viteza de rotatii 3500-6000 rpm, reglabila cu pasul 100rpm. Tip rotor – oscilant. Forta maximala de centrifugare: 5140 rcf.alimentarea retea 220V. Viteza maximal admisibila a rotorului 4000 rpm |
|  | Total Lot 18 |  |  |  |