## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 7-64180 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt ( 004498 ) | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt ( 004498 ) |  |  |  | Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.
33100000-1 | 8-64180 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” ( 004499 ) | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” ( 004499 ) |  |  |  | Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.
33100000-1 | 9-64180 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara ( 004500 ) | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara ( 004500 ) |  |  |  | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon.
33100000-1 | 10-64180 | Cateter electrod diagnostic ( 004501 ) | Cateter electrod diagnostic ( 004501 ) |  |  |  | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici.
33100000-1 | 14-64180 | Cateter electrod ablație RF cu irigare ( 004508 ) | Cateter electrod ablație RF cu irigare ( 004508 ) |  |  |  | Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vîrful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici.
33100000-1 | 14.1-64180 | Cateter electrod ablație RF cu irigare Cabluri conectare autoclavabile ( 004509 ) | Cateter electrod ablație RF cu irigare Cabluri conectare autoclavabile ( 004509 ) |  |  |  | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11.
33100000-1 | 22-64180 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere ( 004517 ) | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere ( 004517 ) |  |  |  | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere se fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 39-55 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid si slitter (pentru inlaturarea ghidului).
33100000-1 | 26.1-64180 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare ( 004521 ) | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare ( 004521 ) |  |  |  | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana si LBBA), sa fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038''. In set cu electrod endocardial "lumenless" cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana.
33100000-1 | 29-64180 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare ( 004524 ) | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare ( 004524 ) |  |  |  | Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si preventie mortii subite) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional).
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 7-64180 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt ( 004498 ) | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt ( 004498 ) | bucată | 740 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 214600
33100000-1 | 8-64180 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” ( 004499 ) | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” ( 004499 ) | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 124200
33100000-1 | 9-64180 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara ( 004500 ) | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara ( 004500 ) | bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 196000
33100000-1 | 10-64180 | Cateter electrod diagnostic ( 004501 ) | Cateter electrod diagnostic ( 004501 ) | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2268500
33100000-1 | 10.1-64180 | Cateter electrod diagnostic Cabluri conectare autoclavabile ( 004502 ) | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 14-64180 | Cateter electrod ablație RF cu irigare ( 004508 ) | Cateter electrod ablație RF cu irigare ( 004508 ) | bucată | 130 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1339157.1
33100000-1 | 14.1-64180 | Cateter electrod ablație RF cu irigare Cabluri conectare autoclavabile ( 004509 ) | Cateter electrod ablație RF cu irigare Cabluri conectare autoclavabile ( 004509 ) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 22-64180 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere ( 004517 ) | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere ( 004517 ) | bucată | 13 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 162500
33100000-1 | 26.1-64180 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare ( 004521 ) | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare ( 004521 ) | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 187500
33100000-1 | 29-64180 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare ( 004524 ) | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare ( 004524 ) | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 776000
5268457.1
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________