## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  | Privind Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP AMT BOTANICA | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Generator de înaltă tensiune pentru dispozitiv radiologic. | Generator de înaltă tensiune pentru dispozitiv radiologic. |  |  |  | Putere maximă de ieșire: 80 kW Tensiune maximă: 150 kV Domeniu mA: Până la 1000 mA Timp de expunere: de la 0,001 pînă la 6 - 6,5 sec Frecvență: Tehnologie de înaltă frecvență de 200 kHz Board High Speed Starter: inclus Consola de comandă generator: inclusă Alimentare electrică: Trifazat, 400 VAC Compatibil cu dispozitivul radiologic de model X-Frame DR 2S, Producător Italray, Italia. Anul producerii 2015. Operatorul economic desemnat câștigător va asigura integrarea completă cu consola de comandă, tubul radiologic, sistemul de sincronizare a expunerii, funcțiile de siguranță și software-ul existent. Funcționarea generatorului nu trebuie să necesite adaptări, modificări hardware sau software și nici utilizarea unor interfețe suplimentare. Termen de garanție minim 24 luni. Termen de livrare și instalare maxim 75 zile de la semnarea contractului.
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP CRDM | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Generator de înaltă tensiune pentru dispozitiv radiologic. | Putere maximă de ieșire: 80 kW Tensiune maximă: 150 kV Domeniu mA: Până la 1000 mA Timp de expunere: de la 0,001 pînă la 6 - 6,5 sec Frecvență: Tehnologie de înaltă frecvență de 200 kHz Board High Speed Starter: inclus Consola de comandă generator: inclusă Alimentare electrică: Trifazat, 400 VAC Compatibil cu dispozitivul radiologic de model X-Frame DR 2S, Producător Italray, Italia. Anul producerii 2015. Operatorul economic desemnat câștigător va asigura integrarea completă cu consola de comandă, tubul radiologic, sistemul de sincronizare a expunerii, funcțiile de siguranță și software-ul existent. Funcționarea generatorului nu trebuie să necesite adaptări, modificări hardware sau software și nici utilizarea unor interfețe suplimentare. Termen de garanție minim 24 luni. Termen de livrare și instalare maxim 75 zile de la semnarea contractului. | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la solicitarea beneficiarului | 533333.3333
533333.3333
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________