## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2027 (partea II) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 196 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala |  |  |  | Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat în DMSO (dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicat în embolizarea leziunilor periferice şi neurovasculare, inclusiv malformaţii arteriovenoase şi tumori hipervasculare¬. Se prezinta in trei concentrații de vîscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă, ce permite medicului interventionist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare - 2 adaptere pentru seringi.
33100000-1 | 197 | Balon farmacologic activ pentru a. coronare | Balon farmacologic activ pentru a. coronare |  |  |  | Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (≥2 μg/mm2) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ±5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ±2 mm.
33100000-1 | 198 | Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou | Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm (±5 cm) Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).
33100000-1 | 199 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) (+/- 0.5mm) si 4-8 mm (0.035”) (+/- 1mm); Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm SAU 80, 100, 140, 150 cm (in funcție de dimensiunile balonului);
33100000-1 | 200 | STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA | STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA |  |  |  | Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala – circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent ) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introducatoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcifiate
33100000-1 | 201 | Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
33100000-1 | 202 | Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus | Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus |  |  |  | Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2 Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime shaft 90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035” Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F
33100000-1 | 203 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO |  |  |  | Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru
| 204 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva |  |  |  | Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “ ”Mennen Medical CFE”” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | 205 | Set linie ECG | Set linie ECG |  |  |  | Set linie ECG compatibil cu sistemul ”Mennen Medical CFE” prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.
| 206 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
| 207 | Sistem de inchidere vasculara percutana | Sistem de inchidere vasculara percutana |  |  |  | Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.
| 208 | Sistem de compresie dupa punctie radiala | Sistem de compresie dupa punctie radiala |  |  |  | Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus
| 209 | Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard | Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de punctie de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE / FEP rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-11 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.035"-0.038" Mini-ghid lungime. 45-50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 210 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente |  |  |  | Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămine nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.
| 211 | Teacă 088 | Teacă 088 |  |  |  | Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introductor peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfăşurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridum - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil in 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hdrofilică: 20cm Lungime hub: 6cm.
| 212 | Cateter-ghid de acces intracranian | Cateter-ghid de acces intracranian |  |  |  | Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrar cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie. Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071” [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin. Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP. Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal
| 213 | Cateter de Ghidaj Neurovascular | Cateter de Ghidaj Neurovascular |  |  |  | Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071’’), 7F(0.081’’), 8F(0.090’’) Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus ( 4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.
| 214 | Cateter pe balon | Cateter pe balon |  |  |  | Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086” /2.18mm Diametru extern 0.110” / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducator peel-away.
| 215 | Cateter aspiratie trombectomie | Cateter aspiratie trombectomie |  |  |  | Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulat la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085”/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038”
| 216 | Microcateter cu virf detasabil | Microcateter cu virf detasabil |  |  |  | Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun si navigabilitate sporită in sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic. Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv în scop diagnostic sau terapeutic. Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit, vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partea rigidă. Suprafața externă-hidrofilă. Microcatetetrul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale in vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fara ghid, utilizarea fara ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reinforsată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere 1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. Lungimi microcateter: 165 și 190cm. Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.
| 217 | Microcateter cu lumen reinforsat | Microcateter cu lumen reinforsat |  |  |  | Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017”, 0.021”, 0.024”, 0.029”, 0.032”, 0.040”. Lungimi: 135, 140, 155cm. Ghid recomandat: 0.014”, 0.018”, 0.021”, 0.017”, 0.025”, 0.028”, 0.035” Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.
| 218 | Microcateter cu lumen reinforsat | Microcateter cu lumen reinforsat |  |  |  | Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017” (0.43mm) Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2
| 219 | Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene | Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene |  |  |  | Minimicroghid neuro, cu profil ingust, navigabilitate sporita, design conic de la 0.007’’ distal la 0.014’’ proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol si otel inoxidabil, confera softness distal si stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept si preformabil la abur, retine forma Varful are constructie spiralata, din platinum pe 6 cm, Lungime totala 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiti hidrofilic. Acoperire hidrofilica pentru avansare facila in neurovasculatura impreuna cu microcateterul.
| 220 | Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari | Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari |  |  |  | Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetetre ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene
| 221 | Dispozitiv revascularizare stent-retriever | Dispozitiv revascularizare stent-retriever |  |  |  | Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eşuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markeri Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (pînă la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistenșă sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6 mm (+/- 1 mm) Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67 mm (+/- 10 mm) Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 mm (+/- 10 mm) Lungime pusher: 200 cm (+/- 5 cm) Compatibilitate microcateter: 017”, 021”, 021 / 0.27”
| 222 | Balon farmacologic activ (Paclitoxel) | Balon farmacologic activ (Paclitoxel) |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 μg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. ,compatibil cu ghid cateter 5F. Vîrf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167”. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.
| 223 | Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene | Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene |  |  |  | Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instanta a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008’’ in distalitate si 0.010’’ in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm) Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.
| 224 | Cateter de ocluzie cu balon | Cateter de ocluzie cu balon |  |  |  | Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinum la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml Markeri Rx: 3
| 225 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS |  |  |  | Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari SAU Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din -aliaj de platina sau platina-wolfram -detasare electro-mecanică sau electro-termică, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari
| 226 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS |  |  |  | Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din -aliaj de platina sau platina-wolfram -detasare electro-mecanică sau electro-termică". Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014”, diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii
| 227 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS |  |  |  | Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina sau platina-wolfram -detasare electro-mecanică sau electro-termică", filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii
| 228 | Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica | Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica |  |  |  | Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.
| 229 | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral |  |  |  | Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Plaatinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibel: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 230 | Microsferere | Microsferere |  |  |  | Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.
| 231 | Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml | Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml |  |  |  | Adeziv sintetic chirurgical, biodegradabil, steril, copolimer steril pe baza de cianoacrilat cu formula chimica N-Butyl 3 Cynoacrylate (NBCA )+ Methacryloxysulfolane (MS) utilizare intravasculara (printre altele) gata de utilizare, nu necesita preparare cand intra in contact cu tesuturi, polimerizeaza rapid intr-un film impermeabil subtire, elastic, care are o rezistenta ridicata la tractiune si adera la tesuturi Polimerizarea se produce in contact cu lichide umane, dar doar peste temperatura de 45˚C odata polimerizat actioneaza ca o bariera antimicrobiana impotriva celor mai comune bacterii infectioase proprietati antimicrobiene fiole de 0.50 ml
| 232 | Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare | Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare |  |  |  | Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.
| 233 | Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme | Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,039". Diametre stent solicitate: 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 5,5-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm.
| 234 | Stent carotidian cu acoperire antitrombotica | Stent carotidian cu acoperire antitrombotica |  |  |  | Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, total vizibil la fluoroscopie, design cilindric sau conic. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,052". Diametre stent solicitate: 6.0; 8.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 4,0-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm. In set cu microcateter compatibil de 0.052", 5F cu lungimea minim 105-145cm.
| 235 | Microcateter pentru transport | Microcateter pentru transport |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;
| 236 | Mini-kit puncție radiala | Mini-kit puncție radiala |  |  |  | Set introductor puncție co-axial Ac de punctie metalic de 21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018” de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziţionare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.
| 237 | Cateter diagnostic hidrofil | Cateter diagnostic hidrofil |  |  |  | Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substante radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat in calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicat pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsfere, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon. Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150. Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm) Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral. Forme Cerebrale: Bentson-Hanafee-Wilson 1, Bentson-Hanafee-Wilson 2, MANI, Vertebral.
| 238 | Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil | Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil |  |  |  | Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056” (5F), 0.070” (6F), 0.071” Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior
| 239 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila |  |  |  | Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. Diametru: .014''. Lungime totala: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie” • Dock-extendable” lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm
| 240 | Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018 | Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018 |  |  |  | Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme
| 241 | Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana | Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana |  |  |  | Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE
| 242 | Baloane PTA pentru artere carotide | Baloane PTA pentru artere carotide |  |  |  | Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020” / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018”/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F( 1.33 mm) și 5F ( 1.7 mm ) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.
| 243 | Set introductor radial | Set introductor radial |  |  |  | Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr Lungimi teci: 70, 110, 230mm Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr Diametre ac angiographic: 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.021” Lungimi ghid: 40, 60mm Formă ghid: drept si în formă de “J”
| 244 | Set introductor femoral | Set introductor femoral |  |  |  | Set introductor femoral Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.022”, 0.035” Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept
| 245 | Set introductor femoral dimensiuni mari | Set introductor femoral dimensiuni mari |  |  |  | Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari. Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie. Componența setului: - teacă cu valvă - dilatator Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr
| 246 | Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga | Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga |  |  |  | Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, minighid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopacincrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – PTFE sau nitinol Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va acceptasi alte dimensiuni).
| 247 | Ghid coronarian pentru recanalizare | Ghid coronarian pentru recanalizare |  |  |  | Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014’ Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 cm sau 50 cm Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque
| 248 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi |  |  |  | lungimi 190,200,235,300 cm - greutate varf 3 sau 4 gf -varf drept, preshaped - jacheta polimer varf plus tehnologie hidrofila Slip Coat pe 41 cm sau 10 cm, in distalitate - varf radiopac 3 cm - lungime spirale in partea distala a ghidului de 8.5 cm sau 10.8 cm - acoperire PTFE in partea proximala -Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
| 249 | Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate | Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate |  |  |  | Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
| 250 | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | GHID 0.014” CTO calcificari excesive |  |  |  | Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con hidrofob Greutate varf 9,12 sau 20 g Lungime de 180 cm Segment radiopac la varf 20 cm Lungime invelis hidrofilic de 20 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 20 cm de spirale in distalitate Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.009 la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Tehnologie „rope coil” ACT ONE pentru responsivitate optima a ghidului
| 251 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat |  |  |  | 0.014” sau 0.018” ghid hidrofilic - varful ghidului nu este acoperit de tehnogia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered si hidrofobic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014’’ - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime - Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
| 252 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar |  |  |  | Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip flopy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014”
| 253 | Ghid pentru angioplastie tip floppy | Ghid pentru angioplastie tip floppy |  |  |  | Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm
| 254 | Ghid tip extrasuport | Ghid tip extrasuport |  |  |  | Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014”. Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135”sau 0.0100” Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm
| 255 | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice |  |  |  | Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" hidrofilic; Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic; Radioopacitate crescuta; Curbura distala : dreapta, angulata, . Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); 260cm(+/-5cm), Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
| 256 | Catetere de aterectomie directionala periferica | Catetere de aterectomie directionala periferica |  |  |  | Dispozitiv alcatuit din cateter, unitatea mecanica si partea taietoare iar pre-atasata distal unitatea de irigare- curatare. Profil de 7 Fr Compatibilitate cu ghid de maxim 0,014” Lungimi ale varfului: 6,6 cm (lungimea de taiere max 50 mm) si 9,6 cm (lungimea de taiere max 75 mm) Design al shaftului in 4 straturi din otel inoxidabil, cu transmiterea eficienta a intensitatii de taiere din spre partea mecanica spre partea taietoare. Diametrul exterior (OD) de 0.05 mm. Capacitate de peste 11.000 RPM Partea de taiere din 4 lame profilate cu capacitate de angajare si taiere a leziunilor cu morfologii diverse inclusiv a celor sever calcificate. Grosimea de taiere a tesutului sub 0,5mm. Sistemul mecanic sa prezinte două intrerupătoare: 1) intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere şi 2) intrerupătorul manual al cateterului. Intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere sa asigure alimentarea dispozitivului atunci cand este pornit. Intrerupătorul manual activează axul de antrenare şi angajează instrumentul de tăiere cand este tras proximal in poziţia de pornire. Driverul pentru instrumentul de tăiere este protejat impotriva electrocutării (piesă de tip CF, rezistentă la defibrilare). Alimentare cu baterii. Cateterul cu dublu lumen, din PTFE acoperit hidrofilic, lungimi efective: 104cm si 107cm Cateterul si driverul sunt ambalate steril, individual. Compatibilitate cu dispozitive de protectie embolica adecvate.
| 257 | BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI | BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI |  |  |  | Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch Lungimi 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm Diametre 1,5; 2,0; 2,5: 3,0; 4,0mm Lungimea Shaftului 80sau 150 cm material nylon Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm Maximum RBP 14 atm Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm
| 258 | BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK | BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK |  |  |  | Design - OTW Compatibilitate ghid : 0,018” Compatibilitate teaca : 4 Fr, 5 Fr Complianta : Semicompliant Diametre Balon : 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 5.5mm; 6mm Lungimi Balon : 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm Lungimea Shaft-ului : 90cm; 150cm Materialul Balonului : Nylon Acoperiarea Balonului : Acoperire hydrofobica pe varf, balon si shaft. Fara acoperire pe lumenul sarmei de ghidaj RBP : 14 atm la toate dimensiunile NP : 8 atm la toate dimensiunile Profil de intrare al varfului : pentru BTK : 0.64mm ( 3.0 x 120mm ) pentru SFA : 0.64mm ( 6.0 x 200mm ) Diametrul shaft-ului distal : 1.24mm maximum Diametrul shaft-ului proximal : 1.50mm maximum Design Shaft : Co-axial Markeri : 2 Markeri din Tungsten flexibili
| 259 | BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE | BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE |  |  |  | Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm Diametre: 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 14 Materialul balonului Crossflex2 Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm
| 260 | Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii: Lungime shaft: 40,80,135 SI 170 cm. diametre : =3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni
| 261 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO |  |  |  | Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm
| 262 | Balon pentru pre și postdilatare periferică | Balon pentru pre și postdilatare periferică |  |  |  | Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a strenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm (±10 mm) Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,
| 263 | Cateter cu balon PTCA | Cateter cu balon PTCA |  |  |  | Cateter 4F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 90, 130-135, 150mm; diamtere balon 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.018".
| 264 | Cateter cu balon PTCA | Cateter cu balon PTCA |  |  |  | Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 75, 120mm; diamtere balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035"
| 265 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant |  |  |  | PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm Guidewire compatibility: 0.014” Tip profile: 0.017” Crossing profile: 0.021” to 0.033” Nominal pressure: 7 atm Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -
| 266 | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică |  |  |  | Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019” max. Profil de trecere: de la 0,029” până la 0,057” Compatibilitate ghid: 0,018”. Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.
| 267 | Balon pentru CTO | Balon pentru CTO |  |  |  | Coronary balloon dilatation catheter - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm ¦ RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm
| 268 | STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE | STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE |  |  |  | Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm sau 18,28, 38, 58 și 78. Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm ±10 cm; Materialul stentului CO-CR
| 269 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr |  |  |  | Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol; Compatibilitate pentru ghid de 0,035” Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 6, 7, 8,9,10,12,14 mm. Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm si 150 cm
| 270 | Stent periferic Cobalt-Crom (OTW) | Stent periferic Cobalt-Crom (OTW) |  |  |  | Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație. - Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”
| 271 | Stent expandabil pe balon | Stent expandabil pe balon |  |  |  | Stent matrice cu celule inchise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm SAU 18.28.38.58.78 • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm-10 atm •Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm (+/-10cm) • Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr sau 7Fr si cu ghid de 0,035; • Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.
| 272 | Cateter de trimbaspiratie activa | Cateter de trimbaspiratie activa |  |  |  | Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt laminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandămarker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept șivârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odatăplasate, cateterul de aspirație 8 șicateterul de aspirație INHALE oferă o conductăpentruîndepărtareatrombuluifolosind un separator compatibil, dacăestenecesar.
| 273 | Cateter de trimbaspiratie activa | Cateter de trimbaspiratie activa |  |  |  | Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).
| 274 | Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus | Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus |  |  |  | Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 μg/mm2) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. MicroReservoirs încorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.
| 275 | Balon farmacologic activ ( Periferie) | Balon farmacologic activ ( Periferie) |  |  |  | Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: ≥2 ( ug/mm2). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 90 , 130, 150 (± 10 cm). Compatibil cu teacă (F) : 4 -6. Diametre balon (mm) : 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 (± 2 cm).
| 276 | Balon angioplastie periferic 0,018” | Balon angioplastie periferic 0,018” |  |  |  | Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018”. * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducator de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. lungimi ale balonului cuprinse intre 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei si dilatarea post stent
| 277 | Balon OTW pentru proceduri periferice | Balon OTW pentru proceduri periferice |  |  |  | Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018”. Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.
| 278 | Balon RX pentru proceduri periferice | Balon RX pentru proceduri periferice |  |  |  | Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0.014”. Acoperire hidrofilica: 28 cm. Profil mic: 3,5 Fr. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.
| 279 | Cateter de suport | Cateter de suport |  |  |  | Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014”, 0,018” si 0,035” Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018” Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035” - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”
| 280 | Microcateter livrare dispozitive | Microcateter livrare dispozitive |  |  |  | Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere. Este disponibil în configurații de vârfuri: Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape. Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare. Presiunea de 1200 psi Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,018 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm Sau Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,021 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm
| 281 | Spirale periferice | Spirale periferice |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035 Cresterea volumului dupa activarea polimerului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Sistemul cu detasare cu lungimi obligatorii de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu detasare spire obligatorii de 3-4- 6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu impingere spire obligatorii de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu impingere cu lungimi obligatorii de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
| 282 | Balon periferic OTW | Balon periferic OTW |  |  |  | Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035” Pushabilitate și livrare excelente.
| 283 | Balon periferic medicamentos OTW | Balon periferic medicamentos OTW |  |  |  | Balon periferic medicamentos OTW PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare. - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 μg/mm2. - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 μg/mm2) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”
| 284 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV |  |  |  | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametere; 4,5,6,7,8,9,10,12 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB: unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului 9-14 atm - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr,7 Fr si 9Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 40cm - 130 cm Compatibilcu ghid 0,035 Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,5 μg/mm² Excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica se mentina pe o durata de peste 6 luni si este nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul beneficiaza de studii clinice de nivel 1, care demonstreaza eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani
| 285 | Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari | Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari |  |  |  | Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, cu acoperire impletita, markeri radio-opaci, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,018’'. Cerinte minime obligatorii: diamtere 6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 40, 60, 80mm.
| 286 | Torquer | Torquer |  |  |  | Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diameterele până la 0,022”. Steril, jetabil.
| 287 | Baloane PCI semicompliante | Baloane PCI semicompliante |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 288 | Stenturi periferice autoexpandabile | Stenturi periferice autoexpandabile |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035”. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
| 289 | Ghid pentru suport cu virf flexibil | Ghid pentru suport cu virf flexibil |  |  |  | Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vîrfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035”. Tip flexibilitate vărfului : soft, super soft, standart, lungimea vărfului flexible 10,13 si 25 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm si 300cm
| 290 | Cateter cu Balon de măsură | Cateter cu Balon de măsură |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. Doi marcheri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. Compatibil cu ghid 0.035’’. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi obligatorii de 45, 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungime cateter obligatorie 70 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 291 | Endograft aortic | Endograft aortic |  |  |  | un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035’’ si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.
| 292 | Dispozitiv Embolizare Intrasacular | Dispozitiv Embolizare Intrasacular |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitionol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017’’, 0.021’’, 0.027’’ si 0.033’’(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 293 | STENT GRAFT CORONARIAN | STENT GRAFT CORONARIAN |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare. Compatibil cu ghid de 0,014”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lunghimea sistem de livrare de 140-150 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm sau Lungime 15-26 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 294 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva |  |  |  | Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “mack-lab GE R3 6.9.6” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.
| 295 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis |  |  |  | Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm
| 296 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repozitionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 35mm
| 297 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | Seringi pentru injectie cu precizie inalta |  |  |  | Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml
| 298 | Stent Venos Autoexpandabil | Stent Venos Autoexpandabil |  |  |  | Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatical al disfunctionalitatilor de curgere prin venele iliofemurale Stent autoexpandabil din nitinoil ce confera o buna apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifice rezisenta radial. Cu cellule deschise si închise. Forta radiala este uniforma si ofera o rezistenta constanta la compresiune dealungul stentului Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil in diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemurare Lungimea cateterului este de 100cm Compatibilitate ghid: 0,035” Dimensiuni disponibile: Lungimea 460, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm
| 299 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing |  |  |  | Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compotabil cu ghid 0,014in
| 300 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing |  |  |  | Cateter pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Diametru 2.9F si 4 F.
| 301 | Stent periferic cu flexibilitate crescută | Stent periferic cu flexibilitate crescută |  |  |  | Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducatoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.
| 302 | Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari | Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari |  |  |  | Stent autoexpandabil periferic cu celulă închisă, din nitinol, cu acoperire impletita, cu forta radiala înaltă, markeri de tantal, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 10F cu lungimea 100cm, compatibil cu ghid 0,035’’. Cerinte minime obligatorii: diametre 16-34mm cu pasul 2mm;. Lungimi stent obligatorii: 30, 40, 50, 60, 80, 100mm.
| 303 | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter si ghid. Compatibilitate OTW 0.014" si 0.018". Nu necesita aparatura aditionala pentru functionare Varf atraumatic, angulat la 28°. Indicat si in leziunilor de sub genunchi. Balon de forma plata, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda in lumenul adevarat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid. Compatibilitate 5 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Dimensiuni balon in mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm si 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm Dimensiuni cateter: 135 cm si 150cm Lungime ghid: 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 304 | STENT GRAFT pentru periferie | STENT GRAFT pentru periferie |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor min. 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare. Compatibil cu ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lunghimea sistem de livrare: 80-130 cm ±10 cm. Diametru până la 5-10 mm, Lungime până la 58 mm ± 1 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 305 | Cateter suport intracranial pentru acces radial | Cateter suport intracranial pentru acces radial |  |  |  | Cateter ghid cu doua lumene . Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol in partea distală15,5 cm cu arbore armat cu carcasă din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facila a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 27cm. Partea distală hydrofilă 30cm. Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/irid iu Dimensiuni cateter bligatorii 7F Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 95si 105cm
| 306 | Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil | Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil |  |  |  | Diametre externe disponibile: 6F Disponibil cu lumen intern de 0.071” (6F) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi 95 si 105 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 6F distal acces: Straight, MPD, MPC Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm Cu posibilitate de acces distal cu back-up support
| 307 | Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare | Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare |  |  |  | Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare Lungime utila 115, 125 si 132 cm Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm) Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820") Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra-procedurale datorata mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede Ranforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatira si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri Acoperire hidrofilica distala Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.
| 308 | Cateter de Aspiratie | Cateter de Aspiratie |  |  |  | Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene (în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale). Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm)
| 309 | Microcateter reinforsat | Microcateter reinforsat |  |  |  | Microcateter compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate fluroscopica. Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul diametru intern: 021, diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 mm; compatibilitate ghid: 0.018'' max. Caracteristici pentru produsul diametru intern: 027, diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 mm; compatibilitate ghid: 0.021'' max.
| 310 | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Catetere cu o rigiditate variabila, cu un singur lumen, concepute sa acceseze vasele mici si sinuoase.Microcateter cu varf drept sau angulat 45' sau 90'. Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului este din diferite materiale. Straturile exterioare sunt din Pebax. Stratul intern este din impletitura si coil din otel, PTFE si elastomer polyolefin si prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletita din otel, zona mediana bombinata impletita dubla din otel si coil, zona distala bombinata. Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15mm si sa prezinte 2 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: Diametru intern obligatorii 0.017”, 0.021” , 0.027”, 0,0445". Lungime de lucru 150mm, 160 mm Lungimea spiralei 15mm. Lungimea segmentului distal 6 mm, Diametrul extern diametru extern proximal: 2.2F, 2.6F,3.1F,4.7F Diametrul extern distal 1.8F, 2.3F,2.8F,4.2F SAU Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014''. Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018''. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
| 311 | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale |  |  |  | Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme
| 312 | Dispozitiv pentru trombectomie mecanică | Dispozitiv pentru trombectomie mecanică |  |  |  | Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulat, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor. Cu diametre de : 3, 4, 5 mm Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru. Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 ( în dependență de diametrul ales) Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm si maxim până la 3.0 mm Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la 4.0 mm Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la 5.0 mm Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch (0,42 mm) sau mai mare. Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare. Toate mărimile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v
| 313 | Sistem de protecție embolică | Sistem de protecție embolică |  |  |  | Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014’’ compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052") si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm
| 314 | Balon pentru arterele carotide si renale | Balon pentru arterele carotide si renale |  |  |  | Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducator: 4Fr, 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.
| 315 | Cateter ghid cu balon | Cateter ghid cu balon |  |  |  | Cateter ghid cu balon pentru plasarea stenturilor intracerebrale, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.
| 316 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor |  |  |  | Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale. Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni- 10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing. Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm. Compatibil cu microcatetere de 0,017”. Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011”, 0,0125”, 0,0135” și 0,0145”, umplutură de 0,011” și finisare de 0,011”. Detașare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.
| 317 | Teacă ranforsată scurta cu profil mare | Teacă ranforsată scurta cu profil mare |  |  |  | Teacă ranforsată scurtă cu profil mare destinată pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 11, 24, 35, 45 Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator
| 318 | Teacă ranforsată lungă cu profil mare | Teacă ranforsată lungă cu profil mare |  |  |  | destinat pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 60, 65, 80, 100. Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator
| 319 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).
| 320 | Balon angioplastie periferic 0,018” | Balon angioplastie periferic 0,018” |  |  |  | Balon angioplastie periferica 0,018", tip OTW cu shaft coaxial, destinat angioplastiei transluminale percutanate (ATP) în segmente de vase sanguine stenozate. Balonul este cu acoperire hidrofila cu 2 sau 4 markeri radioopaci din platina - iridiu. Compatibil cu introductor 4 si 5Fr. Compatibil cu ghid de 0,018”. Lungime shaft 90, 130, 150 si 180 cm in dependenta de lungimea si diametrul balonului. Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7mm. Lungimi balon 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250 si 300mm. Presiune nominala - 8 ATM; Presiunea RBP - 12; 14; 16 si 22ATM in dependenta de in dependenta de lungimea si diametrul balonului.
| 321 | Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte | Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte |  |  |  | Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiune ultra inalta utilizat in segmente de vase ingustate. Tip OTW 0,035" Designul shaftului flexibil si robust faciliteaze navigarea in vasele turtuoase. Materialul si designul permit pastrarea formei balonului si la presiuni ultra inalte. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea balonului in functie de stenoza. Presiunea nominala al balonului - 7-12 ATM; Presiunea RBP al balonului - 12-24 ATM in functie de diametru si lungimea balonului. Compatibil cu introductor de 6FR. Lungimi cateter 40cm; 80cm si 135cm. Diametru balon: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10; 12mm Lungime balon: 20, 40, 80; 100mm
| 322 | Balon pentru dilatare periferica | Balon pentru dilatare periferica |  |  |  | Balon pentru dilatare periferica tip OTW, compatibil cu ghid 0,014" si 0,035", indicat pentru angioplastia transluminala percutanata PTA, utilizat in cazuri obstructive al arterelor carotide, iliace femurale si renale, cu un diametru de referinta egal sau mai mare decit dimensiunile balonului selectat. De asemenea, este indicat pentru post-dilatarea stenturilor expandabile și autoexpandabile în sistemul vascular periferic. Shaft distal biocompatibil, hidrofilic si lubrifiant asigurind o mai buna navigare. Materialul balonului PEBA. Markeri radioopaci 2 platinum iridium. Presiunea nominala 6-7ATM; Presiunea RBP pentru balon OTW 0,014" - 12-16 ATM; pentru balon OTW 0,035" - 11-14 ATM. Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,014": Lungime Shaft - 120cm si 150cm, shaft distal 2,9FR (0,95mm); si shaft proximal 4FR (1,32mm) . Diametre Balon - 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 5mm. Lungimi Balon - 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,035": Lungime Shaft - 80cm si 135cm, shaft distal pentru diametre baloane de la 3-10mm de 5FR si shaft proximal pentru diametre baloane de la 12 - 14mm de 6FR. Diametre Balon - 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 12mm; 14mm. Lungimi Balon - 20mm; 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm
| 323 | Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale. | Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale. |  |  |  | Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery) și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem ,, pull grip’’, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.
| 324 | Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei | Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei |  |  |  | Stent periferic conceput pentru a administra paclitaxel atunci când este cel mai probabil să apară restenoza, în cazul arterei femurale superficiale. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem ,, pull grip’’, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.
| 325 | Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice | Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice |  |  |  | Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxirubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 ± 25 µm – negru, 200 ± 50 µm – galben, 400 ± 50 µm – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligatoriu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.
| 326 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | Set inflator cu manometru de presiune înaltă |  |  |  | Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.
| 327 | Stent din Nitinol autoexpandabil | Stent din Nitinol autoexpandabil |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere • Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. • Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm +/-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 328 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 329 | Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. Lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
| 330 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala |  |  |  | Balon periferic din Nylon, tip PTA dublu luyer cu compatibilitate cu ghidul 0.035 " dublu luyer. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. Capacitatea de a conduce prin zone lungi înguste și leziuni dense Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune nomnală: 8 - 10 atm Presiune RBP 12 -24atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 80,135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful cateterului are o margine teșită în jurul circumferinței pentru a asigura o secțiune transversală minimă în zona de inserție în zona afectată.Atraumatic. Scara de marcare pe cateterul extern, pornind de la vârful distal, permițând reducerea sarcinii fluoroscopice cu introducerea altor instrumente intervenționale cu o scară similară și proiectată pentru vizualizare în afara introducerului Compatibil cu introductor,5F,6F,7F diametre= 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm lungimi= 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300mm.
| 331 | Stent periferie cu micro-plasa | Stent periferie cu micro-plasa |  |  |  | Material: nitinol Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa 3 marcaje pe fiecare capat al stentului 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei Sistem de livrare: Sa fie repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori Compatibul cu fir ghid de 0.018” Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087”/2.2 mm) Lungimea totala 163 cm Dimetrul de lucru 0.083” Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm
| 332 | Balon cateter pentru angioplastie periferica | Balon cateter pentru angioplastie periferica |  |  |  | Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghiduri de 0,014" si 0,018", compatibil cu teci de 5Fr si 6Fr in dependenta de diametrul balonului. Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernute controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe. Presiunea nominala - 6 si 9 ATM; RBP - 12 si 14 ATM Lungimi cateter -120cm, 135cm si 150 cm Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm Lungime balon - 40mm, 80mm, 120mm,
| 333 | Cateter cu balon tip RX | Cateter cu balon tip RX |  |  |  | Cateter cu balon tip Rx, compatibil cu cateter ghid de0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozelor din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum si in tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrundeara in leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea acestuia liinga stenoza. Diametru proximal balon 2,0mm - 4,0mm; diametru distal 1,5mm - 3,5mm; Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominala 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM. Lungime cateter 90cm si 170cm. Diametre balon 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Lungime Balon 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 210mm.
| 334 | Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica | Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica |  |  |  | Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala. Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange. Lame expandabile si tehnologie “Lame sus/Lame jos” care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter. Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm Compatibilitate teaca: 7F Compatibilitate fir ghid: 0.014” Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm. Frecvența rotațiilor – 70000- 73000. Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm
| 335 | Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare | Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare |  |  |  | Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr. Reduce timpul de hemostază fără pre-închidere, utilizând proprietățile de coagulare ale colagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip ,, sandwich’’ și colagen resorbabil la locul de acces. Simpla rotație a pârghiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează colagenul. Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe parcursul implementării.
| 336 | Balon angioplastie periferica BTK | Balon angioplastie periferica BTK |  |  |  | Balon RX si OTW. Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220. Lungimi utilizabile : 90, 150 cm. Profil de intrare in leziune : 0.017" Compatibil cu teaca de 4F RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.
| 337 | Baloane PTA Noncompliante | Baloane PTA Noncompliante |  |  |  | Baloane Non-compliante de tip OTW și RX compatibil cu ghid: 0.014, 0.018, 0.035″ in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX). Dimensiunea minimă a tecii; pentru 0.014 dimensiuni 4 F (Ø 1.5 – 3.5); 5 F (Ø 4.0 – 5.0); 6 F (Ø 6.0) pentru 0.018 dimensiuni 4 F (Ø 2.0 – 3.0); 5 F (Ø 3.5 – 5.0); 6 F (Ø 5.5 – 7.0) pentru 0.035 dimensiuni 5 F (Ø 3.0 – 4.0); 6 F (Ø 5.0 – 6.0); 7F (Ø 7.0) Lungimea de lucru a cateterului (cm) ; 75, 135, 90, 150, 200 în dependență de dimensiunile alese. Lungimea balonului : 15, 20, 40, 60, 80, 120, 180, 240 in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX) Material Balon; Nylon (Ø 1.5 – 3.5) Pebax (Ø 4.0 – 7.0) Markeri: 2 (20 – 150 mm); 4 (180 & 240 mm) Suprafață: Vîrf și tijă metalică Hidrofilică Lumenul firului de ghidare Hidrofob. Presiune nominala: 12 atm Diametru balon : 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX)
| 338 | Spirale (coiluri periferice) | Spirale (coiluri periferice) |  |  |  | Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil si cu naylon, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de0,0165 si 0,021mm. Diametre spirale 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm si lungimea spiralelor de 2,4,6,8,10,12,15,20,30,40,50cm;
| 339 | Stent Graft Coronarian | Stent Graft Coronarian |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.
| 340 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă obligatorie 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm; Lungime obligatorii: 9 mm-38 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 341 | Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare | Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare |  |  |  | Material Aliaj Platinum Chromium. Compatibil RMN. Substanța activă – EVEROLIMUS, cu încărcare de aproximativ 100 μg/cm². Polimerul utilizat este PLGA bioabsorbabil, cu acoperire abluminală, ce oferă distribuție și eliberare controlată a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forță radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării. Restenoză redusă prin vindecarea neointimei. Indicat la pacienții cu risc înalt de sângerare. Capacitate mare de supraexpansiune, destinat vaselor proximale mari și leziunilor complexe. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimi obligatorii 8–32 mm. Diametre obligatorii 3,50–5,00 mm, cu posibilitatea de postdilatare/supraexpansiune până la 6,0 mm. Lungime efectivă obligatorie 144 cm. (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni)
| 342 | Sistem de aterectomie orbitală coronariană. | Sistem de aterectomie orbitală coronariană. |  |  |  | Sistem de aterectomie orbitala alcatuit din: coroana cu diamant; maner de avansare a coroanei; shaft principal; teaca proximala a shaft-ului; cablu de alimentare electric; tuburi de conectare, subsanta lubirifianta. Manerul dispoztiviului, afiseaza 3 viteze: 60k rpm; 120krpm; 5krpm "glide assist" Coroana cu diametrul de 1.25mm, invelita in diamant, montata excentric pe shaft-ul de lucru al dispozitivului. Compatibilitate cu teaca de 6F Mecanism dublu de actiune, bi-directional care genereaza miscari pulsatile, slefuind si fracturand depunerile de calciu Versatilitate pentru vase cu diametre intre 2.5mm-4mm, pentru acelasi tip de coroana Lungimea shaft-ului de lucru sa aiba 145cm Pachetul sa contina, Sarma de ghidaj pentru proceduri de aterectomie orbitala, cu o lungime 335cm care sa indeplineasca caracteristicile de compatibilitate. Pompa pentru infuzie salina a ateroctomiei orbitale intravasculara sa fie donata la procurarea a 10 buc.
| 343 | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO) | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO) |  |  |  | Diametru 0.014 inch. Destinat leziunilor coronariene complexe și CTO. Acoperire polimerică + hidrofilă, cu lubrifiere înaltă. Tip load 3 gf. Vârf preformat. Vizibilitate radiopacă distală. Manevrabilitate și torque response crescute. Destinat traversării segmentelor lungi, stenotice, tortuoase și a traseelor ambigue în CTO. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Diametru obligatoriu 0.014 inch. Lungime utilizabilă obligatorie 200 cm / 300 cm. Tip load obligatoriu 3 gf. Segment radiopac obligatoriu 3 cm. Acoperire obligatorie polimer + hidrofilă
| 344 | Balon coronarian de tip scoring | Balon coronarian de tip scoring |  |  |  | Balon coronarian de tip scoring, destinat angioplastiei coronariene și pregătirii leziunii înainte de implantarea stentului. Balonul trebuie să fie de tip non-compliant, cu sistem de focused force dilatation pentru modificarea controlată a plăcii. Sistemul trebuie să includă dual-wire system, care creează un model focal de stres la nivelul plăcii, facilitând dilatarea sigură și controlată. Balonul trebuie să permită utilizarea în leziuni calcificate, fibroase, ostiale, bifurcații, leziuni lungi difuze și restenoză intrastent. Se solicită profil de crossing redus, pushability crescută și trackability bună. Cateterul trebuie să aibă construcție continuă metalică hub-to-tip sau echivalent tehnic, cu acoperiri dedicate pentru reducerea fricțiunii și îmbunătățirea traversării leziunii. Ghid compatibil 0.014 inch. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre obligatorii 1,5–3,5 mm. Lungimi obligatorii 6–15 mm. Compatibilitate ghid obligatorie 0.014 inch. Compatibilitate cateter-ghid obligatorie 6 Fr Presiune nominală obligatorie 8 atm. Rated burst pressure obligatorie 20 atm. Configurație obligatorie: dual-wire scoring system.
| 345 | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO |  |  |  | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă, inclusiv leziuni dificile și ocluzii cronice. Diametru 0.014 inch. Ghid de tip polymer jacket frontline guide wire, destinat cazurilor complexe. Acoperire polimerică ce oferă lubrifiere crescută, cu pătrundere și traversare lină a leziunii. Vârf cu flexibilitate laterală crescută, pentru capacitate sporită de urmărire a vasului în leziuni și segmente tortuoase. Se solicită manevrabilitate bună și trackability înaltă în anatomii coronariene complexe. Destinat utilizării în proceduri PCI coronariene, inclusiv în vase tortuoase și cazuri cu necesitate de avans distal atraumatic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru obligatoriu 0.014 inch. Configurație obligatorie: polymer jacket. Caracteristică obligatorie: lubrifiere înaltă. Caracteristică obligatorie: flexibilitate laterală crescută a vârfului. Indicație obligatorie: utilizare în cazuri complexe și în vase tortuoase.
| 346 | Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate | Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate |  |  |  | Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con Invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
| 347 | Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd | Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd |  |  |  | Microcateter coronarian cu profil redus; destinat procedurilor coronariene complexe, inclusiv CTO; diametru extern proximal: aprox. 2,6 Fr (0,85 mm); diametru extern distal: aprox. 1,9 Fr (0,62 mm); diametru intern distal: 0,016’’ (0,40 mm); diametru intern proximal: 0,022’’ (0,55 mm); lungime: 135 cm și/sau 150 cm; acoperire hidrofilică distală: minimum 70 cm pentru 135 cm și minimum 85 cm pentru 150 cm; vârf distal: subțiat, atraumatic; profil distal de trecere: aprox. 1,4 Fr; corp ranforsat pentru pushability, trackability și torquability crescute; rezistență la kinking și colabare; compatibilitate cu cateter-ghid de 6 Fr; posibilitatea utilizării a două microcatetere într-un ghid de 6 Fr; steril, de unică folosință;
| 348 | Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene | Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene |  |  |  | Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene: Ghid din aliaj de cobalt și crom cu senzor optic de presiune. Lungime cablu – 2 m Lungime de lucru – 185 cm Lungime flexibilă – 33 cm Partea distala hidrofilică, Partea proximala hidrofobă Vârf din platină radioopac – 3 cm Greutate vârf: 0,8 g Marcaj brahial la distanta de 90 cm Marcaj femural la distnta de 100 cm Mâner rotativ liber Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea dispozitivelor ofertate
| 349 | Catetere cu imagistică de înaltă definiție | Catetere cu imagistică de înaltă definiție |  |  |  | Catetere cu imagistică de înaltă definiție, ce oferă imagini clare și o livrare excepțională, pentru a ghida decizii de tratament încrezătoare, compatibile cu echipamentul din dotare: 135 cm lungime de lucru , Frecvența traductor 60 MHz, diametru maximal de penetrare 6 mm , profil maximal de trecere 3.1F Distanța de la markerul distal până la traductor 15 mm. Compatibilitate ghid ≤ 0.014". Profil de intrare 0.026" și 0.017" Compatibilitate cu cateterul ghid: 5F (≥ 0,058") și 6F (≥ 0,064") partea distala 230 mm suprafață hidrofilică , Distanța de 5 mm de la markerul distal radioopac până la vârf. Diametrul exterior al tecii proximale: 1,00 mm (3,0F) Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea dispozitivelor ofertate.
| 350 | Balon „scoring” coronarian | Balon „scoring” coronarian |  |  |  | Balon „scoring” Rx pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent cu propretăți de aterotomie. Orientarea axială a filamentelor pentru asigurarea capacității transversală mai mari și a modificării axiale a plăcii la 90º. Firele din nitinol flexibile ce asigură o navigabilitate mai bună și un risc redus de perforație, modificând în același timp placa. Compatibilitate teaca 6 F. Compatibilitate ghid 0,014". NP: 8 atm, RBP: 20 atm. Acoperire hidrofilă. Dimesiuni obligatorii: diametru balon - 1.5, 2.00, 2.50, 3.00, 3.5 mm; lungime balon - 6, 8, 10, 12, 15 mm.
| 351 | Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi | Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi |  |  |  | Stent dedicat tratamentului leziunilor coronariene lungi cu diametrul descrescător, asigurând adaptarea optimă a diametrului stentului la anatomia naturală. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 65-70 μm. Substanța activă Sirolimus 1.25 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 9 atm. RBP 14 atm. 2 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014”. Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.75/2.25 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; lungimi - 30, 40, 50, 60 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
| 352 | Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene | Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene |  |  |  | Stent dedicat tratamentului leziunilor de bifurcațiie coronariană și al ramurilor laterale. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 65 μm. Substanța activă Sirolimus 1,25 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx cu balon tip „Step Balloon”, special conceput pentru tratamentul leziunilor de bifurcație. NP 9 atm. RBP 16 atm. 4 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0,014”. Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.5/2.5 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; 4.0/3.5 mm; lungimi - 16, 19, 24, 29 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
| 353 | Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus | Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus |  |  |  | Bioadaptor coronarian destinat tratamentului leziunilor coronariene de novo, conceput pentru restabilirea fiziologiei vasculare prin mecanism de „uncaging” progresiv, cu recuperarea pulsatilității, complianței și remodelării adaptive a arterei tratate. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 70-75 μm. Substanța activă Sirolimus 5 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 10-11 atm. RBP 14-16 atm. 2 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014”. Diametre: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 mm; lungimi: 14, 18, 23, 28, 32, 38 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
| 354 | Electrozi de stimulare endocardica permanenta | Electrozi de stimulare endocardica permanenta |  |  |  | Electrozi de stimulare endocardică permanentă, sterili, bipolari, cu fixare activă (șurub retractabil), compatibili cu conector IS-1, diametru 5F–7F; electrod atrial cu lungimea 52–60 cm și electrod ventricular cu lungimea 58–65 cm
| 355 | Kit set de canulare a sinusului coronar | Kit set de canulare a sinusului coronar |  |  |  | Teaca introductoare pentru sonda de sinus coronar lungime 45-55 cm, curburi disponibile : 115, 135, Wide, Right Side, dametru intern 7F, tip peel-away sau secționabile, - cutter-ul pentru extragere livrabil separat in acelasi pret, valva hemostatica cu comunicare laterala, cateter slittable sau peelable pentru canularea interna a sinusului, cu acoperire hidrofila, cu valva hemostatica integrata pentru comunicare laterala, disponibile in urmatoarele diferite curburi
| 356 | Patch-uri de defibrilare de unica folosinta | Patch-uri de defibrilare de unica folosinta |  |  |  | Patch-uri de defibrilare de unica folosinta, autoadezive, pregelificate, suprafata activa 70-90 cm2/electrod, lungime cablu-1-1,5 m, utilizare pentru: ECG, defibrilare, cardioversie externa, pacing, energie maxima pana la 360 J, numar de socuri pana la 40-50, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3
| 357 | Cablu de conectare pentru patch-uri de unica folosinta | Cablu de conectare pentru patch-uri de unuca folosinta |  |  |  | Cablu de conectare multifunctional, lungime totala de 1-1,5 m, material izolatie- TPU medical grade, nesteril, energie compatibila pana la 360 J, functii suportate- AED, manual defib., sync. Cardioversie, pacing, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3 din dotare.
| 358 | Sistem Holter ECG monitor | Sistem Holter ECG monitor |  |  |  | Sistem Holter ECG monitor cu durata de inregistrare minim 24 ore, maxim pana la 7 zile, numar de canale- 7-12, frecventa de esantionare- 1800-2200 Hz, interval de frecventa 0,05-220 Hz, functie detectare pacemaker cu circui dedicat, capacitatea memoriei minim 2 GB, posibilitate transfer date USB+SD card+Bluetooth, analiza software - analiza automata aritmii, ST, HRV, QT/QTc, pacemaker cu posibilitate editare manuala a evenimentelor, posibilitate export date in PDF/XML/DICOM, detectare electrozi deconectati, compatibilitate Windows.
| 359 | Cateter de suport periferic 0.014” | Cateter de suport periferic 0.014” |  |  |  | Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.
| 360 | Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari | Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari |  |  |  | Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131”=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131”/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 si 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit). KIT sistem Lightning 12:
| 361 | Separator de trombi/emboluri L12 | Separator de trombi/emboluri L12 |  |  |  | Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025” / 0,021”, - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110”.
| 362 | Lightning Flash 2.0 KIT | Lightning Flash 2.0 KIT |  |  |  | Sistem de trombectomie mecanică, conceput pentru îndepărtarea cheagurilor de sânge din sistemul vascular, special conceput pentru tratarea emboliei pulmonare (EP) și a trombozei venoase profunde (TVP). Sistemul încorporează algoritmi avansați care utilizează senzori de presiune și flux pentru îndepărtarea rapidă a cheagurilor cu pierderi minime de sânge (tehnologie de trombectomie cu vid asistată de computer), Mod Galop (Mod Flash), Dual clot detection, Indici audio-vizuali. Componente: 1.1 Cateter de aspirație rapidă: Cateterul de aspirație are o construcție hipotubară din oțel inoxidabil tăiat cu laser (tehnologie Max-ID). Este disponibil în formele vârfurilor HTORQ și XTORQ. Cateterul este compatibil cu teaca de 16Fr și este disponibil în lungimi de 80 cm, 100 cm sau 115 cm. 1.2 Tubulatură de aspirație facilitează transferul de vid între pompa de aspirație și cateterul de aspirați, reglând în același timp modul de aspirație (eșantionare, aspirație intermitentă sau aspirație continuă). Luminile tubulaturii de aspirație furnizează semnale vizuale care informează medicul cu privire la modul de aspirație. 1.3 Cateterul Select+ cu vârf H1 este special conceput pentru selecția atraumatică și rapidă a vaselor de sânge în arterele pulmonare. Se utilizează împreună cu CAT16, ocupând 98% din lumen și oferind o tranziție atraumatică perfectă. Este inclus în sistem, în lungimi de 100 cm, 120 cm sau 130 cm, în funcție de lungimea CAT16.
| 363 | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | GHID 0.014” CTO calcificari excesive |  |  |  | Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
| 364 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat |  |  |  | 0.014” su 0.018” ghid hidrofilic - varful ghidului nu este acoperit de tehnogia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered si hidrofobic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014’’ - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime - Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
| 365 | Cateter de suport periferic | Cateter de suport periferic |  |  |  | Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm. Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Material markeri: Platinum- Iridium Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm Acoperire hidrofilică: 40 cm. Presiune maximă: 750 psi.Drept sau angulat
| 366 | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO |  |  |  | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateterul cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei superselective de agenti terapeutici precum materialele de embolizare si cele de diagnosticare precum contrast, in vasele de sange distale, cu tortuozitati. Suprafetele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care mareste lubrifierea acestuia. Directionabil de flux. Este ambalat impreuna cu un adaptor pentru seringa, care reduce spatiul mort din interiorul racordului luer al microcateterului. Vârf detaşabil in câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;
| 367 | Microghid 008 | Microghid 008 |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; Acoperire hidrofila lubrifianta si acces distal. Acces atraumatic cu virf moale de tip coil si profil conic unic (diametru distal de 0.008"); lungime coil: 10 cm. Vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: diametru: .012''>.008''; lungime totala: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 368 | Teaca dedicata acces radial | Teaca dedicata acces radial |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. Forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093''/7 F; diametru intern: 079''; lungime acoperire hidrofila: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070''/5.5 F; diametru intern: 0.040'' (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 369 | Cateter ghid lung pentru access neurovascular | Cateter ghid lung pentru access neurovascular |  |  |  | Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru extern (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introducatoare scurte de 8F Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.
| 370 | Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului | Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilinguluI, fără a oclude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă si este acoperit cu politetrnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017”, 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibel: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 371 | Tub injectare substanţă de contrast | Tub injectare substanţă de contrast |  |  |  | Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 120-130 cm, 200cm.
| 372 | Sistem de protectie impotriva emboliilor | Sistem de protectie impotriva emboliilor |  |  |  | Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180cm • 4 markeri radioopac • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm • filtru cu pori de 100µ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F
| 373 | Microsferere | Microsferere |  |  |  | Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.
| 374 | Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’ | Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’ |  |  |  | Microghiduri – fir de ghidaj cu manevrabilitate superioara si precizie, ce ofera suport si durabilitate pentru o gama larga de proceduri neuro interventionale Tehnologie de fabricatie cu design dublu-bobinare ACT -ONE ce confera flexibilitate si rezilienta Dedicate pentru anatomii tortuoase Varf distal preformabil si re-formabil, cu angulatie rotunda sau la 90 de grade; durabil si cu memorie a curburii, miez rotund, patrat Microghiduri cu shaft 0.008’’ si respectiv 0.010’’, cu lungime totala de 200 cm si respectiv 200 cm si 300 cm, prevazute cu varf moale, atraumatic, radioopac pe o suprafata de 9 cm si respectiv 3 cm si 5 cm, dedicate vaselor intracraniene de mici dimensiuni ; acoperire hidrofilica de tip SLIP-COAT pe o suprafata de 180 cm si respectiv 170 cm si microghiduri, prevazute cu acoperire polimerica, destinate pt proceduri speciale, acces in distalitate, ce necesita control si stabilitate mai mare, fara risc de frictiune cu microcateterul; shaft 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’, lungime totala de 200 cm din care jacheta de polimer are 150 cm, iar acoperirea hidrofilica are 170 cm, 180 cm, miez rotund sau patrat
| 375 | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur |  |  |  | Diametrul: 0.012’’, 0.014”, 0.016” Lungimi: 180, 200 cm Varf foarte flexibil 25 cm pentru 0.012’’ si 0.014’’; 35 cm pentru 0.016’’ Curburi: 45⁰ x 4mm si 90⁰ x 4 mm, 1.5 mm curba J, unghi dublu 90⁰+150⁰ pentru a asigura selectivitate distala si precizie Lungimi ghid: 180 cm si 300 cm Bobina de aur de 2 cm Sa fie construit dintr-o singura bucata pentru a asigura un control al torque-ului precis Miez de nitinol super elastic, invelis din poliuretan si invelis din polimer hidrofil
| 376 | SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL | SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL |  |  |  | Spirale din platina cu detasare electrica, disponibile si in varianta cu acoperire cu hydrogel. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. spirale din platina cu sau fara hydrogel, tip 10 si tip 18 realizate din aliaj de platina, compatibile RM sistem electromecanic de detasare rapida (<1sec) fara cabluri de conectare cu grade diferite de duritate : standard, soft, hyper soft design : 2D, 3D, combinat, helicoidale, sferice, variabil rezistente la compartimentalizare si la intindere diametre bucle : de la 1.5 mm la 20 mm lungimi : de la 1 cm la 68 cm destinate pentru framing, filling, finishing cu o rata superioara de umplere si compactizare a anevrismelor (conform website angiocalc.com) Studiile clinice doveditoare pentru eficacitatea spiralelor cu hidrogel ce au fost deja incheiate: HEAL, HCAT, HELPS, GEL THE NEC, PRET, GREAT, HEAT, HYBRID, HJSR. Rezultate: rate de recurenta sensibil mai scazute, ocluzie progresiva, capacitate superioara de umplere a sacului anevrismal cu mai putine spirale.
| 377 | CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI | CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI |  |  |  | Cateter de aspiratie pentru vase mari, dimensiune 8F Acoperire hidrofilica 60 cm Construit din Nitinol impletit si spiralat Dedicat pentru neurovasculatura Diametru intern 0.88 inch / 2.24 mm / 6.7F Diametru exterior distal 0.102 inch / 2.6 mm / 7.8F Diametru exterior proximal 0.108 inch / 2.7 mm / 8.2F Lungime de lucru: 115 cm (corp distal 14 cm si corp proximal 101 cm), 120 cm In set cu teaca lunga cu diametru intern 0.113’’, 0.114’’, lungime 80 cm.
| 378 | CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR | CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR |  |  |  | Cateter diagnostic lung, contruit prin ranforsare, cu 3 straturi (interior, mjlociu si exterior). Curburi disponibile: Sim 2 3D, Sim 3 3D si angulat la 45 de grade. Varf: angulat sau drept Prevazut cu acoperire hidroifilica 15 cm la varf. Lungimi: 150 cm pt curburile Sim si 140 cm cele angulate la 45 grade. ID: 1.02 mm si OD: 6F. Dedicat procedurilor de tip stroke, se utilizeaza impreuna cu cateterul de aspiratie pt vase mari, cu diametru intern 0.88 inch.
| 379 | MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI | MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI |  |  |  | Microcateter neurovascular, dedicat pentru livrarea cateterul de aspiratie vase mari 0.088’’; Constructie robusta, cu suport proximal marit; Portiune distala sub forma de bulb, extrem de moale, atraumatica pentru vasul de sange, prevazuta cu acoperire hidrofilica in lungime si profunzime, pentru a facilita traversarea potiunilor tortuoase; Lungimea bulbului distal: 3 cm; Vizibilitate sportita in raza X, pentru a controla navigarea in zonele ocluzive si a putea fi livrat in bifurcatii, conferita de 3 benzi radioopace. Compatibilitate cu ghiduri <= 0.018’’ Lungime totala de lucru: 160 cm ID: 0.021’’; OD distal 2F; Lungimea varfului 1.5 cm Acoperire hidrofilica intre 110 cm si 115 cm.
| 380 | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -Stent auto-expandabil, cu celule deschise pentru adaptarea optimă la diferite configuratii, acoperit cu tehnologie de acoperire HPC antitrombogenă pentru siguranta sporita a pacientului. Destinat pentru tratamentul anevrismelor cu gât larg, disecții și stenoze intracraniene. Vizibilitatea este obținută prin cele 3 markeri proximale și 3 markeri distali. Poziționarea ușoară design cu celule deschise care combină flexibilitatea cu rezistență la îndoire. Forța radială echilibrată de-a lungul corpului stentului asigură ancorarea chiar și în condiții foarte tortuoasă - permițând o ancorare stabilă și densă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 25, 30 mm - diametrul nominal : 4.0; 5,0 mm - Pentru vase de la 2,5 mm la 4,5 mm - Compatibil cu microcateterul 0,0165'' / 0,017'' ID
| 381 | Cateter Intermediar | Cateter Intermediar |  |  |  | Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofil la capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie. Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm) si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).
| 382 | Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer | Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 μg/cm2. Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
| 383 | Teacă introductoare pentru access vascular complex | Teacă introductoare pentru access vascular complex |  |  |  | Teacă Introductoare proiectată pentru performanță excepțională de rezistență la îndoire (kink) și fără efect de ovalizare. Asigură accesul la vasul țintă, inclusiv; • periferic • renal • coronarian • carotidian Valva hemostatică detașabilă cu robinet cu 3 căi codificat pe culori. Dilatator cu sistem snap-fit: fixează dilatatorul pentru o inserție sigură. Material – exterior: polimer ranforsat cu oțel inoxidabil. Material – interior: liner PTFE. Flexibilitate shaft: standard și rigidă. Acoperire hidrofobă, care permite alunecarea ușoară și durabilă, indiferent dacă teaca este umedă sau uscată. Compatibilitate dilatator cu ghid de maxim. 0.018”; 0.035”; 0.038” (în dependență de diametru și lungimea cateterului). Vârf teacă atraumatic: conic, neted, cu bandă marker radiopacă din platină-iridiu Design Vârf: Straight, Multipurpose MP, Left Int. Mammary, Artery LIMA ,Renal Double Curve RDC, Hockey Stick HS Dimensiune French: 4, 5, 6, 7, 8 Fr. Diametru interior Minim (mm/inch); Teacă 4 F - 1.60 mm / 0.063” Teacă 5 F - 1.92 mm / 0.075” Teacă 6 F - 2.25 mm / 0.088” Teacă 7 F - 2.55 mm / 0.100” Teacă 8 F - 2.88 mm / 0.113” Lungime: 15, 45, 60, 90, 130 cm (în dependență de diametru și design-ul vârfului).
| 384 | Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare | Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare |  |  |  | Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare, utilizat ca dispozitiv de sine stătător sau în combinație cu un dispozitiv compatibil de extragere, combinând aspirația și trombectomia mecanică. De asemenea, poate fi utilizat pentru a facilita introducerea altor dispozitive adecvate, precum și a agenților diagnostici și terapeutici, în conformitate cu instrucțiunile lor de utilizare (IFU). Indicații pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut, secundar ocluziei vaselor intracraniene mari (la nivelul arterei carotide interne, arterei cerebrale medii – segmentele M1 și M2, arterelor bazilară și vertebrale). • Design cu împletitură (braid) și spirală (coil), cu 8 zone de tranziție și un strat intern polimeric • Diametru interior: 0.071inch/1.8mm. • Diametru exterior până la : 0.082inch/6F/2.1mm • Lungimi cateter; 132 cm cu lungime efectivă de 125 cm și lungime de 142 cm cu lungime efectivă de 135 cm. • Acoperire hidrofilă: 100 cm • Geometria vârfului: drept / nemodelabil • Lungimea vârfului distal până la : 15 cm • Materiale: Pt/Ir (bandă marker), oțel inoxidabil (împletitură), nitinol (spirală), diferiți polimeri (corpul cateterului), PTFE (liner interior) • Segment doar cu împletitură: 2 cm •Materialele învelișului exterior : SEBS, Neusoft, Pebax, Vestamid& Grilamid.
| 385 | Microcateter cerebral | Microcateter cerebral |  |  |  | Acoperire hidrofilica partea distal ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic cu 2 variante de diametru intern: .021 Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: Hidrofilica partea distal 55 cm, lungimea manevrabilă 15 cm diametru extern: 2.4F > 2.4F; lungime utilizabila: 155 cm; compatibilitate ghid: 0.018'' max.
| 386 | Spirale | Spirale |  |  |  | Destinat pentru obstrucția sau blocarea endovasculară a fluxul sanguin în anomalii ale vaselor neurovasculare și periferice. Construcția din 3 etape: 1) Filamentul spiralei (compus din Platinum, avînd o varietate mare de diametre externe, cu cit e mai mic filamentul cu atit e mai moale spira de embolizare). 2) Impletitura primară (determină diametrul extern a spirei: 18 (.013”-.014” OD) sau 10 (.010”-.012” OD). Un diametru OD mai larg – o spiră mai moale (păstrînd filamentul constant). 3) Forma secundară/bobinajul (oferă forma și dimensiunea finală a spirei). Spirele sunt confecționate din Platinum fiind total vizibile cu grad variabil de rigiditate, un set complet de configurații, livrate prin microcateter .017”. Prezentate în două forme: Helical și Complex și 3 grade de duritate: Standard, Soft și Super Soft. Pusher-ul reprezentînd un hipotub laser-tăiat în spirală proximală de 135 cm cu: conector din aur 1,27cm și 15cm design laser-taiat. Partea distală continuă cu corpul spirei: 50cm. Spira este unită cu hipotubul prin sudare. Detașarea spirei se realizează instantaneu în <1 sec. datorită impactului termic produs de mînerul de detașare. Gama disponibilă: • COMPLEX 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13cm). • COMPLEX 10 SOFT (Ø 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8mm; Lungimi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 27cm). • COMPLEX 10 Standard (Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 34cm). • COMPLEX 18 (Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24mm; Lungimi: 10, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 43, 47, 50, 55, 60, 65cm). • HELICAL 10 Standard (Ø 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 15, 20, 30cm) • HELICAL 10 Soft (Ø 3, 4, 5, 6mm; Lungimi: 4, 6, 8, 10, 15, 20cm) • HELICAL 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10cm).
| 387 | Sistem de Neurotrombectomie | Sistem de Neurotrombectomie |  |  |  | Indicație: Tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic acut prin trombectomie mecanică. Zone multiple de captare pentru retenția eficientă a cheagului. Tehnologie unică: plasă microfiltrantă distală integrată pentru retenția cheagului. Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Markeri radioopaci: platină & tungsten. Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol, lungime vârf: 4 mm și 5 mm. Diametre: 3.0, 4.0, 4.5, 5.5mm Lungime de lucru: 17, 22, 29, 30, 37mm Lungime totală: 30, 39, 46, 49, 56mm Zone de captare: 2-3 Compatibilitate microcateter: 0.017”, 0.021”, 0.027”, sisteme de aspirație standard. Pusherwire: 200 cm Markeri fluoroscopici: Bandă pe pusherwire: secțiune de 8 cm cu benzi argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal. Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului. Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului Repoziționare: Până la 3 ori Vizibilitate fluoroscopică: Ușor vizibil sub fluoroscopie: 1 marker la joncțiunea proximală a coșului, 2 pentru fiecare zonă de captare și vârf distal vizibil.
| 388 | Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm | Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm |  |  |  | Indicație: Dilatarea mecanică a vasospasmului cerebral și interacțiunea cu cheagurile în trombectomie mecanică Diametru maxim: 4.0mm Lungime de lucru: 30mm Lungime totală: 35mm Diametre vas indicate: ≥ 2.0 și ≤ 4.0mm Microcateter minim compatibil: 0.021" Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Marker proximal: platină & tungsten. Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol, lungime 5 mm. Lungime pusherwire: 200 cm Markeri fluoroscopici: Bandă de 8 cm cu segmente argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal. Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului. Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului Resheathing: Până la 3 ori în același segment vascular, până la 6 ori per dispozitiv Vizibilitate fluoroscopică: Marker proximal și vârf distal vizibil.
| 389 | Cateter ghid | Cateter ghid |  |  |  | Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040”/3.1 Fr. OD proximal: 4.2Fr. OD distal: 3.9 Fr. Lungimi: 120, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035”/.038” Partea extra lungime: 2.5, 15cm.
| 390 | Cateter ghid | Cateter ghid |  |  |  | Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.46mm/.058”/4.2 Fr; 1.78mm/.070”/5.3 Fr. OD proximal: 6 Fr. OD distal: 4.9 Fr, 6.0 Fr. Lungimi: 95, 105, 115, 125, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035”/.038” Partea extra lungime: 8, 15cm.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2027 (partea II) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 196 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1958000
33100000-1 | 197 | Balon farmacologic activ pentru a. coronare | Balon farmacologic activ pentru a. coronare | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 457752.9
33100000-1 | 198 | Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou | Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 891000
33100000-1 | 199 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică | bucată | 90 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 544410
33100000-1 | 200 | STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA | STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 510000
33100000-1 | 201 | Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 36000
33100000-1 | 202 | Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus | Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 490000
33100000-1 | 203 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 441000
33100000-1 | 204 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2115
33100000-1 | 205 | Set linie ECG | Set linie ECG | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 6172.5
33100000-1 | 206 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 368000
33100000-1 | 207 | Sistem de inchidere vasculara percutana | Sistem de inchidere vasculara percutana | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 88200
33100000-1 | 208 | Sistem de compresie dupa punctie radiala | Sistem de compresie dupa punctie radiala | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5362
33100000-1 | 209 | Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard | Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 31600
33100000-1 | 210 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 67500
33100000-1 | 211 | Teacă 088 | Teacă 088 | bucată | 75 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1260000
33100000-1 | 212 | Cateter-ghid de acces intracranian | Cateter-ghid de acces intracranian | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 374500
33100000-1 | 213 | Cateter de Ghidaj Neurovascular | Cateter de Ghidaj Neurovascular | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 415800
33100000-1 | 214 | Cateter pe balon | Cateter pe balon | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1678460
33100000-1 | 215 | Cateter aspiratie trombectomie | Cateter aspiratie trombectomie | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1784000
33100000-1 | 216 | Microcateter cu virf detasabil | Microcateter cu virf detasabil | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 781750
33100000-1 | 217 | Microcateter cu lumen reinforsat | Microcateter cu lumen reinforsat | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 83200
33100000-1 | 218 | Microcateter cu lumen reinforsat | Microcateter cu lumen reinforsat | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 115700
33100000-1 | 219 | Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene | Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 196000
33100000-1 | 220 | Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari | Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1326000
33100000-1 | 221 | Dispozitiv revascularizare stent-retriever | Dispozitiv revascularizare stent-retriever | bucată | 55 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1837000
33100000-1 | 222 | Balon farmacologic activ (Paclitoxel) | Balon farmacologic activ (Paclitoxel) | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1104000
33100000-1 | 223 | Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene | Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene | bucată | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 693000
33100000-1 | 224 | Cateter de ocluzie cu balon | Cateter de ocluzie cu balon | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 91000
33100000-1 | 225 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 412000
33100000-1 | 226 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 206000
33100000-1 | 227 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 463500
33100000-1 | 228 | Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica | Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1420000
33100000-1 | 229 | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 272000
33100000-1 | 230 | Microsferere | Microsferere | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 56000
33100000-1 | 231 | Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml | Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 65520
33100000-1 | 232 | Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare | Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 20240
33100000-1 | 233 | Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme | Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1130000
33100000-1 | 234 | Stent carotidian cu acoperire antitrombotica | Stent carotidian cu acoperire antitrombotica | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1287500
33100000-1 | 235 | Microcateter pentru transport | Microcateter pentru transport | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 602500
33100000-1 | 236 | Mini-kit puncție radiala | Mini-kit puncție radiala | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 15810
33100000-1 | 237 | Cateter diagnostic hidrofil | Cateter diagnostic hidrofil | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 58800
33100000-1 | 238 | Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil | Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 201600
33100000-1 | 239 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 570000
33100000-1 | 240 | Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018 | Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018 | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 195000
33100000-1 | 241 | Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana | Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1185000
33100000-1 | 242 | Baloane PTA pentru artere carotide | Baloane PTA pentru artere carotide | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 144200
33100000-1 | 243 | Set introductor radial | Set introductor radial | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 7400
33100000-1 | 244 | Set introductor femoral | Set introductor femoral | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 6500
33100000-1 | 245 | Set introductor femoral dimensiuni mari | Set introductor femoral dimensiuni mari | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 29520
33100000-1 | 246 | Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga | Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 9810
33100000-1 | 247 | Ghid coronarian pentru recanalizare | Ghid coronarian pentru recanalizare | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 184000
33100000-1 | 248 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 140000
33100000-1 | 249 | Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate | Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 39980
33100000-1 | 250 | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 48000
33100000-1 | 251 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 70000
33100000-1 | 252 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 31000
33100000-1 | 253 | Ghid pentru angioplastie tip floppy | Ghid pentru angioplastie tip floppy | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 62000
33100000-1 | 254 | Ghid tip extrasuport | Ghid tip extrasuport | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 30950
33100000-1 | 255 | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 15800
33100000-1 | 256 | Catetere de aterectomie directionala periferica | Catetere de aterectomie directionala periferica | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 92070.8237
33100000-1 | 257 | BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI | BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 86802
33100000-1 | 258 | BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK | BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 150000
33100000-1 | 259 | BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE | BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 77165
33100000-1 | 260 | Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 34408
33100000-1 | 261 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 66792
33100000-1 | 262 | Balon pentru pre și postdilatare periferică | Balon pentru pre și postdilatare periferică | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 79948
33100000-1 | 263 | Cateter cu balon PTCA | Cateter cu balon PTCA | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 139557.25
33100000-1 | 264 | Cateter cu balon PTCA | Cateter cu balon PTCA | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 121522.8
33100000-1 | 265 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 89815
33100000-1 | 266 | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 89815
33100000-1 | 267 | Balon pentru CTO | Balon pentru CTO | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 24729.6
33100000-1 | 268 | STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE | STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 78121.8
33100000-1 | 269 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 285000
33100000-1 | 270 | Stent periferic Cobalt-Crom (OTW) | Stent periferic Cobalt-Crom (OTW) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 82000
33100000-1 | 271 | Stent expandabil pe balon | Stent expandabil pe balon | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 108000
33100000-1 | 272 | Cateter de trimbaspiratie activa | Cateter de trimbaspiratie activa | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 210000
33100000-1 | 273 | Cateter de trimbaspiratie activa | Cateter de trimbaspiratie activa | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 170000
33100000-1 | 274 | Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus | Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 440000
33100000-1 | 275 | Balon farmacologic activ ( Periferie) | Balon farmacologic activ ( Periferie) | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 223652
33100000-1 | 276 | Balon angioplastie periferic 0,018” | Balon angioplastie periferic 0,018” | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 108000
33100000-1 | 277 | Balon OTW pentru proceduri periferice | Balon OTW pentru proceduri periferice | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 509300
33100000-1 | 278 | Balon RX pentru proceduri periferice | Balon RX pentru proceduri periferice | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 190920
33100000-1 | 279 | Cateter de suport | Cateter de suport | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 202400
33100000-1 | 280 | Microcateter livrare dispozitive | Microcateter livrare dispozitive | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 100000
33100000-1 | 281 | Spirale periferice | Spirale periferice | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25830
33100000-1 | 282 | Balon periferic OTW | Balon periferic OTW | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 149000
33100000-1 | 283 | Balon periferic medicamentos OTW | Balon periferic medicamentos OTW | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 371550
33100000-1 | 284 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 264000
33100000-1 | 285 | Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari | Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 274500
33100000-1 | 286 | Torquer | Torquer | bucată | 220 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 18480
33100000-1 | 287 | Baloane PCI semicompliante | Baloane PCI semicompliante | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 8280
33100000-1 | 288 | Stenturi periferice autoexpandabile | Stenturi periferice autoexpandabile | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 233772
33100000-1 | 289 | Ghid pentru suport cu virf flexibil | Ghid pentru suport cu virf flexibil | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 18000
33100000-1 | 290 | Cateter cu Balon de măsură | Cateter cu Balon de măsură | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 47500
33100000-1 | 291 | Endograft aortic | Endograft aortic | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 226800
33100000-1 | 292 | Dispozitiv Embolizare Intrasacular | Dispozitiv Embolizare Intrasacular | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 968000
33100000-1 | 293 | STENT GRAFT CORONARIAN | STENT GRAFT CORONARIAN | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 123150
33100000-1 | 294 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 21150
33100000-1 | 295 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 370370
33100000-1 | 296 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 805050
33100000-1 | 297 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 141065.05
33100000-1 | 298 | Stent Venos Autoexpandabil | Stent Venos Autoexpandabil | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 464100
33100000-1 | 299 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 182000
33100000-1 | 300 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 160000
33100000-1 | 301 | Stent periferic cu flexibilitate crescută | Stent periferic cu flexibilitate crescută | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 86112
33100000-1 | 302 | Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari | Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 176400
33100000-1 | 303 | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 46035.4
33100000-1 | 304 | STENT GRAFT pentru periferie | STENT GRAFT pentru periferie | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 208333.2
33100000-1 | 305 | Cateter suport intracranial pentru acces radial | Cateter suport intracranial pentru acces radial | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 330000
33100000-1 | 306 | Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil | Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 108000
33100000-1 | 307 | Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare | Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 315000
33100000-1 | 308 | Cateter de Aspiratie | Cateter de Aspiratie | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 800000
33100000-1 | 309 | Microcateter reinforsat | Microcateter reinforsat | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1530000
33100000-1 | 310 | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 288237.6
33100000-1 | 311 | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 180000
33100000-1 | 312 | Dispozitiv pentru trombectomie mecanică | Dispozitiv pentru trombectomie mecanică | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1500000
33100000-1 | 313 | Sistem de protecție embolică | Sistem de protecție embolică | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 97000
33100000-1 | 314 | Balon pentru arterele carotide si renale | Balon pentru arterele carotide si renale | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 127650
33100000-1 | 315 | Cateter ghid cu balon | Cateter ghid cu balon | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 270000
33100000-1 | 316 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1500000
33100000-1 | 317 | Teacă ranforsată scurta cu profil mare | Teacă ranforsată scurta cu profil mare | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 32400
33100000-1 | 318 | Teacă ranforsată lungă cu profil mare | Teacă ranforsată lungă cu profil mare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 108000
33100000-1 | 319 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 31878
33100000-1 | 320 | Balon angioplastie periferic 0,018” | Balon angioplastie periferic 0,018” | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25295.6
33100000-1 | 321 | Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte | Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 95638.4
33100000-1 | 322 | Balon pentru dilatare periferica | Balon pentru dilatare periferica | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 52800
33100000-1 | 323 | Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale. | Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale. | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 137000
33100000-1 | 324 | Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei | Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 185000
33100000-1 | 325 | Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice | Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 437500
33100000-1 | 326 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 9500
33100000-1 | 327 | Stent din Nitinol autoexpandabil | Stent din Nitinol autoexpandabil | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 107778
33100000-1 | 328 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 252000
33100000-1 | 329 | Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 100000
33100000-1 | 330 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 92598
33100000-1 | 331 | Stent periferie cu micro-plasa | Stent periferie cu micro-plasa | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 60000
33100000-1 | 332 | Balon cateter pentru angioplastie periferica | Balon cateter pentru angioplastie periferica | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 80500
33100000-1 | 333 | Cateter cu balon tip RX | Cateter cu balon tip RX | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 159390
33100000-1 | 334 | Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica | Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 270000
33100000-1 | 335 | Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare | Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 24500
33100000-1 | 336 | Balon angioplastie periferica BTK | Balon angioplastie periferica BTK | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 94000
33100000-1 | 337 | Baloane PTA Noncompliante | Baloane PTA Noncompliante | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 44000
33100000-1 | 338 | Spirale (coiluri periferice) | Spirale (coiluri periferice) | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 14956.8
33100000-1 | 339 | Stent Graft Coronarian | Stent Graft Coronarian | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 39923.4
33100000-1 | 340 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 6568200
33100000-1 | 341 | Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare | Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare | bucată | 500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 250000
33100000-1 | 342 | Sistem de aterectomie orbitală coronariană. | Sistem de aterectomie orbitală coronariană. | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 400
33100000-1 | 343 | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO) | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO) | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2500
33100000-1 | 344 | Balon coronarian de tip scoring | Balon coronarian de tip scoring | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 10000
33100000-1 | 345 | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO | Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2500
33100000-1 | 346 | Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate | Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 10000
33100000-1 | 347 | Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd | Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2500
33100000-1 | 348 | Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene | Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 625
33100000-1 | 349 | Catetere cu imagistică de înaltă definiție | Catetere cu imagistică de înaltă definiție | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 625
33100000-1 | 350 | Balon „scoring” coronarian | Balon „scoring” coronarian | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 250000
33100000-1 | 351 | Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi | Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 225000
33100000-1 | 352 | Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene | Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 150000
33100000-1 | 353 | Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus | Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 150000
33100000-1 | 354 | Electrozi de stimulare endocardica permanenta | Electrozi de stimulare endocardica permanenta | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 33333.2
33100000-1 | 355 | Kit set de canulare a sinusului coronar | Kit set de canulare a sinusului coronar | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 34125
33100000-1 | 356 | Patch-uri de defibrilare de unica folosinta | Patch-uri de defibrilare de unica folosinta | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 30600
33100000-1 | 357 | Cablu de conectare pentru patch-uri de unica folosinta | Cablu de conectare pentru patch-uri de unuca folosinta | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 11500
33100000-1 | 358 | Sistem Holter ECG monitor | Sistem Holter ECG monitor | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 45833.33
33100000-1 | 359 | Cateter de suport periferic 0.014” | Cateter de suport periferic 0.014” | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 83333.3333
33100000-1 | 360 | Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari | Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 216600
33100000-1 | 361 | Separator de trombi/emboluri L12 | Separator de trombi/emboluri L12 | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 78000
33100000-1 | 362 | Lightning Flash 2.0 KIT | Lightning Flash 2.0 KIT | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 126000
33100000-1 | 363 | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | GHID 0.014” CTO calcificari excesive | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 40000
33100000-1 | 364 | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 58333.3333
33100000-1 | 365 | Cateter de suport periferic | Cateter de suport periferic | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 50000
33100000-1 | 366 | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 143532
33100000-1 | 367 | Microghid 008 | Microghid 008 | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 111666.6667
33100000-1 | 368 | Teaca dedicata acces radial | Teaca dedicata acces radial | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 125000
33100000-1 | 369 | Cateter ghid lung pentru access neurovascular | Cateter ghid lung pentru access neurovascular | bucată | 14000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 816666.6667
33100000-1 | 370 | Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului | Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului | bucată | 33000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 137500
33100000-1 | 371 | Tub injectare substanţă de contrast | Tub injectare substanţă de contrast | bucată | 1000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 40500
33100000-1 | 372 | Sistem de protectie impotriva emboliilor | Sistem de protectie impotriva emboliilor | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 243000
33100000-1 | 373 | Microsferere | Microsferere | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 133333.3333
33100000-1 | 374 | Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’ | Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’ | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 605000
33100000-1 | 375 | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur | Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 166666.6667
33100000-1 | 376 | SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL | SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2166666.6667
33100000-1 | 377 | CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI | CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 450000
33100000-1 | 378 | CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR | CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 32083.3333
33100000-1 | 379 | MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI | MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 50000
33100000-1 | 380 | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 637500
33100000-1 | 381 | Cateter Intermediar | Cateter Intermediar | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 525000
33100000-1 | 382 | Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer | Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 73333.3333
33100000-1 | 383 | Teacă introductoare pentru access vascular complex | Teacă introductoare pentru access vascular complex | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 275000
33100000-1 | 384 | Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare | Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 715416.6667
33100000-1 | 385 | Microcateter cerebral | Microcateter cerebral | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 166666.6667
33100000-1 | 386 | Spirale | Spirale | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 571666.6667
33100000-1 | 387 | Sistem de Neurotrombectomie | Sistem de Neurotrombectomie | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2125000
33100000-1 | 388 | Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm | Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 127500
33100000-1 | 389 | Cateter ghid | Cateter ghid | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 205000
33100000-1 | 390 | Cateter ghid | Cateter ghid | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 175000
|  |  |  | bucată | [6 empty] | 64516901.987
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________