## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala |  |  |  | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy) Descriere Dispozitiv mobil pentru epurarea sanguină extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene Parametru Specificaţie Display color, tactil da Proprietăți Terapia de substituție renală continuă (CRRT) Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF) Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD) Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH) Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF) Setări serigă Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Volumul de livrare bolus 0-5 ml (±0.5 ml) Rata de flux (Debit) Debitul sanguin Gama minim 10-450 ml/min. Incrementare ≤10 ml/min. Debitul soluției/fluidului de substituție Gama minim 100-7000 ml/h Incrementare ≤50 ml/h Debitul de dializă Gama minim 100-4000 ml/h Incremetare ≤10 ml/h Rata de înlăturare a fluidului Gama minim 50-1800 ml/h Incrementare ≤10 ml/h Numărul pachetelor de lichid atașabile pachete atașabile (cântar) ≥4 pachete metodă de măsurare gravimetrică Alarme vizuale și sonore da Detector de scurgeri, sânge da Air detector da Presiunea sensorului liniei de acces Gama de operare, minim ˗250 pînă la +300 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Presiunea sensorului liniei de returnare Gama de operare, minim -50 pînă la +350 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Sennsor de presiune filtru Gama de operare, minim -50 pînă la +450 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Acumulator intern termen de operare pe acumulator minim 15 min. Sistem de alimentare 220V, 50 Hz Consumabile seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți
33100000-1 | 2 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă |  |  |  | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) Cod 120100 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30 cm Greutate maximă ≥ 150 kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apa, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detaşabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programarii volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000 rot/mon Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apa/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
33100000-1 | 3 | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B |  |  |  | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
33100000-1 | 4 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) | Centrifugă de laborator (32 tuburi) |  |  |  | Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor în vigoare. obligatoriu
33100000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L |  |  |  | Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB
33100000-1 | 6 | Holter TA | Holter TA |  |  |  | Descriere: Înregistrarea valorilor tensiunii arteriale la intervale de timp de până la 48 ore. Parametrul Specificația Dezumflarea în trepte CARACTERISTICI TEHNICE Perioade de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniu de măsurare 40-200/min (bpm) Alarme pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Precizie ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g SOFTWARE Software în limba română/rusă/engleză Suport de date cu software GARANȚIE Serviciu Garanție 12 luni Serviciu Post-Garanție 2 ani
33100000-1 | 7 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor |  |  |  | Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici: Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față: cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate:rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiere 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 200 Kg.
33100000-1 | 8 | Electromiograf | Electromiograf |  |  |  | Descriere: Electromiograful măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare. Parametrul Specificații Aplicații: Diagnostic EMG, Neurografie, Stimulare nervoasă repetitivă de frecvență joasă și înaltă, electromiografie cuantitativă, EMG monitorizare și analiză spectrală, EP; Numărul de canale ≥ 7; Amplificator analog: Rata de respingere a zgomotului comun(CMRR), dB ≥ 100; Impedanța de intrare a amplificatorului, MOhm ≥ 100 MΩ; Gama frecvenței de lucru, Hz: limită inferioară nu mai mare de 100 Hz - limita superioară nu mai mică de 12000 Hz; Conversie A/D Rezoluția de conversie a datelor pe canal ADC, bit ≥ 24; Stimulator: Video stimulator; Audio stimulator. Calibrarea: automat Sistema de alarme Interfețe de intrare, ieșire: minim USB SISTEM PC: Mărimea display, inch ≥ 20 ROM minim 256 GB RAM min. 4 Gb Tip de stocare CD-R/DVD și/sau USB Imprimantă laser, colorat Imprimare automată Afișări: Afișare oră, data Afișare ID pacient Accesorii: Kit standard EMG Kit standard EP Soft necesar pentru rularea pe PC inclus cu cheie de acces și licență cu un termen nelimitat de utilizare, - Troleu cu rotile, - Sistem de Operare Windows PRO licențiat, pentru computerul utilizatorului, - UPS.
33100000-1 | 9 | Videoproctoscop | Videoproctoscop |  |  |  | Parametru Specificație Funcții modul video: Imagine live FULL-HD (16:9) Imagine de comparație Mod slave PC USB2.0 Adăugarea imaginii - Luminozitate, claritate, contrast, gamma, expunere - Conversia imaginii - Mod de culoare selectabil (Utilizator 1/2/3/implicit) - Redare fișier imagine stocată - Creare folder, ștergere folder și fișier - Setarea oră de sistem Rezoluția camerei minim 1920x1080 Ieșire video minim 1920x1080i, 60 de cadre, HDMI Interfața PC USB 2.0/Mod slave Conectat direct la aplicația PC, inclus Pachet software licențiat da Stocare internă Min 32Gb Interfață de stocare: internă, USB, Memory Stic Fotografie Captură fișier jpg 1920x1080 Sursă de lumină Lampă LED minim 18W, temperatură de culoare 4000-5000 K, intensitate luminoasă reglabilă Anoscop: Anoscop pentru hemoroizi interni sau externi, fisuri anale si fistula anale. F= 18,5 mm Lungime cablu video Min 2,0 m Comutator de picior/mână pentru Freeze & Still Capture pentru Freeze & Still Capture Pompa de aer manuala da Monitor de vizualizare Min 18.5 inch, Rezoluție minim FullHD Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare + ghidul utilizatorului in romana/rusă" Obligatoriu Troleu Da, min 4 roti, min 2 roti cu frana Consumabile tuburi sterile, transparente pentru anoscop Min. 100 buc Soft necesar pentru PC inclus cu licență pe un termen nelimitat de utilizare. - Computer pentru utilizator cu următoarele caracteristici tehnice: minim 8 Gb RAM, SSD minim 240 Gb, Windows Pro licențiat, - UPS.
33100000-1 | 10 | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic |  |  |  | Descriere Dispozitiv medical utilizat în tratamentele oftalmologice, în special pentru afecțiuni ale retinei, cum ar fi diabetul sau degenerescența maculară periferica; Parametrul Specificația Lungime de undă 514 nm (Argon Verde) sau 532 nm (Verde) Putere de ieșire reglabilă Până la 1.5 W (514 nm) sau Până la 2.5 W (532 nm) Iluminare cu laser și fantă coaxială Filtrul de protecție integrat în sistemul optic Putere de ieșire maximă între 1200-1500 mW Durata impulsului 10 ms – 10 s Dimensiunea spotului de la 50 µm până la 500 µm Tipul de răcire Cu aer sau Termoelectric Transmiterea undei de laser prin modulul lămpii cu fantă Modulul lămpii cu fantă Sistemul de iluminare LED / Halogen Lățimea fantei 0 mm până la 8 mm Înălțimea fantei 1 mm până la 8 mm Diametrul câmpului de iluminare 3 mm până la 8 mm Rotirea, grade 0 - 90° Filtre albastru, redfree (verde), gri (10%), UV și IR Microscop Tip Binocular Mărirea oculară 12.5x Mărire microscop reglabil, cel puțin: 6.3x până la 32x Distanța pupilară 55 - 78 mm Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -5 la +5 Sursa de lumină Halogen / LED Joystick Cu posibilitatea de reglare a bazei Alimentarea Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Setul standard 1 set Husa de protecție antipraf 1 buc Masa cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fanta și a modulului YAG, cu sistem anti-coliziune si compartiment pentru toate conexiunile 1 buc. Reglare electronică pe înălțime până la 920 mm Ochelari de protecție de la laser 2 buc Lampă de rezervă, doar in cazul lămpii halogen 1 buc Lentilă pentru fotocoagulare 1 buc. Altele: Garanție 2 ani Manual de utilizare în limba de stat și limba rusă Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare Transportare la locul necesar Deservire în perioada de garanție Training pentru utilizatori, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică
33100000-1 | 11 | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | Masă pentru operații (caracteristici avansate) |  |  |  | Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operaţii folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirectionala > 30 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Flex ≥220 grade Reflex ≥110 grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secţia spate de la +80 la -40 grade (minim) Secţiile picior de la +20 la - 90 grade (minim) detaşabile divizate Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă da Accesibilitatea braţului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei da Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Înveliș lavabil, impermiabil da Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da Divizată pentru fiecare secție în parte da Sistem de frinare a bazei electrică Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set Telecomandă cu fir 1 buc. Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. Suport mîini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanizmul de fixare 2 unit. Suport pentru ecran de anestezie, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizmul de fixare 1 pereche Suport pentru mînă la poziționarea pacintului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizme de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea piciorului in artroscopie cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanizmul de fixare 1 unit. Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Suport pentru corp pentru expunerea pacientului in pozitie laterala, din gel, marimea ≥ 70x45 cm 1 unit.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 550000 | IP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 2 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 89900 | CSR Cimișlia
33100000-1 | 3 | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 53100 | CSR Cimișlia
33100000-1 | 4 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) | Centrifugă de laborator (32 tuburi) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46000 | Direcția medicală SIS
33100000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 113000 | Direcția medicală SIS
33100000-1 | 6 | Holter TA | Holter TA | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 85833.33 | DM SIS
33100000-1 | 7 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23200 | IMSP SCM Arh. Mihail
33100000-1 | 8 | Electromiograf | Electromiograf | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | AMT Centru
33100000-1 | 9 | Videoproctoscop | Videoproctoscop | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 184000 | AMT Centru
33100000-1 | 10 | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000 | SC Bălți
33100000-1 | 11 | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | Masă pentru operații (caracteristici avansate) | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 392000 | SCTO
2737033.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________