## Foaie1
Descrierea
1. Stație de producere a oxigenului medical | 1 buc.
Metoda de obținere a oxigenului | Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen | 93%, +/- 3 %
Debit de oxigen la concentratia de 93% | 40 mc/ora, ± 3mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între | 0,1 – 6,0 bar
Alimentarea electrică | 220 / 50 V / Hz
Presiune intrare aer comprimat, minim | 4.0 bar
Presiune intrare aer comprimat, maxim | 10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | da
Nivel de zgomot | Max 75 dB(A)
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între | +5°C - +40°C
Temperatura mediului ambiant, cu valorile cuprinse între minim | +5°C - +25°C
Umiditatea relativă, cu valorile cuprinse între | 65% - 75%
Panou central de comandă – touch screen – mărime minimă | Min. 3,5 inch
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatrul de oxigen | da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea continuă a punctului de rouă | da
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator | da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare | da
Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol), cu posibilitatea reglării online în timp real | da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP și reglării online în timp real, cu licență nelimitată | da, inscris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a temperaturii compresoarelor | da
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea | da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în reațeaua spitalului | da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% | da
Monitorizarea alarmei de scădere a purității oxigenului sub limita de 90% la soft la PC | da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator | da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | da
Alarmarea acustică și vizuală în momentul depășirii punctului de rouă | da
Memorarea internă a tuturor datelor și parametrilor de funcționare | da
Memorarea internă pe termen nedeterminat a tuturor alarmelor cu data și ora care s-au produs | da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC | da
Senzor de temperatură | da
Senzor de presiune la întrare și la ieșire | da
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
Gazul (oxigenul) produs să îndeplinească cerințele standardului | EN ISO 13485
ISO7396-1: 2016
Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din otel inoxidabil (inox) | da
2. REZERVOR DE OXIGEN | 1 buc.
Capacitatea | Min. 2000 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen | da
Presiunea de lucru suportată de vas | 6 bar
Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune | da
Montare la interior | -10°C - +50°C
Marcaj de conformitate tip CE | da
Produs conform Directivei Europene | 97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL | 1 buc.
Debit filtrare oxigen | min. 7 bar
Presiune de lucru maximal | min. 11 bar
Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
4. SISTEM AER COMPRIMAT | 1 buc.
Compresor profesional | da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor | ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru normala, reglabila | Min. 7,5 bar
Debit | Min. 7.7 m3/min.
Alimentare electrică | 380 / 50 V / Hz
Putere motor in diapazon | 45 -55 kW
Clasa izolare / grad protecție motor | F / IP 55
Nivel de zgomot | Max 72 dB (A)
Temperatura mediului ambiant | +5°C – 45°C
Umiditatea relativă | 65% - 75%
Sistem de răcire cu aer | da
Control al rotației (protejat la inversarea de faze) | da
Valvă de admisie electropneumatică | da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent | da
Sistem comandă electronic cu display | da, ecran min. 3,5 inch
Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol), cu posibilitatea reglării online în timp real | da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP și reglării online în timp real, cu licență nelimitată | da, inscris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori | da
Indicatori pentru : presiune și temperatură | da
Contor pentru : număr total de ore de oprerare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT | 1 buc.
Presiunea normala de lucru | min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de vas | min. 11 bar
Capacitate de uscare | min. 630 mc/ora
Agent frigorific | Ecologic
Punct de rouă garantat | +3 - +5°C
Alimentare electrică | 220 / 50 V / Hz
Temperatura mediului ambiant | +5 - +40°C
Separator de condens cu purjare automată | da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu | da
Funcționare fără a fi necesară o mașină de prepornire | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT | 1 buc.
Rezervor galvanizat | da
Capacitatea | Min. 2000 litri
Presiunea de lucru suportată de vas | min. 7 bar
Presiunea maximă de lucru suportată de vas | min. 11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune | da
Montare la interior | -10°C - +50°C
Separator de condens cu purjare automată | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu | ISO 1461
Produs conform Directivei Europene | PED 97 / 23 / EEC
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT | 1 buc.
Turn cu carbune activ pentru filtrare, capacitate | min. 550mc/ora
Cantitate max. de ulei remanent | ≤ 0,07 mg/m3
Presiune de lucru | Până la 11 bar
Eficienta de filtrare | min. 99,98%
Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare | da
Marcaj de conformitate tip CE | da
8. Filtru medical steril | 1 buc.
9. Ventilator, conditioner necesar pentru asigurarea bunei functionari a sistemului | da
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă, cablu electri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen | da
Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate de agentul economic. Cheltuielile necesare pentru acest proces de asemenea sunt asumate de agentul economic. | da
Conectarea secțiilor medicale la sursa de oxigen, toate componentele sa fie destinate pentru utilizarea in scop medical (de calitate medicala) | Reducție d22-15 - 26 buc
Teu d15 - 25 buc
Cot d15 - 105 buc
Teava d15 - 95 m
Teava d10 - 65 m
Reducție d15-10 - 42 buc
Teava d22 - 334 m
Teu cu reducție d22/15/22 - 25 buc
Teu d22 - 4 buc
Cot d22 - 36 buc
Priza oxigen - 46 buc
Conector simplu pentru priza de oxigen (pentru conectarea dispozitivelor medicale) - 14 buc
Colier fixare - 250 buc
Conector cu umidificator și robinet - 21 buc
Reductor la stația de oxigen - 1 buc
Conectarea la rampa cu buteliile de rezervă, existentă în dotare | da, 2 unități
Certificat de calitate privind conformitateta generatorului de oxigen cu cerințele farmacopeei europene | da
Concentrația de monoxid de carbon în oxigen la iesire | ≤ 5 ml/m3
Concentrația de dioxid de carbon în oxigen la iesire | ≤ 300 ml/m3
Concentrația de ulei în oxigen la iesire | ≤ 0,1 mg/m3
Concentrația de vaporilor de apă în oxigen la iesire | ≤ 67 ml/m3
Concentrația de azot NO/NO2 în oxigen la iesire | ≤ 2 ml/m3
Concentrația de dioxid de sulf la iesire | ≤ 1 ml/m3
Instalația să producă oxigen care îndeplinește standardul ISO 10083 | da
Să dețină certificat privind conformitatea cu ISO 9001:2008 (Managmentul calității) | da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE | da
Termen de garanție | Min. 12 luni
Anul producerii | ≥ 2018
Timpul de intervenție în caz de avariere | min 3 ore
Termen de livrare | 90 zile din data semnării contractului de achiziții
Instruirea unui bioinginer in procesul de utilizare tehnica a sitemului cit si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva | da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sitemului cit si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva | Min. 12 luni
Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului in decurs de un an | da
Prezentarea graficului de inlocuire a tuturor consumbilelor, piselor necesare conform recomandarii producatorului pe parcursul a 5 ani, cu indicarea pretului pentru fiecare pozitie | da