## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCM Sfîntul Arhanghel Mihail pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Computer Tomograf cu 128 slice-uri | Computer Tomograf cu 128 slice-uri |  |  |  | Cerințe generale Parametrii / Modalitatea de îndeplinire a cerinței tehnice Echipamentul trebuie sa îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piața – se vor prezenta următoarele Toate certificatele si autorizațiile trebuie sa fie in termen de valabilitate. Perioada de garanție completă (incluzând componentele cu vacuum): minim 24 luni de la recepție, punerea in funcțiune si instruirea personalului. Se va anexa o declarație in acest sens. Instalarea, punerea in funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează si sunt operații incluse în preț. Se va anexa o declarație in acest sens. Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat, autorizat de ANRANR si agreată de producător. Furnizorul va anexa o declarație in acest sens și autorizațiile necesare. Parametri tehnici si funcționali ai sistemului CT 1. Gantry CT Apertura gantry minim 70 cm Posibilitate de inclinare fizica sau software minim +300 Distanța de la punctul focal la detector maxim 150 cm Câmpul de scanare minim 50 cm Display integrat care sa afișeze minim următoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser, nume pacient, tip de examinare, ECG pentru examinările cardiace, indicatori pentru tinerea respirației Da 2. Sistem de achizitie format din tub de raze X si detector Detector care sa aibă o lungime efectiva pe axa Z minim 38 mm Numărul fizic de rânduri de detector minim 64 Sistemul sa fie capabil a achizitiona un număr de minim 128 proiecții/rotații in mod axial cat și helical Da Numărul total de elemente de detector minim 43.000 elemente Cea mai mica grosime a slice-ului achizitionat maxim 0.75 mm Generator de înaltă tensiune putere de minim 70 kW-se va descrie puterea nominala fara echivalente Tensiune anodica minim 80-135 kV Curent anodic de minim 20-550 mA-se va descrie valoarea nominala fara echivalente Tub de raze X cu doua focare dimensiuni: 0.9x0.9 mm sau 0.81 mm2 pentru focarul mic si de la 1.2x1.2 mm pînă la 1.2x1.6 mm pentru focarul mare. Capacitatea totala a tubului de raze X de înmagazinare a căldurii exprimata in MJ (mega joul) minim 3.5 MJ Capacitatea de răcire a anodei minim 1000 KHU/min Timp de rotație pentru achizitiile cardiace maxim 0.35 secunde Timp de rotație pentru orice achizitie cu excepția celor cardiace atât in mod axial cat si helicoidal maxim 0.4 secunde 3. Masa pacient Domeniul de scanare orizontal in regim axial: minim 170 cm Domeniul de scanare orizontal in regim helicoidal: minim 150 cm Precizia de poziționare maxim + 0.30 mm Greutatea de încărcare maxim admisă: minim 200 kg Masa să poată fi coborâtă până la o înălțime maxim: 50 cm Pitch selectabil in intervalul: 0.6-1.5 4. Consola de achizitie 4.1 Caracteristici hardware minime Procesor cu o frecvență minim 2.4 GHz Memorie RAM minim 16 GB HDD minim 500 GB Monitor de minim 19” cu rezoluție de minim 1.3 MP Unitate de inscripționare DVD/CD Da Mouse si tastatura Da 4.2 Caracteristici de achizitie, reconstrucție imagini și reducere doza de radiații Posibilitate de înregistrare manuală a datelor pacienților Da Posibilitatea preluării datelor pacienților din sistemul informatic HIS/RIS Da Posibilitate scanare pacient în regim de urgență Da Posibilitatea afișării de imagini reconstruite în timp real pentru verificarea achizitiei Da Sistemul să ofere o imagine radiologică de proiecție a pacientului pentru a facilita planificarea scanării (topograma) Da Sistemul sa ofere o proiecție automată a imaginilor multiplanare în plan axial, sagital, coronal si oblic Da Sistemul sa aibă posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, sagital, coronal si oblic Da Posibilitatea de a putea programa până la minim 8 seturi de reconstrucții din protocolul de scanare înainte de începerea scanării Da Posibilitatea de reducere a dozei de radiație, prin modularea curentului anodic pentru țesuturi superficiale precum ochi, sâni, daca nu se dorește scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone. Da Posibilitatea modificării automate a curentului anodic in timpul scanării în funcție de mărimea și anatomia pacientului. Da Posibilitatea reducerii dozei pe direcția axei z (Descrierea furnizorului) Posibilitatea pornirii scanării când substanța de contrast ajunge în zona de interes Da Posibilitatea afișării informațiilor despre doză Da Raport structurat de doza in format DICOM Da Soft de reconstrucție iterativa a imaginii care sa permită reducerea dozei de radiație cu minim 40% Viteza de reconstrucție a imaginilor minim 16 imagini/secunda Soft de reconstrucție a imaginii care sa permită reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum artefactele de helix Da 4.3Angiografie CT Selectarea automată a arterei aorte și a arterelor iliace Da Tracking automat în timp real pentru toate structurile vasculare Da Protocoale predefinite pentru vizualizarea și analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremități Da Protocol predefinit pentru eliminarea complet automată a structurilor osoase Da Măsurarea volumului trombului vascular Da Măsurători vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor Da Segmentarea vaselor pentru analiza calitativă și cantitativă care să includă următoarele măsurători: distanțe, volume, extracție tromb, diametru minim și maxim, procent relativ stenoza și anevrism Da Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. Da 4.4Analiza cerebrală Perfuzie cerebrala cu determinarea următorilor parametri: Tmax, MTT Da Detectarea automata a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrică a hărților funcționale Da Eliminare automată a oaselor capului Da Hărți funcționale pentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilara. Da Segmentare hematoame cerebrale in imagini cu si fără substanța de contrast Da Detecție și segmentare anevrisme cerebrale Da Posibilitate generare rapoarte pacient Da Detectarea automată a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrica a hărților funcționale Da 4.5Achizitie cardiaca Posibilitatea acoperirii inimii în maximum 5 bătăi Posibilitatea corectării artefactelor datorate mișcării arterelor coronare Da Rezoluție temporală pentru achizitiile cardiace la o viteza de rotație egală cu viteza minimă de rotație a tubului maxim 75 ms Posibilitatea reducerii dozei în funcție de semnalul ECG Da Afișarea traseului ECG atât pe consola de operare cat si pe display-ul situat pe gantry Da Sistemul sa permită achizitia imaginilor pentru pacienți ale căror ritm cardiac este neregulat, precum si a pacienților aritmici Da Posibilitate achizitie prospectivă fără substanța de contrast pentru calculul scorului de calciu Da Posibilitatea de a realiza serii de imagini (filme) Da Matrice de reconstrucție a imaginilor minim 512x512 Viteza de reconstrucție a imaginilor minim 15 imagini/secunda 5. Stație de postprocesare 5.1 Caracteristici hardware minime Procesor cu o frecventa minim 2.4 GHz Memorie RAM minim 16 GB HDD minim 500 GB Monitor minim 19” cu rezoluție de minim 1.3 MP Unitate de inscripționare DVD/CD Da Mouse și tastatură Da 5.2 Aplicații de bază pentru postprocesare imagini Posibilitatea accesării și vizualizării de imagini provenite de la alte modalități precum MR, PETCT, RX, etc Da Posibilitatea vizualizării imagini 3D si 4D Da Calculare de distante, unghiuri, adnotări, ROI, segmentare Da Posibilitatea renderizare volum Da Posibilitate de a combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparenta Da Posibilitatea de navigare prin structuri anatomice cu aer (trahee, colon) Da Posibilitate de contur automat pentru leziunile detectate Da 5.3 Aplicații postprocesare avansate Angiografie CT Selectarea automata a arterei aorte si a arterelor iliace Da Tracking automat în timp real pentru toate structurile vasculare Da Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracică și abdominală, extremități Da Protocol predefinit pentru eliminarea complet automată a structurilor osoase Da Măsurarea volumului trombului vascular Da Măsurători vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor Da Segmentarea vaselor pentru analiza calitativă și cantitativă care să includă următoarele măsurători: distanțe, volume, extracție tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza și anevrism Da Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. Da Analiza cardiacă Posibilitatea de analiză automată a arterelor coronare pentru una sau mai multe faze de achizitie Da Posibilitatea de afișare a structurilor în plan oblic, longitudinal, 2D, 3D Da Măsurători ale arterelor coronare care sa includă: distanțe, volume, diametru, procent relativ de stenoza. Da Posibilitatea determinării procentului relativ de perfuzie Da Posibilitatea vizualizării de imagini angiografie 3D Da Posibilitatea de extracție automată a ventricolului stâng în toate fazele inimii Da Calcul automat al fracției de ejecție și a volumului stroke Da Posibilitate realizare filme Da Analiza calcificărilor și structura densitometrică a plăcii ateromatoase Da Determinarea scorului de calciu Da Analiza oncologie Posibilitate de încărcare și comparare a cel puțin două studii provenite de la același pacient Da Posibilitate calcul RECIST, WHO Da Posibilitate fuziune imagini provenite de la diferite modalități: RM, CT, PET, X-Ray, etc Da Posibilitate fuziune 2D si 3D Da Posibilitate de a combina imagini anatomice și funcționale provenite de la diverse modalități Da Posibilitate generare rapoarte Da Analiza cerebrala Perfuzie cerebrala cu determinarea următorilor parametri: Tmax, MTT Da Detectarea automată a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrica a hărților funcționale Da Eliminare automata a oaselor capului Da Hărți funcționale pentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilară. Da Segmentare hematoame cerebrale în imagini cu și fără substanța de contrast Da Detecție și segmentare anevrisme cerebrale Da Posibilitate generare rapoarte pacient Da 6. Accesorii Suport pentru poziționare: cap axial și coronal, brațe, saltea Da Tablou electric Da Mobilier consolă de achizitie și stație de postprocesare format din masa si scaun Da Injector cu cap dublu pentru substanța de contrast Da Posibilitate service de la distanță Da UPS pentru stația de achizitie și postprocesare Da Geam plumbat Da GARANTIE: Termen de garanție: minim 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul până la sediul beneficiarului Da Instalarea și punerea în funcțiune Da Instruirea personalului medical pentru o perioadă minim 25 zile
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCM Sfîntul Arhanghel Mihail pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Computer Tomograf cu 128 slice-uri | Computer Tomograf cu 128 slice-uri | buc | 1 |  |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________