## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea contractelor subsecvente - Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2024-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3.1 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | Sistem implant cochlear (componenta internă) | 6: • Porţiune intracohleară cu minim de 12 electrozi cu stimulare independentă • Port-electrod drept • Carcasa implantului menţine ermeticitate completă chiar şi în cazul unui impact sever • Magnet detaşabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranţă a RMN-urilor şi pentru reducerea distorsiunilor de imagine. • lmplantul este perfect compatibil şi aprobat ca atare faţă de procedurile de rezonanţă magnetică cu valori de până la 3,0T cu magnetul în pozitie, dar şi cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului. • Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată • Grosimea implantului trebuie să fie de maxim 4,5 mm, asigurând astfel o intervenţie rapidă şi o frezare minimă. • Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv prin fereastra rotundă şi cohleostomie. • Vârful electrodului să aibă un diametru cuprins între 0,3mm-0,5mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserţie. • Lungimea activă a implantului trebuie sa fie de minim 25mm, maxim 32mm de la virful apical. • Diametrul bazal de minim 0.8mm- maxim 1.3mm • Pentru o rezistenta la impact, carcasa implantului sa fie din titan. • Greutatea implantului să fie de maxim 10 g, inclusiv filamentul de electrod. • Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie
| 3.2 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | PROCESOR VOCAL (componenta externă) | 6: • Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) • Este posibilă stimularea electrică sau electro-acustică • Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepţie clară în situaţii de ascultare diverse. • Cel puțin un microfon omnidirecţional. • Posibilitatea memorării în procesor a cel puţin patru programe de ascultare diferite. • Să deţină un LED de semnalizare a statusului funcţional • Este disponibil în minim 2 culori disponibile • Configuraţia de procesor ofertată permite alimentarea duală, atât cu baterii cât şi cu acumulatori. • Protecţie integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală conform standartului IP68a butoanelor de comandă. • Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecţia procesorului, conform standartului IP68 • Construcţie etanşă, rezistenţă la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpiraţie excesivă conform standartului IP68 • Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere. • Procesorul beneficiază de telecomandă care usureaza setarea programelor • Verificarea stării de funcţionare a procesorului prin mesaje uşor de înţeles de către pacient • Compatibilitate cu implanturile cohleare din generaţiile anterioare • Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth • Posibilitatea de ascultare la distanţe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern
| 3.3 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | Sistem de Programare | 6: • Posibilităţi de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii şi postoperatorii • Telemetria răspunsului nervului auditiv • Personalizarea programelor de ascultare • Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generaţiile anterioare • Posibilitatea de programare şi reglaj.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea contractelor subsecvente - Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2024-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 3.1 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | Sistem implant cochlear (componenta internă) | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 60 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3.2 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | PROCESOR VOCAL (componenta externă) | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 60 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3.3 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni) | Sistem de Programare | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 60 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________