## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12)
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Audiometru 260900 260900 | Audiometru 260900 260900 |  |  |  | Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Vorbirea tip C "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz 100 Pasul 5 "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115 Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu
33100000-1 | 2 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 130700 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm
33100000-1 | 3 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 130710 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 130710 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu
33100000-1 | 4 | Cîntar mecanic, pentru adulţi 130730 130730 | Cîntar mecanic, pentru adulţi 130730 130730 |  |  |  | Cîntar mecanic, pentru adulţi Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală obligatoriu
33100000-1 | 5 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 130800 |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu
33100000-1 | 6 | Tonometru ocular portativ 170300 170300 | Tonometru ocular portativ 170300 170300 |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 7 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 260220 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 260220 |  |  |  | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Cod 260220 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT obligatoriu "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția ≥ 640x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru
33100000-1 | 8 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 260430 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 260430 |  |  |  | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 9 | Termometru digital 260610 260610 | Termometru digital 260610 260610 |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarme/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare obligatoriu Rezistent la patrunderea apei obligatoriu Baterie inclusa obligatoriu
33100000-1 | 10 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 11 | Tensiometru Pediatric 260720 260720 | Tensiometru Pediatric 260720 260720 260720 |  |  |  | Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
33100000-1 | 12 | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B |  |  |  | Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date pastrate/printate data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 3.5 l Alimentare 220V, 50 Hz
33100000-1 | 13 | Aparat de sigilare | Aparat de sigilare |  |  |  | Descriere Descriere:Destinat pentru lipirea rolelor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W Încărcare: laterală Mod de sigilare "Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare" Temperatura de sigilare 160 - 200°C Latime de sigilare: 10 mm, ±2 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Tensiune: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 10 Buc. Logistică Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor Garanție "Minimum 2 ani" Training pentru personalul medical "Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea."
33100000-1 | 14 | Sistem radiografic intraoral | Sistem radiografic intraoral |  |  |  | Sistem radiografic intraoral Descriere Unităţile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiţiei, anatomia individuală a dintelui (coroană, gît, rădăcină) şi alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc. Parametrul Specificația Tub anod de raze X Tip staţionar, atașat de perete extensie minim 40 cm Filtrare totală minimă, mm Al ≥1.5-2.2 Capacitatea de încălzire, HU ≥ 6200 -30000 HU Dimensiunea spotului focal, mm ≥ 0.4-0.8 Generator de raze X Tip AC/DC AEC obtional Gama kV ≥ 60 Gama mA între 2 şi 8 Timpul de expunere, sec ≥ 0.02-2.0 SID (distanta de la sursa la imagine), mm 200-300 DAP-metru obligatoriu Panou de control digital Alimentarea 220-240V, 50 Hz Film sau detector digital minim detector digital Tipul sensorului CMOS Marimea sensorului Size 1 / suprafata activa 30x20 mm Tehnologia transmiterii datelor USB /Ethernet/ Wireless Timpul de procesare şi afişare ≤ 5 s Mărime pixel, µm ≤ 20
33100000-1 | 15 | Poligraf portabil | Poligraf portabil |  |  |  | : Specificația tehnică Dimensiuni nu mai mult de: (L x W x D): 100 mm x 70 mm x 30 mm Greutatea nu mult de: 200 g inclusiv bateria Propun reformularea în Poligraf de tip portabil da Mediu intern de stocare prezent prin SD card Capacitatea minima de stocare: Min. 100 ore Posibilitatea de notificare a erorii prin ecran încorporat da Dotat cu mod de transmitere a datelor prin USB / Wi-Fi / LAN Alimentare: Baterie reîncărcabilă Li-Ion Nu necesită mentenanță și service da Soft de diagnostic în completatei da Complectatia: Centură toracală (pentru măsurarea contracțiilor toracale) - Centură abdominală (pentru măsurarea contracțiilor abdominale) Senzor toracal de presiune - Senzor abdominal de presiune - Senzor SpO2 Fixator pentru senzor SpO2 - Cablu de conectare și transmiterea datelor din dispozitiv în calculator - Baterie reîncărcabilă - Încărcător pentru dispozitiv Geantă de transportare Funcție: Înregistrarea fluxului nazal Înregistrarea contracțiilor abdominale și toracice Înregistrarea sforăitului Înregistrarea SpO2 Înregistrarea pulsului Înregistrarea poziției Înregistrarea ratei de respirație Înregistrarea fazelor T-A Actimetru Înregistrarea în regim Offline și Online
33100000-1 | 16 | Decongelator Plasmă | Decongelator Plasmă |  |  |  | Decongelator Plasmă: Specificația tehnică Dezghețarea produselor din sânge congelate și altele produse medicale, biologice și științifice Volumul camerei 9 litri, ± 1 litru Capacitate de dezghețare 2 pungi Timp de scurgere a camerei maxim 2 minute Hrănire 230V 50/60Hz Certificare/Listing agenției QPS (certificat conform standardelor UL și CSA) Mediul de aplicație Non-coroziv, neinflamabil, non-exploziv, 15°C până la 32°C PROCESATOR Interfață Ecran LED / LCD / Touch screen Tip controler Microprocesor digital Setați timpul/durata ciclului Afișat în minute Cicluri programabile 14 selecții de timp Alarma de temperatura ridicata Audibil și vizual Indicator de stare a încălzitorului Vizual Pauză/Reluare ciclu Da Dimensiuni și construcție Material exterior Acoperire cu pulbere rezistentă la bacterii. Materialul camerei Oţel inoxidabil Material coș Oţel inoxidabil Sistem de scurgere Conexiune rapidă
33100000-1 | 17 | Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă | Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă |  |  |  | Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă Specificația tehnică Pompa pentru sânge interval debit in terapiile fără anti coagulare sau cu anti coagulare cu heparina: de la minim 10 până la minim 500ml/min.; - interval debit in terapiile cu anti coagulare cu de la minim 10 până la minim 250ml/min.; - debit ajustabil in trepte de 1 ml/min; - precizie: min -5 si Max +10%; - limite de alarma a sistemului de protecție: min -5 si Max +10% din valoarea setată Pompa efluent: interval debit: de la minim 50 până la minim 11 000 ml/h; (limitat conform modului terapeutic selectat); - precizie: ±0,3% sau ± 10 ml; - limite de alarmă a sistemului de protecție: ±300 m Pompa dializant / Pompă fluid de substituție interval debit in modul terapeutic CVVH Pre, Post, Post-Post și CVVHD: de la minim 50 până la minim 8000 ml/h; - interval debit in modul terapeutic CVVh Pre-Post și CVVHDF: de la minim 50 până la minim 7000 ml/h; - debit ajustabil in trepte de 1 ml/min; - precizie: ±0,3% sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare); - limite de alarmă a sistemului de protecție: ±300 ml Pompa peristaltica citrat interval debit: la minim 15 până la minim 750 ml/h; precizie: ±0,3% sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare); - limite de alarma a sistemului de protecție: ±100 ml Pompa seringa anti coagulare si pompa pentru calciu tip: pompa piston de seringa pentru administrarea calciului; - domeniu de presiune: minim 1 până la minim 500 mmHg; - debit heparină: minim 0.5 până la minim 20 ml/h; - debit calciu: minim 0.5 până la minim 300 ml/h; - precizie: ±5 % sau ±0.2 ml/h; - limite de alarmă a sistemului de protecție: ±4%, daca debitul este mai mare de 3 ml/h sau ±0.1 ml/h, daca debitul este mai mic de 3 ml/h Controlul fluidelor: - managementul gravimetric al fluidelor bazat pe minim 4 cantare; - domeniu de măsurare: minim 1 până la minim 15000 gr.; (dializant, substituție, efluent), min 0 si max 3.000 g (citrat); de la minim 1 până la minim 3000 gr.; - precizie: ± 0.1% sau ± 5 g (este valabila valoarea mai mare); - limite de alarmă a sistemului de protecție: ±25 g. Încălzitor fluide - integrat; - temperatură minim 30 ºC până la minim 40 ºC; - precizie: ±0.5 ºC. Ecran - tip touch screen, color, care afișează toate datele relevante despre tratament (parametri, debite, presiuni, grafice, mesaje de eroare); - sistem de blocare a funcției touch in momentele in care aparatul este supus operațiunilor de curățare / dezinfectare. Seturi - total pre conectate, identificabile prin cod de bare, disponibile in mai multe variante (cu suprafețe ale membranelor cuprinse intre 0,8 mp si 1,6 mp pentru CRRT si intre 0,5 mp si 0,7 mp pentru TPE), fiecare set conținând o punga de efluent, sterila, cu volum de min 7 L. Masuri de siguranța: - posibilitatea de a reduce automat debitul sanguin in condițiile depistării unor presiuni arteriale sau venoase inadecvate; - managerierea automata a nivelului eventualelor bule de aer din circuit, inclusiv prin ajustarea automata a nivelelor camerelor de presiune; - clema pe linia venoasa pentru a intrerupe in condiții de siguranță fluxul de sânge din linia venoasă in caz de oprire a parții sanguine; - detector de sânge in linia de efluent, fotometric, cu evaluare pe canal dual, limite alarma <0.35 ml/h la 32% HCT si debit maxim de efluent; - detector de aer in linia venoasa (ultrasunete), limite alarma: bolus aer > 0.2 ml, bule acumulate > 0.8 ml; - monitorizarea presiunii: Presiune venoasă (VP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune arterială (AP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune pre-filtru (FP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune efluent (EP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune solutie (SP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Caracteristici fizice generale: - h max 1650 mm; Date electrice: a) aparat conectare principală: IEC 60320-2-2/ c 14 cu stecher de blocare; tensiune nominala: 240 V CA; frecventa nominală: 50-60 Hz; intensitate nominala la 240 V: Clasă de protecție: clasa I. b) baterie capacitate nominală: 2700 mAh. Interfete: - port apelare personal Max 24 V / 1 A / 24 VA (cu polaritatea dorită); - pin port apelare personal (circuit afisat de aparat, priza vizibila din exterior); - port date: RS 232; - șurub filetat pentru egalizare potentia
33100000-1 | 18 | Scaun WC pe rotile | Scaun WC pe rotile |  |  |  | Specificații tehnice: scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacienții cu mobilitate scăzută sau imobilizați. lățimea totală 55 ±5 cm Lățimea scaunului 44 ±5 cm Diametru roata reala. 7.5 ±1 cm Diametru roata fata. 7.5 ±1 cm Înălțimea scaunului 45-55 cm Înălțimea totală 78-88 cm Capacitate de încărcare minim 100 Kg Funcții speciale: scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. realizat din otel, tubulatura ușoara picioare reglabile in înălțime scaun confortabil cu găleata din plastic mânere din plastic rezistent ușor de igienizat permit folosirea si in dus Are patru roți cu frâna
33100000-1 | 19 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) |  |  |  | Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu curenți de joasă frecvență și medie frecvență (amplipulsterapie) Parametru Specificația Forme de curent galvanici, diadinamici, sinusoidali, modulați Taimer incorporat da Ecran LED da Control automat al curentului pacientului; da Tensiunea rețelei electrice 220 V Frecvența 50 Hz Puterea de consum din rețea max 100 VA
33100000-1 | 20 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 21 | Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizarede și electroforeză | Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizarede și electroforeză |  |  |  | Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu curenți de tensiune joasă, în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei Parametru Specificația Forme de curent Curenți de tensiune joasă Afisaj LCD digital Frecvența rețelei 50 Hz Tensiunea rețelei electrice 220 V Puterea de consum din rețea max 11 VA Curentul circuitul pacientului 50 mA
33100000-1 | 22 | Dispozitiv pentru amplipulsterapie și lazer | Dispozitiv pentru amplipulsterapie și lazer |  |  |  | Descriere Dispozitiv destinat acțiunii terapeutice de amplipuls extinsă, terapie diadinamică, galvanizare și electroforeză, stimulare electrică și terapie cu lazer Parametru Specificația Forme de curent Curenți de joasă frecvență și lazer Ecran LCD da Taimer incorporat da Control automat al curentului pacientului da Frecvența rețelei 50 Hz Tensiunea rețelei electrice 220 V Frecvența oscilațiilor sinusoidale 2-10 kHz Frecvența tensiunii sinusoidale modulantă 1-150 Hz
33100000-1 | 23 | Cardiomonitor fetal cu opțiune de monitorizare a variației pe termen scurt a frecvenței cardiace fetale (STV – short term variation) | Cardiomonitor fetal cu opțiune de monitorizare a variației pe termen scurt a frecvenței cardiace fetale (STV – short term variation) |  |  |  | Descriere Monitorizarea parametrilor materni și fetali Parametru Specificație Parametrii fetali afișați: frecvența cardiacă dublă, toko, înregistrarea automată și manuală a mișcării fetale. Parametrii materni afișați ECG, HR/HR, NIBR, SpO2, temperatura. Monitorizarea invazivă măsurarea directă a frecvenței cardiace fetale (DECG) și a presiunii intrauterine (IUP). Monitorizarea parametrilor STV variației pe termen scurt a frecvenței cardiace (STV – short term variation) și tipărirea la imprimantă Monitor LCD de înaltă rezoluție de 12.1 inci max 12.1 inci Ecran tactil cu opțiuni de afișare personalizabile (opțiune) da Senzor de curent compact și rezistent la apă da Senzor fără fir da Imprimantă termică încorporată da Baterie încorporată da Accesorii Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc. Electrozi- setul complet Gel de contact- 1 l Suport pe rotile (modelul)
33100000-1 | 24 | Monitor Doppler fetal | Monitor Doppler fetal |  |  |  | Descriere Parametru Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămîni da Presiunea negativă de vârf mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal 50-240 bătăi / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W min. 0,7 W Temperatura de funcționare 5-40 ° C Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator da Bloc de alimentare: acumulator sau încărcător baterii da
33100000-1 | 25 | Masă radiantă pentru nou-născuți | Masă radiantă pentru nou-născuți |  |  |  | 1. Descriere Masă mobilă pe patru roti antistatice Roți cu frînă Carcasa construită din metal pulverizat rezistent Mîner de transportare Pătuc pacient cu margini transparente ajustabile Ajustarea electrică a înălțimii patului Înclinarea electrică a patului minim ±12 0 Loc pentru caseta X-ray Sertar pentru accesorii medicale 2. Modul de monitorizare si control Sistem de temperatură servo-controlat pe microprocesor Moduri de funcționare: preîncălzire, manual și automat Setarea temperaturii și afișarea temperaturii pielii separat Funcții de alarmă sonoră și vizuală Lumină de observare LED reglabilă, luminozitate reglabilă Cronometru APGAR pentru a înregistra timpul de terapie
33100000-1 | 26 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid |  |  |  | Cistouretroscop video, rigid Denumirea Unit. Cantit. Camera video endoscopica de înaltă rezoluție FULL HD, cap de camera aproximativ F-25 mm, iesiri: componenta, DVI-D sau analogic) Unit. 1 Afisaj medical min. 23” FullHD 1920x1080 Unit. 1 Stand laparoscopic cu un brat pentru montarea unui monitor (standard) Unit. 1 Cistouretroscop cu instrument flexibil nr. 1 Set l Componenta: Optica 4 mm 30grade autoclavabila -1 buc Stilet cu obturator 20-21Fr -1 buc Mecanism de ridicare - 1 bucata Tub de silicon - 1 buc. Seringa cu sigiliu siliconic - l buc -volumul aproximatic 150 ml Bușa compatibil "Storz" -1 bucata Bușa ,,Lup" -1 bucata Adaptor la seringa pentru conectare flexibila - 1 bucata Tap duza -1 buc Perie -1 buc Suport pentru vata -1 bucata Capac (luer lock) - 5 buc Pensa pentru biopsie (cu falci ovale, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Pensa pentru biopsie (cu falci zimtate, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Clema (cu prindere dinte de șobolan (stone grasping forceps), diametru 2,3mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Maner pentru piesa de lucru inlocuibila cu arc (metal) Unit. 3 lluminator endoscopic cu LED sursa de lumina pentru endoscopie rigida Unit. 1 Ghid Ø 4.8-5mm, [cablu de iluminare endoscopic Ø4.8-5mm, lungime min. 2300cm] Unit. 1 Crontang cu fixator, inclusive minerul Unit. 2 Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor, pentru cel puțin unitatea de bază, cu înregistrarea ulterioară a întregului dispozitiv medical până la livrare. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)
33100000-1 | 27 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică cu următorele specificații: Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de fregvență joasă, medie și înaltă Parametrul Specificația Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru Obligatoriu Tip Portabil Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz Accesorii Cablu pentru tratament electroterapie Siguranță de rezervă – min 1 buc. Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Audiometru 260900 260900 | Audiometru 260900 260900 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | AMT Botanica
33100000-1 | 2 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 130700 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3834 | CS Briceni
33100000-1 | 3 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 130710 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 130710 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7668 | CS Briceni
33100000-1 | 4 | Cîntar mecanic, pentru adulţi 130730 130730 | Cîntar mecanic, pentru adulţi 130730 130730 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9864 | CS Briceni
33100000-1 | 5 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 130800 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1496 | CS Briceni
33100000-1 | 6 | Tonometru ocular portativ 170300 170300 | Tonometru ocular portativ 170300 170300 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15712 | CS Briceni
33100000-1 | 7 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 260220 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 260220 | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 86832 | CS Briceni
33100000-1 | 8 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 260430 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 260430 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7149 | CS Briceni
33100000-1 | 9 | Termometru digital 260610 260610 | Termometru digital 260610 260610 | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 212 | CS Briceni
33100000-1 | 10 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 260710 | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | CS Briceni
33100000-1 | 11 | Tensiometru Pediatric 260720 260720 | Tensiometru Pediatric 260720 260720 260720 | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1080 | CS Briceni
33100000-1 | 12 | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | CSR Cimislia
33100000-1 | 13 | Aparat de sigilare | Aparat de sigilare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13000 | CSR Cimislia
33100000-1 | 14 | Sistem radiografic intraoral | Sistem radiografic intraoral | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | CSR Cimislia
| 15 | Poligraf portabil | Poligraf portabil | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70520 | INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC
| 16 | Decongelator Plasmă | Decongelator Plasmă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 99733 | INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC
| 17 | Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă | Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 466750 | INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC"
| 18 | Scaun WC pe rotile | Scaun WC pe rotile | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11900 | INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC
| 19 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 20 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 21 | Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizarede și electroforeză | Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizarede și electroforeză | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 22 | Dispozitiv pentru amplipulsterapie și lazer | Dispozitiv pentru amplipulsterapie și lazer | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 23 | Cardiomonitor fetal cu opțiune de monitorizare a variației pe termen scurt a frecvenței cardiace fetale (STV – short term variation) | Cardiomonitor fetal cu opțiune de monitorizare a variației pe termen scurt a frecvenței cardiace fetale (STV – short term variation) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 24 | Monitor Doppler fetal | Monitor Doppler fetal | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 25 | Masă radiantă pentru nou-născuți | Masă radiantă pentru nou-născuți | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
| 26 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | IMSP SR Sângerei
| 27 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 74850 | IMSP CS Crocmaz

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________