## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor compatibile cu Coagulometru INR din cadrul Centrelor Accidentelor Vasculare Cerebrale (AVC) pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Consumabile (stripuri) - echivalent cu codul CHB0025AA compatibile cu Coagulometru INR (microINR Expert, iLine) | Set de teste și lancete pentru coagulometru din dotare “microINR Expert, iLine” sau cu dispozitive gratuite în set |  |  |  | Tip analize incluse într-o probă: *Coagulare - cel puțin (PT, INR); Componentele ce necesită a fi livrate pentru realizarea unei probe: *Test (chip) - ce conține tromboplastine recombinate umane sub formă de reagent, code de referință /echivalent: CHB0025AA; *Lancetă atraumatică; Certificare: Test (chip) să posede certificare CE; Cerințe față de dispozitiv (în cazul oferirii gratuit): *Interval de măsurare: cel puțin în tot diapazonul 0.8 - 4.5 INR; *Unitate de măsură: INR, secunde; *Tip probă: sânge capilar; *Volum probă ≤ 10 µL; *Timpul de emitere a rezultatului după aplicarea probei ≤ 100 secunde; *Display pentru afișarea rezultatelor - da; *Data și ora pot fi setate - da; *Memorie internă: cel puțin 100 rezultate cu dată și oră; *Baterii / acumulator în set cu dispozitivul - integrat sau separat; *Încărcător - doar în cazul în care dispozitivul este echipat cu acumulator intern; *Dispozitiv pentru aplicarea lancetelor -da; *Dispozitivul va fi echipat cu toate componentele necesare pentru buna funcționare a acestuia. **Înregistrare - Dispozitivul să fie înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale; *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu instrucțiuni de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu un ghid rapid de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); Numărul de dispozitive oferite în raport cu cantitatea de probe solicitate: 13 dispozitive pentru fiecare IMSP -beneficiar.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor compatibile cu Coagulometru INR din cadrul Centrelor Accidentelor Vasculare Cerebrale (AVC) pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Consumabile (stripuri) - echivalent cu codul CHB0025AA compatibile cu Coagulometru INR (microINR Expert, iLine) | Set de teste și lancete pentru coagulometru din dotare “microINR Expert, iLine” sau cu dispozitive gratuite în set | bucata | 1660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.10 din anunțul de participare , în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe perioada termenului de valabilitate a contractului. | 104580
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 104580

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________