## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 21) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aparat pentru sutura mecanica liniara | Aparat pentru sutura mecanica liniara |  |  |  | Marime 60 mm Reutilizabil, autoclavabil da Tip Stapler da Aplicarea suturii mecanice in minim doua rinduri da "Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale pentru o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastome W" da "Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi in straturi graose (dimensiune clama in mod deschis 4,5 - 4,8 mm inaltime in mod inchis 2mm inaltime)" 200 buc.
33100000-1 | 2 | Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor | Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor |  |  |  | Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor Tip oscilant Capul rotativ 360 grade Material inox da Tip autoclavabil 135C Boxa pentru autoclavare 1 buc. Baterie reincarcabila da Autonomie in lucru min. 3 ore Baterie min. 2 buc. Lame tip ferestrau de diferite marimi si configuratii min. 6 buc. Lame din inox da Lame autoclavabile da Timp de incarcare a bateriei max. 3 ore Incarcator baterie da
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf Cardiac- vascular, performanţă înaltă | Ultrasonograf Cardiac- vascular, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf Cardiac- vascular, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE Cardiac, Vascular de baza, abdomen sau general vind secundar PROBE PORTURI active minim 4 PROBE TIP Linear Fregventa in diapazonul Valoarea de jos Nu mai mare de 2.5 Mhz Valoarea de sus Nu mai mic 10.0 MHz FOV - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare ≥ 45 mm Adincimea de scanare minim 10 cm Convex Fregventa in diapazonul Valoarea de jos Nu mai mare de 1.5 Mhz Valoarea de sus Nu mai mic 6.0 MHz FOV - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare ≥ 70 ° Adincimea de scanare minim 45 cm Tehnologie piezoelementelor/cristalelor Single cristal sau XDClear sau Matrix sau analogic conform patentului care îl are propducătorul. Sectorila/ Cardică Fregventa in diapazonul Valoarea de jos Nu mai mare de 1.5 Mhz Valoarea de sus Nu mai mic 4.5 MHz FOV - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare ≥ 120 ° Adincimea de scanare minim 30 cm Tehnologie piezoelementelor/cristalelor Single cristal sau XDClear sau Matrix sau analogic conform patentului care îl are propducătorul. Prezentarea listei de sonde care sint disponibele pentru modelul de ecograf propus. da Adincimea maxima de scanare prezent la ultrasonograf ≥ 50 cm NIVELE DE GRI ≥256 SUMA GAMEI DINAMICE ≥450 dB PREPROCESARE, Canale digitale /canale fizice Prezenta tehnologie ”fara limita” de canale/ sau analogica . Sau in cazul lipsei aceste tehnologie se accepta ≥ 6.000.000,00 de canale digitale sau ≥ 500 canale fizice. POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI 2D sau B-mod da M-mod da AM-mod ( Anatomic M mode) da Harmonic imaging da TVI- sau Imagistica vitezei tesutului da Prezentarea listei de regimuri incare se pot combina 2 moduri (Exemplu 2D+M-mod) da DOPPLER Tip CW ( doppler continu) PW (doppler pulsativ) CF-mode ( doppler color) TVD - Doppler tisular da Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da PRF- cu posibilitate de control da Duplex în timp real Prezentarea listei de regimuri care pot fi combinate da Triplex în timp real (prezenarea combinatie care permite triplexul) da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Pe imagini statice, salvate da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare pe toată adincimea care este disponibila pentru proba cu care se va scana da Măsurători pe reluarea video da Rotirea imaginei minim 0° , 180° da Reveres stinga -dreapta da Regim Automat de optimizarea a imaginei 2D si CF si PW da Calcule care sint indexate cu suprafata corpolara a pacientului da Virtual Convex/ formarea cimpulu trapezoid pentru sonda liniara/ Virtual Convex da Regim non doppler folosit in studiul circulatie sangvine da Soft specilizat pentru detectie cu precize inalta in regim vascular pentru proba liniara si convexa da Regim calcul automat Fractie de ejectie in regim 2D da Grosimei vasului da Metoda de calcul activ strain rate da Metoda de calcul activ strain global da Metodata de calcul activ pentru strain rate/GS in regim de stres ECO da Metoda de calucl activ pentru strain rate/GS a Ventricului sting da Metoda de calucl activ pentru strain rate/GS a Ventricului sting da Metoda de calucl activ pentru strain rate/GS a Atriului sting da Introducerea tensiunea arterile luate de la pacient care vor corela cu strain rate /GS da Metoda de redare directie si vecturului fluxului de singe in inima permiti studiul mai detaliat pentru insuficiente cardiace, cardiomiopatie dilatative si propietatilor virtejului. da Control cine imagine Timp in sec conform bare cinei memorei da Pe numarul de cicluri ECG da Prezenta tabelului sumar cu toate masuratoriile facute in regim 2D, M-mode, CW, PW si altele. da Prezenta Bazei interne de pacienti cu posibilitate Introducere unui nou pacient da Introducere unui noi investigatie pentru pacientul existent da Posibilitatea de vizulizarea a rezultatelor de la o investigatie precedenta da Transfer date paceint pentru purtator digital ( USB) sau server local da Posibilitati optionale Regim 4D in regim cardio optiune, dovada ca poseda acesta obtiune PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate de scotcare a imaginelor ≥500 GB Tip modulului de stocare SSD Cine Memoria ≥ 1 GB DICOM 3.0 transfer date in formatmat DICOM 3.0 si citerea DICOM3.0 da Modul ECG da Termoprinter alb/negru inclus 1 buc UPS cu autonomia de minim 30 min. Tip extern 1 buc PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Stress echo da Altele Să se indice MONITOR Diagonala ≥24" Cu brat articulat flexibil da Miscarea Sus da Jos da Dreapta da Stinga da Monitor control Preconizat pentru controlul si navigare in meniul de acces rapid a protoculului de lucru da Diagonal ≥ 12 Tehnologie Touch Scree (Ecran tactil) Suporturi pentru sonde minim 4 locuri Suport pentru gel minim 1 loc Suport tip cirlige sau analogice petru agatarea cablurilor de la sonda minim 2 Panela de control de tip mobila fara a se debloca roti centrale da Vrina centrala pentru blocarea tuturo rotilor da Prezenta rotilor pentru miscarea in incapere minim 4 buc Controlul asistat de motor pentru miscarea in sus si in jos a panelei de control da Certificate CE da EEC / Declaratie de conformitate da Garantie din momentul instalari minim 12 luni Autorizatie de la producator pentru ofertant da Traing pentru utilizare oferit de catre producator obligatoriu da
33100000-1 | 4 | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT |  |  |  | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT Număr de canale – 3 Durata înregistrării 1 – 2 zile Cablu cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată Transfer date – USB sau SD Card Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px Stocare date – 2 GB Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz Rezoluție digitală – 1,52µV Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC Interval dinamică -66 mV Nivel comun de respingere ( cu filtru digital) - >100db ( >115dB) Baterii alkaline – 2 bucăți Dimensiuni – 102x62x24 mm Greutate – 106 g
33100000-1 | 5 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) | Centrifugă de laborator (24 tuburi) |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 6 | Aparat de magnetoterapie | Aparat de magnetoterapie |  |  |  | Aparat de magnetoterapie Timp de lucru: de la 1 min pînă la o jumătate de oră Număr de programe individuale de tratament: min. 60 Direcţia cîmpului Magnetic: fix Inducţie magnetică: pînă la 45 mT Tensiunea de alimentaţie: de la reţea 220V, 50Hz
33100000-1 | 7 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză |  |  |  | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.
33100000-1 | 8 | Analizator imunologic cu fluorescență | Analizator imunologic cu fluorescență |  |  |  | Analizator imunologic cu fluorescență Descriere Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacțiunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten. Parametru Specificaţie Tip sistem complet automat Sistem analitic "automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) livrat in set cu analizatorul, printer, cititor de cod bare" Tip probă urină ser plasmă sînge integru Capacitate de lucru ≥ 40 probe/h Randoom acces da Metoda imunoenzimatică cu citire fluorescentă Afișaj LCD, Touchscreen, Printer da Cititor cod bare da Sistem de control al temperaturii separat pentru vîrfuri pentru stripuri Interfață PC bidirecțională : poate primi si trimite rezultate in retea, grafice de control al calității Teste TSH T4 T3 FT3 Anti TPO Ab Anti TG Ab PSA Hepatite: HbsAg Anti Hbcor Anti Hbs Anti HCV Anti HDV Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz "Analizatorul va fi livrat cu reagenți conform listelor de reagenți solicitați" da, a cite 1 set de reagenți solicitați, prețul se va indica separat pentru fiecare reagent, controlul calității se va livra în cantitatea suficientă conform listei de reagenți solicitați Garanție minim 2 ani deservirea tehnică, de mentenanță pe perioada garanției seturi de mentenanță și piese de schimb gratuite pe perioada garanției pentru tot setul de dispozitive in perioada garanției toate lucrările tehnice - gratuite instalare, instruire și întreținere preventivă echipament pe perioada garanției de către personal autorizat de producător t de funcționare: între 15 și 30 grade suportul științific gratuit pe perioada garanției
33100000-1 | 9 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic |  |  |  | Cronometru (secundometru) mecanic Cronometru (secundometru) mecanic cu divizarea secundelor din 0,2 în 0,2 secunde pînă la 60 secunde şi altă divizare din 5 în 5 minute pînă la 60 minute. Deasemenea să aibă conectare şi deconectare la necesitate. Acest cronometru are un mecanism mecanic pentru ca el să poată fi utilizat la orice fragment de timp. De la 60 secunde pînă la 60 minute Cronometru mecanic cu precizie de 1-10secunde manuală
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulativ asupra proceselor regenerative, etc. Parametrul Specificația Numărul de regimuri posibile ≥ 5 Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz ≥ 4900, ± 100 tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare) Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 "Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm " ≥ 240 ± 50 "Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm " ≥ 1 ± 0,1 Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație ≤ ± 15% Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA ± 0,1 Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10 Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. (200±20); (400±40); (800±80) Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală Cronometru, setarea timpului, min. ≥ 1-99 Eroarea relativă a timpului setat, sec. ≤ ± 2 Timpul de întîrziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. ≤ ± 15 Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. ≤ ± 1 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Complectația standardă Electrozi "câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.);" Toate mărimile de pernuțe "câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.);" Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.
33100000-1 | 11 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz |  |  |  | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoric cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate. Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentarea 220V
33100000-1 | 12 | Peak-flow metru | Peak-flow metru |  |  |  | Peak-flow metru Parametrul Specificația Descriere Peak flowmetru mecanic pt monitorizarea astmului. Este un dispozitiv medical simplu, portabil ce masoara debitul de aer ce iese din plamini la un expir rapid si fortat (debit expirator de varf - PEF) Tip pacient pediatric, adul Domeniul de masurare: 50-720 L/min Markeri colorati ce permit pacientului monitorizarea schimbarilor da
33100000-1 | 13 | Pelviometru | Pelviometru |  |  |  | Pelviometru Parametrul Specificația Destinatia Se folosesc la determinarea dimensiunilor diametrale Tip pacient adult Fabricat din otel inoxidabil da lungime totala 33 cm
33100000-1 | 14 | Masa instrumentar | Masa instrumentar |  |  |  | Masa instrumentar structurd din olel inoxidabil; prevdzuta cu doua blaturi din olel inoxidabil si sertar; realizata cu doua minere de prindere si manevrare; "masa este mobila prevazuta cu roli pivotante cu bandou de cauciuc, diametrul 50 mm din care 2 cu sistem de frinare;" dimensiuni de gabarit: lung = 600 mm, latime = 440 mm, inaltime = 800 mm
33100000-1 | 15 | Termometru frigider | Termometru frigider |  |  |  | Termometru frigider Dimensiuni: 130 x 20 mm Intervalul de temperatura: -20 pina la +70 C nu contine mercur nu are nevoie de baterii pentru functionare este dotat cu cirlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau perete
33100000-1 | 16 | HOLTER EKG 12 CANALE | HOLTER EKG 12 CANALE |  |  |  | SPECIFICATIE HOLTER EKG 12 CANALE A. CONFIGURATIE Unitare holter EKG pentru monitorizare 12 canale Cablu pentru pacient 4 fire Cablu pentru pacient 10 fire Software in limba romana/rusa/engleza Set electrozi autoadezivi 2 memorii externe tip SD 2GB Cititor de card SD Incarcator cu 4 acumulatori tip reincarcabili Port multi USB 2.0 full speed Cablu transfer date USB 2.0 full speed / mini USB Kit transfer date BlueTooth™ Geanta de transport Manual de utilizare in limba romana B. CARACTERISTICI TEHNICE Inregistrare pe 3 / 7 / 12 canale Inregistrare continua 1- 7 zile Transmisie date prin USB si wireless sau card Ecran LCD 5,2 cm cu rezolutie 128 X 64 Ecran grafic care sa permita vizualizarea unei derivatii EKG la alegere, data, ora si lipsa contact electrod Butoane pu comanda (microswitch) Buton pentru pacient (semnalizare evenimente) Conector USB Mini-B Inregistrare vocala de 10 secunde pentru evenimente Semnalizare individuala pentru contactul electrozilor cu pacientul Semnalizare acustica si vizuala pentru baterie descarcata Socare date pe card tip SD minim 2GB Dinamica ±60 mV Impedanta de intrare >85 dB Inregistrare parametri >10 MΩ Rezolutie digitala 1,8µV Frecventa de inregistrare a semnalului 2 kHz cu rezolutie digitala 16 biti Frecventa de lucru cuprinsa intre 0,05 Hz si 150 Hz Sensibilitate maxima electrozi ±400mV Senzori de miscare pe doua axe incorporate in aparat care sa permita schimbarea perioadei de monitorizare a pacientului pentru intervalul zi / noapte ; relaxare / miscare Detectie Pacemaker ≥ ±2mV / ±0,1 ms Analiza Pacemaker Alimentare: baterii alkaline 2 X AA 1,5 V, inregistrare continua ~65 ore 2 X NiCd acumulatori 1,2V, inregistrare continua ~65 ore 2 X NiMH acumulatori 1,2 V, inregistrare continua ~70 ore Dimensiuni: 102 x 62 x 24 mm Greutate –pina la 150 g (cu baterii) C. SOFTWARE Software in limba romana/rusa/engleza Grafice interactive Redimensionarea graficelor in functie de necesitati La descarcarea datelor sa afiseze valorile critice RR, QT, QTc etc Sa permita vizualizarea usoara si rapida a valorilor critice Detectie si analiza Pacemaker Posibilitatea de a schimba culorile, modul de lucru si vizualizarea Analiza complexa usor de interpretat Analiza segmentelor ST, ST plus, PQ, QT, QTc si HRV Marcarea ritmului ventricular si supraventricular prin culoare diferita Impartirea evenimentelor pe ore Variatii ale ritmului cardiac sub forma grafica, histograme si evenimente Analiza segmenului ST pe toate canalele si pe toata durata monitorizarii Modificarile segmentului ST sa se poata compara direct cu ritmul cardiac (HR) Analiza segmentului QT si QTc sub forma grafica si histograme Modificarile segmentului QT sa se poata compara direct cu rimul cardiac (HR) Exportare date in format XML
33100000-1 | 17 | Termostat pentru parafina si ozocherita | Termostat pentru parafina si ozocherita |  |  |  | Termostat pentru parafina si ozocherita Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 10 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Discretia temperaturii setate 0.1 C Abaterea maxima admisa a temperaturii fata de cea setata nu mai mult de ±1°C Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Număr polițelor 3 - 4 Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 18 | Aparat de sigilat pungi | Aparat de sigilat pungi |  |  |  | Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și functie de stand-by pentru a preveni supraincalzirea. Carcasă din oțel inoxidabil. Modul de reglarea, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon: 120-220 grade Celsius. Potrivit pentru pungi și bobine. Tensiunea de alimentare: curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz Distanța de etanșare față de margine, de la 0 la 35mm. Reverse rotatie - DA. Control cu microprocesor - DA. Setările parametrilor rămân aceeasi după o întrerupere a curentului - DA. Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula - DA. Oprire automată a motorului după 30 secunde. Viteza de etanșare nu mai puțin de 10 metri/secunda Setarea Intervalului de temperatură: 1 grad Celsius Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite - DA
33100000-1 | 19 | Arhivă pentru lame | Arhivă pentru lame |  |  |  | Denumire Arhivă pentru lame Descriere Arhivă pentru lame este un mobilier medical utilizat pentru stocarea și depozitarea pe o perioadă îndelungată a lamelelor examinate Locul amplasării Laborator histopatologic Descriere generală Modul de amplasare Pe podea Materialul carcasei Oțel inoxidabil, rezistent la corozie Tipul dulapului Modular Tipul dulapului Cu sertare Spațiul de stocare Dimensiunile lamelelor necesar de depozitat 76 x 26 mm Numărul total de lamele necesar de stocat 200000 Numărul de lamele stocate pe un modul Minimum 5000 Modalitatea de poziționare a lamelelor Verticală Divizor de separare a lamelelor în sertar Da Standarde și certificate de conformitate
33100000-1 | 20 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic |  |  |  | Cronometru (secundometru) mecanic Descriere Cronometru (secundometru) mecanic cu divizarea secundelor din 0,2 în 0,2 secunde pînă la 60 secunde şi altă divizare din 5 în 5 minute pînă la 60 minute. Deasemenea să aibă conectare şi deconectare la necesitate. Acest cronometru are un mecanism mecanic pentru ca el să poată fi utilizat la orice fragment de timp. Parametri De la 60 secunde pînă la 60 minute Precizie Cronometru mecanic cu precizie de 1-10 secunde Calibrare manuală manuală
33100000-1 | 21 | Sistema de dezghețarea plasmei | Sistema de dezghețarea plasmei |  |  |  | Specificații 1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a plasmei 2. Decongelarea plasmei • Pentru dezghețarea concomitentă 4 containere cu plasmă. • Coș dublu cu controale independente ce acomodează o varietate de configurații a containerelor folosite. • Programare și realizarea procedurii fără intervenția ulterioară a operatorului. • Fiecare coș operează independent oferind flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale de timp diferite. • Aparatul scoate automat din apa la finalul procedurii containerele de plasmă, nefiind necesara intervenția operatorului. • Coșul se ridica la activarea alarmelor. • Permite atât dezghețarea produselor obținute prin afereză cât și a celor obținute prin metoda clasică. • Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea crioprecipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline • Dimensiuni compacte (portabil) • Asigurat cu saci de protecție cu folie protectoare ce protejează plasma în timpul decongelării și asigura securitate pe termen lung – 50 unități. • Plasma poate fi încărcată și descărcată în dispozitiv fără a aștepta ca apa să fie adăugată și scursă 3.Monitorizarea si decongelarea plasmei • Regulator de temperatură cu microprocesor • Afișaj digital al temperaturii • Temperatura camerei este programabila în pași de 0,1º C • Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură înaltă. 4. Controalele de agitare • Controale independente și de afișare cu LED-uri pentru fiecare coș • Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt afișate în minute • Disponibilitatea a cel puțin 12 selecții de timp pentru o durată a unui ciclu de programare • Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verificarea unităților sau suplimentarea numărului de plasme. 5. Interval de temperatură - Domeniul de funcționare la max plus 36,5°C 6. Timpul de dezghețare • Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml cel mult 14 min • Pentru containere de plasmă prin afereza cu volum 500-900 ml cel mult 20 min 9.Materialul de construcție • Rezervor și coșuri din otel inoxidabil • Materialul camerei din oțel inoxidabil • Exterior rezistent la acțiunea agenților chimici, anticoroziv • Sistem rapid de scurgere ce eliberează eficient camera 10. Sursa de alimentare Curent electric 220-240 V 50/60 Hz
33100000-1 | 22 | Dispozitiv de încălzire a pacientului | Dispozitiv de încălzire a pacientului |  |  |  | Dispozitiv de încălzire a pacientului Descriere: Dispozitiv de încălzire a pacientului cu troliu pentru a preveni hipotermia în timpul și după intervențiile chirurgicale Specificația: Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili-da Modul de încălzire a pacientului: - Cu aer cald - da - Prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald - da Domeniul de temperatură ajustabil: temperaura mediului ambiant - 45°C - da Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2 µm - da Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz): da Accesoriile: Troliu - da Cablu alimentare detasabil – da Plapuma/saltea gonflabilă - da Furtun flexibil interconector între dispozitiv - plapumă/saltea pentru transportul aerului încălzit ≥ 1,5m Alarma: Vizuala, sonora - da
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului din incaperi prin aerodispersare | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului din incaperi prin aerodispersare |  |  |  | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului din incaperi prin aerodispersare Dispozitiv medical destinat dispersiei dezinfectantului prin metoda de aerolizare termica. "Dozare automata a dezinfectantului si timpului de dispersie, conform volumului incaperii supuse prelucrarii." da "Dispozitiv mobil, ergonomic, dotat cu ecran cu afisarea volumului incaperii, timpul de dispersare, cantitatea de dezinfectant restant in rezervor." da USB port pentru stocarea datelor da Oprirea automata la sfirsitul ciclului, survenirea erorilor si defectiunilor tehnice da Timer de aminare a startului da Compatibil cu produsul dezinfectant da Suprafata de tratare 250-500 m. Calculul automat al cantitatii de produs din container da Echipamentul sa porneasca numai atunci cind cantitatea de produs ramasa in container este suficienta pentru tratarea volumului camerei dezinfectate da Dezinfectant Cantitatea 800 litri Dezinfectant concentrat, substanta activa compatibilitate cu toate suprafetele, nu lasa urme, biodegradabil da Ambalaj - canistre cu valva anti-contact cu personalul medical da Actine bactericida "bactericid-Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Enterobacter cloacae, Enterococcus aureus." Levuricid Candida albicans Fungicid Aspergilillus brasiliensis Micobactericid M. avium, M terrae Virucid Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Sporicid "Bacillus subtilis, Clostridium difificile, Clostridium sporogenes"
33100000-1 | 24 | Dispozitiv pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseului ECG | Dispozitiv pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseului ECG |  |  |  | Un dispozitiv medical portabil, folosit pentru a măsura potențialele electrice la suprafața corpului pentru a înregistra curenții electrici asociați cu activitatea mușchiului cardiac [electrocardiogramă (ECG)], pentru a evalua starea fiziologică a inimii. Dispozitivul înregistrează semnalele electrice de la două sau mai multe seturi de electrozi (cabluri ECG) simultan (multicanal). Destinat pentru examinarea în starea de repaus (ECG în repaus) sau în timpul efortului fizic (test de stres) a pacientului și include multe funcții suplimentare (software de interpretare, telemetrie de date, vizualizare). I. Informații generale despre dispozitiv 1. Calitatea și siguranța produsului – conform standardelor aprobate aplicabile pentru acest tip de produs. 2. Disponibilitatea ghidului de utilizare în limba rusă și de stat 3. Termenul de garanție pentru echipament (ECG înregistrator) – 24 luni din data instalării, tableta sau smartphone 12 luni, imprimanta - 12 luni. 4. Toți ofertanții vor demonstra existența facilităților tehnice necesare pentru serviciile de deservire tehnică și mentenanță a dispozitivelor medicale, în conformitate cu condițiile generale de garanție și ghidul de utilizare al producătorului. (Timp maxim de intervenție tehnică - 48 de ore. Durata maximă a măsurilor de remediere, în total 72 de ore). Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie să fie asigurată în conformitate cu perioadele menționate mai sus. 5. Deservirea tehnică și reparațiile curente vor fi efectuate fără a aștepta în rând. 6. În timpul perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța dispozitivelor medicale, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor face gratuit. 7. Ambalajul produsului trebuie să fie integru, rezistent la temperaturi și precipitații extreme, și să prevină deteriorarea acestuia în timpul transportării la destinația finală, asigurînd 100% siguranță. 8. Termenul de livrare - în termen de 150 zile de la data semnării contractului. 10. Livrarea produsului se efectuează de către Furnizor pe cont propriu (cu propriul transport sau cu implicarea unei organizații specializate). 11. Ofertantul va asigura instruirea, instalarea și punerea în funcțiune. 12. Toate echipamentele furnizate trebuie să fie noi, nu utilizate. II. Cerințe primare: • Înregistrare ECG, simultană pe 12 canale. • Posibilitatea înregistrării ECG de la 0 la 5 min concomitent în 12 canale. • Suport lingvistic multiplu, minimum 2 limbi (romana, rusă, engleză). • Software compatibil cu Pc-ul, tabletă, smartphone. • Transmiterea semnalelor ECG în timp real cu 12 canale către orice dispozitiv Android (de exemplu: tableta sau smartphone) prin conexiune Bluetooth. • Vizualizarea ECG-ului înregistrat în timp real pe ecranul dispozitivului, smartphonului sau tabletei. • Formare automată a concluziilor ECG despre ritmul și forma complexelor atrio-ventriculare în noțiuni de NORMA, DEVIERE DE LA NORMA, PATOLOGIE, în nuanță coloră. • Analiza, examinare și evaluare datelor, interpretării automate, ECG-ul de către specialist în timp real la distanță. • Vizualizare de către specialiști a ECG-ul transmis prin sistemul software cu rezultatul analizei interpretării automate la distanță. • Acces autorizat la rezultatele procesării automate a ECG pentru un număr nelimitat de medici care utilizează calculatoarele și software conectate la Internet. • Precizia măsurărilor automate ECG este confirmată de protocolul studiilor clinice. • Formare automată a concluziilor electrocardiografice sindromice, inclusiv pentru copii, luând în considerare vârsta și sexul copilului și utilizarea limbajului concluziilor adoptate în electrocardiografia pediatrică. • Formare automată a raportului electrocardiografic. • Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex. • Crearea unei arhive electronice a ECG și a protocolului de cercetare. • Compararea mai multor ECG-uri ale unui pacient în dinamică. • Analiza aritmiei. • Imprimarea termică a ECG-ului. • Capacitatea de a salva ECG în format PDF, JPG. • Disponibilitatea sistemului de detectare și protecție de la cardiostimulator și de la șoc al defibrilatorului. • Indicarea erorii de conectare a cablurilor sau poziționarea electrodului de măsurare. • Sistem de alertă de urgență pentru medic specialist la distanță în caz de detectare a stării critice. III. Accesorii livrate: • înregistrator ECG compact wireless, cu sursă de alimentare autonomă. • Set resurse de energie (acumulatoare). • Un set de electrozi electrocardiografici reutilizabili toracici tip pară – 6 buc. • Un set de electrozi electrocardiografici pentru extremități, tip clame - 4 buc. • Hîrtie pentru printer - min 2 buc. • Gel pentru ECG - min 1 buc. • Communicator - tabletă Android - 1 buc. • Imprimantă termică. • Geantă pentru transportare și păstrare. • Software instalat pe Communicator - tabletă Android. • Software instalat pe PC. • Ghid de utilizare în română și rusă. IV. Cerințe tehnice: • Impedanța de intrare, min 50MΩ. • Raportul de respingere în modul comun, min 50 dB. • Convertor analog-digital: ≥ 24 bit. • Durata înregistrării concomitente a 12 ECG pentru formarea unei concluzii automate, cel puţin, 10s. • Constanta de timp, ≥ 3,2 • Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA. • Zgomot intern la intrare (vârf-la-vârf), < 20 μV. • Dimensiunile dispozitivului de înregistrare a ECG, nu mai mult, mm 150 x 100 x 30. • Greutatea înregistratorului ECG, cu baterii și cabluri, nu mai mult 0,3 kg. • Diagonala ecranului Smartphone sau Tableta, nu mai puțin, - 7 inch. • Rezoluția ecranului Smartphone sau Tableta, nu mai puțin, pixel, 1024x600. • Imprimanta termica: Mărimea hîrtiei: ≥ 40 mm.
33100000-1 | 25 | Saltea contra escarelor | Saltea contra escarelor |  |  |  | Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm, dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h greutate saltea <2 kg Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer 7-8 litri/minut presiunea reglabila la ieșirea pompei da ciclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
33100000-1 | 26 | Stație de infuzie | Stație de infuzie |  |  |  | Descriere Această stație poate integra și controla pompele de infuzie(perfuzor) cu seringă și pompele de infuzie (perfuzor) de volum mare. Pompe cu caracteristici avansate, cu rata reglabilă de flux, prevăzute pentru anestezie și folosirea de durată la patul bolnavului. Parametru Specificația Stația de infuzie numărul de sloturi petru fixarea pompelor ≥ 4 instalarea pompelor nu necesită instrumente da mecanism de fixare pe Consola suspendată ”anestezist” da folosirea unui cablu comun de alimentare pentru toate pompele da alimentare electrică 220 V, 50 Hz da Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă cantitatea 2 buc compatibilă cu stația de infuzie da caracteristici avansate da display color da moduri de infuzie ≥ 5 compatibil cu seringi produse de diferiți producători da seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml detector de mărime a seringei da nivelul presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului IP22 - 24 rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h pasul de încrementare a fluxului 0.1 mL/h dozarea bolusului da regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h acurateția infuziei ≤2% protecție la curgere liberă din sistem da blocarea panoului de control da intervalul de timp de blocare ≥ 1 min limitare acces prin buton de blocare a tastelor sau prin parolă da alarmă sonoră și vizuală da categorii de alarmă ≥ 2 mod silence a alarmei da notificări pe display despre starea curentă de lucru, ora, data, informație seringă, alarme da evenimente stocate ≥ 1000 baterie internă reîncărcabilă da autonomia bateriei ≥ 7h la 5 mL/h alimentare electrică 220 V, 50 Hz da Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare cantitatea 2 buc compatibilă cu stația de infuzie da caracteristici avansate da display color da moduri de infuzie ≥ 2 sistem deschis pentru seturile de infuzie da diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml rata fluxului 0.1-1,200 ml/h pasul de încrementare a fluxului 0.1 mL/h regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h acurateția infuziei ≤5 % funcția bolus da reglare a vitezei de infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h detector bulă de aer da funcția de evacuare a bulei de aer din seturile de infuzie da nivelul presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului IP22 - 24 senzor de picături da protecție la curgere liberă din sistem da blocarea panoului de control da intervalul de timp de blocare ≥ 1 min limitare acces prin buton de blocare a tastelor sau prin parolă da alarmă sonoră și vizuală da categorii de alarmă ≥ 2 mod silence a alarmei da notificări pe display despre starea curentă de lucru, ora, data, informație infuzie, alarme da evenimente stocate ≥ 1000 baterie internă reîncărcabilă da autonomia bateriei ≥ 5 h functionare la viteza 25 mL/h alimentare electrică 220 V, 50 Hz da Acesorii Sisteme de infuzie 200 buc Seringi 20 ml 300 buc. Seringi 50/60 ml 600 buc. Circuit de interconectare seringă 900 buc.
33100000-1 | 27 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii |  |  |  | Stativ perfuzii Corpul din oţel vopsit electrostatic da Locuri de instalarea soluţiilor 2 Posibilitatea de ajustare a nivelului da Montat pe picioare cu rotile "da, min. 2 rotile cu frina" Picioare min. 4
33100000-1 | 28 | Umidificator pentru oxigen | Umidificator pentru oxigen |  |  |  | Umidificator pentru oxigen Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Barbotor de plastic, plastic tip: HDPE Tipul conexiunii la O2 tub de silicon Conector de intrare cu diametrul exterior:10mm Conector de iesire 7mm Presiunea de intrare 3-5 bar Tipul recipientului umidificator reutilizabil și autoclavabil Indicator nivel de apă în recipient minim și maxim Capacitatea recipientului umidificator 400-500 ml Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Conectorul de iesire compatibil cu masca de oxigen tip standart (interconectare tub silicon).
33100000-1 | 29 | Aparat pentru vizualizare venelor | Aparat pentru vizualizare venelor |  |  |  | Aparat pentru vizualizare venelor Descriere Aparat pentru vizualizare venelor Parametru Specificația Staționar, amplasat pe masă da Braț flexibil da Tip imagine proectată Adîncimea vaselor > 10mm Alimentarea 220V, 50Hz
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 21) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aparat pentru sutura mecanica liniara | Aparat pentru sutura mecanica liniara | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP SCM ,,Arhanghel Mihail”
33100000-1 | 2 | Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor | Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM ,,Arhanghel Mihail”
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf Cardiac- vascular, performanţă înaltă | Ultrasonograf Cardiac- vascular, performanţă înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2650000 | IMSP SCM ,,Arhanghel Mihail”
33100000-1 | 4 | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | IMSP SCM ,,Arhanghel Mihail”
33100000-1 | 5 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) | Centrifugă de laborator (24 tuburi) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP CS Ialoveni
33100000-1 | 6 | Aparat de magnetoterapie | Aparat de magnetoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26666.67 | IMSP CS Briceni
33100000-1 | 7 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67 | IMSP CS Briceni
33100000-1 | 8 | Analizator imunologic cu fluorescență | Analizator imunologic cu fluorescență | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 460000 | IMPS CS Orhei nr. 1
33100000-1 | 9 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic | bucată | 37 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400 | IMSP CS Soroca
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP CS Soroca
33100000-1 | 11 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19000 | IMSP CS Soroca
33100000-1 | 12 | Peak-flow metru | Peak-flow metru | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP CS Soroca
33100000-1 | 13 | Pelviometru | Pelviometru | bucată | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5600 | IMSP CS Soroca
33100000-1 | 14 | Masa instrumentar | Masa instrumentar | bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17880 | IMSP CS Soroca, 6 buc; IMSP CS Soroca-Nouă- 3
33100000-1 | 15 | Termometru frigider | Termometru frigider | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600 | IMSP CS Soroca-Nouă
33100000-1 | 16 | HOLTER EKG 12 CANALE | HOLTER EKG 12 CANALE | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | SIS
33100000-1 | 17 | Termostat pentru parafina si ozocherita | Termostat pentru parafina si ozocherita | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | SDMC
33100000-1 | 18 | Aparat de sigilat pungi | Aparat de sigilat pungi | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 86250 | SR Flălești
33100000-1 | 19 | Arhivă pentru lame | Arhivă pentru lame | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | SR Flălești
33100000-1 | 20 | Cronometru (secundometru) mecanic | Cronometru (secundometru) mecanic | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400 | SR Flălești
33100000-1 | 21 | Sistema de dezghețarea plasmei | Sistema de dezghețarea plasmei | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | SR Flălești
33100000-1 | 22 | Dispozitiv de încălzire a pacientului | Dispozitiv de încălzire a pacientului | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32000 | SR Flălești
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului din incaperi prin aerodispersare | Dispozitiv pentru dezinfectia suprafetelor si a aerului din incaperi prin aerodispersare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 238000 | SR Flălești
33100000-1 | 24 | Dispozitiv pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseului ECG | Dispozitiv pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseului ECG | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | SR Flălești
33100000-1 | 25 | Saltea contra escarelor | Saltea contra escarelor | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | SR Flălești
33100000-1 | 26 | Stație de infuzie | Stație de infuzie | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | SR Flălești
33100000-1 | 27 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii | bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | SR Flălești
33100000-1 | 28 | Umidificator pentru oxigen | Umidificator pentru oxigen | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | SR Flălești
33100000-1 | 29 | Aparat pentru vizualizare venelor | Aparat pentru vizualizare venelor | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26000 | SR Flălești
4440763.34
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________