## Sheet1
Specificații tehnice
| Nr. licitației |  |  |  | LP nr.
| Denumirae licitației |  |  |  | Achiziționarea consumabilelor, reactivelor, reagenților, conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
Reagenți, calibratori și materiale de control pentru analizator biochimic automat A-25 Biosystems, Spania (sistem închis) conform a.17 din Ordinul MS nr. 374, accesorii/consumabile/piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Descriere/Specificație
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Aminotransferaza Aspartică (AST/GOT) |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 (Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Alanin Aminotransferaza (ALT/GPT) |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 (Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) |  |  |  | Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică CNP-G3. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Bilirubina totală (Bilirubin Total) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1,3 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Bilirubina directă (Bilirubin Direct) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1,8 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,01 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Calciu (Calcium) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreactiv. Limita minimă de detecţie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,3 Interferenţe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Cholesterol total (Cholesterol) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreactiv. Limita minimă de detecţie pentru set: ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Colesterolul LDL(Cholesterol LDL) |  |  |  | Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL, fără sedimentare. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5. Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5. Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Colesterolul HDL (Cholesterol HDL) |  |  |  | Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția colesterolului LDL și VLDL, fără sedimentare. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5. Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,0. Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni
| Creatinina (Creatinine) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mkmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,05. Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,05. Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Glucoza (Glucose) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Hemoglobina glicozilata DIRECT (HbA1c Direct) |  |  |  | Ambalaj 1x50 ml + 1x10 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Calibrator HbA1c Direct |  |  |  | Flacoane cu volum 2 ml. Calibratorul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| HEMOGLOBIN A1C Direct Control normal |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Controlul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| HEMOGLOBIN A1C Direct Control patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Controlul trebuie să fie produs de același producător ca și reactivii pentru determinarea Hemoglobinei glicozilate. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Proteina Totală (Total Protein) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Acidul Uric (Uric Acid) |  |  |  | Ambalaj 1x10 ml și 1x20 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Trigliceride (Triglicerides) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Uree (Urea) |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25(Biosistem Spania) Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reactivi: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireactiv. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,3 mmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Calibrator Multi Biochimie |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (inclusiv): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) - m.d. CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu - m.d. Arsenazo III Fier - m.d. Ferrozine Și alți parametri Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Control ser Normal |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (inclusiv): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) - m.d. CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu - m.d. Arsenazo III Fier - m.d. Ferrozine Și alți parametri Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.
| Control ser Patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (inclusiv): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) - m.d. CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu - m.d. Arsenazo III Fier - m.d. Ferrozine Și alți parametri Ambalajul trebuie să fie securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate, cum ar fi denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate și condițiile de păstrare ale produsului, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului nu poate fi mai mic de 18 luni.
Consumabile pentru A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Descriere/Specificație
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set |  |  |  | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml
| Rotor de reacţie, 10 buc/set |  |  |  | CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator.
| Soluţie concentrată de spălare 100 ml/set |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 100ml făra clor
| Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 1000ml făra clor
| Soluţie de spălare 1000 ml/set |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 1000ml
Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02, Clindiag (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Descriere/Specificație
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Fibrinogen + Bufer Imidazol |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 4x2mL+ 1x15mL, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Cuve p/u coagulometru CA-02 |  |  |  | Cuve, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc.
| Bare metalice p/u coagulometru CA-02 |  |  |  | Bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc.
Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 3-diff Mindray BC-3600 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374 din 05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Descriere/Specificație
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Hîrtie termo pentru Mindray |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m
Reagenţi, consumabile şi material de control p/u analizator de urina H-100 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Descriere/Specificație
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-100 (100teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-100 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
| Hirtie pentru analizator de urina H-100 |  |  |  | Hirtie termo, compatibil pentru analizator de urina H-100
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
Specificație de preț
| Nr. licitației | [5 empty] | LP nr.
| Denumirae licitației | [5 empty] | Achiziționarea consumabilelor, reactivelor, reagenților, conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
Reagenți, calibratori și materiale de control pentru analizator biochimic automat A-25 Biosystems, Spania (sistem închis) conform a.17 din Ordinul MS nr. 374, accesorii/consumabile/piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar(fără TVA) | Preț unitar(cu TVA) | Suma fără TVA | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativa fara TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Aminotransferaza Aspartică (AST/GOT) | set | 6 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 3328.26
| Alanin Aminotransferaza (ALT/GPT) | set | 6 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 3328.26
| Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 7306.46
| Bilirubina totală (Bilirubin Total) | set | 14 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 3592.68
| Bilirubina directă (Bilirubin Direct) | set | 14 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 3522.4
| Calciu (Calcium) | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1263.48
| Cholesterol total (Cholesterol) | set | 6 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 4837.86
| Colesterolul LDL(Cholesterol LDL) | set | 10 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 18884.3
| Colesterolul HDL (Cholesterol HDL) | set | 10 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 13045
| Creatinina (Creatinine) | set | 5 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1570.25
| Glucoza (Glucose) | set | 8 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2512.4
| Hemoglobina glicozilata DIRECT (HbA1c Direct) | set | 3 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 33547.97
| Calibrator HbA1c Direct | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2248.74
| HEMOGLOBIN A1C Direct Control normal | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1220.64
| HEMOGLOBIN A1C Direct Control patologic | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1220.64
| Proteina Totală (Total Protein) | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 447.14
| Acidul Uric (Uric Acid) | set | 3 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2740.26
| Trigliceride (Triglicerides) | set | 3 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2774.46
| Uree (Urea) | set | 3 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1694.22
| Calibrator Multi Biochimie | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 3195.16
| Control ser Normal | set | 4 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 6390.32
| Control ser Patologic | set | 4 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 6390.32
Consumabile pentru A-25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar(fără TVA) | Preț unitar(cu TVA) | Suma fără TVA | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativa fara TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set | set | 10 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 4808.3
| Rotor de reacţie, 10 buc/set | set | 52 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 89625.64
| Soluţie concentrată de spălare 100 ml/set | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1585.11
| Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1328.35
| Soluţie de spălare 1000 ml/set | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 955.04
Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02, Clindiag (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar(fără TVA) | Preț unitar(cu TVA) | Suma fără TVA | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativa fara TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | set | 11 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 6648.29
| Fibrinogen + Bufer Imidazol | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2548.84
| Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 302.65
| Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) | set | 1 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 302.65
| Cuve p/u coagulometru CA-02 | buc | 1000 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2230
| Bare metalice p/u coagulometru CA-02 | buc | 1000 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2230
Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 3-diff Mindray BC-3600 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374 din 05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar(fără TVA) | Preț unitar(cu TVA) | Suma fără TVA | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativa fara TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 20 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 17230.6
| M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | set | 10 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 11748.1
| M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | set | 15 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 4699.2
| Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | set | 15 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 5524.2
| B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 4 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 8546.12
| Hîrtie termo pentru Mindray | buc | 80 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 1200
Reagenţi, consumabile şi material de control p/u analizator de urina H-100 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)
Nr. Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar(fără TVA) | Preț unitar(cu TVA) | Suma fără TVA | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativa fara TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-100 (100teste/set) | set | 55 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 7959.6
| Urine control (Negative) | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2291.84
| Urine control (Pozitive) | set | 2 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 2291.84
| Hirtie pentru analizator de urina H-100 | buc | 20 |  |  |  | În termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă pe parcursul anului 2024 | 300
[7 empty] | TOTAL | 299417.59
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________