CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38400000-9 | Achiziția durimetrului dinamic portabil | buc. | 1 | Stabilirea durității metalelor și aliajelor | 120.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL/ADRESA UTILIZĂRII BUNULUI

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1 (Laboratorul de Control al Metalelor).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

Durimetru dinamic portabil trebuie să fie livrat până la 31.08.2025, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” SA.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Aprecierea durității  metalelor în timpul executării lucrărilor de diagnosticare tehnică și controlului calității metalelor de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalelor.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

- Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS

- Sonda de impact: tip D

- Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL

- Unghiul de masură cel mai mic a probei:

Rmin= 10mm

- Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm

- Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție

- Alimentare: baterii AA

- Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore)

- Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%

5.1.     Metode standard de măsurare a durității:

- HL - Leeb

- HB - Brinell

- HRC - Rockwell C

- HRB - Rockwell B

- HRA - Rockwell A

- HV - Vickers

- HS – Shore

- CERINȚE GENERALE

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Bunul livrat trebuie să fie nou și produs nu mai devreme de anul 2022.

  - Modelul durimetrului dinamic trebuie să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie și buletin de verificare metrologică valabil.

  - Furnizorul echipamentului livrat va asigura pregătirea totală a durimetrului pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări ale beneficiarului (instalare soft, calibrare durimetru ș.a.)

  - Furnizorul echipamentului va asigura instruirea personalului ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

- Utilizarea și exploatarea echipamentului respectiv;

- Interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul aplicației soft.

  - Pentru meniul durimetrului limba Română sau Engleză trebuie să fie predefinită.

  - Durimetru dinamic portabil livrat trebuie să fie completat cu:

- Sondă de impact D cu cablu;

- Program software;

- Block standard de testare;

- Inel suport;

- Manual de operare (în limbile română sau engleză);

- Dispozitive de impact:C, DC, G, D+15, DL;

- Cabluri USB și micro-USB pentru conectare la PC sau alt dispozitiv portabil compatibil;

- Soft pentru PC compatibil cu durimetru (CD sau stick);

- Geantă rigidă de transport rezistentă la șocuri – 1 bucată;

- Pașaport (în limbile română sau engleză);

- Metodologia de verificare metrologică a durimetrului (în limbile română sau engleză);

- Certificat de aprobare de model valabil;

- Buletin de verificare metrologică inițială, sau marcaj CE

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta trebuie să conțină:

- Producătorul durimetrului dinamic portabil (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

- Modelul durimetrului dinamic portabil;

- Lista/componenţa detaliată a echipamentului;

- Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctele 5 și 6;

- Termenul de garanție al bunului  – minim 24 luni de la punerea în exploatare;

- Certificatul de aprobare de model;

- Termenul de livrare a bunului;

- Specificații de preț.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepție a bunurilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului.