## Лист1
Sigilator
Descriere | Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea.
Carcasă din oțel inoxidabil | da
Modul de reglare, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon: | 120-220 grade Celsius.
Potrivit pentru pungi și bobine. | da
Tensiunea de alimentare: | curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz
Distanța de etanșare față de margine | de la 0 la 35mm.
Reverse rotație | da
Control cu microprocesor | da
Setările parametrilor vor rămâne aceeași după o întrerupere a curentului | da
Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula | da
Oprire automată a motorului | după 30 secunde
Viteza de etanșare | nu mai puțin de 10metri/minut
Setarea Intervalului de temperatură: | 1 grad Celsius
Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite | da
Dotat cu suport pentru role/bobine de sterilizare in 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere | da
Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2025. | da
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. | da
Instalare, darea in exploatare, instruire obligatorie a personalului | da
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare | da
Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. | da
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. | da
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h | da
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:
Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. | da
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv | da