## Sheet1
Tub cu raze X
Cod
Descriere | Tub cu raze X impreuna cu schimbătorul de căldură pentru scanerul TOSHIBA Aquilion PRIME . Tuburile cu raze X sunt proiectate pentru integrarea completă cu un sistem CT pentru a asigura performanțe de vârf, calitate înaltă a imaginii, eficiență a dozei și durată de viață optimă
Specificațiile tubului cu raze X |  |  | Specificație
• Capacitate termică a anodului |  |  | ≥ 7500 kHu
• Max. răcirea anodului rata: |  |  | ≥ 1386 kHU/min (16,5 kW
• Răcirea anodului efectiv rata |  |  | ≥ 1008 kHU/min (12,0 kW)
• Evaluări electrice |  |  | Max. tensiune tub: 140 kV
Max. curent tub: 600 mA (120kV)
• Filtrarea |  |  | 1,0 mm Al sau mai mult
• Dimensiunea spotului focal |  | standard IEC, | 0,9 mm × 0,8 mm (mic) 1,6 mm × 1,4 mm (mare)
1,6 mm × 1,4 mm (mare)
Dispozitive de siguranță |  |  | Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii
Debit
|  |  | – 120 kV/600 mA | ±15 s
Timpul maxim aproximativ de expunere pentru scanare elicoidală (focalizare mare) |  |  | – 120 kV/500 mA | ±20 s
|  |  | – 120 kV/400 mA | ±40 s
|  |  | – 120 kV/300 mA | ±60 s
|  |  | – 120 kV/200 mA | ±100 s
|  |  | – 120 kV/180 mA | ±100 s
Calitate: Certificate: CE; UL; MHW
La livrarea Tubului să fie incluse toate licențile standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub.
Tubul să fie compatibil cu opțiunele de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK).
Data producerii tubului - anul .
Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 24 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă.
Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa!
Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară.
Din momentul semnării contractului livrarea se va efectua în maxim ________calendaristice.
Lucrările de demontare, montare și dare în exploatare vor dura maxim _____calendaristice.