## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă PROBE PORTURI ≥4 Tip Sonde Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 10 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 50 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 5 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2.5 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 7 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 70 ° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥100 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adîncimea de scanare maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stinga / Dreapta POSTPROCESARE IMAGINE MODURI M-mod M-mod şi 2-D/B-Mode 3-D (automatic) 4-D (live 3-D) Harmonic imaging STIC STIC in mod Dopler color Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler HPRF Duplex Triplex FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului Diapazon dimamic selectabil Foculizarea continu a gamei dinamice Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fatului. Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de formare a imaginei. Regim de postprocesare in regim 4D(3D live) si 3D cu efect transparent a tesutului Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata. Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga foliculi care nu au fost inclusi in tabel. Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. Regim specilizat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului. Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită. Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode Ajustarea fregventelor de lucru automat de catre dispozitiv Tehnlogia Omniview Regim de formare a imaginei trapezoida sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale PAN/ZOOM imagine în timp real imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 2TB Cine Minim. 950 MB DICOM 3.0 Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc HDMI LAN/NET RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric Ginecologie Abdomen Small Parts/ Parti moi Vascular Pediatric Cardiologie Transrectal Muscoscheletal (MSK) Elastografie tip compresivă MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezolutia minimă 1920x1080 Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch screen Diagonala ≥ 12" Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă Iluminare consola Control intesitate iluminare Butoane programbile pentru utilizator Consola de lucru Ajusare înălțime Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. Prezenta rotilor minim 4 Frîne minim 2 Termoprinter alb/negru integrat Printer extern color inclus Convertare in format pentru printer 3D UPS inteligent (Smart) cu dublu conveție și stabilizator integrat GEL USG ≥5 L
33100000-1 | 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 |  |  |  |  | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,3 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 65dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 ±10 cm Adîncime - 65±10 cm Înalțime 65±10 cm
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500000
| 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF! | 2580000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________