## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 1+ Cod 290420 Descriere Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configurație Sistem staționar pe podea sau pe masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Interfață utilizator Ecran color (LCD sau touchscreen) Numărul de canale de conectare ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfecție de nivel înalt Clătire Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă obligatoriu Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată obligatoriu În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și control debit per fiecare canal separat obligatoriu Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului obligatoriu Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune controlată pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului obligatoriu Monitorizarea fluxului prin canal, sistemul trebuie să detecteze obstrucția sau conectarea incorectă a canalelor și să oprească ciclul în caz de debit insuficient obligatoriu Test de etanșeitate a endoscopului (leak test) obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți chimici obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Karl Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide) Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Temperatura maximă de proces ≤ 55 °C Dozare agenți de curățare dozare automată Dozare agenți de dezinfecție dozare automată Sistem de alarmă alarmă automată vizuală și acustică Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală. obligatoriu Pistol de aer pentru uscarea externă opțional Trasabilitate și control proces obligatoriu Dispozitivul trebuie să permită: înregistrarea automată a ciclurilor obligatoriu identificarea endoscopului obligatoriu arhivarea datelor procesului obligatoriu posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc opțional Imprimantă (integrată sau externă) imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Hârtie pentru imprimantă min. 10 buc. Set inclus de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Kit de mentenanță pentru 2 ani. În kit trebuie să fie incluse toate consumabilele și piesele de schimb conform recomandării producătorului (kit 1 an + kit 2 ani). obligatoriu Soluție de spălare min. 200 cicluri Soluție de dezinfectare min. 200 cicluri
33100000-1 | 1.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Numărul ciclurilor complete |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 1+ Cod 290420 Descriere Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configurație Sistem staționar pe podea sau pe masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Interfață utilizator Ecran color (LCD sau touchscreen) Numărul de canale de conectare ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfecție de nivel înalt Clătire Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă obligatoriu Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată obligatoriu În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și control debit per fiecare canal separat obligatoriu Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului obligatoriu Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune controlată pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului obligatoriu Monitorizarea fluxului prin canal, sistemul trebuie să detecteze obstrucția sau conectarea incorectă a canalelor și să oprească ciclul în caz de debit insuficient obligatoriu Test de etanșeitate a endoscopului (leak test) obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți chimici obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Karl Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide) Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Temperatura maximă de proces ≤ 55 °C Dozare agenți de curățare dozare automată Dozare agenți de dezinfecție dozare automată Sistem de alarmă alarmă automată vizuală și acustică Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală. obligatoriu Pistol de aer pentru uscarea externă opțional Trasabilitate și control proces obligatoriu Dispozitivul trebuie să permită: înregistrarea automată a ciclurilor obligatoriu identificarea endoscopului obligatoriu arhivarea datelor procesului obligatoriu posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc opțional Imprimantă (integrată sau externă) imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Hârtie pentru imprimantă min. 10 buc. Set inclus de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Kit de mentenanță pentru 2 ani. În kit trebuie să fie incluse toate consumabilele și piesele de schimb conform recomandării producătorului (kit 1 an + kit 2 ani). obligatoriu Soluție de spălare min. 200 cicluri Soluție de dezinfectare min. 200 cicluri
33100000-1 | 2.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) Descriere Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configurație Sistem staționar pe podea sau pe masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Interfață utilizator Ecran color (LCD sau touchscreen) Numărul de canale de conectare ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfecție de nivel înalt Clătire Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă obligatoriu Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată obligatoriu În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și control debit per fiecare canal separat obligatoriu Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului obligatoriu Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune controlată pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului obligatoriu Monitorizarea fluxului prin canal, sistemul trebuie să detecteze obstrucția sau conectarea incorectă a canalelor și să oprească ciclul în caz de debit insuficient obligatoriu Test de etanșeitate a endoscopului (leak test) obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți chimici obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Karl Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide) Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Temperatura maximă de proces ≤ 55 °C Dozare agenți de curățare dozare automată Dozare agenți de dezinfecție dozare automată Sistem de alarmă alarmă automată vizuală și acustică Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală. obligatoriu Pistol de aer pentru uscarea externă opțional Trasabilitate și control proces obligatoriu Dispozitivul trebuie să permită: înregistrarea automată a ciclurilor obligatoriu identificarea endoscopului obligatoriu arhivarea datelor procesului obligatoriu posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc opțional Imprimantă (integrată sau externă) imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Posibilitatea de utilizare a dezinfectanților concentrați (o singură utilizare) obligatoriu Posibilitatea de utilizare a dezinfectanților reutilizabili obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Hârtie pentru imprimantă min. 10 buc. Set inclus de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Kit de mentenanță pentru 2 ani. În kit trebuie să fie incluse toate consumabilele și piesele de schimb conform recomandării producătorului (kit 1 an + kit 2 ani). obligatoriu Soluție de spălare min. 200 cicluri Soluție de dezinfectare min. 200 cicluri
33100000-1 | 2.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Numărul ciclurilor complete |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) Descriere Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configurație Sistem staționar pe podea sau pe masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Interfață utilizator Ecran color (LCD sau touchscreen) Numărul de canale de conectare ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfecție de nivel înalt Clătire Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă obligatoriu Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată obligatoriu În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și control debit per fiecare canal separat obligatoriu Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului obligatoriu Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune controlată pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului obligatoriu Monitorizarea fluxului prin canal, sistemul trebuie să detecteze obstrucția sau conectarea incorectă a canalelor și să oprească ciclul în caz de debit insuficient obligatoriu Test de etanșeitate a endoscopului (leak test) obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți chimici obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Karl Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide) Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Temperatura maximă de proces ≤ 55 °C Dozare agenți de curățare dozare automată Dozare agenți de dezinfecție dozare automată Sistem de alarmă alarmă automată vizuală și acustică Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală. obligatoriu Pistol de aer pentru uscarea externă opțional Trasabilitate și control proces obligatoriu Dispozitivul trebuie să permită: înregistrarea automată a ciclurilor obligatoriu identificarea endoscopului obligatoriu arhivarea datelor procesului obligatoriu posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc opțional Imprimantă (integrată sau externă) imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Posibilitatea de utilizare a dezinfectanților concentrați (o singură utilizare) obligatoriu Posibilitatea de utilizare a dezinfectanților reutilizabili obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Hârtie pentru imprimantă min. 10 buc. Set inclus de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Kit de mentenanță pentru 2 ani. În kit trebuie să fie incluse toate consumabilele și piesele de schimb conform recomandării producătorului (kit 1 an + kit 2 ani). obligatoriu Soluție de spălare min. 200 cicluri Soluție de dezinfectare min. 200 cicluri
33100000-1 | 3.1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  |  |  | 1.General / configurație Destinație Dezinfectare la nivel înalt / reprocesare automată canale endoscop (AER). Conceput pentru umezire/curățare automată a canalelor endoscopului (conform manual). Configurație Integrat pe suport mobil cu frâne. Bază fixă (acceptat) Spațiu pentru chimicale Compartiment dedicat pentru detergenți/dezinfectanți. Acces facil, protejat împotriva scurgerilor. Spațiu pentru endoscop Minim 1 poziție/loc pentru endoscop. Compatibil cu endoscoape flexibile (gastroscop/colonoscop/bronhoscop etc.). 2. Interfață / control Butoane de control Comenzi de pornire/oprire/selectare program. Afișaj Color. Afișaj vizibil în condiții de spital. Diagonală afișaj ≥3,5 inch 3. Programe / cicluri Număr cicluri (tipuri) ≥1 ciclu complet Timp ciclu complet ≤45 min Programe predefinite ≥2 programe predefinite producător Programe utilizator ≥2 programe configurabile de utilizator Ciclu de auto-dezinfectare (self-disinfection) DA Fazele minime ale ciclului Test etanșeitate + prespălare + spălare cu detergent + clătire + dezinfectare + clătire finală Dezinfectare la temperatură joasă DA, la ≥35 °C 4. Monitorizare / trasabilitate Identificare endoscop Prin cod de bare și/sau RFID (TAG RF) Identificare operator Prin cod de bare și/sau RFID Afișare parametri proces Timp rămas + temperatură + status etapă Alarme Vizuale + auditive. În caz de eroare, ușă, scurgeri, nivel apă etc. Senzor nivel apă DA Control nivel și prevenire funcționare necorespunzătoare. Imprimare raport Imprimantă termică integrată sau echivalent Printer extern (acceptat) Stocare / export Port USB pentru export istoric cicluri LAN/RJ-45 (acceptat/opțional). Cablu pentru export să fie inclus 5. Siguranță proces Test etanșeitate pe durata ciclului Monitorizare continuă; oprire automată la scurgeri. Indiferent de etapa ciclului. Blocare ușă în timpul ciclului Da Avertizare lipsă soluție DA 6. Dozare chimicale / evacuare Dozare automată Sistem automat de dozare cu pompă separată Soluții dezinfectante Agenți recomandați/compatibili cu AER (conform producător) Reutilizarea soluțiilor Nu se reutilizează: evacuare după fiecare etapă (sau echivalent). Se acceptă echivalent care asigură control de contaminare și validare. Volum maxim apă per etapă/ciclu ≤15 L (obligatoriu) 7. Filtrare apă / aer Filtre interne apă Minim 2 niveluri. Filtrare pentru clătire finală. Nivel 1 filtru apă ≤0,45 µm. Conform cerinței; valori mai mici acceptate. Nivel 2 filtru apă ≤0,10 µm Filtru aer Minim 1 filtru aer ≤0,2 µm. Pentru uscarea/ventilarea internă (dacă aplicabil). Prefiltrare apă externă DA (separat de dispozitiv) sau Integrat (acceptat). Sistem de prefiltrare livrat inclus. Dedurizare apă DA (dacă este cerută de producător). Integrat (acceptat) Sistem de dedurizare/durizare inclus dacă AER necesită apă dedurizată. 8. Construcție / alimentare Material carcasă/cameră Oțel inoxidabil medical sau echivalent. Conform fișei tehnice; material compatibil cu chimicale și EN ISO 15883 (unde aplicabil). Alimentare 220–230 V AC, 50/60 Hz UPS UPS smart cu stabilizator (sau echivalent). Pentru protecție la variații tensiune; specificațiile UPS se confirmă în ofertă - 1 set 9. Compatibilitate cu endoscoape / adaptoare Compatibilitate cu endoscoape existente (PENTAX) da Adaptoare conectare canale endoscop (PENTAX) Set complet de adaptoare/conectori pentru conectarea canalelor (aer/apă, aspirație/biopsie etc.) pentru modelele PENTAX.Nu se acceptă improvizații; doar adaptoare originale sau certificate oficial (de producătorul AER și/sau confirmate ca compatibile) Adaptor/kit pentru test etanșeitate (leak test) – dacă este necesar Compatibil cu testul de etanșeitate al endoscoapelor PENTAX (conform manualului endoscopului). Dovada compatibilității Document oficial care confirmă compatibilitatea adaptorului cu modelul PENTAX: fișă tehnică/cataloage/scrisoare producător Testare la recepție (acceptanță) Demonstrație ciclu complet cu minim 1 endoscop PENTAX din dotarea beneficiarului + raport tipărit/fișier 10. Accesorii indispensabile (minim) la livrare Imprimantă termică 1 buc (integrată sau echivalent) Hârtie termică ≥10 role/buc Cititor cod de bare 1 buc (dacă trasabilitatea e pe barcode) RFID (acceptat) Dacă sistemul e RFID, se acceptă cititor RFID + tag-uri. Set etichete/tag-uri utilizatori + endoscoape Minim 10 endoscoape + 5 utilizatori Kit dezinfectant și soluții inițial Pentru minim 200 cicluri 11. Livrare / instalare / garanție Instalare și punere în funcțiune Incluse; efectuate de personal autorizat/representant Garanție ≥24 luni
33100000-1 | 3.2 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Numărul ciclurilor complete |  |  |  | 1.General / configurație Destinație Dezinfectare la nivel înalt / reprocesare automată canale endoscop (AER). Conceput pentru umezire/curățare automată a canalelor endoscopului (conform manual). Configurație Integrat pe suport mobil cu frâne. Bază fixă (acceptat) Spațiu pentru chimicale Compartiment dedicat pentru detergenți/dezinfectanți. Acces facil, protejat împotriva scurgerilor. Spațiu pentru endoscop Minim 1 poziție/loc pentru endoscop. Compatibil cu endoscoape flexibile (gastroscop/colonoscop/bronhoscop etc.). 2. Interfață / control Butoane de control Comenzi de pornire/oprire/selectare program. Afișaj Color. Afișaj vizibil în condiții de spital. Diagonală afișaj ≥3,5 inch 3. Programe / cicluri Număr cicluri (tipuri) ≥1 ciclu complet Timp ciclu complet ≤45 min Programe predefinite ≥2 programe predefinite producător Programe utilizator ≥2 programe configurabile de utilizator Ciclu de auto-dezinfectare (self-disinfection) DA Fazele minime ale ciclului Test etanșeitate + prespălare + spălare cu detergent + clătire + dezinfectare + clătire finală Dezinfectare la temperatură joasă DA, la ≥35 °C 4. Monitorizare / trasabilitate Identificare endoscop Prin cod de bare și/sau RFID (TAG RF) Identificare operator Prin cod de bare și/sau RFID Afișare parametri proces Timp rămas + temperatură + status etapă Alarme Vizuale + auditive. În caz de eroare, ușă, scurgeri, nivel apă etc. Senzor nivel apă DA Control nivel și prevenire funcționare necorespunzătoare. Imprimare raport Imprimantă termică integrată sau echivalent Printer extern (acceptat) Stocare / export Port USB pentru export istoric cicluri LAN/RJ-45 (acceptat/opțional). Cablu pentru export să fie inclus 5. Siguranță proces Test etanșeitate pe durata ciclului Monitorizare continuă; oprire automată la scurgeri. Indiferent de etapa ciclului. Blocare ușă în timpul ciclului Da Avertizare lipsă soluție DA 6. Dozare chimicale / evacuare Dozare automată Sistem automat de dozare cu pompă separată Soluții dezinfectante Agenți recomandați/compatibili cu AER (conform producător) Reutilizarea soluțiilor Nu se reutilizează: evacuare după fiecare etapă (sau echivalent). Se acceptă echivalent care asigură control de contaminare și validare. Volum maxim apă per etapă/ciclu ≤15 L (obligatoriu) 7. Filtrare apă / aer Filtre interne apă Minim 2 niveluri. Filtrare pentru clătire finală. Nivel 1 filtru apă ≤0,45 µm. Conform cerinței; valori mai mici acceptate. Nivel 2 filtru apă ≤0,10 µm Filtru aer Minim 1 filtru aer ≤0,2 µm. Pentru uscarea/ventilarea internă (dacă aplicabil). Prefiltrare apă externă DA (separat de dispozitiv) sau Integrat (acceptat). Sistem de prefiltrare livrat inclus. Dedurizare apă DA (dacă este cerută de producător). Integrat (acceptat) Sistem de dedurizare/durizare inclus dacă AER necesită apă dedurizată. 8. Construcție / alimentare Material carcasă/cameră Oțel inoxidabil medical sau echivalent. Conform fișei tehnice; material compatibil cu chimicale și EN ISO 15883 (unde aplicabil). Alimentare 220–230 V AC, 50/60 Hz UPS UPS smart cu stabilizator (sau echivalent). Pentru protecție la variații tensiune; specificațiile UPS se confirmă în ofertă - 1 set 9. Compatibilitate cu endoscoape / adaptoare Compatibilitate cu endoscoape existente (PENTAX) da Adaptoare conectare canale endoscop (PENTAX) Set complet de adaptoare/conectori pentru conectarea canalelor (aer/apă, aspirație/biopsie etc.) pentru modelele PENTAX.Nu se acceptă improvizații; doar adaptoare originale sau certificate oficial (de producătorul AER și/sau confirmate ca compatibile) Adaptor/kit pentru test etanșeitate (leak test) – dacă este necesar Compatibil cu testul de etanșeitate al endoscoapelor PENTAX (conform manualului endoscopului). Dovada compatibilității Document oficial care confirmă compatibilitatea adaptorului cu modelul PENTAX: fișă tehnică/cataloage/scrisoare producător Testare la recepție (acceptanță) Demonstrație ciclu complet cu minim 1 endoscop PENTAX din dotarea beneficiarului + raport tipărit/fișier 10. Accesorii indispensabile (minim) la livrare Imprimantă termică 1 buc (integrată sau echivalent) Hârtie termică ≥10 role/buc Cititor cod de bare 1 buc (dacă trasabilitatea e pe barcode) RFID (acceptat) Dacă sistemul e RFID, se acceptă cititor RFID + tag-uri. Set etichete/tag-uri utilizatori + endoscoape Minim 10 endoscoape + 5 utilizatori Kit dezinfectant și soluții inițial Pentru minim 200 cicluri 11. Livrare / instalare / garanție Instalare și punere în funcțiune Incluse; efectuate de personal autorizat/representant Garanție ≥24 luni
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice REPETAT | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Numărul ciclurilor complete | bucată | 6440 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Numărul ciclurilor complete | bucată | 2500 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3.1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3.2 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Numărul ciclurilor complete | bucată | 1000 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________