## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale | Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale |  |  |  | Aplicații: Sistemul de aspirație chirurgicală cu ultrasunete utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale Tehnologia rezecției: Ultrasonic; Sistemul să fie compus din consolă (generator de ultrasunet), piese de mână, troleu; Consola să fie dotată cu pompe de aspirație și irigare integrate; Să fie identificate automat piesele de mână conectate; Parametri ajustabili - intensitatea ultrasunetului, puterea de aspirație și fluxul de irigație; Frecvențe de lucru a consolei minim 2 (24 ± 1 kHz și 35 ± 1 kHz); Piesă de mână destinată pentru intervenții în neurochirurgie compatibilă cu consola oferită- minim 1buc; Piesă de mână de 35 kHz (±1kHz); Durată de funcționare minim 100 cicluri de sterilizare pentru fiecare piesă; Accesorii: garda de protecție contaminare-minim 12 buc; vas colector-minim 12 buc; tub colector-minim 12 buc; Baza de cuplare reutilizabilă / autoclavabilă-1 Buc; Cheie dinamometrică sterilă-minim 5 unități sterile; Cutie de sterilizare; Vârf utrasunet - capăt curbat extins micro de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf utrasunet - capăt extins, curbat, standard de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf utrasunet - capăt curbat extins micro plus de unică folosință, minim 4 Buc; Pedală de lucru în set; Să fie oferiți si enumerati în ofertă (cu indicarea modelului/numar de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Aspiratorului cu ultrasunet
33100000-1 | 2 | TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE | TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE |  |  |  | Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu min. 6 prize (numărul de prize să asigure conectatea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră. Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27 "; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: min. DVI, VGA; Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real; Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal; Cap camera FULL HD- 1 unit: Senzor 3CDD/CMOS; Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare); Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 15-30 mm ± 2mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim. 2. Videoprocesor- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI; USB Interfață minim 2xUSB; Sursa de lumina (Integrat in videoprocesor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6400 K; Controlului reglabil al luminozității; Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar; Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; Pedală de picior; Cablu de interconexiune electrod neutru; Electrod neutru - 2 Buc; Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar; Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical
33100000-1 | 3 | Optotip LCD | Optotip LCD |  |  |  | Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic: Copii, maturi Dimensiuni LCD: Min. 21 inch Fără polarizare; Distanța de lucru: reglabilă 1-6 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă; Teste presetate: Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului: 16:9; Posibilitate fixare pe perete; Alimentare 220V.
33100000-1 | 4 | Set de lentile pentru diagnostic | Set de lentile pentru diagnostic |  |  |  | Parametrii Specificația: Lentile de probă: Min. 266 buc; Lentile sferice: +/-20.00D; Lentile cilindrice: +/-6.00D; Lentile cu prismă: 0,50-10,00PD; Lentile accesorii: Min. 14 buc; Diametrul jantei din metal: 38 mm; Diametru lentilă: 36 mm; Trusa de transport inclusă.
33100000-1 | 5 | Tomograf ocular cu Fundus саmеrа | Tomograf ocular cu Fundus саmеrа |  |  |  | Specificația Parametrii Tip fundus cameră: Cameră pentru fundul de ochi non-midriatic; Tip fotografie: Color; Unghi de Vedere: 45° ± 5%; Dimensiunea minimală a pupilei pentru fundus: 3,3 mm; Cameră foto: Min. 12 Mpixel; Reglare bliț, gain, expunere: Manual, automat; Nivele de intensitate: scăzut, normal, ridicat; Tomografie în coerența optică(TCO): Tehnologie: Domeniul spectral TCO; Sursă de lumina: SLED, Lungime de undă 850 nm; Viteza de scanare: Min. 70 000 măsurători /sec; Dimensiunea minimală a pupilei pentru TCO: 2,4 mm; Rezoluție axială: 2,8 μm digital, 5 μm în țesut; Rezoluție transversală 12 μm, tipic 18 μm; Adâncimea totală de scanare: 2,8 mm / ~6 mm în modul gamă completă; Interval de ajustare a focalizării: -25 D până la +25 D; Interval de scanare: Posterior 3 mm până la 15 mm, Angio 3 mm până la 15 mm, Anterior 3 mm până la 18 mm; Tipuri de scanare: 3D, Full Range Radial, Full Range B-scan, Radial (HD), B-scan (HD), Raster (HD), Cross (HD), TOPO; Aliniere Fundus: IR, Reconstrucție Fundus Live; Metode de aliniere: Full automat, automat, manual; Urmărire fundus: Real time; Analiza retinei: Grosimea retinei, grosimea retinei interioare, grosimea retinei exterioare, grosime RNFL+GCL+IPL, grosime GCL+IPL, grosime RNFL, deformare RPE, grosime MZ/EZ-RPE, ect; Analiza glaucomului: RNFL, morfologie ONH, DDLS, OU și asimetria emisferei, Analiza ganglionului ca RNFL+GCL+IP și GCL+IPL; Harta topografiei corneene: Axial (Anterior, Posterior), Puterea de refracție (Kerato, Anterior, Posterior, Total), Harta netă, Axial True Net, Keratometru echivalent, Elevație (Anterior, Posterior), Înălțime, KPI (Indicele de predicție al keratoconului); Anterior (fără lentile sau adaptor): Camera anterioară radială, cameră anterioară B-scan, pahimetrie, hartă epiteliului, hartă stromă, evaluarea unghiului, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, vizualizare unghi la unghi; Calibrator: 1 buc; Conectare: DICOM, Networking; Calculator cu sistem de operare licențiat și soft specializat pentru TCO inclus 1 buc; Sursă de current neintreruptibilă (UPS) 1 buc; Masă cu elevație electrică 1 buc.
33100000-1 | 6 | Lаmрă frоntаlă pentru ORL | Lаmрă frоntаlă pentru ORL |  |  |  | Parametri tehnici: Iluminare LED; Temperatura culori minim 6 000 K; Iluminare la 20cm distanța de lucru: minim 20 000 lx; Focus ajustabil; Durata de viață a LED-urilor minim 20 000 ore; Baterie reîncărcabilă; Capacitate baterie minim 2500mAh; Timp de lucru minim 4 ore; Bloc reîncarcare baterie inclus; Alimentare 220V; Bandă de fixare pe cap ajustabilă.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale | Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1333334
33100000-1 | 2 | TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE | TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1666666
33100000-1 | 3 | Optotip LCD | Optotip LCD | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 4 | Set de lentile pentru diagnostic | Set de lentile pentru diagnostic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000
33100000-1 | 5 | Tomograf ocular cu Fundus саmеrа | Tomograf ocular cu Fundus саmеrа | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 915000
33100000-1 | 6 | Lаmрă frоntаlă pentru ORL | Lаmрă frоntаlă pentru ORL | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22500
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [8 empty] | 3977500
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1