## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Sistem Implant cohlear |  | 6: Destinat pentru tratamentul pacientilor ORL cu surditate neurosenzorială 1. Se furnizează certificarea CE și conformitatea produsului și ISO 13485 3. 10 ani garanție la implant 4. 3 ani garanție pentru procesorul audio 5. Garanție de 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă 6. Fiabilitatea sistemului de implant cohlear ofertat să fie certificată în conformitate cu standardele internaționale în vigoare și cu alte recomandări din domeniu 7. Dacă există un caz de garanție, un nou implant de tehnologie echivalentă (atât internă, cât și externă) va fi furnizat gratuit 8. Manualul de utilizare și Instrucțiunile de utilizare (IFU) să fi disponibile în limba română 9. 10 ani garanție RMN pentru implant.
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Implant cohlear(partea internă) | 6: Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 6,0 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. Implantul trebuie să aibă o carcasă de titan închisă ermetic. Implantul nu trebuie să cântărească mai mult de 9 g. Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,5 mm la capătul apical Rezistența la impact a implantului nu trebuie să fie mai mică de 2,5 J. Electrodul de referință trebuie integrat direct la carcasa implantului. Implantul oferă fixare opțională a știfturilor. Electrodul trebuie să aibă cel puțin 19 contacte de electrod. Fiecare dintre canalele electrodului trebuie să fie separat cu un condensator de siguranță independent. Implantul trebuie să poată furniza minimum 50.000 pps (impulsuri pe secundă) fără restricții software. Posibilitatea de a efectua imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) până la 3,0 T fără a fi nevoie să scoateți magnetul din corpul implantului. Posibilitatea îndepărtării temporale a magnetului de la receptor / stimulator pentru a efectua o imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) a capului. Sistemul de implant cohlear ar trebui să ofere o gamă variată de stimulare a electrodului de la 26,4 mm la 12,1 mm, de la canalul bazal la cel mai apical canal.
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Audioprocesor(partea externă) | 6: Identificarea electronică între implant și procesor prevenind schimbul accidental al procesorului audio de către diferiți pacienți sau din diferite părți. Sistemul de implant cohlear ar trebui să ofere o tehnologie de procesare a sunetului care să permită utilizatorului să audă în orice situație de ascultare. Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) Procesorul trebuie să fie echipat cu un LED de stare (diodă emițătoare de lumină) dacă este conectat la implant. Procesorul trebuie să aibă cel puțin 4 (patru) sloturi pentru programe. Procesorul trebuie să fie disponibil în cel puțin 4 (patru) culori diferite. Procesorul OTE (de pe ureche) trebuie să aibă cel puțin un microfon omidirecțional. Procesorul OTE trebuie să fie echipat cu baterii reîncărcabile. Trebuie să prevadă mai multe niveluri de rezistență magnetică. Procesorul trebuie să fie rezistent la stropire și rezistent la transpirații abundente. Protecție împotriva apei conform ratingului IP54-IP68 Procesorul trebuie să fie echipat cu o telecomandă. Procesorul trebuie să fie compatibil cu generațiile anterioare de implant.
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Sistem de Programare | 6: Posibilitatea de a efectua teste de diagnostic intra și postoperator. Posibilitatea de a efectua o analiză a răspunsului nervos auditiv. Software-ul de programare trebuie să fie compatibil cu generațiile anterioare de implant. Posibilitatea identificării numărului de serie al implantului. Posibilitatea de a programa 4 (patru) programe diferite pe configurație.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Implant cohlear(partea internă) | 3: buc; 4: 5; 9: în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea contractului de către CAPCS.
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Audioprocesor(partea externă) | 3: buc; 4: 5; 9: în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea contractului de către CAPCS.
33100000-1 | 1 | Sistem Implant cohlear | Sistem de Programare | 3: buc; 4: 5; 9: în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea contractului de către CAPCS.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________