## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm |  |  |  | Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie |  |  |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular |  |  |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular |  |  |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.
33100000-1 | 2 | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul |  |  |  | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.5-5.2mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)
33100000-1 | 3 | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul |  |  |  | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-31 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)
33100000-1 | 4 | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul |  |  |  | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)
33100000-1 | 5 | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .
33100000-1 | 5 | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .
33100000-1 | 6 | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. |  |  |  | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 6 | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 7 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST. |  |  |  | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4,5-5,2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.
33100000-1 | 8 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST. |  |  |  | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28-29 mm, cu clame titan h-4.8-5,2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.
33100000-1 | 9 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST. |  |  |  | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil sau cu capul fix pentru extragerea atraumatica a instrumentului.
33100000-1 | 10 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.
33100000-1 | 10 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime
33100000-1 | 11 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 23-25 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 23-25 |  |  |  | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 14-15,3 mm, diametru capului 23-25 mm, Scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan.
33100000-1 | 12 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 28-29 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 28-29 |  |  |  | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 19-20 mm, diametru capului 28-29 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan.
33100000-1 | 13 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 31-32 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 31-32 |  |  |  | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 21-22 mm, diametru capului 31-32 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan.
33100000-1 | 14 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm, pentru waston sau se va oferi un aparat de sutură gratis
33100000-1 | 15 | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm, pentru waston sau se va oferi un aparat de sutură gratis
33100000-1 | 16 | Clipatoare pentru clipse LT-100 | Clipatoare pentru clipse LT-100 |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm
33100000-1 | 16 | Clipse LT-100 | Clipse LT-100 |  |  |  | Clipse din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm
33100000-1 | 17 | Clipatoare pentru clipse LT-200 | Clipatoare pentru clipse LT-200 |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm
33100000-1 | 17 | Clipse LT-200 | Clipse LT-200 |  |  |  | Clipse din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm si lungimea 20 cm
33100000-1 | 18 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm
33100000-1 | 18 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 30mm. | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 30mm. |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara pentru 30 mm. Steril. Reincarcabil.
33100000-1 | 19 | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large |  |  |  | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7888.61
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8794.19
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13617.4
33100000-1 | 1 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13536.14
33100000-1 | 2 | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33255.31
33100000-1 | 3 | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68650.76
33100000-1 | 4 | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69307.01
33100000-1 | 5 | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | Bucată | 61 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 467224.42
33100000-1 | 5 | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. | Bucată | 122 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 238247.62
33100000-1 | 6 | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72902.39
33100000-1 | 6 | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129875
33100000-1 | 7 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25-26 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125000
33100000-1 | 8 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST. | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2625000
33100000-1 | 9 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31-32 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2625000
33100000-1 | 10 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 10 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416666.67
33100000-1 | 11 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 23-25 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 23-25 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76666.67
33100000-1 | 12 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 28-29 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 28-29 | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 153333.34
33100000-1 | 13 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 31-32 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis) 31-32 | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 191666.67
33100000-1 | 14 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14791.67
33100000-1 | 15 | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41416.67
33100000-1 | 16 | Clipatoare pentru clipse LT-100 | Clipatoare pentru clipse LT-100 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 16 | Clipse LT-100 | Clipse LT-100 | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 17 | Clipatoare pentru clipse LT-200 | Clipatoare pentru clipse LT-200 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 17 | Clipse LT-200 | Clipse LT-200 | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 18 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 118333.34
33100000-1 | 18 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 30mm. | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 30mm. | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 19 | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Bucata | 10600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318000
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 8954173.88

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________