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Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115
din “15” 09. 2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT
 prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
1. [bookmark: _Hlk89970518]Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 
Cod CPV 33100000-1

F 082 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

	Nr. Lot
	Denumire Lot
	Specificația Tehnică
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea
	Suma fără TVA
	IMSP Beneficiari

	1. 
	Lot-1-Sistem de poligrafie
cardiorespiratorie
	Descriere: Dispozitiv portabil destinat screening-ului și diagnosticului tulburărilor de respirație în timpul somnului, cu
operare simplificată pentru utilizarea la domiciliul pacientului. Design compact, robust, cu sistem integrat de senzori.
Parametru Specificaţia
Asigurarea înregistrării simultane (minim 7 canale)
Flux de aer (nasal) prin canulă de presiune
Oximetrie digitală
Înregistrarea sforăitului printr-un senzor de flux sau un microfon încorporat
Senzor de poziție corporală pe trei axe (pe spate, pe burtă, pe lateral, vertical)
Afișarea undei de puls pentru validarea saturației
Inclus pentru descărcarea datelor, analiză automată și editare manuală a evenimentelor
mecanism de pornire automată sau pornire cu un singur buton
Funcție de feedback imediat după finalizarea testului
Înregistrare continuă a datelor ≥12 ore
Alimentare Baterii standard sau acumulator
pachet software pentru încărcarea datelor, analiza automată și editarea manuală a evenimentelor respiratorii.
Format de raport editabil cu posibilitatea de a exporta datele într-un format standard (EDF)
Compatibilitate deplină cu criteriile AASM
Kit de accesorii reutilizabile: senzor oximetrie
centură toracică reglabilă
Garanție≥24 luni
	Bucată
	1
	              83,333.33 
	Institutul de Cardiologie

	2. 
	Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)
	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)     
"Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale 
(Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat 
măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 
24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea 
variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și 
monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de 
înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor."   
Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare:   Oscilometrică
 Domeniul de măsurare presiune:  diapazon 30 – 260 mmHg
 Precizia sistemului:   ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată.
 Validare clinică  " Dispozitivul trebuie să fie validat conform 
protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) 
sau BHS (grad A/A)."
 Protecție la suprapresiune  " Sistem de siguranță pentru eliberarea 
automată a aerului la depășirea pragului de siguranță"
Construcție și Ergonomie Design:  " Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice 
și dezinfectanți medicali."
 Interfață utilizator:   "Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru 
monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea 
înregistrării datelor."
 Greutate:  Maxim 200 - 300 g
 Alimentare  baterii sau acumulatori reîncărcabili
 Comunicare PC  " Interfață USB pentru programare și descărcarea 
datelor."
 Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare:   "Adaptarea automată a presiunii de umflare în 
funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru 
reducerea timpului de compresie și a disconfortului - opțional"
 Buton de eveniment:   "Posibilitatea marcării manuale de către pacient a 
momentelor cu simptomatologie specifică"
 Programare:   "Intervalele de măsurare programabile individual pentru 
perioadele de zi și de noapte."
Software de Analiză și Management Date Licențiere:   "Software cu licență completă, activată prin cheie hardware 
(dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp)."
 Bază de date:   "Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de 
căutare, arhivare/backup/export"
 Analiză statistică:  "Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte).
"
   "Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a 
presiunii pulsului.
"
   Interpretare automată.
 Raportare:   "Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și 
tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel."
 Accesorii și Garanție "Un  Holter TA / ABPM la livrare va include:
"  Unitate de înregistrare obligatoriu
   "Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: 
Adult Standard și Adult Large)."
   Husă de protecție și centură/curele de fixare.
   Cablu de date și software de analiză.
 Garanție   Minimum 24 luni
 Servicii  " Instalare, configurare și instruirea personalului medical la 
livrare."
	Bucată
	5
	             260,270.83 
	Institutul de Cardiologie

	3. 
	Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice
	Denumire Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice 
Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului 
Model 
Parametru Specificatia generala
Amplasat pe troleu Da
Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă
Calculator Pentru preluare si arhivarea datelor
Software Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor
Sistem de operare licentiat Da
Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral 
Numar de canale de inregistrare minim 2
Amplificare a semnalului colectat Da
Raspunsul la frecvente 0.5 - 3 KHz
Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB
Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5
Impedanta de intrare minim 10 Mohm
Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda
Generare de zgomot alb pentru urechea netestata Da
Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie
 Casti externe
 Vibrator osos
Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB
Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant
Stimulare sonora generala Da
Stimulare sonora generala cu sincronizare Da
Stimulare sonora pe fregventa Da
Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da
Frecventa sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz
Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz 
Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul Da
Fereastra temporala de analiza -100 ms la 10 ms
Rezolutia de conversie analog digitala minim 16 bit
Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz
Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare Da
Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare Da
Posibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului
Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă 
Numar de canale de inregistrare minim 2
Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB
Raspunsul la frecvente 0.5 Hz - 4 kHZ
Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB
Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5
Impedanta de intrare Minim 10 Mohm
Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz
Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie
 Casti externe
 Vibrator osos
Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB
Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da
Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz 
Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz
Posibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare
Consumabile 
Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti)
Tuburi de rezerva 100 buc
Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti)
Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii
Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii
Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii
Casti adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii
	Bucată
	1
	       670 000,00 
	Institutul Mamei și Copilului - IM si C

	4. 
	Lot-4-Neuromonitor
	Neuromonitor 
Descriere "Un neuromonitor este un dispozitiv medical avansat utilizat pentru a evalua în timp real integritatea și funcționarea sistemului nervos (creier, măduva spinării și nervi periferici). 
Acesta funcționează prin înregistrarea și analizarea semnalelor electrice generate de neuroni, fiind esențial în special în timpul operațiilor cu risc ridicat pentru a preveni leziunile neurologice permanente."
Specificatia generala 
Descriere generală 
Configurație Amplasat pe troleu cu roți
Sertar pentru consumabile Da
Tip ecran Minim 21 inch, touchscreen, 
Rezolutia ecranului Minim Full Hd
Sistem modular Da
Număr de canale  Minim 32
Module software necesare  Electromiografia
 Potențiale Evocate Somatosenzoriale
 Inversia de Fază a Potențialelor Evocate Somatosenzoriale
 Potențiale Evocate Motorii
 Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural
 Stimulare Corticală Directă
 Monitorizarea Trenului de Patru
Modul de stimulare directă a nervului și monitorizare a pragului de stimulare a șuruburilor pediculare 
Tipul stimulului Curent constant
Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 2
Numărul de canale pentru stimulare a surubului pedicular Minim 1
Curentul de stimulare pe nerv 0.1 - 10 mA
Curentul de stimulare pe șurub pedicular 0.1 - 35 mA
Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V
Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da
Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da
Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular
Frecvența impulsurilor 3 - 30 Hz
Durata pulsului 200 µs
Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±10 % din valoarea setata Da
Modul de stimulare directă corticala 
Tipul stimulului Curent constant
Numărul de canale Minim 1
Curentul de stimulare  0.1 - 35 mA
Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V
Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da
Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da
Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular
Polaritatea impulsurilor Pozitiv, negativ, bipolar
Modul de stimulare Un impuls sau o serie de impulsuri
Durata pulsului 100 - 1000 µs
Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da
Frecvența impulsurilor in modul de stimulare un impuls 1 - 60 Hz
Posibilitate de inregistrare EMG sincronizata Da
Numarul de stimuluri intr-o serie in modul stimulare in serie 1-9
Frecvența de repetare a seriei de impulsuri 0.1 - 5 Hz
Intervalul de timp intre impulsuri din seria de impulsuri 1 - 10 ms
Modul de stimulare a potentialelor evocate somatosensoriale 
Tipul stimulului Curent constant
Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 4
Curentul de stimulare  1 - 100 mA
Tensiunea de stimulare :- 150 V - + 150 V
Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da
Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da
Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular
Frecvența impulsurilor 1 - 20 Hz
Durata pulsului 100 - 1000 µs
Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da
Modul de stimulare transcranial extern 
Tipul stimulului Tensiune continua
Numărul de canale  Minim 1
Curentul maxim de stimulare 1.5 A
Tensiunea de stimulare 0 - 1000 V
Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da
Ajustarea curentului de stimulare automat Da
Metoda de stimulare Impuls unic, serie de impulsuri
Numărul de impulsuri in seria de impulsuri 1-9
Sistem de siguranta de oprire automata  Da, in caz ca tensiunea este prea mare
Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular
Modul de înregistrare a electromiografiei 
Număr de canale  Minim 16
Modalitate de inregistrare Continuu sau automat la semnal de declansare
Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz
Filtru trece jos 10 - 200 Hz
Filtru trece sus 100 - 3300 Hz
Filtru Notch 50 Hz
Impedanta de intrare Minim 1 Mohm
Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB
Rata de esantionare a semnalului 10 kHz
Audio Reproducerea acustica a semnalelor EMG
Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu
Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Somatosenzoriale 
Numarul de canale Minim 16
Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz
Filtru trece jos 10 - 200 Hz
Filtru trece sus 100 - 3300 Hz
Filtru Notch 50 Hz
Impedanta de intrare Minim 1 Mohm
Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB
Rata de esantionare a semnalului 10 kHz
Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate
Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu
Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend
Modul de inregistrare a Electroencefalografiei 
Numarul de canale Minim 16
Intervalul de frecvente 0.5 Hz - 4 kHz
Filtru trece jos 0.5 - 200 Hz
Filtru trece sus 50 - 3300 Hz
Filtru Notch 50 Hz
Impedanta de intrare Minim 1 Mohm
Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB
Rata de esantionare a semnalului 10 kHz
Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu
Forma semnalului afisat Semnal EEG continuu
Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural 
Numarul de canale Minim 3 contacte utilizate concomitent
Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz
Filtru trece jos 1 - 200 Hz
Filtru trece sus 100 - 3300 Hz
Filtru Notch 50 Hz
Impedanta de intrare Minim 1 Mohm
Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB
Rata de esantionare a semnalului 10 kHz
Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu
Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend
Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate
Detectarea artefactelor Da
Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motorii 
Numarul de canale Minim 16
Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz
Filtru trece jos 10 - 200 Hz
Filtru trece sus 100 - 3300 Hz
Filtru Notch 50 Hz
Impedanta de intrare Minim 1 Mohm
Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB
Rata de esantionare a semnalului 10 kHz
Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu
Forma semnalului afisat Trasarea curenta
Modul de Monitorizarea Trenului de Patru 
Numarul de canale Minim 1
Limita amplitudei semnalului detectat 0.01 - 5 mV
Stimulator Stimulator al Potențialelor Evocate Somatosenzoriale
Frecventa impulsului de stimulare 2 Hz
modul de stimulare O serie de 4 impulsuri
Specificatie software 
Functie de anulare a stimularii si monitorizarii in cazul utilizarii dispozitivelor de electrochirurgie Da
Recunoastere automata a modulelor conectate Da
Setari predifinite pentru manipularile efectuate Da
Posibilitate de ajustare a setarilor manipularilor efectuate Da
Posibilitate de vizualizare concomitenta a tuturor semnalelor care prezinta interes Da
Semnale sonore Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate
Asistent de plasare a electrozilor Ghid grafic de informare a amplasarii corecte a electrozilor
Consumabile și accesorii 
Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 20 - 30 mm, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc
Electrod de stimulare a nervului periferic, electrod drept, ascutit monopolar, tip flush, lungimea electrodului 90 - 95 mm, cu izolare si flexibil, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc
Electrod de stimulare, monopolar, tip bilă de diametru 2.4 mm, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc
Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 80 - 90 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc
Electrod de stimulare, bipolar concentric, virf ascutit de diametru 1.4 mm, lungimea electrodului 110 - 120 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc
Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2.5 mm, lungimea electrodului 9 - 10 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc
Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip tijă, de diametru 1.4 mm, virf indoit la 30 grade, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc
Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, baionetă, lungimea electrodului de 80 - 90 mm, reutilizabil Minim 1 buc
Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, lungimea electrodului de 110 - 120 mm, reutilizabil Minim 1 buc
Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf bilă de 0.9 - 1 mm, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc
Electrod de colectare a semnalului, bipolar, tip microfork virf ascuțit rasucit la 90 grade, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc
Electrod de stimulare tip ac subdermal, bipolar concentric, cu electrod de referinta integrat, reutilizabil, lungime cablu minim 2.5 m Nimim 2 buc
Set de electrozi de inregistrare tip ac subdermal, monopolar, lungime ac 18 mm, lungimea de 1.5 m, reutilizabil, format din 4 bucati de culori diferite Minim 3 seturi
Electrod subdural cu 6 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.8 m, de unica utilizare Minim 15 buc
Electrod subdural cu 8 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.85 m, de unica utilizare Minim 15 buc
Set de electrozi tip spirala pentru scalp format din 24 de bucati de 6 culori diferite, lungimea minim 1.5 m, de unica utilizare Minim 15 seturi
Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 12 Fr, de unica utilizare   Minim 10 buc
Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 10 Fr, de unica utilizare   Minim 10 buc
Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 8 Fr, de unica utilizare   Minim 10 buc
Electrod de unica utilizare tip snap button pentru pacient pediatric Minim 1000 buc
Set de cabluri de interconectare de multiplă utilizare, pentru electrozi tip snap-button, lungime minim 1.5 m format din 3 bucati de culori diferite,  Minim 4 seturi
Oferta să includă și acele consumabile care nu au fost descrise dar sunt necesare pentru buna functionare a dispozitivului si posibilitatea de utilizare a consumabilelor descrise mai sus (cabluri de interconectare, adaptoare, etc.) Da
	Bucată
	1
	[bookmark: _GoBack]             1,250,000.00 
	Institutul Mamei și Copilului - IM si C

	5. 
	Lot-5-Pedalier pentru recuperare
	 Produsul este un suport corector ortopedic destinat utilizării la nivelul piciorului, având rol în susținerea și alinierea corectă a segmentului anatomic vizat. Este fabricat din oțel, material care asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate în utilizare.
Lungimea dispozitivului este de 48 cm, dimensiune adecvată pentru aplicare eficientă și fixare corespunzătoare. Produsul este comercializat sub este disponibil în culoarea alb, aspect care îi conferă un design neutru și adaptabil utilizării în contexte clinice sau de recuperare.
	Bucată
	3
	                7,500.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	6. 
	Lot-6-Set benzi de fitness 
	Benzi de rezistență de fitness cu diferite niveluri de rezistență
Nivel de dificultate:·      
   x-easy 60 cm 5 cm 0,5 mm 4-7 kg;·        
 ușor 60 cm 5 cm 0,7 mm 7-10 kg;·         
mediu 60 cm 5 cm 0,9 mm 9-13,5 kg;·         
heavy 60 cm 5 cm 1,2 mm 11-16 kg;         
x-grea 60 cm 5 cm 1,15 mm 13-20 kg.
	Bucată
	4
	                2,000.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	7. 
	Lot-7-Minge de gimnastica 
	Minge de gimnastică pentru terapie fizică și sport
Material  PVC, non-toxic sau echivalent
Greutatea maximă a pacientului ≥ 110 kg
Accesorii pompă compatibilă cu mingea
Suprafața rezistentă la substanțe pentru dezinfectare
Culori: (rosu, verde, galbe, albastru)
Diametru:
d=75 cm - 4
d=65 - 4
d=45 - 4
 
	Bucată
	12
	                7,500.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	8. 
	Lot-8-Baston gimnastica 
	Baston pentru recuperare medicală din plastic durabil, lungime 100 cm, diametru 25 mm, profil rotund. Suprafață netedă, ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante. Produs conform standardelor de calitate, potrivit pentru exerciții de gimnastică și terapie fizică. Culori: verde, violet, albastru, galben, roșu
	Bucată
	25
	                1,875.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	9. 
	Lot-9-Pernă cilindru
	Perna cilindrică pentru masaj, dimensiuni 61x23x23 cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare și susținerea picioarelor, ușor de curățat și întreținut, potrivită pentru i reabilitare.
	Bucată
	9
	                4,125.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	10. 
	Lot-10-Masa kinetoterapie 
Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric
	Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–95 cm; dimensiuni totale masă: lungime 200×190 cm.120×100 cm; secțiune cap reglabilă hidraulic; unghi reglaj cap 0–85°; dimensiuni secțiune cap: 60×100/120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 130/140*100×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 150 kg (preferabil 160 kg); greutate echipament aproximativ 110-130 kg; tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz
	Bucată
	4
	              90,000.00 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	11. 
	Lot-11-Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier 
	Peretele de escaladă este un echipament de tip fix, destinat utilizării în încăperi și montajului direct la perete. Construcția este realizată din metal, atât structura de bază, cât și scările și barele fiind fabricate din același material, ceea ce conferă stabilitate și rezistență sporită. Capacitatea maximă de susținere este de 120 kg.
Echipamentul este prevăzut cu 10-12 bare transversale, având dimensiunea treptelor de 63 cm (lungime x înălțime). Dimensiunile totale ale structurii sunt 220/226 x 90 x 100 cm (înălțime x lungime x lățime), iar greutatea totală este de 40 kg. Culoarea echipamentului este negru.
	Bucată
	4
	              27,666.67 
	Spitalul Clinic De Recuperare Și Îngrijire Cronice

	12. 
	Lot-12-Distilator cu mono distilare 25L 270450 
	Distilator cu mono distilare 25L
Cod 270450
Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.
Parametru Specificație
Recipient ≥ 50l
Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h
Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau 
alte materiale rezistente la temperatură și umeditate
Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox
Conductivitate  ≤ 2.5 µS/cm
Modul de operare continuu
Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu
Alimentare 380 V- 50 Hz
Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate
 componentele necesare pentru montare
Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc.
Filtru anticalcar cu polifosfați 
(cu granule) min. 2 rezervi de granule
Filtru de clor min. 4 buc.
	Bucată
	3
	              64,814.45 
	IMSP Policlinica de Stat IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail

	13. 
	Lot-13-Luxmetru
	Descriere: Luxmetrul este un instrument destinat măsurării nivelului de iluminare în spații interioare sau exterioare, utilizat pentru evaluarea condițiilor de iluminat în laboratoare, instituții medicale, spații de lucru sau zone publice.
Domeniu de măsurare: 0 – 99 999 lx
Afișaj: LCD digital
Unități de măsură afișate: lx / fc
Rezoluție:
- 1 lx pentru intervalul 0 – 19 999 lx
- 10 lx pentru intervalul 20 000 – 99 999 lx
Precizie: ±3 %
Timp de răspuns / înregistrare: 0,5 – 1,5 s
Funcție de resetare la zero: disponibilă
Funcție de înregistrare a datelor: disponibilă
Funcție de păstrare a datelor (Data Hold): disponibilă
Funcție de memorare a valorii maxime (Peak Hold): disponibilă
Moduri de măsurare pentru diferite tipuri de iluminare: disponibile (selectabile)
Senzor de lumină: extern
Capac protector pentru senzor: inclus
Indice de protecție: IP40
Temperatură de funcționare: 0 °C – +50 °C
Protocol / certificat de calibrare: inclus
Accesorii incluse:
- baterii pentru alimentare.
	Bucată
	2
	                7,500.00 
	IMSP Policlinica de Stat

	14. 
	Lot-14-Ramă de probă universală
	Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. 
Parametru Specificația 
Capacitate lentile minim 3-5 
Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm 
Valoarea unei diviziuni 1 mm 
Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime 
Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă 
Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți 
Valoarea unei diviziuni 5° 
Ajustare fină a axei Obligatoriu 
Scara gradată stânga/dreapta 25...40 mm 
Material carcasă metal/plastic 
	Bucată
	2
	              11,666.67 
	IMSP Policlinica de Stat

	15. 
	Lot-15--Set lentile oftalmologice
	Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual.
Parametrul Specificația 
Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D
Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D
Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ
Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular
Număr minim de piese 266 bucăți/set
Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare
Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție
	Bucată
	1
	              29,166.67 
	IMSP Policlinica de Stat

	16. 
	Lot-16-Sterilizator 110 L 270330
	Sterilizator 110 L
Cod 270330
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire anticorozivă
Regimuri de sterilizare   programabile
Protecție la supraîncălzire  analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea codului erorii
Volumul  110l, ±10 l
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃
Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃
Abatere timp ≤ 1 min
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min
Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min
 160℃, 150 min
 120℃, 45 min
Rezoluția de programare  1℃
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3
Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu
Alimentare  200-240V, 50 Hz
	Bucată
	2
	              41,800.00 
	IMSP SCM Sfântul Arhanghel Mihail

	17. 
	Lot-17-Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu
	Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu
Cod 140830
Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: intrarea în cameră frigorifică cu troleul, usă comuna pentru două locuri.
Parametrul Specificaţia 
Nr. de locuri 4
Intervalul de temperatură 0°C -+10°C
Control temperatură programabilă
Afișaj temperatură alfanumeric
Structura cutiei Exterior oțel inox/aluminiu gofrat
 Interior oțel inox/aluminiu gofrat
 Izolare poliuretan
 Grosime izolare ≥80 mm
Uși Tip inchidere ermetic
 Sertare nu
 Nr. Uși 2
Tip decongelare automat
Orificiu drenaj obligatoriu
Sistem de evaporare obligatoriu
Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu
 Vizual obligatoriu
Iluminare interior obligatoriu
Sistem ventilare internă obligatoriu
Accesoriu troleu
	Bucată
	1
	             111,111.11 
	IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel 

	18. 
	Lot-18-Sterilizator 20 L 270300
	Sterilizator 20 L
Cod 270300
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox
Parametru Specificația
Ventilaţie forţată, controlată electronic
Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă
Regimuri de sterilizare programabile
Protecție la supraîncălzire analogical digitală
Alarme acustică
 vizuală
Diagnostic automat cu afișarea codului erorii
Volumul 20 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃
Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃
Abatere timp ≤ 1 min
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min
Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min
 160℃, 150 min
 120℃, 45 min
Rezoluția de programare  1℃
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2
Alimentare 200-240V, 50 Hz
	Bucată
	2
	              20,371.12 
	IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu 

	19. 
	Lot-19-Dispozitiv pentru localizarea venelor
	Dispozitiv portabil tip transiluminator pentru acces venos rapid
Tehnologie cu LED-uri colorate (roșu/portocaliu) pentru contrast optim
Mod de examinare cu lumină albă integrat
Compatibil cu pacienți de toate vârstele (pediatric/adult)
Include huse de protecție de unică folosință.
	Bucată
	2
	              16,800.00 
	SR Ocnița



Valoarea estimativă fără TVA: 2 707 500,85 lei 
9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru toate loturile.
3) Pentru mai multe loturi. 
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
		Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. 
Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12.  Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

	Nr.
d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligat
Ivitatea


	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul
companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de
	DA




	
	
	către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115
din 15.09.2021.
	

	2
	Specificația tehnică
	· original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
· pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
· pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real
· oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
"Accesorii
Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a
ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat
neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	· 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
· În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea
ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul
companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de
	DA




	
	
	către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va
calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	

	
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.
Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE Cerințe de calificare obligatorii

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul
delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează
actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează
actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea
numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	12
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de
împuternicire;;
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant
	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -
(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen)	originală,
	DA




	
	
	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,
la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	

	14
	Declarație de la Ofertant
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării
sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	15
	Declarație de la ofertant
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau
împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau
împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se
anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale
	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale.
	DA

	19
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale:
Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit
	DA

	20
	Declarație de la ofertant
	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,
la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	21
	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a
măsurărilor supuse controlului metrologic
	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016
· Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil;
· Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;
	DA

	22
	Cerințe pentru mijloace de cântărit
	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;
La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări:
· marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar;
· numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
· sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
· clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
· limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
· limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
· diviziunea de verificare sub forma e =...;
· număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
· pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
· diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
· efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
· efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
· diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
· sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;
	DA




	
	
	· limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
· raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii
Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului.
	

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	23
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de
împuternicire.
	DA

	24
	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS
	DA




17. [bookmark: _Hlk95134634]Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin. 
Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS
Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.  
Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde). 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor,  per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
29. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): 
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis  la publicare la data de 25.06.2026
37.  Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 25.06.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene): da___________________
(se specifică da sau nu)

[bookmark: _Hlk95134722]		Conducătorul grupului de lucru:                        semnat electronic                           Gheorghe GORCEAG
