## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755588918353 din 19.08.2025 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem de hidrochirurgie | Sistem de hidrochirurgie |  |  |  | Componenta sistem: Consola, Piesa de mâna, Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plagilor acute si a altor leziuni cutanate 1. CONSOLA: clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: - 5 m PANOU FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare Interfata pedala Display digital unde se pot vedea treptele de viteza Indicator pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune Indicator pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare Butoane control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteza Indicator pentru a se vedea daca piesa de mana este conectata irecti Interfata pompa – care sa securizeze piesa de mana in consola Simboluri pentru blocare si deblocare Retea electrica: 220 VAC, 600W, 50 / 60Hz Conectare: stecher cu sigurantă fuzibilă Mod de operare: continuu Temperatura de functionare: 10-32 C0 2 PIESA DE MÂNA (Consumabile sistem de hidrochirurgie) APLICATIE: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate ACTIUNE: Aplicatie : debridarea leziunilor cutanate Actiune prin jet de lichid si aspiratie Insuflare si aspiratie lichid concomitente Jet lichid si sectiune aspiratie tangentiale la suprafata leziunii tratate Viteza jet lichid reglabila Putere aspirație reglabila Utilizare cu solutie salina CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspiratie, descarcare) Consumabile : - 45°/14 mm – 5 bucăți, -15°/14 mm – 5 bucăți PEDALA: da Lungime cablu: aprox. 5 m Clasificare IP: IPX8 Întrerupator pedala pentru activarea piesei de mana Buton pentru apasare cu piciorul pentru a creste viteza jetului salin Buton pentru reglarea vitezei jetului salin Cablu de conectare pedala – consola
33100000-1 | 2 | Set alezoare de cap femural | Set alezoare de cap femural |  |  |  | Set alezoare de cap femural . Utilizarea Procesarea grefelor de cap femural și personalizarea grefelor osoase în dependență de cerințele față de recipient Specificația: Alezoarele inversate să fie echipate cu un cuplaj, tip Zimmer Stryker-Hall (ZSH) sau echivalent. Să asigure fixare puternică și solidă a materialului osos. Set de instrumente confecționat din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent lauzură Setul include: Tavă pentru sterilizare 1 buc. Placă de bază 1 buc. Protector împotriva stropilor 1 buc. Mâner cu șurub 1 buc. Clemă detașabilă 1 buc. Alezoare inversate, diametrul (mm) 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 – câte o bucată.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755588918353 din 19.08.2025 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de hidrochirurgie | Sistem de hidrochirurgie | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 725000
33100000-1 | 2 | Set alezoare de cap femural | Set alezoare de cap femural | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 141000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________