## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite |  |  |  | Destinație: pentru filtrarea sterilă a produselor biomedicale, produs finit. Proprietăți: Filtru cu membrană dublu-layer din PES, porozitate 0.45 ¦ 0.2 um, 10”, aria de filtrare 1 m², conectori tip baionetă cu 2 flanse, 1 buc / pk; Carcasă pentru filtru din oțel inox AISI 316L (1.4404 ¦ 1.4435), presiune de operare min. -1 bar maxim 10 bari, înălțime 10”, conexiune TC 50.5, însoțite de documentație pharma; Manometre minim 2 bucăți pentru monitorizarea presiunii de lucru, incluse în rețeaua de filtrare cu conectori tip baionetă. Robinet farmaceutic cu conectori tip baionetă minim 2 bucăți pe rețeaua de lucru. Pompa ce va mișca produsul prin filtru. Pompă ce va mișca produsul prin filtru. Prezența conexiunilor pentru integrarea sistemului; Tuburi de intrare și iesire. Dispozitiv automat pentru testarea integrității filtrelor proiectat pentru acoperirea gamei complete de testare a integrității, de la filtre de seringa de mici dimensiuni, până la carcase mari multirotunde și casete pentru filtrare tangențială. Bubble Point Test; Diffusion Test / Forward flow Test; Combination of Diff. and BP test - optional; Water Intrusion Test (WIT); Pressure Drop Test / Leak Test; Principiu de verificare tip “four eyes”, dotat cu semnatură electronică; Copie de rezervă internă și dublă a datelor; Criptarea datelor - optional; Sincronizarea automata sau manuala zonei de fus orar; optional Funcția sau soft de monitorizare evenimentelor; Posibilitatea de a întroduce utilizatori multipli cărora le pot fi desemnate diverse roluri în ce privește operarea echipamentului; Întroducerea datelor cu ajutorul cititorului de coduri de bare; Imprimanta pentru printarea rezultatelor testelor recomandata de producator; Detecție automată a erorilor în procesul de testare; Ecran tactil luminos de minim 10; Tastatura digital; Testare automata; Transfer de date; Rezistent la stropire (IP54); Rezistent la explozie trebuie să fie certificate pentru conformitatea cu standardele internationale; Testarea și retestarea în siguranță a filtrelor umede cu alcool; Vizualizare continuă și clară a stării presiunii; Rezistent la agenții de curățare; Rezistent la vapori de H2O2; Tuburi PFA: Tuburile trebuie să fie certificate pentru conformitatea cu standardele internationale; Kit de accesorii pentru protecția împotriva refluxului; Tuburi de intrare și iesire. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ)
3310000-1 | 2 | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off |  |  |  | Destinaţie: pentru capsarea ermetică a flacoanelor cu capac FIP/OF a preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Flacoane din sticla cu pesare FLIP/OFF – pentru minim 6 dimensiuni: diametru pesar x diametru baza x inaltimea flaconului: 14x14x35(± 0,5) mm; 20x22,7(± 0,8) x40,2(± 0,9) mm; 20x22,7 (± 0,8) x55(± 0,9) mm; 20x26,5 (± 0,8) x63(± 1) mm; 34x40(± 1) x90 (± 1,2) mm; 34x50 (± 1) x105(± 1,2) mm Posibilitatea ajustării diametrului pesarelor în procesul de capsare; Viteza de lucru a dispozitivului minim 300 flacoane pe ora, având posibilitatea de reglare a acesteia; Metoda de capsare: mecanica sau pneumatica; Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv partial din material inoxidabil AISI 304/316 – 1 bucată.; 2. Carcasa din inox inoxidabil din AISI 304/316 – 1 bucată Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ)
3310000-1 | 3 | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit |  |  |  | Destinaţie: pentru turnarea și dozarea preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Interval de dozare: 0,1 ml - 100 ml Marjă de eroare în procesul de turnare și dozare: ≤5% Procesul de turnare/dozare se va efectua: - în flacoane din sticlă – pentru minim 6 dimensiuni: diametru pesar x diametru baza x inaltimea flaconului: 14x14x35(± 0,5) mm; 20x22,7(± 0,8) x40,2(± 0,9) mm; 20x22,7 (± 0,8) x55(± 0,9) mm; 20x26,5 (± 0,8) x63(± 1) mm; 34x40(± 1) x90 (± 1,2) mm; 34x50 (± 1) x105(± 1,2) mm Viteza de lucru a dispozitivului (în procesul de turnare și dozare): minim 300 flacoane pe ora. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv din material inoxidabil AISI 304 și/sau 316 – 1 bucată.; 2. Carcasa din inox inoxidabil parțial din AISI 304 și/sau parțial AISI 316 – 1 bucată 3. Componentele, care vor intra în contact cu produsul să fie din material inoxidabil AISI 316. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ)

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat 3) | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | Destinație: pentru filtrarea sterilă a produselor biomedicale, produs finit. Proprietăți: Filtru cu membrană dublu-layer din PES, porozitate 0.45 ¦ 0.2 um, 10”, aria de filtrare 1 m², conectori tip baionetă cu 2 flanse, 1 buc / pk; Carcasă pentru filtru din oțel inox AISI 316L (1.4404 ¦ 1.4435), presiune de operare min. -1 bar maxim 10 bari, înălțime 10”, conexiune TC 50.5, însoțite de documentație pharma; Manometre minim 2 bucăți pentru monitorizarea presiunii de lucru, incluse în rețeaua de filtrare cu conectori tip baionetă. Robinet farmaceutic cu conectori tip baionetă minim 2 bucăți pe rețeaua de lucru. Pompa ce va mișca produsul prin filtru. Pompă ce va mișca produsul prin filtru. Prezența conexiunilor pentru integrarea sistemului; Tuburi de intrare și iesire. Dispozitiv automat pentru testarea integrității filtrelor proiectat pentru acoperirea gamei complete de testare a integrității, de la filtre de seringa de mici dimensiuni, până la carcase mari multirotunde și casete pentru filtrare tangențială. Bubble Point Test; Diffusion Test / Forward flow Test; Combination of Diff. and BP test - optional; Water Intrusion Test (WIT); Pressure Drop Test / Leak Test; Principiu de verificare tip “four eyes”, dotat cu semnatură electronică; Copie de rezervă internă și dublă a datelor; Criptarea datelor - optional; Sincronizarea automata sau manuala zonei de fus orar; optional Funcția sau soft de monitorizare evenimentelor; Posibilitatea de a întroduce utilizatori multipli cărora le pot fi desemnate diverse roluri în ce privește operarea echipamentului; Întroducerea datelor cu ajutorul cititorului de coduri de bare; Imprimanta pentru printarea rezultatelor testelor recomandata de producator; Detecție automată a erorilor în procesul de testare; Ecran tactil luminos de minim 10; Tastatura digital; Testare automata; Transfer de date; Rezistent la stropire (IP54); Rezistent la explozie trebuie să fie certificate pentru conformitatea cu standardele internationale; Testarea și retestarea în siguranță a filtrelor umede cu alcool; Vizualizare continuă și clară a stării presiunii; Rezistent la agenții de curățare; Rezistent la vapori de H2O2; Tuburi PFA: Tuburile trebuie să fie certificate pentru conformitatea cu standardele internationale; Kit de accesorii pentru protecția împotriva refluxului; Tuburi de intrare și iesire. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 1230833.3333
33100000-1 | 2 | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | Destinaţie: pentru capsarea ermetică a flacoanelor cu capac FIP/OF a preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Flacoane din sticla cu pesare FLIP/OFF – pentru minim 6 dimensiuni: diametru pesar x diametru baza x inaltimea flaconului: 14x14x35(± 0,5) mm; 20x22,7(± 0,8) x40,2(± 0,9) mm; 20x22,7 (± 0,8) x55(± 0,9) mm; 20x26,5 (± 0,8) x63(± 1) mm; 34x40(± 1) x90 (± 1,2) mm; 34x50 (± 1) x105(± 1,2) mm Posibilitatea ajustării diametrului pesarelor în procesul de capsare; Viteza de lucru a dispozitivului minim 300 flacoane pe ora, având posibilitatea de reglare a acesteia; Metoda de capsare: mecanica sau pneumatica; Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv partial din material inoxidabil AISI 304/316 – 1 bucată.; 2. Carcasa din inox inoxidabil din AISI 304/316 – 1 bucată Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ) | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 2637500
33100000-1 | 3 | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | Destinaţie: pentru turnarea și dozarea preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Interval de dozare: 0,1 ml - 100 ml Marjă de eroare în procesul de turnare și dozare: ≤5% Procesul de turnare/dozare se va efectua: - în flacoane din sticlă – pentru minim 6 dimensiuni: diametru pesar x diametru baza x inaltimea flaconului: 14x14x35(± 0,5) mm; 20x22,7(± 0,8) x40,2(± 0,9) mm; 20x22,7 (± 0,8) x55(± 0,9) mm; 20x26,5 (± 0,8) x63(± 1) mm; 34x40(± 1) x90 (± 1,2) mm; 34x50 (± 1) x105(± 1,2) mm Viteza de lucru a dispozitivului (în procesul de turnare și dozare): minim 300 flacoane pe ora. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv din material inoxidabil AISI 304 și/sau 316 – 1 bucată.; 2. Carcasa din inox inoxidabil parțial din AISI 304 și/sau parțial AISI 316 – 1 bucată 3. Componentele, care vor intra în contact cu produsul să fie din material inoxidabil AISI 316. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ) | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 4395833.3333
8264166.6667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________