## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 3 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm | Bandaj elastic - 2 m x 8cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%.
33100000-1 | 4 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 5 | Ciorapi antitromboflebitici L | Ciorapi antitromboflebitici L |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L
33100000-1 | 6 | Ciorapi antitromboflebitici XL | Ciorapi antitromboflebitici XL |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL
33100000-1 | 7 | Ciorapi antitromboflebitici XXL | Ciorapi antitromboflebitici XXL |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL
33100000-1 | 8 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent |  |  |  | Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±0,6 cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual
33100000-1 | 9 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 10 | Garou hemostatic 5cm | Garou hemostatic 5cm |  |  |  | Garou pentru hemostază tip ”Martensa” ortopedic cu Grosimea-1,5mm (±0,2mm), lăț.-5cm (±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc
33100000-1 | 11 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 12 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 13 | Mască chirurgicală avansată - SMS | Mască chirurgicală avansată - SMS |  |  |  | 1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 14 | Pansament absorbant oftalmic | Pansament absorbant oftalmic |  |  |  | Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual
33100000-1 | 15 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) |  |  |  | 1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 16 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 17 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 18 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 19 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 20 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 21 | Speculă ginecologică tip Cusco S | Speculă ginecologică tip Cusco S |  |  |  | 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 22 | Speculă ginecologică tip Cusco M | Speculă ginecologică tip Cusco M |  |  |  | 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 23 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 24 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG |  |  |  | Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.
33100000-1 | 25 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 |  |  |  | Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 26 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ) ; H: 12-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 27 | Periuță citologică | Periuță citologică |  |  |  | 1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrash. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 28 | Garou hemostatic maturi | Garou hemostatic maturi |  |  |  | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 6.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 29 | Garou hemostatic copii | Garou hemostatic copii |  |  |  | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții, pe suprafata garoului desenate imagini amuzante. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 30 | Set cu introducer pentru puncție transseptala (nedflectabil) | Set cu introducer pentru puncție transseptala (nedflectabil) |  |  |  | Teacă cu valvă hemostatică pentru puncție transseptala (Lungimea canulei utile de 60-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvature 45-50 grade; lungimea dilatatorului 67 cm. « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai ușoara spălare a acestora înainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de puncție cu lungimea 71 cm.)
33100000-1 | 31 | Ac pentru puncție transseptala | Ac pentru puncție transseptala |  |  |  | Ac pentru punctie transseptala disponibil in 2 tipuri anatomice (adulti si copii), unghi de teșire 50 grade, material metalic total. Indicatorul de pe protecția acului arată direcția curbei acului. Acul sa fie cu stilet in complet. Dimensiuni 18 ga, lungimea uzabila 71 cm, sa fie compatibila cu teaca introducătoare transseptala cu lungimea 63 cm.
33100000-1 | 32 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti |  |  |  | Confecționat din polycarbonate. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 3 porturi.
33100000-1 | 33 | Seringi injectoare | Seringi injectoare |  |  |  | Seringa sterila din 3 componente fără ac cu volume de 5 ml si 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock,
33100000-1 | 34 | Conectoare Y | Conectoare Y |  |  |  | Valva hemostatica Y cu închidere axiala, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.
33100000-1 | 35 | Seringi pentru injectare substanţă contrast | Seringi pentru injectare substanţă contrast |  |  |  | Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip aripioară”.
33100000-1 | 36 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide |  |  |  | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2
33100000-1 | 37 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (1285) | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (1285) |  |  |  | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008, cu capac rotativ
33100000-1 | 38 | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) |  |  |  | CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.
33100000-1 | 39 | Mască de examinare simplă (1226) | Mască de examinare simplă (1226) |  |  |  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 40 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661) |  |  |  | Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 41 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710) |  |  |  | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765) |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 43 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) |  |  |  | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame, de unică folosință.
33100000-1 | 44 | Bahile (botoși de protecție) (789) | Bahile (botoși de protecție) (789) |  |  |  | 1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 µm 2. Mărime: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință
33100000-1 | 45 | Bahile (botoși de protecție) înalți (790) | Bahile (botoși de protecție) înalți (790) |  |  |  | 1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 50 µm 2. Mărime universală 3. Închidere cu elastic 4. Legături de fixare 5. De unică folosință
33100000-1 | 46 | Balon AMBU pentru adulți (793) | Balon AMBU pentru adulți (793) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 47 | Bandă elastică (802) | Bandă elastică (802) |  |  |  | Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7cm, stare neîntinsă
33100000-1 | 48 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (805) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (805) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 49 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (841) | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (841) |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22. Ambalat individual.
33100000-1 | 50 | Bonetă medicală bufantă (847) | Bonetă medicală bufantă (847) |  |  |  | 1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min. 60cm.
33100000-1 | 51 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (879) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (879) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S
33100000-1 | 52 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (880) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (880) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M
33100000-1 | 53 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (881) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (881) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L
33100000-1 | 54 | Canulă nazală pentru oxigen (882) | Canulă nazală pentru oxigen (882) |  |  |  | Canulă nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1, 8-2, 8m. de valabilitate a acestuia (4 l/min-25 l/min)
33100000-1 | 55 | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (919) | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (919) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 56 | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (920) | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (920) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 57 | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (924) | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (924) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 58 | Cateter i/v periferic standart 18G (948) | Cateter i/v periferic standart 18G (948) |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 59 | Cateter i/v periferic standart 20G (949) | Cateter i/v periferic standart 20G (949) |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 60 | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020) | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020) |  |  |  | 1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 | 61 | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Colac antiescare din cauciuc (1053) |  |  |  | Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, mărime 42,5cm-45cm, înălțimea 10-15cm.
33100000-1 | 62 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 63 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (1114) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (1114) |  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)
33100000-1 | 64 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) |  |  |  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).
33100000-1 | 65 | Halat chirurgical steril L (1133) | Halat chirurgical steril L (1133) |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)
33100000-1 | 66 | Halat de unică folosință cu legături L (1143) | Halat de unică folosință cu legături L (1143) |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), mărimea L, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă
33100000-1 | 67 | Injector seringă pentru perfuzie (1149) | Injector seringă pentru perfuzie (1149) |  |  |  | Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual
33100000-1 | 68 | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Irigator-clizma Esmarch (1151) |  |  |  | 1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 69 | Lame pentru bisturiu Nr. 14 (1159) | Lame pentru bisturiu Nr. 14 (1159) |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 14 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.
33100000-1 | 70 | Manșete de perfuzie sub presiune (1172) | Manșete de perfuzie sub presiune (1172) |  |  |  | Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free
33100000-1 | 71 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (1178) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (1178) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 72 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (1180) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (1180) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 73 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (1181) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (1181) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 74 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (1182) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (1182) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 75 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (1209) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (1209) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 76 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (1210) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (1210) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 77 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (1211) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (1211) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 78 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (1221) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (1221) |  |  |  | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componența loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință
33100000-1 | 79 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (1227) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (1227) |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0mm H2O
33100000-1 | 80 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (1228) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (1228) |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5mm H2O
33100000-1 | 81 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (1229) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (1229) |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0mm H2O
33100000-1 | 82 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (1233) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (1233) |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0mm H2O
33100000-1 | 83 | Mască laringiană IGEL N 3 (1238) | Mască laringiană IGEL N 3 (1238) |  |  |  | Mască laringiană I-GEL N 3, adulți
33100000-1 | 84 | Mască laringiană IGEL N 4 (1239) | Mască laringiană IGEL N 4 (1239) |  |  |  | Mască laringiană I-GEL N 4, adulți
33100000-1 | 85 | Mască laringiană IGEL N 5 (1240) | Mască laringiană IGEL N 5 (1240) |  |  |  | Mască laringiană I-GEL N 5, adulți
33100000-1 | 86 | Mască pentru oxigen, adulți (1250) | Mască pentru oxigen, adulți (1250) |  |  |  | Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.
33100000-1 | 87 | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254) | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254) |  |  |  | CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conține latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.
33100000-1 | 88 | Ochelari de protecție (1287) | Ochelari de protecție (1287) |  |  |  | Ochelari de protecție medicinali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare
33100000-1 | 89 | Pansament pentru cateter periferic (1296) | Pansament pentru cateter periferic (1296) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 90 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (1297) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (1297) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 91 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (1308) | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (1308) |  |  |  | Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați
33100000-1 | 92 | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) |  |  |  | CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm
33100000-1 | 93 | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) |  |  |  | urinar pentru bărbați volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac
33100000-1 | 94 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (1326) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (1326) |  |  |  | 1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare
33100000-1 | 95 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) |  |  |  | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
33100000-1 | 96 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (1337) | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (1337) |  |  |  | 1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual
33100000-1 | 97 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-directionale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual
33100000-1 | 98 | Scutece-adulți M (1366) | Scutece-adulți M (1366) |  |  |  | Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 99 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (1373) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (1373) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 100 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (1375) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (1375) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 101 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (1377) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (1377) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 102 | Seringă Jane 60 ml (1391) | Seringă Jane 60 ml (1391) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 103 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (1395) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (1395) |  |  |  | Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual
33100000-1 | 104 | Set cateter venos central cu 3 lumene (1414) | Set cateter venos central cu 3 lumene (1414) |  |  |  | Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
33100000-1 | 105 | Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (1421) | Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (1421) |  |  |  | Ac epidural 16 G. Cateter epidural lungimea minim 90cm cu diametrul compatibil al acului din set. Adaptor pentru cateter epidural. Filtru pentru aer. Seringa pentru identificarea spațiului epidural după tehnica pierderii rezistentei. Minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml. Minim 2 câmp steril non fenestrate dimensiunile minim 50/50cm. Comprese sterile minim 3. Periuțe cu burete minim 3. Mănuși chirurgicale sterile dimensiune 7, 5 sau mai mare. Ac spinal pencilepoint 25 G. Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril.
33100000-1 | 106 | Set chirurgical standard steril (1435) | Set chirurgical standard steril (1435) |  |  |  | 1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90х75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare; 8.Certificat EN13795;
33100000-1 | 107 | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) |  |  |  | Sa conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control pentru aspirație; cateter pentru igiena orală cu sistem de aspirație; Periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector pentru aspirație
33100000-1 | 108 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm
33100000-1 | 109 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm
33100000-1 | 110 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm
33100000-1 | 111 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm
33100000-1 | 112 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-18G 7-9cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8mm).
33100000-1 | 113 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) |  |  |  | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual
33100000-1 | 114 | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) |  |  |  | 16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 115 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 116 | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) |  |  |  | Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite.
33100000-1 | 117 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 118 | Stilet de intubație 10F (1664) | Stilet de intubație 10F (1664) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F
33100000-1 | 119 | Stilet de intubație 12F (1665) | Stilet de intubație 12F (1665) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F
33100000-1 | 120 | Stilet de intubație 14F (1666) | Stilet de intubație 14F (1666) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F
33100000-1 | 121 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F
33100000-1 | 122 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) |  |  |  | 7.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 123 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) |  |  |  | 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 124 | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 125 | Set de naștere steril (1422) | Set de naștere steril (1422) |  |  |  | I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm (±5cm) 3. 1 Bucată II. 1.șcrvețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm (+/-5cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm (±5cm) 3.1 Bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm (±5cm) 4.1 Bucată VIII.1.camă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc
33100000-1 | 126 | Set chirurgical pentru cezariana (1432) | Set chirurgical pentru cezariana (1432) |  |  |  | l. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2222.5
33100000-1 | 2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 286.2
33100000-1 | 3 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm | Bandaj elastic - 2 m x 8cm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 4 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36.05
33100000-1 | 5 | Ciorapi antitromboflebitici L | Ciorapi antitromboflebitici L | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 192
33100000-1 | 6 | Ciorapi antitromboflebitici XL | Ciorapi antitromboflebitici XL | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 192
33100000-1 | 7 | Ciorapi antitromboflebitici XXL | Ciorapi antitromboflebitici XXL | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 192
33100000-1 | 8 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.67
33100000-1 | 9 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 548.15
33100000-1 | 10 | Garou hemostatic 5cm | Garou hemostatic 5cm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 841.67
33100000-1 | 11 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 369
33100000-1 | 12 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11070
33100000-1 | 13 | Mască chirurgicală avansată - SMS | Mască chirurgicală avansată - SMS | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3700
33100000-1 | 14 | Pansament absorbant oftalmic | Pansament absorbant oftalmic | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 135
33100000-1 | 15 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 727.2
33100000-1 | 16 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 728.7
33100000-1 | 17 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 795
33100000-1 | 18 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1600
33100000-1 | 19 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1944
33100000-1 | 20 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1290
33100000-1 | 21 | Speculă ginecologică tip Cusco S | Speculă ginecologică tip Cusco S | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160.42
33100000-1 | 22 | Speculă ginecologică tip Cusco M | Speculă ginecologică tip Cusco M | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318.33
33100000-1 | 23 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 653
33100000-1 | 24 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43.5
33100000-1 | 25 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 | Metru | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 192.74
33100000-1 | 26 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23333.34
33100000-1 | 27 | Periuță citologică | Periuță citologică | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33100000-1 | 28 | Garou hemostatic maturi | Garou hemostatic maturi | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
33100000-1 | 29 | Garou hemostatic copii | Garou hemostatic copii | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
33100000-1 | 30 | Set cu introducer pentru puncție transseptala (nedflectabil) | Set cu introducer pentru puncție transseptala (nedflectabil) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125000
33100000-1 | 31 | Ac pentru puncție transseptala | Ac pentru puncție transseptala | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
33100000-1 | 32 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170
33100000-1 | 33 | Seringi injectoare | Seringi injectoare | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 34 | Conectoare Y | Conectoare Y | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 35 | Seringi pentru injectare substanţă contrast | Seringi pentru injectare substanţă contrast | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 36 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136500
33100000-1 | 37 | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (1285) | Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (1285) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 38 | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7425
33100000-1 | 39 | Mască de examinare simplă (1226) | Mască de examinare simplă (1226) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6300
33100000-1 | 40 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13900
33100000-1 | 41 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 316.5
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8465.86
33100000-1 | 43 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 44 | Bahile (botoși de protecție) (789) | Bahile (botoși de protecție) (789) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 45 | Bahile (botoși de protecție) înalți (790) | Bahile (botoși de protecție) înalți (790) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 46 | Balon AMBU pentru adulți (793) | Balon AMBU pentru adulți (793) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2730
33100000-1 | 47 | Bandă elastică (802) | Bandă elastică (802) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 900
33100000-1 | 48 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (805) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (805) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4871.04
33100000-1 | 49 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (841) | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă Nr.22 (841) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 366.67
33100000-1 | 50 | Bonetă medicală bufantă (847) | Bonetă medicală bufantă (847) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 589.25
33100000-1 | 51 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (879) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (879) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1717.5
33100000-1 | 52 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (880) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (880) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2290
33100000-1 | 53 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (881) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (881) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2862.5
33100000-1 | 54 | Canulă nazală pentru oxigen (882) | Canulă nazală pentru oxigen (882) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7458.5
33100000-1 | 55 | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (919) | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (919) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 483
33100000-1 | 56 | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (920) | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (920) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4830
33100000-1 | 57 | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (924) | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (924) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 483
33100000-1 | 58 | Cateter i/v periferic standart 18G (948) | Cateter i/v periferic standart 18G (948) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7402.8
33100000-1 | 59 | Cateter i/v periferic standart 20G (949) | Cateter i/v periferic standart 20G (949) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3701.4
33100000-1 | 60 | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020) | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66.11
33100000-1 | 61 | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2820
33100000-1 | 62 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6039
33100000-1 | 63 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (1114) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (1114) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9000
33100000-1 | 64 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21592
33100000-1 | 65 | Halat chirurgical steril L (1133) | Halat chirurgical steril L (1133) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1478.04
33100000-1 | 66 | Halat de unică folosință cu legături L (1143) | Halat de unică folosință cu legături L (1143) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17211.3
33100000-1 | 67 | Injector seringă pentru perfuzie (1149) | Injector seringă pentru perfuzie (1149) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10480
33100000-1 | 68 | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 900
33100000-1 | 69 | Lame pentru bisturiu Nr. 14 (1159) | Lame pentru bisturiu Nr. 14 (1159) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48
33100000-1 | 70 | Manșete de perfuzie sub presiune (1172) | Manșete de perfuzie sub presiune (1172) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28351
33100000-1 | 71 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (1178) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (1178) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 226.9
33100000-1 | 72 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (1180) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (1180) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 224.3
33100000-1 | 73 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (1181) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (1181) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2243
33100000-1 | 74 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (1182) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (1182) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1161.5
33100000-1 | 75 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (1209) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (1209) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1002
33100000-1 | 76 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (1210) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (1210) | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3321
33100000-1 | 77 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (1211) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (1211) | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3321
33100000-1 | 78 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (1221) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (1221) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4140
33100000-1 | 79 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (1227) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (1227) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3844.7
33100000-1 | 80 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (1228) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (1228) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3844.7
33100000-1 | 81 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (1229) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (1229) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3844.7
33100000-1 | 82 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (1233) | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (1233) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3844.7
33100000-1 | 83 | Mască laringiană IGEL N 3 (1238) | Mască laringiană IGEL N 3 (1238) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4598.16
33100000-1 | 84 | Mască laringiană IGEL N 4 (1239) | Mască laringiană IGEL N 4 (1239) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4598.16
33100000-1 | 85 | Mască laringiană IGEL N 5 (1240) | Mască laringiană IGEL N 5 (1240) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4598.16
33100000-1 | 86 | Mască pentru oxigen, adulți (1250) | Mască pentru oxigen, adulți (1250) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7875
33100000-1 | 87 | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254) | Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9900
33100000-1 | 88 | Ochelari de protecție (1287) | Ochelari de protecție (1287) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1142
33100000-1 | 89 | Pansament pentru cateter periferic (1296) | Pansament pentru cateter periferic (1296) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2660
33100000-1 | 90 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (1297) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (1297) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1970
33100000-1 | 91 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (1308) | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (1308) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2240
33100000-1 | 92 | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93.96
33100000-1 | 93 | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325
33100000-1 | 94 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (1326) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (1326) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6370
33100000-1 | 95 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 96 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (1337) | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (1337) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6080
33100000-1 | 97 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 98 | Scutece-adulți M (1366) | Scutece-adulți M (1366) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1960
33100000-1 | 99 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (1373) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (1373) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4858
33100000-1 | 100 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (1375) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (1375) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6360
33100000-1 | 101 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (1377) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (1377) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 102 | Seringă Jane 60 ml (1391) | Seringă Jane 60 ml (1391) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4350
33100000-1 | 103 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (1395) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (1395) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 586.8
33100000-1 | 104 | Set cateter venos central cu 3 lumene (1414) | Set cateter venos central cu 3 lumene (1414) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2676.3
33100000-1 | 105 | Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (1421) | Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (1421) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 106 | Set chirurgical standard steril (1435) | Set chirurgical standard steril (1435) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2182.99
33100000-1 | 107 | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20700
33100000-1 | 108 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 109 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 110 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 111 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 112 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125955
33100000-1 | 113 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12624
33100000-1 | 114 | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 115 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44.47
33100000-1 | 116 | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9200
33100000-1 | 117 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 118 | Stilet de intubație 10F (1664) | Stilet de intubație 10F (1664) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725.14
33100000-1 | 119 | Stilet de intubație 12F (1665) | Stilet de intubație 12F (1665) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725.14
33100000-1 | 120 | Stilet de intubație 14F (1666) | Stilet de intubație 14F (1666) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725.14
33100000-1 | 121 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725.14
33100000-1 | 122 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3761.7
33100000-1 | 123 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6018.72
33100000-1 | 124 | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 540
33100000-1 | 125 | Set de naștere steril (1422) | Set de naștere steril (1422) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13220
33100000-1 | 126 | Set chirurgical pentru cezariana (1432) | Set chirurgical pentru cezariana (1432) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2061.63
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 941700.05

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________