## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Incubator (termostat) cu CO2 | Incubator (termostat) cu CO2 |  |  |  | Descriere: Incubator (termostat) cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menţinerea condiţiilor microclimaterice pentru cultivarea microorganismelor pentru investigaţii bacteriologice. Specificaţie: Capacitate: 80 1; Metoda de încălzire: Cu cămaşă de aer; Tip uşă: dublă, internă din sticlă Carcasa internă: din oţel inoxidabil; Carcasa externă: inox sau inox vopsit; Control: Microprocesor, interval de temperatură (metric): 5°C până la 50°C, fluctuaţie temperatură în interior: maxim 0,3°C Interval de setare a concentraţiei C02: 0 - 20 %, rezoluţia de control al C02 ±0,1% Metoda de măsurare a concentraţiei C02: Sensor IR Numărul de rafturi: 2-5; Interfaţă: afişaj LED sau LCD; Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Accesorii şi consumabile: Butelie cu C02, minim 20 L, plină, nouă, cu reductor de presiune, furtun."
33100000-1 | 2 | Troliu endoscopic cu gastroscop | Troliu endoscopic cu gastroscop |  |  |  | VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. 1) Procesor imagine cu funcție de 4K. 2) Cu touch panel. 3) Posibilitatea de configurare a limbii. 4) Posibilitate conectării: videogastroscop, videocolonoscop, videoduodenoscop. 5) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția paternul vascular și mucosal, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor și prognozarea invaziei. 6) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare. 7) Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice. 8) Ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite și/sau Y/C. 9) Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI și SD-SDI (opțional). 10) Memorie externa, conectare USB. 11) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele. 12) Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 3 moduri). 13) Reglarea tonurilor de culoare. 14) Posibilitatea de etalonare automata de alb. 15) Automatic Gain Control (AGC). 16) Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt si Scăzut). 17) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. 18) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. 19) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice sau echivalent. 20) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse. 21) Posibilitatea de zoom electronic. 22) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 4 butoane. 23) Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). 24) Afișarea datelor pacientului pe ecran sau posibilitatea de import a datelor prin DICOM. 25) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare. 26) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. 27) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. 28) Controlul automat al intensității luminoase. 29) Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul. 30) Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligenta artificială pentru asistarea in timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. 31) Tensiune: 220-240 V. 32) Frecventa: 50/60 Hz. 33) Sursa de lumină – Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru (opțional - prezența regimului de spectru îngust). 34) Lampa de rezervă - Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru. VIDEOGASTROSCOP a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). b) Câmp de vedere (minim): 140°. c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare. d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 5-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°. f) Minerul de comanda prevăzut cu minim 3 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: înghețarea imaginii endoscopice capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video zoom electronic modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor îmbunătățire a imaginii modificarea contrastului reducerea zgomotului imaginii endoscopice comutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare modul iris AGC (Automatic Gain Control) creșterea si scăderea luminozității ștergerea sau afișarea datelor pe monitor cronometru balansul de alb aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumina înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video. g) Canal instrumentar min. 2,8 mm. h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm. i) Opțional - Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran. j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm. k) Opțional, cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice. m) Opțional, prezenta canalului suplimentar pentru lavaj. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE. a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080. b) Intrare și ieșire semnal variabila: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI). c) Unghi de vedere minim – 150/150°. d) Diagonala - nu mai mica de 26”. TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE. a) Compatibil cu echipamentul oferit. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. c) Cu suport pentru tastatură. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. f) Prevăzut cu roți blocabile. Toate elementele tehnice și software ofertate să fie compatibili între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului.
33100000-1 | 3 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie |  |  |  | "VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. Procesor imagine cu funcție de: HDTV/HD Posibilitatea de configurare a limbii. Posibilitate conectării: videogastroscop, videocolonoscop, videoduodenoscop. Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția paternul vascular și mucosal, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor și prognozarea invaziei. Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare. Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice. Ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite și/sau Y/C. Ieșire semnal digital: DVI, SDI, VGA, S- Video Memorie externa, conectare USB. Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele. Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 3 moduri). Reglarea tonurilor de culoare. Posibilitatea de etalonare automata de alb. Automatic Gain Control (AGC). Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt si Scăzut). Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice sau echivalent. Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse. Posibilitatea de zoom electronic. Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 4 butoane. Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). Afișarea datelor pacientului pe ecran sau posibilitatea de import a datelor prin DICOM. Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare. Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. Controlul automat al intensității luminoase. Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul. Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligenta artificială pentru asistarea in timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. Tensiune: 220-240 V. Frecventa: 50/60 Hz. Sursa de lumină – Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru (opțional - prezența regimului de spectru îngust). Lampa de rezervă - Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru. VIDEOGASTROSCOP Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). Câmp de vedere (minim): 140° Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare. Adâncimea câmpului vizual (minim): 5-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°. Minerul de comanda prevăzut cu minim 3 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * înghețarea imaginii endoscopice * capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video * zoom electronic * modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor * îmbunătățire a imaginii * modificarea contrastului * reducerea zgomotului imaginii endoscopice * comutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare * modul iris * AGC (Automatic Gain Control) * creșterea si scăderea luminozității * ștergerea sau afișarea datelor pe monitor * cronometru * balansul de alb * aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumina * înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video. Canal instrumentar min. 2,8 mm. Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm. Opțional - Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran. Lungimea de lucru (minim): 1000 mm. Opțional, cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice. Opțional, canal adițional de irigare cu apă. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE. a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080. b) Intrare și ieșire semnal variabila: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI). c) Unghi de vedere minim – 150/150°. d) Diagonala - nu mai mica de 26”. TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE. a) Compatibil cu echipamentul oferit. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. c) Cu suport pentru tastatură. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. f) Prevăzut cu roți blocabile. Toate elementele tehnice și software ofertate să fie compatibili între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului. Videocolonoscop Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). Opțional, Tubul de inserție Lungimea totală ≥1950 Tubul de inserție Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Tubul de inserție Diametrul exterior ≤ 13.2mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere ≥140 Opțional, Optica Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Optica Adîncimea cîmpului vizual 4-100 Rata de deflecție: sus/jos, stînga/dreapta ≥180/90 grade ≥100/100 grade Canal adițional de irigare cu apă obligatoriu ""Metode de reprocesare Chimic Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri "
33100000-1 | 4 | Dermatom electric | Dermatom electric |  |  |  | Dermatom electric obligatoriu Lungimea cablului: ≥ 2.9 m sau fără fir. Adâncimea tăierii (diapazon): ≥ 0.1 - 0.75 mm. Lățimea maximă a tăierii: ≥ 78 mm. Lățimi de tăiere disponibile: minim 4 lățimi. Lame de rezervă: ≥ 40 bucăți. Plăci pentru reducerea lățimii sau tehnologie echivalentă: minim 3 plăci. Sistem de extindere a pielii. Purtător derma pentru placă de plasă: Placă purtător 1.5:1: ≥ 20 bucăți. Placă purtător 3:1: ≥ 20 bucăți. Placă purtător 6:1: ≥ 20 bucăți - opțional. Coș de sterilizare și depozitare a sistemului dermatom. Pentru produsele fără fir: Baterie reîncărcabilă ≥ 2 buc (să se indice codul produsului oferit). Autonomie bateriei ≥ 75 min Stație de încărcare: ≥ 1 (să se indice codul produsului oferit). Set de accesorii obligatorii pentru funcționarea dispozitivului (să se indice lista accesoriilor și codul pentru fiecare produs oferit).
33100000-1 | 5 | Saltea anti escare cu compresor | Saltea anti escare cu compresor |  |  |  | Saltea antiescară cu compresor Tip alimentatare- reţea 220 V, 50 Hz, Greutate suport ≥ 150kg; Schimbarea ciclului: 10 min (±2 min) Numărul de celule ≥ 130 Material - PVC cu grosimea minimă 3,5mm Dimensiuni 195 cm (±5cm) x 87,5 cm(±2,5cm) , înălțime ≥ 7cm
33100000-1 | 6 | Canapea de examinare cu 2 secţiuni | Canapea de examinare cu 2 secţiuni |  |  |  | Canapea de examinare cu 2 secţiuni,hidraulică,cu roţi Spătar ajustabil manual ≥ 0°-75° Înălţime ajustabilă hidraulic ≥ 45 cm Cadru metalic obligatoriu Suport rolă hîrtie Minim 2 roţi cu sistem de frînare Suprafaţă lavabilă, hidrofobă Dimensiuni 200 cm (±10 cm) x 70 cm(±5cm) , înălțime 50 m(±10 cm) Saltea nedetașabilă cu grosimea ≥ 6 cm greutatea maximă susţinută ≥ 200kg
33100000-1 | 7 | Saltea ortopedica pentru pat medical | Saltea ortopedica pentru pat medical |  |  |  | Saltea pentru pat medical Dimensiuni 197,5cm (±2,5cm) x 87,5 cm(±2,5cm) , înălțime ≥ 14cm Ortopedică, lavabilă Fabricată din spumă poliuritanică Husă cu fermoar
33100000-1 | 8 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop |  |  |  | Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cel puțin cu 3 producători de endoscoape: înclusiv și cel din dotare instituției ( Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, l ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru cel puțin cu 3 producători de endoscoape: înclusiv și cel din dotare instituției ( Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificaţie Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale independente ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru obligatoriu Alimentare 220V, 50 HZ Accesorii Cablu pentru tratament electroterapie. ≥ 2 buc, să se indice codul produsului Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare., să se indice codurile produselor Siguranță de rezervă ≥ 1 buc."
33100000-1 | 10 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 11 | Cintar electronic pentru adulti cu taliometru | Cintar electronic pentru adulti cu taliometru |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
33100000-1 | 12 | Cintar electronic, pentru nou-nascuti | Cintar electronic, pentru nou-nascuti |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 10 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
33100000-1 | 13 | Audiometru Cod 260900 | Audiometru Cod 260900 |  |  |  | Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 500 - 400 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu
33100000-1 | 14 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov |  |  |  | Tonometru Maclakov Scopul clinic/ medical: Măsurarea tensiunii intraoculare Caracteristici tehnice: Set 2 greutăți de 10 grame inclusiv rigle pentru măsurare
33100000-1 | 15 | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană |  |  |  | Suport pentru veselă petri:90…120mm; Ajustare rotații:10…120 rot/min ; Dispozitiv mobil: Da; Timp de operare: 3…120 s sau neîntrerupt: Da; Adaptor tensiune curent continuu (DC) 12 V compatibil cu rețele curent alternativ tip monofazat cu tensiune rețea: 220V±10% ; Frecvența: 50Hz Temperatura de funcționare: 15…35°C; Umiditatea relativă a aerului:£85%, fără condensare.
| 16 | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml |  |  |  | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml Supapă de siguranță dublă: obligatoriu Con pipetă autoclavabil: obligatoriu Moduri de viteză: Aspirație/dozare rapidă aspirație/dozare lentă dozare gravitațională lentă Volum dozare: 0,1…100 ml Autonomie de funcționare: minim 7 ore Tip baterii NiMH - optional Aliminentare: 200-240V, 50Hz prin adaptor sau statia de incarcare Suport montare pe perete obligatoriu Suport montare pe masa de lucru obligatoriu Filtru cu membrană hidrofobă, cu dimensiunea porilor de 0,45um minim 2 buc Filtru cu membrană hidrofobă, cu dimensiunea porilor de 0,22 um minim 1 buc Sursă de încărcare baterii acumulatoare obligatoriu Adaptor sau statia de incarcare minim 1 buc Baterii min 2 buc
33100000-1 | 17 | Spectrofotometru UV-VIS | Spectrofotometru UV-VIS |  |  |  | Spectrofotometru UV -VIS Configuratie: cu fascicul dublu Viteza maximă de scanare: minim 1600 nm/min Sursa de lumina: Xenon, cu ciclul de viață min 5 ani Lungime de undă Intervalul lungimii de undă: 190 –1100 nm Precizia lungimii de undă: ≤ ± 0.6 nm Reproductibilitatea lungimii de undă: ≤ ±0.2 nm Lățimea de bandă spectrală: ≤ 2 nm Lumină rătăcită: la 220 nm < 0.050%T Date fotometrice Detector: min. 2 cu diode de siliciu Precizie fotometrică: ≤ ±0.005 A la 1A Reproductibilitate fotometrică: < 0.004 A la 1A Zgomot fotometric la 0A: ≤0.00020 A Interval fotometric: min. -2A..+3.5A Stabilitate fotometrică: ≤ 0.001A/hr Interfața de comunicare: USB Accesorii obligatorii: Suport pentru cuve de 10mm – 1buc Suport pentru cuve de 20 - 100 mm – 1buc Soft UV -Vis cu licență, pentru PC
33100000-1 | 18 | Dulap medical | Dulap medical |  |  |  | Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară – cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. 1.Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-800mm±50mm; Adâncime-minim 350mm 2. Grosimea pereților și ușilor- minim 0,7mm 3. Greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg 4. Acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune 5. Picioare reglabile 6. Dulapul va fi divizat în două părți pe orizontală: partea superioară având 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal; partea inferioară 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal. 7. Culoarea: deschise/pale 8. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. 9. Produs nou fără vicii: da 11. Anexarea pozelor, schitelor, etc.,
33100000-1 | 19 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii" obligatoriu
33100000-1 | 20 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu
33100000-1 | 21 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 22 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 23 | Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 | Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 |  |  |  | Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificaţie Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Puterea maxima ≥ 15W Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Functia de comutarea automata a frecventei obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm2 Posibilitatea reglarii puterii de pe aplicator obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul produsului Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 24 | Electroterapie Cod 400140 | Electroterapie Cod 400140 |  |  |  | Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 25 | Magnetoterapie Cod 400150 | Magnetoterapie Cod 400150 |  |  |  | Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 26 | Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 | Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 |  |  |  | Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -36 - +35 D Pas cu o singură dioptrie obligatoriu Sistem iluminare LED Fante disponibile spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixatie optional jumatate de spot optional filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde obligatoriu Alimentare Baterie sau Baterie reîncărcabilă cu incarcator de la retea 220V 50Hz "da, să se indice codul produsului" Accesorii obligatoriu, sa se indice lista
33100000-1 | 27 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , să se indice codul produsului oferit
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Incubator (termostat) cu CO2 | Incubator (termostat) cu CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 66666.67 | SCM Gheorghe Paladi
33100000-1 | 2 | Troliu endoscopic cu gastroscop | Troliu endoscopic cu gastroscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 833333.33 | SCM Gheorghe Paladi
33100000-1 | 3 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 250000 | SR Orhei
33100000-1 | 4 | Dermatom electric | Dermatom electric | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 100000 | SIS
33100000-1 | 5 | Saltea anti escare cu compresor | Saltea anti escare cu compresor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000 | SIS
33100000-1 | 6 | Canapea de examinare cu 2 secţiuni | Canapea de examinare cu 2 secţiuni | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 80000 | SIS
33100000-1 | 7 | Saltea ortopedica pentru pat medical | Saltea ortopedica pentru pat medical | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40000 | SIS
33100000-1 | 8 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 1458334 | SR Straseni
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 25000 | CS Straseni
33100000-1 | 10 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15712 | CS Straseni
33100000-1 | 11 | Cintar electronic pentru adulti cu taliometru | Cintar electronic pentru adulti cu taliometru | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 19167 | CS Straseni
33100000-1 | 12 | Cintar electronic, pentru nou-nascuti | Cintar electronic, pentru nou-nascuti | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 5238.33 | CS Straseni- 6 CS Pelinia-1
33100000-1 | 13 | Audiometru | Audiometru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 50226 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 14 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 5000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 15 | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 5417 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 16 | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | Pipetă motorizata, 0.1 - 100 ml | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 9267 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 17 | Spectrofotometru UV-VIS | Spectrofotometru UV-VIS | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 170000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 18 | Dulap medical | Dulap medical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 5584 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 19 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 6365 | CS Pelinia
33100000-1 | 20 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15750 | CS Pelinia
33100000-1 | 21 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15712 | CS Pelinia
33100000-1 | 22 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 300 | CS Pelinia
33100000-1 | 23 | Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 | Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 41666.67 | CS Pelinia
33100000-1 | 24 | Electroterapie Cod 400140 | Electroterapie Cod 400140 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 83333.33 | CS Pelinia
33100000-1 | 25 | Magnetoterapie Cod 400150 | Magnetoterapie Cod 400150 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 41666.67 | CS Pelinia
33100000-1 | 26 | Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 | Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000 | SR Orhei
33100000-1 | 27 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 90000 | IMSP SR Leova
3473739

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1