ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor prin contract de mică valoare [Formatul documentului nu va fi modificat]

Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul IDNO: 1006601000945 Tip procedură achiziție: contract de mică valoare Obiectul achiziției: Analizatoare de laborator Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Analizatoare de laborator [obiectul achiziţiei] conform necesităților Penitenciarul nr.16-Pruncul [denumirea autorității contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. lot | Denumirea | Cantitatea | Specificația | Suma estimativă a lotului fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), cu sistem de tip închis | 1 | Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem închis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem închis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥40 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Certificat Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului | 45 000 |
| 2 | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip închis fără alimentare directă cu apă | 1 | Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi fără alimentare directă cu apă. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru continuu Tip sistem închis randoom acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină sînge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da Program control al calității da Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da,(indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și bi-cromatic da Imunoturbidimetrc (Turbidity) da Controlul cantității de reagent rămas da Semnalizare lipsă reagent și probă da Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz | 126 666,67 |

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Oferta (conform F4.1/F4.2) Prețul la pozițiile depuse în original cu ștampila și semnătura Participantului Da 2 Certificat de înregistrare/extras din Registrul de Stat Emis de organul abilitat– copie, cu ştampila şi semnătura Participantului Da 3 Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, în original cu ştampila şi semnătura Participantului; Da 4 Licența de activitate Copie, confirmata prin semnatura și stampila operatorului economic. Da Documentele ce vor fi solicitate suplimentar de la potențialul câștigător Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante certificate ISO 9001, ISO 13485 , CE, conformitate sau echivalente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare minim 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Experienţa de întreţinere experienţa de întreţinere şi deservire a echipamentului prezentate de minimum 3 ani pe piaţa Republicii Moldova Da Perioada de garantie minim 12 luni, Da Autorizație de la producător ce confirmă dreptul ofertantului de a participa cu produsele acestuia în cadrul licitație publice respective copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Manualul de utilizare în limba romană a dispozitivului copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Declarație de la Oferta - jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului. Da Declarație care certifică că toate echipamentele suntneutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehniceale echipamentului licitat original– confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Da Prezența Centrului de Deservire Declarație de la ofertant cu indicarea adresei în mun. Chișinău, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Da Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.16 Pruncul Adresa: mun.Chișinău str.Ion Pruncul 44 Tel: 022-61-53-51 E-mail: p16achizitie@anp.gov.md Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ofițer Principal achiziții publice, Timofei Mihai Întocmirea ofertelor: Oferta ( conform F4.1/F4.2) și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura electronică și urmează a fi prezentate: pe platforma MTender Ofertele întârziate vor fi respinse. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor tehnici solicitați. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile Criteriul de evaluare: pe lot Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 171 666,67 lei.

Președintele grupului de lucru:                                                       Oleg GRAUR