# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor prin contract de mică valoare - [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul - IDNO: 1006601000945 - Tip procedură achiziție: contract de mică valoare - Obiectul achiziției: Analizatoare de laborator - Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Analizatoare de laborator [obiectul achiziţiei] conform necesităților Penitenciarul nr.16-Pruncul [denumirea autorității contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. lot | Denumirea | Cantitatea | Specificația | Suma estimativă a lotului fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), cu sistem de tip închis | 1 | Descriere; Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem închis de reactivi. Parametrul; Specificația. Tip sistem; închis. Metode de analiză; 3 diff. Procedura de curăţire; automată. Parametri determinați și calculați:; WBC. RBC. HGB. HCT. MCV. MCH. MCHC. PLT. LYM. MID. GRA. LYM%. MID%. GRA%. RDW-SD. RDW-CV. PDW-SD. PDW-CV. MPV. PCT. Capacitate (probe/oră); ≥40. Diluarea; automată. Afişaj; graphic. Imprimantă; încorporată. Sistem ID pacient; da. Introducerea datelor; manual. Interfaţa PC; da. Afişarea histogramelor; da. Stocarea datelor; da. Calibrarea-; automată. Histograme:; WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC- repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Afişarea pe ecran a tuturor datelor; histograme. rezultate. grafice. rezultate din arhivă. date de service. Afişarea rezultatelor pe imprimantă; Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient. Indicatori de avertizare; da. Control al calităţii; în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings. Limba de comunicare; rom/rus. Memorie internă; > 1000 pacienţi. Accesorii; Vas pentru deşeuri. tuburi pentru reagenţi. tuburi pentru spălare. Alimentare; 220 V, 50 Hz. Certificat; Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului. | 45 000 |
| 2 | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip închis fără alimentare directă cu apă | 1 | Descriere; Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi fără alimentare directă cu apă.. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse). Tip de lucru; continuu. Tip sistem; închis. randoom acces. Capacitatea (teste/oră); ≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE). Posibilitatea efectuării analizelor urgente; da. Tipul dispozitivului; staţionar. Tip probă; Ser şi plasmă. urină. sînge integru / hemolizat. CSF (lichid cefalo-rahidian). Tip diluare; automat. Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare); da. Program control al calității; da. Compartiment reactivi; cu răcire. Rotor cu încălzire pentru probe; cu termostat la 37 grade C. Cuvă pentru probe; reutilizabil; da,(indicați ciclurile posibile de reutilizare). Regimuri de măsurare; Cinetic; da. Mono și bi-cromatic; da. Imunoturbidimetrc (Turbidity); da. Controlul cantității de reagent rămas; da. Semnalizare lipsă reagent și probă; da. Sistemul de dozare; Reagenții; Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent. Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl. Sistemul de dozare; Cu sensor de obstacol. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. | 126 666,67 |

- Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Oferta (conform F4.1/F4.2); Prețul la pozițiile depuse în original cu ștampila și semnătura Participantului; Da. 2; Certificat de înregistrare/extras din Registrul de Stat; Emis de organul abilitat– copie, cu ştampila şi semnătura Participantului; Da. 3; Certificat de atribuire al contului bancar; eliberat de banca deţinătoare de cont, în original cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 4; Licența de activitate; Copie, confirmata prin semnatura și stampila operatorului economic.; Da. Documentele ce vor fi solicitate suplimentar de la potențialul câștigător. Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii; Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante; certificate ISO 9001, ISO 13485 , CE, conformitate sau echivalente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare; minim 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. Experienţa de întreţinere; experienţa de întreţinere şi deservire a echipamentului prezentate de minimum 3 ani pe piaţa Republicii Moldova; Da. Perioada de garantie; minim 12 luni,; Da. Autorizație de la producător ce confirmă dreptul ofertantului de a participa cu produsele acestuia în cadrul licitație publice respective; copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. Manualul de utilizare în limba romană a dispozitivului; copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. Declarație de la Oferta; - jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului.; Da. Declarație care certifică că toate echipamentele suntneutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehniceale echipamentului licitat; original– confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.; Da. Prezența Centrului de Deservire; Declarație de la ofertant cu indicarea adresei în mun. Chișinău, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.16 Pruncul - Adresa: mun.Chișinău str.Ion Pruncul 44 - Tel: 022-61-53-51 - E-mail: p16achizitie@anp.gov.md - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ofițer Principal achiziții publice, Timofei Mihai - Întocmirea ofertelor: Oferta ( conform F4.1/F4.2) și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura electronică și urmează a fi prezentate: - pe platforma MTender Ofertele întârziate vor fi respinse. - Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor tehnici solicitați. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile - Criteriul de evaluare: pe lot - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. - Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 171 666,67 lei.

Președintele grupului de lucru:                                                       Oleg GRAUR