## Лист1
Sistem radiodiagnostic cu braț C
Cod
Descriere | Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale.
Parametrul |  | Specificația
Generator raze X | de frecvență înaltă | ≥ 40 KHz
| Gama KV | 40-120
| puterea generator tip monobloc | ≥ 2 kW
| Intesitatea pentru radiografie | ≥ 20 mA
| Fluoro continu | ≥ 10 mA
| Voltajul maxim | ≥ 100 kVp
Tub radiogen | tip | cu anod rotativ
| Spot focal dual | MIC cu valorile de 0,6 x 1,4 mm (se permite odeviere de 0,1 mm)
LARG cu valorile 1,4x1,4 mm (se permite odeviere de 0,1 mm)
| Filtru integrat | ≥ 3 mm Al
| Capacitatea termica, HU | ≥ 70.000
| Indicator pe tub a capacitati termice | da
| sistem de răcire | controlat de procesor
Regimuri de lucru | Fluoroscopic | Normal
Pulsativ
| Radiografic | da
| Digital Spot | da
| Doza de iradiere redusa | da
Arcul C | Spatiul liber pentru pacient | ≥ 77 cm
| adâncimea | ≥ 60 cm
| SID | Distanta: minim 900 mm
| Unghiul de lateral | ≥ 360° (180/180)
| Unghi de rotaţie orbitală | ≥ 120° ( 90/30)
| Miscare orizontala | ≥ 20 cm
| miscare verticala | ≥ 40 cm
Intisificator de imagini | ≥ 9 inch/23 cm | da
| Mod de lucru (valorile modului deviaza in dependeta de valarea indisificatorului indicata mai sus se permit si alte valori) | 9 inch/23 cm
6 inch/15 cm
4,5 inch/11 cm
Panou comandă | PC cu tastiera si mouse | da
Telecomandă | Telecomandă/pedală | da
Cameră digitală | tip CCD incorporată | rezolutie minimă 1024x1024
| Adîncime imagine, bit | Minim 16 biţi
| Timp procesare imagine pe display | Nu mai mult de 5 sec
Vizualizare | stand cu 2 Monitoare medicale (tip imagisitica) | ≥19”
| rezolutia | ≥ 1280x1024 pix
Stocare imagini |  | Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă
Procesare imagini importate |  | DICOM 3,0
Exportare imagini |  | USB
Alimentare | Tensiunea curentului electric | 230 V ±10%; 50 Hz
Sistem de asistare integrat | In dependeta de zoina scanare sistemul selecteaza regimul optim de lucru | da
| Ajustare automata la dimensiunile si secmentul anatomic | da
| Ofera o calitate uniforma a iamginii pe intreaga imagine | da
| Independeta de pozitionarea colimatorului regleaza automat luminozitate si contrastul | da
| Decteaza autoamt metalul in cimp dupa care optimizeaza imaginea | da
| Chiar si in acazul I ncare in cimp se introduce metal calitatea imaginei nu are de suferit. | da
| Regim de urgenta prezent | da
| Furnizarea dozei in timp real | da
Sistem de procesare si post-procesare a imaginei |  | Prezentarea posibilitatilor
Trainig de la producator |  | da
Certiifcate CE/EEC valabile |  | da
Instalare de catre producator sau distribuitorul oficial |  | da