ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele întreprinderii.

prin procedura de achiziție: Valoare mică.

Licitație electronică:

3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020.

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-312

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): “Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitate | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33700000-7 | Lotul 1. Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  | 5 300,00 |
| 1.1 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 10 ml | buc | 1 | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |
| 1.2 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 25 ml | buc | 1 | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 25 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |
| 1.3 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml | buc | 6 | Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradații cu smalț albastru. |  |
| 2. | 33700000-7 | Lotul 2. Biuretă Schilling |  |  |  | 3 750,00 |
| 2.1 |  | Biuretă Schilling brună clasa AS, 10 ml | buc | 2 | Biureta Schilling clasa AS 10 ml, brună, realizata din sticla borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă |  |
| 3. | 33700000-7 | Lotul 3. Cilindri gradate din sticlă |  |  |  | 1 650,00 |
| 3.1 |  | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, 100 ml | buc | 4 | Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb. Interval de gradație - 1 ml, toleranță ± 0,50 ml. |  |
| 3.2 |  | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, 250 ml | buc | 4 | Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb. Interval de gradație - 2 ml, toleranță - ± 1 ml |  |
| 4. | 33700000-7 | Lotul 4. Pahare Erlemneyer (baloane conice) |  |  |  | 1 280,00 |
| 4.1 |  | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 250 ml | buc | 10 | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată transparentă. Capacitatea 250 ml. Gradațiile și înscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb |  |
| 5. | 33700000-7 | Lotul 5. Pahare Berzelius |  |  |  | 500,00 |
| 5.1 |  | Pahar Berzelius, forma înaltă, 500 ml | buc | 10 | Pahar Berzelius din sticla borosilicată, forma înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 500 ml, diametru: 79 mm; înălțime: 140 mm |  |
| 6. | 33700000-7 | Lotul 6. Pipete gradate din sticlă clasa AS |  |  |  | 545,00 |
| 6.1 |  | Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 5 ml | buc | 10 | Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 5 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, gradații printate pe suprafață pipetei cu smalț maro. Rezoluție - 0,05 ml, toleranța ±0,05 ml. |  |
| 7. | 33700000-7 | Lotul 7. Pâlnii din sticlă |  |  |  | 3 100,00 |
| 7.1 |  | Pâlnie de laborator, sticlă, diametru 75 mm | buc. | 5 | Pâlnie de filtrare cu tijă din sticla borosilicată. Diametrul la gura pâlniei: 75±5 mm Lungimea pâlniei: 110 mm Diametrul tijei: 11 ± 2,0 mm |  |
| 7.2 |  | Pâlnie de filtrare, porozitate 3, Ø 60 mm, 125 ml | buc. | 4 | Pâlnie de filtrare, realizată din sticlă borosilicată, cu disc de filtrare rezistent la acizi. Diametru disc filtrare 60 mm, porozitate 3; capacitatea pâlniei 125 ml |  |
| 8. | 33700000-7 | Lotul 8. Cuve pentru spectrofotometre |  |  |  | 12 000,00 |
| 8.1 |  | Cuve pentru spectrofotometre, L=50 mm | set | 4 | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 50 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți. |  |
| 9. | 33700000-7 | Lotul 9. Veselă chimică din porțelan |  |  |  | 11 100,00 |
| 9.1 |  | Creuzet din porțelan 35x28 mm | buc | 12 | Creuzet din porțelan cu rezistență chimică și termică ridicată, formă medie, diametru 35 mm, înălțimea 28 mm |  |
| 9.2 |  | Creuzet din porțelan 35x44 mm | buc | 12 | Creuzet din porțelan cu rezistență chimică și termică ridicată, formă înaltă, diametru 35 mm, înălțimea 44 mm |  |
| 9.3 |  | Patentulă porțelan, 250 ml | buc | 5 | Patentulă din porțelan smălțuit, rezistență termică până la 1000 grade C, cu mâner și fund rotunjit. Diametru 108 mm. Înălțime 60 mm |  |
| 9.4 |  | Pâlnie Buchner din porțelan, d=125 mm | buc | 1 | Pâlnie Buchner cu placă perforată realizată din porțelan glazurat, cu rezistență chimică ridicată, pentru hârtie de filtru cu Ø 125 mm. Diametru interior 125 mm, înălțimea 170 mm; capacitatea – 600 ml. |  |
| 9.5 |  | Pâlnie Buchner din porțelan, d=135 mm | buc | 2 | Pâlnie Buchner cu placă perforată realizată din porțelan glazurat, cu rezistență chimică ridicată, pentru hârtie de filtru cu Ø 135 mm. Diametru interior 135 mm, înălțimea 195 mm, capacitatea - 1000 ml |  |
| 9.6 |  | Vas de evaporare din porțelan, 150 ml | buc | 20 | Vas de evaporare din porțelan, cu interior neted și cioc, fund rotund, capacitatea de 150 ml, cu rezistență chimică și termică ridicată. |  |
| 10. | 33700000-7 | Lotul 10. Accesorii pentru distilare |  |  |  | 2 150,00 |
| 10.1 |  | Cap de distilare cu gât lateral NS 14/23 | buc | 2 | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 105°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); Șlif con NS 29/32; Șlif con gât lateral NS 14/23. |  |
| 10.2 |  | Cap de distilare cu gât lateral NS 29/32 | buc | 2 | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 75°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); Șlif con NS 29/32; Șlif con gât lateral NS 29/32 |  |
| 10.3 |  | Condensator Liebig NS 29/32, lungime 250 mm | buc | 1 | Condensator Liebig din sticlă borosilicată, șliful conului și soclului NS 29/32, lungime 250 mm |  |
| 11. | 33700000-7 | Lotul 11. Veselă și accesorii chimice din PP și HDPE |  |  |  | 3 900,00 |
| 11.1 |  | Pisetă din PP colorată, 500 ml | buc | 3 | Sticlă de spălare, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Material: polietilenă colorată. Capacitate: 500 ml |  |
| 11.2 |  | Pisetă din PP transparentă, 500 ml | buc | 9 | Sticlă de spălare din polietilenă transparentă, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Capacitate: 500 ml |  |
| 11.3 |  | Pisetă din PP transparentă, 1000 ml | buc | 16 | Sticlă de spălare, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Material: polietilenă transparentă. Capacitate: 1000 ml |  |
| 11.4 |  | Cilindru din polipropilenă, 100 ml | buc | 2 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc și bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |
| 11.5 |  | Sticlă rectangulară HDPE, gât larg, 250 ml | buc | 30 | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate: 250 ml Gradare: 55 ml; Diametru gât: 30 mm, Înălțime: 115 mm |  |
| 11.6 |  | Sticlă rectangulară HDPE, gât larg, 500 ml | buc | 15 | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate : 500 ml Gradare: 66 ml; Diametru gât: 80 mm, Înălțime: 136 mm |  |
| 12. | 33700000-7 | Lotul 12. Veselă și accesorii pentru filtrare la vid |  |  |  | 2 300,00 |
| 12.1 |  | Flacon pentru filtrare, 500 ml | buc. | 2 | Pahar de filtrare forma Erlenmayer cu ștuț lateral din sticlă pentru furtunuri cu diametrul de 6 - 10 mm, conceput pentru filtrare la vid prin conectare la pompa de vacuum și pâlnie de filtrare. Fabricat din sticlă clară borosilicată termorezistentă, cu o conexiune laterală. Gradații și specificații imprimate în alb. Capacitate: 500 ml |  |
| 12.2 |  | Flacon pentru filtrare, 1000 ml | buc. | 2 | Pahar de filtrare forma Erlenmayer cu ștuț lateral din sticlă pentru furtunuri cu diametrul de 6 - 10 mm, conceput pentru filtrare la vid prin conectare la pompa de vacuum și pâlnie de filtrare. Fabricat din sticlă clară borosilicată termorezistentă, cu o conexiune laterală. Gradații și specificații imprimate în alb. Capacitate: 1000 ml |  |
| 12.3 |  | Manșon de protecție pentru flacoane de filtrare de 250 - 500 ml | buc | 2 | Manșon de protecție, realizat din cauciuc natural, compatibil cu flacoane de filtrare de 250 - 500 ml |  |
| 12.4 |  | Set adaptoare pentru pâlnii, 7 buc. | set | 3 | Set de conuri din cauciuc natural, formă conică, compatibile cu pâlnii Buchner. Setul conține 7 conuri cu dimensiuni diferite |  |
| 13. | 33700000-7 | Lotul 13. Pompă de vid pentru laborator |  |  |  | 10 000,00 |
| 13.1 |  | Pompă de vid pentru laborator | buc | 1 | Pompă electrică de vid, nelubrifiată, cu filtru inclus pentru aer, pentru filtrarea sub vid, uscarea în vid sau extracția în faza solida. Rata de curgere maxim 15 litri/min; alimentare 220V, 50Hz; nivel de zgomot < 60 dB; filet tub: 6 mm; puterea motorului 75W; greutatea totală nu mai mult de 5 kg |  |
| 14. | 33700000-7 | Lotul 14. Electrod combinat pH |  |  |  | 12 375,00 |
| 14.1 |  | Electrod combinat de pH | buc | 3 | Electrod combinat pH, pentru uz general, tip SP 10T, cu diapazon 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 0 pana la 800C, cu o singură jonctiune sigilată, livrat cu cablu de 1m cu mufă tip BNC, dimensiuni (mm): lungime- 110, diametrul – 12. |  |
| 15. | 33700000-7 | Lotul 15. Electrodul ion selectiv de sodiu |  |  |  | 14 000,00 |
| 15.1 |  | Electrodul ion selectiv de sodiu (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) | buc | 2 | Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă de sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 3*10-8 până la 1 mol/l (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+). Cablu de 80 mm cu mufa tip BCN, echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7). |  |
| 16. | 33700000-7 | Lotul 16. Creuzete din argint |  |  |  | 12 000,00 |
| 16.1 |  | Creuzet din argint | buc | 6 | Creuzet cu fund sferic confecționat din argint 99,9%. Capacitatea creuzetului 32 ml; diametru superior 47 mm; înălțimea 24 mm; grosimea fundului 0,48 mm; grosimea pereților 0,32 mm. Greutatea cca 16,0 g |  |
| 17. | 33700000-7 | Lotul 17. Accesorii pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | 6 100,00 |
| 17.1 |  | Cameră pentru prelevarea probelor de gaz | buc | 50 | Cameră pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |
| 17.2 |  | Ac pentru pompă mingi | set | 4 | Ac metalic pentru pompa universală. Lungimea – 4 cm. Set de 3 bucăți |  |
| 18. | 33700000-7 | Lotul 18. Perii curățat sticlărie de laborator |  |  |  | 690,00 |
| 18.1 |  | Perie de curățare recipiente mici (L=380 mm; d=40 mm; l=110 mm) | buc. | 2 | Perie de curățare, realizata din perlon, cu mâner din polipropilena și coadă din sârma rezistentă la coroziune. Lungime totală: 380 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 110 mm |  |
| 18.2 |  | Perie uz general din păr natural (L=280 mm; d=40 mm; l=80 mm) | buc. | 3 | Perii uz general din păr natural răsucite pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 280 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 80 mm |  |
| 18.3 |  | Perie uz general din păr natural (L=310 mm; d=50 mm; l=100 mm) | buc. | 1 | Perii uz general din păr natural răsucite pe sarma metalica galvanizata Lungime totală: 310 mm, diametru perie: 50 mm; lungime perie: 100 mm |  |
| 18.4 |  | Perie de curățare eprubete |  | 17 | Perie de curățare eprubete, fabricată din sârmă din oțel zincat și păr natural, cu mâner cu inel la capăt. Vârf cu pămătuf. Lungime totală perie eprubete 250 mm, diametru perie maxim 16 mm, lungime perie 70 mm |  |
| 19. | 33700000-7 | Lotul 19. Ustensile pentru laborator |  |  |  | 6 000,00 |
| 19.1 |  | Inel cu mufă pentru stative cu tijă | buc. | 4 | Inel din oțel inoxidabil conceput pentru suport / stativ cu tijă, cu mufă de prindere. Diametru interior 85 mm; distanța între centru inel și mufă – 120 mm |  |
| 19.2 |  | Baza suport pentru laborator, 130*210 mm | buc | 3 | Baza suport pentru laborator, rectangulară 130*210 mm, realizată din oțel, cu picioare din cauciuc siliconic antialunecare |  |
| 19.3 |  | Tijă de susținere din otel inoxidabil, 750 mm | buc | 3 | Tijă de susținere, pentru baza suport, realizată din otel inoxidabil, filet M10, lungime 750 mm |  |
| 19.4 |  | Suport PP cu fantă, pentru pâlnie | buc | 6 | Suport cu fantă pentru pâlnii de separare cu diametrul de 60-150 mm, realizat din polipropilena, compatibil cu tije cu diametrul de 10-13 mm |  |
| 19.5 |  | Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click, 10 mm | buc. | 5 | Clemă pentru furtun flexibil cu diametru de 10 mm. Material rezistent împotriva căldurii, substanțelor chimice periculoase. Porțiune de otel a clemei - galvanizate |  |
| 19.6 |  | Clemă de fixare cu 2 degete | buc | 2 | Clemă pentru laborator, cu 2 degete, cu mufă în vârf. Material: otel cromat rezistent Porțiunea pentru degete învelita cu PVC Diametru de prindere: 20 mm |  |
| 19.7 |  | Clemă PP pentru biuretă | buc. | 1 | Clemă pentru o biureta cu diametrul între 10 și 12 mm. Material: PP |  |
| 19.8 |  | Bară magnetică pentru agitare 10x6 mm | buc. | 14 | Bară magnetică pentru agitare, formă cilindrică cu suprafețe finisate, centru magnetic și înveliș din PTFE, rezistența chimică excelentă. Dimensiuni exterioare (L*Ø): 10*6 mm |  |
| 20. | 33700000-7 | Lotul 20. Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan |  |  |  | 350,00 |
| 20.1 |  | Marker de laborator, negru | buc | 8 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare negru. |  |
| 20.2 |  | Marker de laborator, roșu | buc | 8 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare roșu |  |
| 20.3 |  | Marker de laborator, albastru | buc | 8 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare albastru |  |
| 21. | 33700000-7 | Lotul 21. Folii de etanșare |  |  |  | 500,00 |
| 21.1 |  | Folie parafilm M, 100 mm x 38 m | buc | 2 | Folie de Parafilm M realizată dintr-un mix de parafină și poliolefină, flexibilă, rezistentă la temperaturi și la soluții alcaline și acizi anorganici. Lungime: 38 m; lățime: 100 mm |  |
| 22. | 33700000-7 | Lotul 22. Suport pentru pipete |  |  |  | 500,00 |
| 22.1 |  | Suport rotativ pentru pipete 23 x 49 cm | buc | 1 | Suport rotativ pentru 94 pipete, realizat din polipropilenă. Discul inferior pentru colectarea scurgerilor de lichid. Dimensiuni: 23 x 49 cm |  |
| 23. | 33700000-7 | Lotul 23. Piese de rezervă pentru exsicatoare |  |  |  | 2 000,00 |
| 23.1 |  | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 180 mm | buc | 2 | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticla borosilicată 3.3, diametru exterior 180 mm, diametru interior 140 mm |  |
| 23.2 |  | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 230 mm | buc | 3 | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticla borosilicată 3.3, diametru exterior – 230 mm, diametru interior - 190 mm |  |
| 24. | 33700000-7 | Lotul 24. Accesorii din PVC, cauciuc și silicon |  |  |  | 1 280,00 |
| 24.1 |  | Pară de cauciuc, 30 ml | buc. | 8 | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |
| 24.2 |  | Pară de cauciuc, 90 ml | buc. | 6 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |
| 24.3 |  | Pară de cauciuc cu 3 căi, 100 ml | buc. | 3 | Pară de cauciuc cu 3 valve: umplere, golire si eliberare aer pentru pipete cu volum maxim de 100 ml |  |
| 24.4 |  | Furtun silicon 5x1,5 mm | m | 3 | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 5 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |
| 24.5 |  | Furtun silicon 12x1,5 mm | m | 5 | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 12 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |
| 25. | 33700000-7 | Lotul 25. Strip-uri teste de pH și hârtie de filtru |  |  |  | 1 380,00 |
| 25.1 |  | Hârtie indicatoare de pH 0-14 | cutie | 13 | Hârtie indicatoare de testare pH-ului 0÷14 ambalată în cutie din plastic. Dimensiuni: 6 x 80 mm; 100 benzi/cutie |  |
| 25.2 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm | cutie | 5 | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, formă rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: 100 buc/cutie. |  |
| 25.3 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=12,5 cm | cutie | 5 | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, formă rotundă, d=12,5 cm. Ambalare: 100 buc/cutie. |  |
| 26. | 33700000-7 | Lotul 26. Silica gel pentru exsicator ca indicator |  |  |  | 680,00 |
| 26.1 |  | Silica gel portocaliu | kg | 3 | Mărgele silica gel, de culoare portocalie, mărime variabilă de la 1 pana la 3 mm, realizate pentru a absorbi agenții de uscare. Mărgelele se pot regenera prin încălzire la temperatura de maxim 120 °C |  |
| 27. | 33700000-7 | Lotul 27. Densimetru salimetru |  |  |  | 1 900,00 |
| 27.1 |  | Densimetru salimetru 0...9% | buc | 2 | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 0-9% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±20,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |
| 27.2 |  | Densimetru salimetru 9...18% | buc | 6 | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 9-18% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±0,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |
| 27.3 |  | Densimetru salimetru 18...26% | buc | 2 | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 18-26% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±0,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |
| 27.4 |  | Densimetru salimetru, 0-26% | buc | 2 | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 0-30% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,2% masa sare. Temperatura de etalonare - 200C. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 117 330,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: bunurile vor fi livrate în decurs de maxim 60 (șaizeci) de zile lucrătoare din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central “TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind experiența similară a producătorului / furnizorului în ultimii 3 ani consecutivi | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de calitate / conformitate/ sau alte documente ce atestă calitatea produselor /pașapoarte/instrucțiuni de utilizare eliberate de către producător (după caz) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12. | Certificare ISO 1042:2012 Sticlărie de laborator. Baloane cotate | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13. | Certificare ISO 385:2013 Sticlărie de laborator. Biurete | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14. | Certificare ISO 648:2014 Sticlărie de laborator. Pipete cu reper | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15. | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie scanată de pe original semnat electronic. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertei. | Obligatoriu |
| 16. | Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| 17. | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz). Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._______ | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini.

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată;

- Vesela de laborator din sticlă trebuie să fie din sticlă borosilicată termorezistentă;

- Inscripțiile de pe vase trebuie să fie lizibile,  stabile în timp şi rezistente la acțiunea factorilor chimici şi termici;

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de certificate de conformitate / calitate/ alte documente de la producător ce confirmă calitatea produsului, de pașapoarte/instrucțiuni de utilizare eliberate de către producător (după caz), certificate de garanție (după caz);

- Bunurile livrate vor fi divizate per fiecare poziție în parte în ambalaj secundar etichetat cu indicarea lotului, poziției din lot, denumirii bunurilor și cantității.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM2-0101000.

- Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

36.2.  Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

- Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

2.  Pentru refuzul de a livra Bunurile  prevăzute în prezentul Contract se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3.  În cazul rezolvirii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN