|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1629235508481 |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Real-Time PCR System și materiale consumabile. |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Lotul 1. Real-Time PCR System și materiale consumabile.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Real-Time PCR System | Cerinte tehnice minime: Compatibilitate cu coloranți: FAM ™ / SYBR ™ Green, VIC ™ / JOE ™ / HEX ™ / TET ™, ABY ™ * / NED ™ / TAMRA ™ / Cy®3, JUN ™ *, ROX ™ / Texas Red ™, Mustang Purple ™ , Cy®5 / LIZ ™, Cy®5.5; Capacitate bloc termic: 96 de probe (format 8x12); Plastic utilizat: tuburi de 0,2 ml, stripuri, plăci cu 96 de godeuri; Volumul de reacție: nu mai mic de 10-100 μL; Modul de reacție de încălzire: răcire prin elemente de tip Peltier; Sursă de excitație: LED alb; Numărul de canale (filtre) de excitați: cel puțin 6, de tip independent; Numărul de canale (filtre) de detectare: nu mai puțin de 6; Analiza multiplex: posibilitatea de a analiza simultan 6 ținte într-o eprubetă; Posibilitatea combinării filtrelor pentru detectarea a până la 20 de ținte într-o eprubetă; Lungimi de undă de excitație, nm: 470 ± 15, 520 ± 10, 550 ± 10, 580 ± 10, 640 ± 10, 662 ± 10; Sistem de detectare: cameră de tip CMOS; Sistem optic care permite detectarea simultană a tuturor probelor testate din placă; Gama dinamică liniară: nu mai mică de 10 ordine Sensibilitate: 1 copie; Rezoluție: diferență cantitativă de 1,5 ori pentru reacția de tip mono-plex; Uniformitatea temperaturii pe bloc: nu trebuie să depășească ± 0,4 ° С; Rata maximă de încălzire: nu mai mică de 6,5°C/s Rata medie de încălzire: nu mai mică 3,50°C/sec; Cel puțin 6 zone independente de control de temperatură, oferind posibilitatea de a seta diferite temperaturi în întreagul bloc cu o diferență de până la 5 ° C între zonele adiacente; Posibilitatea de a opera dispozitivul în modul StandAlone (fără a utiliza un computer de control); Control instrument: prin ecran tactil interactiv, computer (separat dedicat sau conectat prin LAN), prin intermediul serviciului cloud; Porturi de comunicare: cel puțin 3xUSB, Ethernet, port pentru adaptor WiFi; Cel puțin 10 GB de memorie la bordul dispozitivului; Acces la distanță: posibilitatea de a crea, vizualiza, edita programul de amplificare, vizualiza procesul qPCR și rezultatele în timp real, de a analiza rezultatele; Posibilitatea de a utiliza un dispozitiv mobil (tabletă sau telefon) pentru a vizualiza progresul amplificării și rezultatele; Posibilitatea de a conecta un „mouse” la dispozitiv prin portul USB pentru control; Posibilitatea utilizării unui colorant de referință; Garanție: nu mai puțin de 24 luni; Funcții suplimentare: analiza OMG(ornanisme modificate genetic), analiza agentului patogen alimentar, detectarea infecției, analiza expresiei genelor, microRNA și analiza ARN necodificatoare, genotiparea SNP, studii de variație a copiei genelor, detectarea mutațiilor, analiza metabolismului medicamentelor, analiza metilării, analiza HRM, castPCR (concurență specifică alelelor) tehnologie; Laptop extern livrat in set, compatibil cu dispozitivul; Certificat ISO 13485 pentru producător Softdisain and analu softer HRM. Garantie: 12 luni. |  | septembrie-noiembrie 2021 |  |
| 1.2 |  | Optica 8- Stripuri cu tuburi cu capace | Optica 8- Stripuri cu tuburi Atașate Optic capace, 0.2 mL; Eprubete real-time PCR systems. |  |  |  |
| 1.3 |  | Pipette tip-universal | Vârfuri pipetă - precizie - cu filtru, volum 200 ul, fara RNase, DNază, în raft, 96/pachet. |  |  |  |
| 1.4 |  | Pipette tip-universal | Vârfuri pipetă - precizie - cu filtru, volum 10 ul, fara RNase, DNază, în raft, 96/pachet. |  |  |  |
| 1.5 |  | Baza de suport cu 96 de godeuri- Isofreeze Rack | Raft umplut cu un gel netoxic, care menține temperatura de 4°C timp de aproape 3,5 ore, atunci când raftul este scos din congelator; Fiecare raft pentru 96 de microtuburi de 0,2 ml . |  |  |  |
| 1.6 |  | Baza de suport cu 20 de godeuri- Isofreeze Rack | Raft umplut cu un gel netoxic, care menține temperatura de 4°C timp de aproape 3,5 ore, atunci când raftul este scos din congelator; Fiecare raft pentru 20 de microtuburi, de 1,5/2,0 ml. |  |  |  |
| 1.7 |  | Baza de suport cu 96 de godeuri | Bazele de susținere cu 96 de godeuri, concepute pentru a ține tuburile de reacție în seturi de tăvi / rețele sau plăci cu 96 de godeuri, pentru o utilizare convenabilă în prelucrarea probelor pre și post-PCR. |  |  |  |
| 1.8 |  | Rotor pentru stripuri de 8 x 8 secțiuni de 0,2 ml | Rotor pentru stripuri de microtub de 8 x 8 secțiuni de 0,2 ml - pentru orice tip de stripuri, inclusiv împerecheate (potrivit pentru Microspin VF 2400). |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș