## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 26) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | Bucată | 3 |  | Parametrii tehnici Specificație - Tensiunea de alimentare în rețea 220V - 2 tipuri de sonde da - Frecvență de lucru 1/3,3 MHz ± 10% - Regimul de emisie Continuu și/sau pulsativ - Suprafața minimă de iradiere 1.33 ± 10% - Suprafața maximă de iradiere 5 cm2± 10% - Aria Sondei 1 1 cm2 ± 10% - Aria Sondei 2 5 cm2± 10% - LCD tactil ≥4” - Va dispune de diferite tipuri de programe salvate pentru proceduri Da Accesorii - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Sonde 2 buc - Manual de utilizare 1 buc. | 96000
33100000-1 | 2 | Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | Bucată | 1 |  | Parametrii tehnici Specificația Compresor de presiune integrat 1-5 bar Moduri de emisie a undelor de șoc Single, continuu, burst Presiune reglabilă Moduri de frecvențe De la 1 la min. 20 Hz Frecvență reglabilă Număr de șocuri reglabil Programe presetate reglabile min. 5 Protocoale prestabilite min. 10 LCD tactil, color min. 7 inch Aplicatoare shockwave min. 3 Diametru aplicatoare 10, 15, 20 mm Alimentare 220V Opțional Chit de mentenanță 1 buc | 160000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | Bucată | 2 |  | Parametrii tehnici Specificație Alimentare 220 V Programe preselectate Min. 5 Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 independente Intensitate pentru fiecare aplicator Min. 35mT Setare intensitate 1 – 100% Frecvența 1-81 Hz Limba de funcționare Româna/Rusa Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare. Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm. 1 buc | 80000
33100000-1 | 4 | Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | Bucată | 1 |  | Parametrii tehnici Specificația Protocoale preselectate Min. 8 Monitor LED/touchscreen Sistem de reglare a presiunii Electronic, pentru fiecare cameră separat Numărul de canale Min. 6 Camerele active v-or fi afișate pe monitor obligatoriu Presiune maximă Min. 160 mm col. Hg Alimentare 220V Accesorii Aplicator pentru membrele superioare 2 buc Aplicator pentru membrele inferioare 2 buc | 90000
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | Bucată | 2 |  | 5 Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare Supratensiune sinusoidală unipolară maxim 30mA. Galvanic, maxim 80 mA. Diadinamic maxim 70 mA. Supratensiune sinusoidală bipolară: - Interferențial, - TENS, - stimulare Kotz, - curenți de puls, - MF, - tonoliză, - EMS, - unde H, Microcurenți maxim 1000 mA. Amplitudinea tensiunii în circuitul pacientului (modul CV) maxim 140 V. Timpul de tratament minim 1-60 minute. Parametri tehnici generali. Sursa de alimentare, consumul de energie: 220-230V, 50-60Hz. | 126666
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | Bucată | 1 |  | Descriere Aparat combinat cu 2 canale – 1 canal de laser, 1 canal de ultrasunet Ecran LCD color de minim 4,3”; Posibilitatea de reglarea a parametrilor; Programe de terapii prestabilite; Funcționare silențioasă; Posibilitatea de memorare a terapiilor efectuate; Caracteristici laserterapie: • Laser în mod continuu și pulsat • Repetarea dozei aplicate • Cronometru laser:1s-99 min • Sonde laser: -punctiforma : S-1N (IR lungime de unda 905nm); S-2N(R lungime de unda 660nm); S-3N (IR lungime de unda 905nm) – tip dus cu 9 diode și suprafața de tratat de 50cm² : SP-1(R, lungime de undă 660nm); SP-2(R&IR, lungime de undă 660nm(5 diode)/808nm(4 diode); SP-3(R, 808nm) Caracteristici ultrasunet: • Ultrasunet în mod continuu și pulsat • Traductor cu frecvență dublă cuprinsă între: 1MHz și 3,3MHz. • Putere de ieșire 3W/cm² • Durată terapie max 30min. • Traductor rezistent la apă. • Semnalizare sonoră și optică a contactului traductorului cu pielea pacientului. Caracteristici tehnice: • Alimentare externă: 230 V ± 10%,50Hz,70VA • Frecvența de bază: 50-60 Hz | 16045
33100000-1 | 7 | Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | Bucată | 1 |  | Stativ perfuzie otel inoxidabil; înălțime reglabila: minim diapazon 135 ~ 215 cm; Număr cârlige: 4; Sarcina maxima: minim 2 kg. Fiecare carlig; Stand mobil: 5 roti, dintre care minim 2 cu frână; Material baza: otel/plastic | 3333.33
33100000-1 | 8 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice | Bucată | 1 |  | Lentile: Sticlă optică albă Cadru: Plastic/Metal, Montură de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Da Lentile sferice: de la +0,12…+20 dpt. – 35 perechi de la -0,12…-20 dpt. – 35 perechi Lentile cilindrice: de la +0,12…+6 dpt. – 17 perechi de la -0,12…-6 dpt. – 17 perechi Prisme: de la 0,5…10 dpt. – 12 buc Lentile auxiliare: Ocluzor – 1 buc. Diafragmă cu fantă – 1 buc. Filtru roșu – 1 buc. Filtru verde – 1 buc. Cilindru Maddox – 2 buc. Diafragma cu punct – 1 buc. Placă mată – 1 buc. Placă plan-paralelă – 1 buc. Cilindri încrucișați – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Servietă de transport: Da. | 25000
33100000-1 | 9 | Montură de probă/Ramă de probă | Montură de probă/Ramă de probă | Bucată | 1 |  | Distanță pupilară reglabilă: 48 - 80 mm (±0,8mm); Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Brațe laterale reglabile în lungime și unghi: da; Ajustare fină a axei:da; Material carcasă: metal/plastic; Pernițe nazale ajustabile: da | 8333.3333
33100000-1 | 10 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | Bucată | 1 |  | Oftalmoscopul direct este un aparat de mici dimensiuni, care emană o lumină puternică, ce permite vizualizarea retinei, a papilei și a maculei (suprafață din componența retinei). Întrucât pupila se strânge în contact cu lumina, sunt necesare punerea în ochi a unor picături speciale, care o vor dilata, pentru ca medicul oftalmolog să poată vizualiza în cele mai bune condiții fundul de ochi. I. Cap oftalmoscop: Materialul capului - metal; Optica - lentile asferice; Valorile lentilelor - +dpt 1-10 (pas de 1 dpt), până la 35-40 -dpt 1-10 (pas de 1 dpt), până la 35-40; afișarea valorilor dioptrice - plus - verde, minus-roșu; Diafragme - 6-7 (diafragma mică, medie, maculă, fantă, semidisc, stea de fixație); Filtru de interferență fără roșu (red-free): da; Sursă de lumină: bec Xenon/halogen, 3,5V/2,5V, lumină albă; Ocular multistrat, cu protecție anti-praf:da; Suport moale stabilizator pentru sprânceană: da; II. Mâner-acumulator: Forma: Cilindrică, ergonomică; Lampă de rezervă:1 buc.; Cutie de depozitare: da; Durata de viață ≥ 5 ani. Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz. Priză europeană: da; Clasa de protecție: II; Sursă/Stație de reîncărcare: da. Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție Manualul de utilizare tradus în limba română. | 45833.3333
33100000-1 | 11 | Dulap medical | Dulap medical | Bucată | 1 |  | "Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară – cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. 1.Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-800mm±50mm; Adâncime-minim 350mm 2. Grosimea pereților și ușilor- minim 0,7mm 3. Greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg 4. Acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune 5. Picioare reglabile 6. Dulapul va fi divizat în două părți pe orizontală: partea superioară având 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal; partea inferioară 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal. 7. Culoarea: deschise/pale 8. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. 9. Produs nou fără vicii: da 11. Anexarea pozelor, schitelor, etc. | 4653.3333
33100000-1 | 12 | Lampă bactericidă 30W 130150 | Lampă bactericidă 30W 130150 | Bucată | 8 |  | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului da | 7334
33100000-1 | 13 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | Bucată | 1 |  | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru | 12431
33100000-1 | 14 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | Bucată | 10 |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta | 1500
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | Bucată | 2 |  | Capacitate de colorare lame min. 600 buc/oră Capacitate de încărcare minim 11 suporturi pentru lame Capacitatea unui suport 30 lame Numărul total de stații minim 20 Numărul total stațiior de spălare min. 5 Statie de încalzire/uscare min. 1 Temperatura statiei de încalzire/uscare diapazon min. 30°C - 65°C" Timp de incubație diapazon min. 5s - 59 min 59 s" Volum de colorare/spălare 300-450 ml Stații de încărcare/descărcare min. 1/1 Container de transport cu lifter sau tehnologia echivalenta Minim 15 programe cu 20 de pași Alimentare 220V, 50 Hz UPS inclus Toate vasele sa fie cu capac Cablu de alimentare Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc Furtun de alimentare si de scurgere: tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 buc (~1,5 metri) tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 buc | 500000
33100000-1 | 16 | Sigilator medical automat pentru pungi sterile | Sigilator medical automat pentru pungi sterile | Bucată | 4 |  | Sigilator medical automat pentru pungi sterile Descriere: Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile Putere: ≥ 150W Display LCD "Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului dupa detectarea pozitionarii" da, automat Încărcare: laterală Timp de incalzire: ≤ 10 sec. Temperatura de sigilare: minim 120 - 200°C Viteza de etanșare "nu mai puțin de 10 metri/min." Lățimea maximă de etanșare: min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine "Min. 0 - 35 mm, reglabilă" "Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului" da Protecţie la supraîncălzire: da Tensiune: 220V, 50Hz | 180000
33100000-1 | 17 | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Bucată | 1 |  | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) Descriere "Dispozitiv cu ultrasunete oftalmic, conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, vizualizare și pahimetrie a globului ocular. A-Scan (Biometrie a lentilelor oculare): ofera biometrie precisă și calcule de putere a lentilelor pentru implanturile intraoculare. B-Scan (Examinare oculară): permite vizualizarea detaliată a interiorului globului ocular, inclusiv a retinei și a nervului optic. CCT-Pahimetru (P-Scan, biometrie oculară a corneei): Folosind o frecvență mare de eșantionare acest pahimetru avansat măsoară grosimea corneei cu o precizie remarcabilă (≤ 5 μm). Este crucial pentru screening-ul glaucomului și planificarea chirurgiei refractive, ajutând la detectarea precoce a glaucomului și oferind planuri chirurgicale grafice pentru a elimina astigmatismul corneei." Parametrul Specificația A-Scan Sonda Frecvență Sondă, MHz ≥10 MHz Raza/Interval Scanare, mm ≥ 45 mm Rezoluție, mm ±0.1 mm Rezoluție Electronică, mm +/- 0.03 ≤ mm Metode de Măsurare Metode de contact și imersie da Masuratori Posibilitatea de selectare a ochiului drep/stang da Capabilități de Biometrie Lungimea vitreoasă (VCD/VITR), Lungimea axială a ochiului (AXL), Adâncimea camerei anterioare (AC/ACD), Grosimea lentilei (LENS) Tipuri de ochi "Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, PMMA, Pseudo Silicone, Acrylate, Aphakic" Formule Formule IOL ≥ 6 formule: SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis Formule Post Refractive ≥ 3 formule (Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT sau analogicul, echivalentul lor) Compararea IOL da Pașii de incrementare, D 0.25 sau 0.50 D Reglare Gain Ajustare automată TGC da Ajustare GAIN, dB 110 ± 10 Memorie și Analiză Memorie pentru min 10 scanări pe examinare da Calcularea mediilor și a deviațiilor/abaterilor de măsurare, cu posibilitate de corectie manuala da Altele Calibrare si ajustare cu ajutorul calibratorului dacă este prevăzut de către producator da B-scan Sonda Frecvență, MHz 12 sau 15 Raza de Scanare, ˚ ≥50° Interval/Adancime de Scanare, mm ≥ 35 mm Gain/Dinamici, dB 90 ± 20 dB Scala de Griuri 256 nivele Rezoluție axiala, mm ±0.10 (cu deviere ± 0.05) mm Rezoluție laterala, mm ± 0.3 mm Ajustare zonală a gain-ului da Moduri de Afișare B, B+A, B+B da Funcție de Zoom min. x2 în modurile Run și Freeze da "Funcție Cineloop, s (Funcția Cineloop: Permite stocarea și redarea unui segment scurt de imagini înregistrate intr-o perioada de timp (s) pentru analiza ulterioară)" max 35 ± 5 Mod de măsurare Suprafata si unghi da Altele Capturarea și stocarea video-clipurilor și a imaginilor cu anotatii da CCT-Pahimetrie (Optional) Sonda Frecvență Sondă ≥ 20 MHz Interval de masurare, μm de la 220 μm până la 1100 μm Acuratețe, μm ≤ 5 μm Rezoluție, μm ± 1 μm Calcul IOP Măsurare și/sau corecție manuală da ≥ 6 formule de corecție IOP: Kohlhas/Shah, Argus, Whitacre, Doughty, Ehlers, Dresen, Stodmeister da Mapare Grosime Cornee ± 9 hărți predefinite cu numărul de puncte: 1, 5, 9, 13, 21, 25, 1 MULTI, 5 MULTI, 9 MULTI (central, paracentral, periferic, parietal, mixt) da Altele Funcția TEST pentru verificarea automată a corectitudinii(fara utilizarea a fantomelor externe) da Proprietati generale Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Statie de lucru (PC, printer, UPS), dacă este necesar pentru utilizarea normala a dispozitivului da Moduri de capturare Manual și/sau automat da Conexiuni externe USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF sau JPG sau PNG da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat și/sau port USB da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da "De înregistrare și stocare a datelor pacienților" da "De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM" da De lucru cu standardul DICOM da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc. Sondă pentru B-scan da, 1 buc. Sondă pentru CCT da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. Troleu cu min. 5 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc. Calibrator și/sau Fantoma pentru testarea fiecărei sonde da, (câte 1 buc pentru fiecare sondă dacă este prevăzut de către producator). Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc. UPS cu dublă conversie și stabilizator timp de funcționarea dispozitivului de la baterie minim 20 minunte Altele Garanție ≥ 3 ani Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Soft Inclus cu parole de acces si licenta nelimitata Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces user și service | 270000
33100000-1 | 18
33100000-1 | 19
33100000-1 | 20
33100000-1 | 21
33100000-1 | 22
33100000-1 | 23
33100000-1 | 24
33100000-1 | 25
33100000-1 | 26
33100000-1 | 27
33100000-1 | 28
33100000-1 | 29
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 26) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96000
33100000-1 | 2 | Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000
33100000-1 | 4 | Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 126666
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16045
33100000-1 | 7 | Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333.33
33100000-1 | 8 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 9 | Montură de probă/Ramă de probă | Montură de probă/Ramă de probă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.3333
33100000-1 | 10 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45833.3333
33100000-1 | 11 | Dulap medical | Dulap medical | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4653.3333
33100000-1 | 12 | Lampă bactericidă 30W 130150 | Lampă bactericidă 30W 130150 | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7334
33100000-1 | 13 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12431
33100000-1 | 14 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
33100000-1 | 16 | Sigilator medical automat pentru pungi sterile | Sigilator medical automat pentru pungi sterile | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 180000
33100000-1 | 17 | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 270000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF! |  | 1627129.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1