## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1684864969982 din_________
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea sistemelor de radiografie digitală conform necesităților IMSP"
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot.1 Sistem de radiografie, scopie, universal, complet digital |  |  |  | Conform caietulului de sarcini, Anexa 1
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Sistem de radiografie, scopie, universal, complet digital |  |  | Se completează de către furnizori
Descriere | Destinate pentru examinări radiografice şi fluoroscopice cu scop de diagnostic. |  | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Parametru |  | Specificaţie
Configuraţie | Tub deasupra mesei | da
Operare de la distanță | Masa telecomandata | da
| Panou de control în sala de comandă | da
| Panou de comandă în sala de examinare | opțional
| Dispozitiv intercom: Comunicare pacient - doctor (sala de control) | da
| Comunicare doctor - doctor | opțional
| Sistem de video supraveghere | opțional
Turnul de imagine | Radiografie în afara mesei | da
| Grila | detaşabilă
| (SID) max. | ≥150 cm
| (SID) min. | 90 - 110 cm
| Control | Panou de control complet, inclusiv controlul mesei si al generatorului in sala de control.
Panou de control pentru functiile de baza in sala de examinare
optional panou de control complet, inclusiv monitore ce dubleaza informatia de pe monitoarele din sala de control
Detector | Cantitatea | 2 buc.
| Flat panel | da
| Mărimea maxima a matricei în regim captare | Radiografie: min. 3032x3032 pixels
| Adâncime achiziţie regim radiografie | ≥16 bit
| Mărimea maxima a matricei în regim captare: Fluroscopie | ≥1024x1024 pixel
| Adâncime achiziţie regim fluroscopie | ≥16 bit
Detector digital plat in masa | Fără fir | ≥43x43 cm, (17” x 17”)
| Rezoluția matricei, pixeli | ≥ 3032x3032 pixels
| DQE @ ≤ 1.0 lp/mm | ≥ 65 %
| DQE @ ≥ 2.0 lp/mm | ≥ 37 %
| Mărimea pixelului | ≤140 µm
| Tip | CSI (Celsiu iodid) s-au analogic
Detector digital plat in bucky vertical | Detector in bucky vertical, cu fir | ≥43x43 cm, (17” x 17”)
| Rezoluția matricei, pixeli | ≥ 4200x4200 pixels
| DQE @ ≤ 1.0 lp/mm | ≥ 65 %
| DQE @ ≥ 2.0 lp/mm | ≥ 37 %
| Mărimea pixelului | ≤100 µm
| Tip | CSI (Celsiu iodid) s-au analogic
Caracteristicele imaginii | Afişarea ultimei imagini | da
| Colimarea virtuală | da
Masa de examinare | Greutatea maximă a pacientului | ≥250 kg
| Greutatea maximă a pacientului la înclinare | ≥200 kg
| Dimensiuni | ≥230x75 cm
| Mișcarea laterală | ≥25 cm
| Deplasare longitudinală a turnului de imagine | ≥160 cm
| Mișcarea verticală | ≥50 - 110cm
| Înclinarea mesei | ± 90°
| Indicatori poziție | da
| Asigurarea mișcării motorizată | da
| Reglare vitezie pentru directile motorizate in trepte: | ≥3 trepte
BUCKY vertical | Dimensiunea, cm | minimum 43x43
| Controlul automat al expunerii (AEC) | da
| Raportul grilei | ≥10:1
| Mărimea casetei | ≥43x43
| Sistem de control | electromagnetic
| Deplasarea longitudinală, cm | max. 180 cm
Generatorul | Putere maxima la iesire | ≥80 kW
| Diapazon kV regim radiografie | ≥40-150kV
| Gama radiografică | ≥0.5 - 800 mAs
| Diapazon kV regim Fluoroscopie | ≥50-125 kV
| Curentul maximal de iesire radiografie | ≥800 mA
| Curentul maxim de iesire radiofluroscopie | ≥ 20 mA
| Regim de lucru radiografie seriata | ≥15 fps
| Regim de lucru fluroscopie pulsativa | ≥1 - 30 fps
| AEC (Automatic exposure control) | ≥4 cîmpuri
Tub X-ray | Capacitate de stocare termica a asmblului | ≥750 kHU
| Rotație tub | ± 90°
| Pata focale | ≥ 2
| Pata focala mica, marime | max. 0.7mm
| Pata focala mare, marime | ≥1.1 mm
| kV max radiografie | ≥150kV
| kV max radiofluroscopie | ≥125kV
Colimator | Regim lucru | min. automat si manual
| Tip sursa lumina | LED
| Tip colimare | min. rectangular si iris/octagonal
| Filtre incorporate | min. 3 tipuri
| Selectare filtre | automat si manual
Display si Statie de lucru (Achizitie/ postprocesare) | Cantitate | min. 2 monitoare in sala de control, optional min 2buc in sala de examinare
| Mărimea display | ≥19 inch
Accesorii | Sticlă plumbată | minim 100 x 80 cm
| Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) | 1 pentru copii si 1 pentru adulţi
| Set radioprotecţie Operator (şorţ) | 2 buc. (min 0,35 mm Pb)
Imprimantă | Procesare tip | Termal direct sau laser
| Interfaţă | DICOM
| Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm | ≥12
| Format film, cm | 20 x 25 - 35 x 43
| Formate disponibile simultan | ≥2
Staţie de lucru | Procesor | min. 6 nuclee, min. 2.5 GHz echivalent sau mai performant
| SSD | NVME /M2 /SATA3, min. 512 Gb
| RAM | ≥ 16 GB
| Monitor medical | min 21 inci
min 400 CD/m2
min 2 mgpixel
| CD/DVD | Da
| Compatibil cu sistemele PACS | Da
| USB | ≥ 4 porturi
| Accesorii | Mouse, tastatura
| Radiofluroscopia | Memorie directa
Memorie ciclu
Memorie ultima imagine
Radiografie
| Captare imagine singulare, marimi | min. 5
| Diapazon marimi | min. 15x15 cm -42x42 cm
| Imagini tintite | min. " patru in una "
| Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 noduri DICOM, baza de date
| UPS sau baterie interna | min 600 VA
| Achizitie in serie | da
| Achizitii cu contrast | opțional
Tehnologie radiografie scan | Achizitie de tip scanare longitidutionala cu fanta | da
| Regim de achizitie automata pentru reconstructe radiografie scan | da
| Reconstructie radiografie scan automata pe statia de achizitie | da
| Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuala pentru diferite zone anatomice | min. 3
| Zona de scanare | min. 42x42 cm
| Viteza de scanare | min. 10 cm/sec
| Rata de achizitie | min. 3 fps
DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului |  | da
Soft de prelucrare | Post procesare | obligatoriu
| Funcție (Full Body scan sau Stitching) | Functie de conbinare automata a doua sau mai multe imagini radiologice in o singura imagine / sau funcție echivalentă
| Control nivel | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare
| Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse
| DICOM 3.0 | - DICOM Verification
- DICOM Modality worklist
- DICOM MPPS
- DICOM Storage
- DICOM Storage commitment
- DICOM Grayscale print
- DICOM Query / Retrieve
- DICOM GSPS
-Importul si exportul imaginilor de pe PACS
-Export imagini pe CD/DVD
| Soft fluroscopi scan | da
| Soft radiografie scan | da
Sistem PACS | HDD | Minim 1 TB de stocare utilizabilă RAID 10
| Procesor | min. 6 nuclee, min. 2.5 GHz echivalent sau mai performant
| RAM | ≥ 16 GB
| Modul software PACS | da,certificat ISO 13845/9001
Licentele vor fi prezentate in format electronic s-au pe suport de hirtie cu termenul de valabilitate nelimitat.
Funcții de manipulare a imaginii
Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare
| Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere, baza de date
| UPS sau baterie interna | min 600 VA
| Imprimanta p/u rapoarte | da
| Monitor | ≥ 21 inch LED
| Licenţa | ≥ 1
| Licenţa de acces de pe web sau LAN | ≥ 2
Certificate | Se vor accepta doar dispozitive marcate CE certificate conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 și incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (până la semnarea contractului) 1. Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 2. Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. 3. ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității
Standarde | EN 60601-1 | Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale
| EN 60601-2-44 | Aparate electromericele. Partea 2-44: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu radiații X pentru tomografie computerizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE.
| EN 62304 | Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) EN 62304:2006/AC:2008
| EN ISO 15223 | Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate.
Etichete/Instrucțiuni | 1. ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. 2. INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51