## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) conform necesității instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Ungheni | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) | Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) |  |  |  | Descriere Dispozitiv pentru facoemulsificarea cataractei, complet echipat, destinat utilizării în cadrul intervențiilor de facoemulsificare oculară, împreună cu setul de consumabile necesar funcționării pentru perioada inițială de utilizare. Parametru Specificaţia Sistem de control programabil Obligatoriu Ecran LCD color, touch-screen, cu diagonala minim 16 inci, care permite modificarea parametrilor în timpul operației Obligatoriu Meniu programabil cu minim 8 pași operaționali (ex.: prephaco, sculpt, chop, quadrant remove, epinucleus, IR/ASP, polish, viscoremove, vitrectomie anterioară, diatermocoagulare), cu posibilitatea modificării parametrilor fără ieșirea din meniul de operație și fără deconectarea casetei. Obligatoriu Afișarea în timp real a parametrilor funcționali: putere US, vacuum, flowrate, mod pedala, nivel încărcare pedala, nivel umplere casetă fluid, nivel fluid rămas în recipient, timp phaco efectiv și cronometrare phaco. Obligatoriu Comutarea între etape chirurgicale prin ecran tactil, pedala de comandă sau telecomandă Obligatoriu Sistem de avertizare audio cu tonuri multiple pentru confirmarea stării de funcționare Obligatoriu Memorarea parametrilor utilizatorilor în memoria internă și posibilitatea salvării pe suport extern Obligatoriu Echipare cu 2 piese Phaco cu posibilitate de măsurare a presiunii intraoculare (PIO). Obligatoriu Telecomandă cu infraroșu Obligatoriu Frecvență ultrasunete mod longitudinal și mod torsional 28-43 ±2 kHz Descriere Dispozitiv pentru facoemulsificarea cataractei, complet echipat, destinat utilizării în cadrul intervențiilor de facoemulsificare oculară, împreună cu setul de consumabile necesar funcționării pentru perioada inițială de utilizare. Parametru Specificaţia Sistem de control programabil Obligatoriu Ecran LCD color, touch-screen, cu diagonala minim 16 inci, care permite modificarea parametrilor în timpul operației Obligatoriu Meniu programabil cu minim 8 pași operaționali (ex.: prephaco, sculpt, chop, quadrant remove, epinucleus, IR/ASP, polish, viscoremove, vitrectomie anterioară, diatermocoagulare), cu posibilitatea modificării parametrilor fără ieșirea din meniul de operație și fără deconectarea casetei. Obligatoriu Afișarea în timp real a parametrilor funcționali: putere US, vacuum, flowrate, mod pedala, nivel încărcare pedala, nivel umplere casetă fluid, nivel fluid rămas în recipient, timp phaco efectiv și cronometrare phaco. Obligatoriu Comutarea între etape chirurgicale prin ecran tactil, pedala de comandă sau telecomandă Obligatoriu Sistem de avertizare audio cu tonuri multiple pentru confirmarea stării de funcționare Obligatoriu Memorarea parametrilor utilizatorilor în memoria internă și posibilitatea salvării pe suport extern Obligatoriu Echipare cu 2 piese Phaco cu posibilitate de măsurare a presiunii intraoculare (PIO). Obligatoriu Telecomandă cu infraroșu Obligatoriu Frecvență ultrasunete mod longitudinal și mod torsional 28-43 ±2 kHz
33100000-1 | 2 | Casete de unică folosință | Casete de unică folosință |  |  |  | Casete de unică folosință
33100000-1 | 3 | Soluție de irigare-aspirare 500ml | Soluție de irigare-aspirare 500ml |  |  |  | Soluție de irigare-aspirare 500ml
33100000-1 | 4 | Vitreotom pentru vitrectomie anterioară | Vitreotom pentru vitrectomie anterioară |  |  |  | Vitreotom pentru vitrectomie anterioară
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) conform necesității instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Ungheni | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) conform necesității instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Ungheni | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Dispozitiv pentru FACOEMULSIFICAREA cataractei cu set de consumabile) conform necesității instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Ungheni | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Casete de unică folosință | Casete de unică folosință | 3: bucată; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3 | Soluție de irigare-aspirare 500ml | Soluție de irigare-aspirare 500ml | 3: bucată; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 4 | Vitreotom pentru vitrectomie anterioară | Vitreotom pentru vitrectomie anterioară | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________