| REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL HÎNCEŞTI PREŞEDINTELE RAIONULUI HÎNCEŞTI MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48, E-mail: consiliul@hincesti.md |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОHНЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ МД-3400, m. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48, E-mail: consiliul@hincesti.md |
| --- | --- | --- |

Prin prezenta se solicită    analizator biochimic  cu următoartea                  SPECIFICARE TEHNICĂ :

CARACTERISTICI GENERALE:

- ≥50-70 de teste efectuate simultan si min.

- Minim 3 teste pentru ioni

- Sistem de auto spălare

- Interfața bidirecţională

- Prioritate a probelor de urgenţă STAT ( la orice moment şi în număr nelimitat)

- Principiul de măsurare – absorbantă fotometrică, tubidimetrie

- Probe folosite: ser, plasmă, urină, LCR SI HEMOLIZA

- Analizorul de biochimie este complet configurat

- Metodologie: end-point, end point cu blanc, fixed-time, cinetic, cu un, doi, trei, patru reactivi , monochromatic/bicromatic.

- Analizorul asigură transabilitatea reactivilor, calibratorilor, controalelor şi metodelor de lucru

- Programare: sistem deschis ,defineşte profilul şi calculează chimic

- Gama de analize efectuate:

Hepatic: ALT, AST, ALP, GGT, D Bil, T Bil,

Renal : UREA, CREA, Microalbumine,

Electroliţi: K, Na, CO, Cl, Ioni anorganici: Ca, Mg, P

Cardiac CK, CK MB, LDH,

Lipide: Col TG, HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB, LP (a),

Lipaza o Pancreatic: Alfa AMY, LIP, Amilaza pancreatică , Fosfataza acidă

Diabet: GLU PAP, GLU HK, HbA1c,

Reumatism: CRP, RF, ASO

Imune: IgA, IgG, IgM,

- Locul probelor: ±60-90 de poziţii pentru tuburi primare 5,7,10 ml şi cupe de probe.

- Cititor de coduri de bare încorporate pentru toate poziţiile de probe

- Volumul probei: 1,5-45 µL din 0.1µl în 0.1µl ( tuburi maturi + tuburi pediatrice)

- Detecţie automată a nivelului de lichid ( proba) , detective cheg de sânge, alertă pentru probele hemolizate, icterice şi lipemice, protecţie anticoliziune, detecţie coliziune pe vertical

- Avertizare asupra lipsei probei , a validităţii on board a probelor.

- Încărcare continuă cu probe în timpul sesiunii de lucru

- Spălarea acului de probă se face automat , atât interior cât şi exterior

- Diluţia probelor: pre-dilutie şi postdilutie automată a probelor

- Diluţia probelor se face în cuvă, în cazul oricărei anormalităţi a acesteia- probe neliniară, insuficientă ser, valori ridicate ale concentraţiei, etc.

- Identificare probei: cu cititor de cod de bare.

- Se atenţionează asupra lipsei de probă, a validităţii on-board a probelor

- Se permite completarea volumul de probă în timpul lucrului

- Analizatorul biochimic să nu necesite stație de epurare a apei și să fie dotat cu vase adaptate cu H2O, spălător, deșeuri.

COMPARTIMENT REACTIVI:

- Detecţie automată a nivelului de lichid, calcul automat al volumului de reactive rămas şi numărul de teste disponibile, protecţie împotriva coliziunii.

- Spălarea acelor de reactivi se face automat , atât interior cât şi exterior

- Locul reactivilor: ±50-80 poziţii în compartimentul de refrigerare 2-10 C

- Volumul de reactive: 10 -200 µL. Cantitatea din 0,50 µl în 0,50 µl

- Preîncălzirea reactivului inaninte de pipetarea serului

- Analizorul foloseşte cuve tip pentru reactivi de 10 ml, 25 ml, 50 ml.

- Rotor sa fie reutilizabil, cu capacitatea ±10 000 de teste

- Dacă una din poziţiile de reactivi , rămâne fără reactiv de testare, aparatul va testa următorul test , întorcându-se la acesta în momentul în care se va adăuga reactivul lipsă.

- Sistem de monitorizare a volumului de reactiv existent

- Sistem de alarmă în cazul volumelor mici, a reactivilor expiraţi sau în cazul lipsei de reactivi

- Aparatul oferă informaţii cu privire la numărul de teste ce pot fi lucrate cu volumul de reactiv aflat onboard

- Cititor de coduri de bare pentru reactivi , incorporate

SISTEM DE REACŢIE :

- Rotorul de reacţie – reutilizabil

- Cuvă: lungime optică 5 mm

- Volumul de reacţie: minim 100 şi maxim 300 µl

- Temperatura de operare: 37±0,1 ºC

- Sistemul de amestecare: amestecarea independentă prin cele 2 sisteme

SISTEMUL OPTIC:

- Sursa de lumină: lampă cu halogen -tungsten

- Fotometrie: reversie optică, loc pentru fibră statică fotometrică

- Lungimi de undă ( 12 ) : 340 nm, 380 nm, 412 nm, 450 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 605 nm, 660 nm, 700 nm, 740 nm, 800 nm.

- Intervalul de absorbţie: de la 0 la 3.3 abs (conv.de 10 mm)

- Rezoluţie: 0.0001 Abs

MODULUL ISE Parametrii – Na, K, Cl, Li, CO

- Tip probă : ser, plasmă, urină

- Volum probă utilizat- ser şi plasma70 µl , urină diluată 140 µl

- Reagent pack Na/K/Cl, CO

- Soluţii de spălare + control modul ioni

CONTROL ŞI CALIBRARE :

- Mod de calibrare: One point linear, two point linear, multi-point linear, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Exponenţial , Polynomial ,Parabola, Spline

- Calibrările pot fi arhivate , existând astfel posibilitatea ca noile calibrări să fie comparate cu datele măsurate.

- QC este un test zilnic, obligatoriu , cel puţin 1 dată pe zi..

- Soft de control: Westgard multirule, cumulative sum check, twin plot

- Se pot define 2 tipuri de controale pe test

TIPĂRIREA REZULTATELOR ŞI MANAGEMENTUL DATELOR:

- Imprimanta inclusa

- Tipărirea rezultatelor se poate face automat sau la cerere, posibilitate de raportare rapidă

- Rezultatele pot fi imprimate pe imprimantă sistemului său pe o imprimantă din reţea

- Se asigură date statistice despre numărul de teste/ calibrări/controale/ repetări diluţii efectuate zilnic şi la interval de timp

UNITATE DE OPERARE :

- Sistem de operare original: Windows 8 64-BIT

- Interfaţă: RS 232 • Network Port • USB /parallel port

- Soft - uri originale pentru protocoalele de operare ale proceselor tehnologice de lucru cu reagent// controale// calibratori

- Introducerea datelor manual, folosind tastatură, mouse, cititor de coduri de bare- opţional sau prin conexiune on-line la reţeaua de gestiune de date

- Calculator//monitor (all – in - one) monobloc încorporat

- Monitor touchscreen încorporat în analizator

- Touchscreen – ul de navigare/operare sa fie integrat, sa fie de la producatorul identic

Condiţii de lucru,  sursă de curent: Ac 200v ± 10% , 50/60±3 Hz, Bateria De Ups Inclusa 2 Temperatură: 15-30 ºc Umiditate: 35-85 %,0 Kva

Cerințe speciale: Echipamentul medical (analizator biochimic automat) timp de 15 zile va fi pretestat în LCD IMSP Spitalul Raional Hîncești pînă la semnarea contractului.

Președinte,

Conducătorul grupului de lucru:                                    Iurie LEVINSCHI

Contrasemnează:                                  P. Ciubotaru, Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești ,

tel. 069148904

Ex : S. Lupașcu

tel.:  0 269 22039,

068101202