Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical pentru activitatea științifică
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-221

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Baie histologică pentru etalarea secțiunilor | buc | 1 | Baie de apă cu o suprafață care oferă conductivitate termică ridicată si rezistență la zgârieturi deosebită; Temperaturile pot fi selectate dintre temperatura ambiantă și 75 ° C. Dispune de un sistem de protectie la supraincalzire, împreună cu un modul stand-by. Dimensiunile: 350x310x100 mm; umiditatea relativă: 20-80% fără condensare; Clasificarea IEC 1010; Clasa de protecție: 1; gradul de poluare 2; categoria de supratensiune II; Clasa de protecție IP (IEC 60529): IP20 3.1 T. Termenul de garanție - minim 12 luni | 19500,00 |
| 2. |  | Thermomixer de tip MHR13 | buc | 1 | Utilizare: Pentru analiza continutului de aminoacizi, glicozaminoglicani, ADN și altor substanțe pentru caracteristica matricelor extracelulare obținute prin inginerie tisulară Caracteristici: Agitator termic ce opereaza cu un bloc de tip tip MHR13. Intervalul temperaturi de funcționare: +4 până la +140°C (+- 10°C). Înzestrat cu bloc de 24 tuburi pentru tuburi de 0,5 și 1,5 ml, capac din aluminiu pentru microtuburi și capac izolant pentru microtuburi. Stabilitatea temperaturii: +/- 0,1°C Precizia afișajului temperaturii: 0,1°C Încălzire pe minut: 11,3°C (+- 0,1°C) Frecvența de amestecare: 200 până la 1.500 rpm (+- 100 rpm) Mișcare de amestecare: orbitală (3 mm) Putere de incalzire: 400 W (+- 25W) Alimentare electrica: 240 V, 47-63 Hz Control: program cu cel putin 28 pași, amestecare scurtă, agitare la intervale Ecran LCD, Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. Termenul de garanție - minim 12 luni | 67000,00 |
| 3. |  | Frigider portabil pentru transportarea probelor | buc | 3 | Alimentare: rețea, bricheta auto; Capacitate: 20 - 24 l; Tensiune: 12/230 V; Răcire: până la 15°C; Încălzire: până la 65°C; Nivel de zgomot: 30-35 dB; Greutate: 2,5 – 3,5 kg;Termen de garanție: minim 24 luni | 3750,00 |
| 4. |  | Utilaj pentru prelevarea probelor de apa reziduala | buc | 1 | Volumul probei: l 1itru; Adâncime minimă de scufundare: 100 mm; Diametrul găurii: 110-130 mm; Tipul recipientului de prelevare: vas de oțel; Material cupă: oțel; Material mâner telescopic: aluminiu; Metoda de suspendare a rezervorului: blocare telescopică a mânerului Număr de secțiuni de mâner telescopic: 2 -4; Lungime totală maner telescopic: 6000 – 6200 mm; Greutatea sistemului (fără probă): 2 – 4 kg)). | 2500,00 |
| 5. |  | Dispozitiv pentru filtrarea apei cu pompă de vid cu un loc | buc | 1 | Colector din inox cu un loc în complete cu colba din inox de volumul 500 ml, diametrul suportului pentru filtru - 47-50 mm; Pompă de vid 18-20 L/min, max vacuum -100 mbar, sursa de aprovizionare – 220 V; Sticluţă Vulf - 500 ml; Colbă (vas) ,,Duran” pentru colectarea apelor filtrate - 2000 ml - 3buc; Furtun cu diametru 4x14 mm- 10 -15 m; Dop de cauciuc pentru colba Duran d. 65x45mm- 2-3buc; Conectoare (tube) pentru furtun, diametru 100x12 mm; În complect: filtre membranice din celuloză (diametrul porilor 0,45mk) - 1000 bucăţi. Termenul de garanție - minim 12 luni. | 3750,00 |
| 6. |  | Centrifugă | buc | 1 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Descriere: Centrifugele de laborator, cu viteză redusă. Rotor cu tuburi de support pentru eprubete. Dotata cu eprubete andrologice pentru prelivarea și transportul țesutului testicular testate MEA (Mouse Embryo Assay) - 500 buc. Parametru; Specificația. Viteza de rotație; minimală, rpm de la 1000; maximală, rpm pină la 4500. Setări; setarea vitezei. Capacitatea; tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. Numărul de tuburi; 8-12 tuburi. Timer; gama de timp 1 - ≥ 60 min; incrementarea ≤1 min. Blocarea capacului în timpul lucrului - Da. Indicarori vizual și acustic - Da. Display Digital - Da. Nivelul de zgomot ≤70 dB - Da. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare - Da. Unitatea de alimentare - 220 V, 50 Hz. Termen de garanție – minim 24 luni | 17500,00 |
| 7.1 |  | Microscop medical biologic profesional | buc | 1 | Microscop binocular cu camera incorporata, cu ecran digital LCD, minim 8", cu suport WiFi si HDMI cu accesorii pentru lumina polarizanta. Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă, cu iluminare cu lampă LED, dotat cu camera digitală, rezoluție minim 2048 x 1036, cu posibilitate de conectare la calculator (software inclus obligatoriu). Tub binocular cu unghi de înclinare 30ᵒ, cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 48-75 mm. Măsuţa mecanică pentru operare cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Parametru; Specificația. Fixator de probe (lamele); universal pentru un singur specimen. Revolver; pentru 4 obiective (din sticlă). Obiective; Plan Infinit Achromat, fabrica din sticlă 4x, 10x, 40x, 100x. Unitatea de alimentare; 220 V, 50 Hz. Termen de garanție – minim 24 luni | 41666,67 |
| 7.2 |  | Camera Makler profesionala | buc | 1 | Camera Makler profesionala, compatibilă cu Microscopul Medical descris anterior. Termen de garanție – minim 24 luni | 20000,00 |
| 8. |  | Balanța analitică | buc | 1 | Capacitate max. -110 g; Sarcina min. - 10 mg; Diviziune minima [d] - 0,1 mg; Tare -110 g; Repetabilitate 0,1; Linearitate ±0,2 mg; Abaterea de la valoarea excentrica 1ppm/°C la temp. +15 .+40°C; Greutate minima (USP) 200 mg; Greutate minima cantarita (U=1%,k=2) 20 mg; Timp de stabilitate -3,5 s; Adjustare/Calibrare -interna (automata); Display –LCD; Alimentare -12 ÷ 16 V DC; Putere -250mA; Temp. de operare +10 ÷ +40°C; Dimensiune platan - Ø 100; Interfata 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless fara fir; Greutate-5,4 Kg. Aplicația: Pentru cântărirea reagenților, produselor vegetale extractive, cu exactitate de 5 cifre. Utilajul necesar pentru analizele cantitative de laborator cu precizie analitică. Termen de garanție –minim 3 ani. La livrare ca fi prezentat Certificatul de verificare metrologică | 18333,33 |
| 9. |  | Spectroscop | buc | 2 | Spectroscop cu 3 brațe montat pe o platforma, format din: 1 colector cu scală gradată, 1 colector cu fantă reglabilă și 1 colimator cu ocular. Performante tehnice: Lungime de undă: 400-800nm; Lungimea focală a obiectivului colimatorului: 150 mm; Lungimea focală a obiectivului telescopului: 150 mm; Lungimea focală a ocularului telescopului: 25mm (putere redusă), 12,5mm (putere mare); Lungimea focală a obiectivului tamburului calibrării lungimii de undă: 100 mm; Gradarea minimă a scalei lungimii de undă: 2nm pe gradare pentru 400-500nm 5nm pe gradare pentru 500-600nm 10nm pe gradare pentru 600-700nm 20nm pe gradare pentru 700-800nm Prisma: unghi de refractații de 60°,lungimea parții laterale de 32 mm, eroare în măsurarea lungimii de undă: nu mai mare de 2nm pentru 400-500nm nu mai mare de 5nm pentru 500-600nm nu mai mare de 10nm pentru 600-700nm nu mai mare de 20nm pentru 700-800nm Setul de livrare trebuie sa includă 2 oculare Termen de garanție – minim 12 luni | 35000,00 |
| 10. |  | Laminar vertical cu UV, Hepa filtre. | buc | 1 | Dimensiuni: 1060 х 1345 х 630 mm ± 100 mm. Specificații obligatorii: -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil; -suport pentru laminar -UV lămpi incorporate; -Hepa filtre -prezența pre-filtrelor; -sistem de control cu afișaj digital pentru viteza fluxului de aer -recircularea aerului filtrat -2 sau mai multe prize electrice Utilizarea: Laminar steril pentru aplicații cu materiale nepericuloase, într-un mediu fără particule pentru protecția completă a probelor care includ probe biologice nepatogene (ADN, ARN, Plasma, Ser, LCR), culturi de celule și țesuturi. Certificate de calitate CE Termen de garanție – minim 2 ani | 50000,00 |
| 11. |  | Echipament pentru cuantificarea ADN-ului cu ajutorul detectorului UV-Vis (Spectrofotometru) | buc | 1 | Tipul detectorului UV-Vis -Tipul de detector- Silicon fotodiod - Display - LCD - Diapazonul de absorbanţă - 0 - 30 Abs - Limita de detectie - 0.12 mg/ml to 45 mg/ml (BSA) 4 ng/μl -Timpul de măsurare - <5 sec - Volumul probei - 1-2µL -Rezoluţia spectrală - <8.0 nm - Certificat de conformitate CE Utilizarea: cuantificarea ADN-ului, ARN cu ajutorul detectorului UV-Vis. Termen de garanție - minim 2 ani | 136666,67 |
| 12. |  | Negatoscop | buc | 40 | Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X) cu panou dublu sau triplu Luminanta: 3500-6500 cd/m² Dispersia de lumina: uniformă > 95% Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz Dimensiuni: · lungime (lățime) între 90 – 150 cm · înălțime între 40 – 70 cm Termen de garanție – minim 5ani | 80760,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de maxim 90 zile de la semnarea contractului, la sediul indicat de către autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 2. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22, completată integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/ broșurilor producătorului), producător, țară de origine. În cazul în care se atașează anexă, ea trebuie să fie atașată la formular completată integral și semnată electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Conform Anexei nr. 12, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | Pentru loturile nr. 1, 2, 3, 5 – 8, 10 - 12 prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

- Codul fiscal: 1007600000794

- Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

- Contul bancar: AGRNMD2X723, cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723, cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pe lot, cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]__ conform SIA ”RSAP”

- pe: [data]_ conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.01.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.04.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav Groppa ____________________