## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 23
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | "Tub radiologic pentru aparatul radiologic digital Brivo DR-F tub.nr.14A063, a/f 2014 ; A1156, G 1240" |  |  |  | Tub radiologic nr.14A063, a/f 2014 A1156, G 1240; Descriere-Manual Collimator; Model-5189248; Max Kv-150kVp; Eq.Filtration- 1,5mmAI @100kVp; Input rating- 24v DC 6A; Componenta: Generatorul de inalta frecventa, model JEDI,controlat cu microprocesor si cu sistem de control automat al expunerii -Putere maxima 50kW;frecventa max 50kHz; alimentare retea trifazata:380,400,440,480 VAC;f=50/60Hz; tensiunea aplicata tubului radiogen> 40-150kVp; intensitatea curentului in tubul radiogen: 10-630mA; produsul intensitate curent-timp expunere:f0,50-625mAs; timp expunere: 2ms-2s(31 trepte de reglare); Ansamblul tub-cupola,format din: Tubul radiogen,tip Toshiba E7843X, care are anod rotativ (n=3000-3600 rot/min; material:rhenium-wolfram-molibden; unghiul optic: 12 grd); dubru focar-0,6/1,2mm; capacitate max de stocar a caldurii pt ansambul tub-cupola -900kJ; clasa de protectie: 1,tip B(conform CEI 60601-1; Tubul sa fie compatibil cu produsul original al producatorului, Prețul va include instalarea, verificarea și darea în exploatare. Termen de garanție - 12 luni. Livrarea - maximum 60 zile.
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706525135560
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2024)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | "Tub radiologic pentru aparatul radiologic digital Brivo DR-F tub.nr.14A063, a/f 2014 ; A1156, G 1240" | buc | 1 |  |  |  |  | trimestrul III, 2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________