## Sheet1
|  | Отбор: |  | Categoria Равно "REAGENȚI BIOCHIMIE"
Nr Lot | Categoria | Categoria | Unitatea de măsură | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU (0038) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI (0040) | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL (0054) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA (0170) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR (0173) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA (0177) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA (0183) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI (0184) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI (0193) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI (0194) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI (0204) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI (0206) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI (0217) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA (0220) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA (0228) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPCEAC (0229) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI (0231) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI (0241) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ (0242) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUHURESTII DE SUS (0245) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI (0256) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI (0259) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI (0260) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA (0263) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI (0269) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI (0270) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HASNASENII MARI (0278) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA (0281) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA (0283) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA (0290) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL (0301) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI (0313) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB (0317) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI (0319) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI (0320) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 (0322) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI (0326) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA (0328) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA (0330) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA (0337) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI (0338) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA (0342) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI (0346) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI (0356) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI (0360) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA (0367) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA (0376) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI (0377) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA (0379) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TVARDITA (0391) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA (0394) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI (0404) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA (0412) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 (0431) | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA (0454) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI (0473) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA (0481) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI (0486) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | Cantitatea Totală | Suma estimată cu TVA | Suma fără TVA
1 | Acidul Uric (Uric Acid) | [103 empty] | 52616.3583
1.1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | 525 |  |  |  | 10000 | 2000 | [5 empty] | 525 | [8 empty] | 1400 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 1200 | [10 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [13 empty] | 250 |  |  |  | 3000 |  |  | 500 |  |  |  | 1225 | [5 empty] | 4500 |  |  |  | 750 | 1800 |  |  | 4000 | [5 empty] | 34550 | 28192.8 | 23494 | 0.68
1.2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 350 | 700 | 875 | 300 | 700 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 300 |  |  | 2000 | 700 | 2 | 3000 | 1000 |  | 1200 | 175 | 500 |  | 700 | 600 |  | 500 |  | 1500 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 1200 | 400 | 300 | 1000 | 1800 |  | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 1000 |  | 2000 |  | 1750 |  |  | 500 | 700 | 300 |  | 500 | 200 | [15 empty] | 300 | [7 empty] | 500 | 600 |  |  |  | 42827 | 34946.83 | 29122.3583 | 0.68
2 | ALAT (GPT) | [103 empty] | 163547.2833
2.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 850 | 350 |  |  | 17000 | [6 empty] | 525 |  |  | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 11000 | 350 | [9 empty] | 1200 | [5 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | 47775 | 29811.6 | 24843 | 0.52
2.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 500 |  |  |  | 18000 |  |  | 600 |  |  |  | 525 |  |  | 600 | [5 empty] | 1750 | [12 empty] | 1500 | 250 | [13 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 11000 | 350 | [15 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | 45850 | 28610.4 | 23842 | 0.52
2.3 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa ( 006384 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [5 empty] | 2000 |  |  | 1000 | [29 empty] | 2000 | [29 empty] | 2500 | [6 empty] | 1250 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | 26274 | 16394.98 | 13662.4833 | 0.52
2.4 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [31 empty] | 3000 | [27 empty] | 2500 | [6 empty] | 1250 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | 28274 | 17642.98 | 14702.4833 | 0.52
2.5 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 350 | 600 |  | 625 | 1400 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 800 |  | 4000 | 600 |  | 1200 | 350 | 1000 |  | 1800 | 500 |  | 250 | 1600 | 625 |  |  | 800 |  | 1200 | 1875 | 2000 | 1500 | 1800 | 1000 |  |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1750 | 2000 | 2000 | 3000 |  | 1600 | 1400 | 5000 | 550 | 700 | 500 | 525 |  |  | 1250 | 625 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2275 |  |  |  | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 2250 | 2000 | 350 |  |  | 72675 | 45349.2 | 37791 | 0.52
2.6 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  | 350 | 500 | 175 |  |  | 350 |  |  | 625 | 1400 |  |  | 2000 |  |  | 2508 |  | 600 |  |  |  | 800 |  | 4000 | 600 | 875 | 1200 | 350 | 1000 |  | 1800 | 500 |  |  | 1600 | 625 | 1000 | 2000 | 800 |  | 1200 | 1875 | 2000 | 1500 | 1800 | 1000 |  |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1750 | 2000 | 2000 | 3000 |  | 1600 |  | 5000 | 550 | 700 | 500 | 525 |  |  | 1250 | 625 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2275 |  |  | 1200 | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 2250 | 2000 | 350 |  |  | 78358 | 48895.39 | 40746.1583 | 0.52
2.7 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [16 empty] | 2508 | 2000 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 3000 | [26 empty] | 1200 | [31 empty] | 10708 | 6681.79 | 5568.1583 | 0.52
2.8 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [21 empty] | 2000 | [39 empty] | 1400 | [5 empty] | 1200 | [31 empty] | 4600 | 2870.4 | 2392 | 0.52
3 | Albumina (Albumin) | [103 empty] | 9866
3.1 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | 1000 | [19 empty] | 350 | [47 empty] | 2500 |  |  |  | 9000 |  |  | 500 |  |  |  | 3000 | [13 empty] | 1000 | [5 empty] | 17350 | 5413.2 | 4511 | 0.26
3.2 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | 175 |  |  |  | 2500 | [6 empty] | 175 | [77 empty] | 1500 | 750 | [8 empty] | 5100 | 3672 | 3060 | 0.6
3.3 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 600 | [31 empty] | 175 |  |  |  |  | 350 | [7 empty] | 500 | 500 | [12 empty] | 250 |  | 500 | 200 | [7 empty] | 400 | 250 |  |  |  | 3825 | 2754 | 2295 | 0.6
4 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) | [103 empty] | 392060
4.1 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale ., ml | ml |  |  | 300 | 175 |  |  | 350 |  |  |  | 525 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 700 |  | 1600 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1900 |  | 1000 |  |  |  | 1200 |  |  | 500 |  |  | 875 | 800 | 1000 | 600 |  | 500 | [6 empty] | 2000 | 5000 |  | 100 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 4000 |  | 3000 | [5 empty] | 5000 |  | 2000 | 4000 | 2500 |  |  | 46475 | 223080 | 185900 | 4
4.2 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | ml | [5 empty] | 2000 | [66 empty] | 10000 | [26 empty] | 12000 | 57600 | 48000 | 4
4.3 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | ml | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 1000 | 700 |  | 700 | [5 empty] | 600 |  | 500 | [21 empty] | 240 | [7 empty] | 500 | [15 empty] | 4000 | [13 empty] | 9540 | 45792 | 38160 | 4
4.4 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | ml | 850 |  |  |  | 8000 | [6 empty] | 350 |  |  | 200 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [13 empty] | 1500 | [7 empty] | 525 | [5 empty] | 150 | [13 empty] | 3000 |  |  | 2000 |  |  |  | 700 |  |  |  | 1225 | [9 empty] | 2400 | 2400 |  |  | 6000 | [5 empty] | 30000 | 144000 | 120000 | 4
5 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) | [103 empty] | 58509.25
5.1 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml | [5 empty] | 800 | [6 empty] | 350 | [21 empty] | 700 | [38 empty] | 175 | [26 empty] | 2025 | 25053.3 | 20877.75 | 10.31
5.2 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml |  |  | 175 | 300 | [5 empty] | 525 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 | [17 empty] | 100 |  | 150 |  |  |  |  | 250 | 350 |  | 200 | [20 empty] | 400 | [19 empty] | 500 | [13 empty] | 3650 | 45157.8 | 37631.5 | 10.31
6 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală | [103 empty] | 143741
6.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml | [5 empty] | 2000 | [62 empty] | 1000 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 8000 | [5 empty] | 15250 | 9882 | 8235 | 0.54
6.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml | [16 empty] | 700 | 2000 | [13 empty] | 600 | [67 empty] | 3300 | 2138.4 | 1782 | 0.54
6.3 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml | [38 empty] | 1000 | 500 | 1500 | [58 empty] | 3000 | 1980 | 1650 | 0.55
6.4 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml | 850 | [13 empty] | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [18 empty] | 800 | [8 empty] | 1500 | [17 empty] | 10000 | 350 | [16 empty] | 2000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 24725 | 16021.8 | 13351.5 | 0.54
6.5 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml | [6 empty] | 350 | 800 | 525 | 500 | 1400 | 350 |  | 2000 |  | 1000 |  |  | 500 |  |  | 2000 |  |  | 3700 | 500 |  |  | 525 | 2000 |  |  | 500 |  | 250 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 1200 |  | 175 |  |  |  |  | 500 |  | 3000 |  |  | 2250 | 5000 | 250 | 525 | 300 |  | 200 |  | 1000 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 9000 | 300 | [8 empty] | 2000 | 350 |  |  | 48200 | 31233.6 | 26028 | 0.54
6.6 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml |  | 175 | [20 empty] | 250 | [10 empty] | 1500 |  |  | 600 | [6 empty] | 3700 | [11 empty] | 700 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 525 |  |  |  | 250 | [13 empty] | 3000 | [14 empty] | 12200 | 8784 | 7320 | 0.6
6.7 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | ml |  |  |  |  | 18000 | [43 empty] | 350 | [17 empty] | 525 | [22 empty] | 5000 | [9 empty] | 23875 | 17190 | 14325 | 0.6
6.8 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 8000 | [5 empty] | 17500 | 10080 | 8400 | 0.48
6.9 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | [9 empty] | 1800 | [8 empty] | 3000 | [58 empty] | 8800 | 5068.8 | 4224 | 0.48
6.10 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml |  |  | 350 |  | 18000 | [9 empty] | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [6 empty] | 1500 | [11 empty] | 800 |  |  | 350 | [24 empty] | 350 | [15 empty] | 5000 | 2750 | [8 empty] | 32325 | 20558.7 | 17132.25 | 0.53
6.11 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml | 500 | [9 empty] | 1400 | 350 | [25 empty] | 1000 | [16 empty] | 1500 | [17 empty] | 10000 | [21 empty] | 6000 |  |  |  |  | 20750 | 11952 | 9960 | 0.48
6.12 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml |  |  |  | 175 |  |  | 350 | 800 | 525 | 500 |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 500 |  |  |  | 700 |  | 3700 | 800 |  | 500 | 525 | 2000 |  |  | 500 |  | 250 | 1000 | [5 empty] | 1500 | 1000 |  | 1500 |  | 1000 |  |  | 1800 |  | 350 |  |  |  |  | 500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 | 250 | 525 | 300 |  | 200 |  | 1000 | [10 empty] | 2250 |  |  | 650 | 3000 | 9000 | 500 | [8 empty] | 2000 | 350 |  |  | 52000 | 29952 | 24960 | 0.48
6.13 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | ml |  | 175 | [34 empty] | 600 |  | 1000 | 500 |  |  |  | 3700 | [11 empty] | 1050 |  | 1000 |  |  | 1500 | 2250 | [8 empty] | 250 | [28 empty] | 12025 | 7647.9 | 6373.25 | 0.53
7 | Calciu (Calcium) | [103 empty] | 18545.1
7.1 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml |  | 350 | [6 empty] | 175 | [9 empty] | 250 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 175 |  | 175 | [12 empty] | 400 | [13 empty] | 700 |  | 200 |  |  | 400 | 350 | [7 empty] | 500 | [16 empty] | 2500 | [7 empty] | 400 | 250 |  |  |  | 8825 | 6248.1 | 5206.75 | 0.59
7.2 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | 525 |  |  |  |  | 525 | [14 empty] | 700 | [12 empty] | 480 | [45 empty] | 875 | [10 empty] | 1750 |  |  | 1000 | [5 empty] | 5855 | 4004.82 | 3337.35 | 0.57
7.3 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml |  |  |  |  | 7000 | [43 empty] | 175 | [5 empty] | 100 | [17 empty] | 4000 | [26 empty] | 11275 | 7982.7 | 6652.25 | 0.59
7.4 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | ml | [29 empty] | 200 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 175 | [25 empty] | 500 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | 5875 | 4018.5 | 3348.75 | 0.57
8 | Cholesterol total (Cholesterol) | [103 empty] | 85154
8.1 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [69 empty] | 500 |  |  |  | 1200 | [10 empty] | 3000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 12700 | 7620 | 6350 | 0.5
8.2 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 2 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 3500 |  | 1000 | [18 empty] | 1600 | [5 empty] | 500 | 250 |  |  | 1000 | [27 empty] | 12652 | 7591.2 | 6326 | 0.5
8.3 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  |  |  |  | 15000 |  |  | 2000 |  |  |  | 1400 |  |  | 3000 | [5 empty] | 2050 |  |  |  |  | 1800 | 1500 | [21 empty] | 525 | [5 empty] | 2000 | [17 empty] | 4000 | [16 empty] | 2000 | [9 empty] | 35275 | 26244.6 | 21870.5 | 0.62
8.4 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 1000 |  | 2275 | 1000 | 700 |  |  | 2500 |  | 1500 | 5000 |  |  | 350 |  |  | 1000 |  | 5000 |  |  | 1200 | 525 | 2000 |  |  | 500 | 1500 | 1000 | 2000 | 3700 | 2000 | 2500 | 1000 |  | 1500 |  | 2200 | 2000 | 2400 |  | 1500 |  | 1000 |  | 350 |  | 2000 |  | 1750 | 1000 | 3500 | 3000 |  | 1500 |  | 1750 | 1000 | 1050 | 800 | 1050 |  |  | 1000 | 250 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 9000 | 300 | [7 empty] | 1600 | 1000 |  |  |  | 81625 | 60729 | 50607.5 | 0.62
9 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) | [103 empty] | 157852.4
9.1 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml | 200 |  |  |  | 400 | [63 empty] | 1000 |  |  |  | 250 | [16 empty] | 1500 | [9 empty] | 3350 | 29949 | 24957.5 | 7.45
9.2 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml | [23 empty] | 2 | [42 empty] | 350 | 5000 |  |  | 125 | [9 empty] | 2100 |  |  |  | 250 |  | 2000 | [7 empty] | 250 | 100 |  |  |  | 10177 | 90982.38 | 75818.65 | 7.45
9.3 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml | [67 empty] | 2500 |  |  | 125 | [9 empty] | 2100 | [5 empty] | 2000 | [12 empty] | 6725 | 31069.5 | 25891.25 | 3.85
9.4 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml |  |  |  |  | 600 | [67 empty] | 500 | [16 empty] | 2000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 8100 | 37422 | 31185 | 3.85
10 | Creatinina (Creatinine) | [103 empty] | 41524.55
10.1 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 1000 |  |  |  | 14000 | [6 empty] | 3000 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | 31000 | 9672 | 8060 | 0.26
10.2 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 3000 | [26 empty] | 1200 | [28 empty] | 350 |  |  | 6351 | 1981.51 | 1651.2583 | 0.26
10.3 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 500 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 700 |  |  | 1050 |  |  | 800 | [5 empty] | 2050 | [5 empty] | 1050 | [10 empty] | 1200 | [7 empty] | 2000 |  |  | 525 | [5 empty] | 1500 | [13 empty] | 2000 |  |  |  |  | 350 |  | 1000 | [13 empty] | 8000 | 3000 | [8 empty] | 43725 | 14166.9 | 11805.75 | 0.27
10.4 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  | 175 | 500 | 175 |  |  | 350 | 1000 | 700 | 500 | 1400 |  |  | 2000 |  | 500 | 2500 |  | 250 |  |  | 2000 | 800 | 2 | 4500 | 1000 |  | 1200 | 350 | 1000 |  |  | 600 | 1200 | 500 | 1200 | 1800 |  | 1000 | 1000 |  | 1500 |  | 2000 | 1500 |  | 500 | 1000 |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1050 | 1000 | 1500 | 1000 |  | 2000 | 1000 | 1750 | 350 | 1050 | 800 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 2100 |  |  | 500 | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 4500 | 3000 | 350 |  |  | 74102 | 24009.05 | 20007.5417 | 0.27
11 | Fier (Iron) | [103 empty] | 45480
11.1 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml | ml | [72 empty] | 3000 | [20 empty] | 1000 | [5 empty] | 4000 | 11520 | 9600 | 2.4
11.2 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml | ml | 350 |  |  |  | 7000 | 525 | [14 empty] | 350 | [27 empty] | 175 | [19 empty] | 250 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1000 | [8 empty] | 10250 | 29520 | 24600 | 2.4
11.3 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml | ml |  | 350 | [53 empty] | 700 |  | 100 | [9 empty] | 100 |  | 500 | 250 | [14 empty] | 1500 | 1000 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 4700 | 13536 | 11280 | 2.4
12 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | [103 empty] | 19408.75
12.1 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml | ml | [93 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 1032 | 860 | 0.43
12.2 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml | ml | 175 |  |  |  | 5000 | [15 empty] | 350 | [47 empty] | 500 |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 350 | [9 empty] | 750 | 1250 | [8 empty] | 15375 | 13099.5 | 10916.25 | 0.71
12.3 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml | ml |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  |  | 250 |  | 175 |  | 500 | [10 empty] | 500 |  | 875 | 300 | [10 empty] | 200 | [7 empty] | 500 | [9 empty] | 175 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 1000 |  | 250 | 250 | [14 empty] | 1500 | 2500 | [7 empty] | 350 | 500 |  |  |  | 10750 | 9159 | 7632.5 | 0.71
13 | Gamma-GT (Gamma -GT) | [103 empty] | 21489
13.1 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [6 empty] | 175 | [17 empty] | 500 |  | 175 | [6 empty] | 480 | [17 empty] | 175 |  |  |  |  | 175 | [10 empty] | 1000 |  | 500 | 250 | [23 empty] | 500 |  |  |  |  | 3930 | 6130.8 | 5109 | 1.3
13.2 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | 525 |  |  |  | 5000 | 525 | [14 empty] | 700 | [47 empty] | 500 |  |  |  | 1500 |  |  | 500 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 12600 | 19656 | 16380 | 1.3
14 | Glucoza (Glucose) | [103 empty] | 134574.5583
14.1 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [72 empty] | 11000 | [20 empty] | 12000 |  |  |  |  | 3000 | 26000 | 34320 | 28600 | 1.1
14.2 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 6000 | [10 empty] | 5000 | [8 empty] | 18000 | 4968 | 4140 | 0.23
14.3 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [17 empty] | 500 | [13 empty] | 1800 | [67 empty] | 2300 | 3036 | 2530 | 1.1
14.4 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | ml | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1750 | [9 empty] | 2000 | [17 empty] | 1000 | 4000 |  | 500 | [5 empty] | 5000 | [15 empty] | 1000 |  |  | 1200 | 10000 | 2000 |  | 10000 | [27 empty] | 39450 | 10888.2 | 9073.5 | 0.23
14.5 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml | [14 empty] | 3000 | [5 empty] | 1750 | [12 empty] | 1800 | [20 empty] | 2000 | [18 empty] | 350 | [25 empty] | 8900 | 11748 | 9790 | 1.1
14.6 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | ml | 500 |  |  |  | 18000 | [21 empty] | 2500 | [14 empty] | 1500 |  |  |  | 2400 | [43 empty] | 13000 | [9 empty] | 37900 | 12734.4 | 10612 | 0.28
14.7 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | ml |  |  | 600 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 350 | [7 empty] | 1200 | 175 | [5 empty] | 1000 |  |  | 2500 | [6 empty] | 2000 |  | 1000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1750 |  |  |  |  | 1500 | 1600 |  | 1000 | [20 empty] | 10000 | 8000 | [13 empty] | 45675 | 60291 | 50242.5 | 1.1
14.8 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | ml |  | 525 |  | 175 |  |  |  | 2500 | 2275 |  | 1400 |  |  | 2500 |  | 1500 |  |  | 600 |  |  |  | 1000 | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 2000 | 4000 |  | 3000 |  |  |  |  | 2700 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 5000 |  |  | 1000 | 1050 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 6125 |  |  | 1000 | [10 empty] | 6000 | 3000 | 4000 |  |  | 69952 | 23503.87 | 19586.5583 | 0.28
15 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) | [103 empty] | 221594.8
15.1 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml | ml | 550 |  |  |  | 15000 | 1050 | [14 empty] | 1750 | [12 empty] | 1000 | [14 empty] | 525 | [19 empty] | 175 |  |  |  | 350 |  |  | 150 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1440 |  |  | 2000 | [5 empty] | 24340 | 169406.4 | 141172 | 5.8
15.2 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml | ml | [10 empty] | 350 | [12 empty] | 1 | 3000 | [6 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1550 |  | 500 | [5 empty] | 175 |  | 200 | [8 empty] | 525 | 175 | [7 empty] | 350 |  |  |  |  | 500 | 240 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | 13866 | 96507.36 | 80422.8 | 5.8
16 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | [103 empty] | 397980
16.1 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml | [5 empty] | 6000 | [28 empty] | 216 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 300 | [17 empty] | 175 | [17 empty] | 128 | [8 empty] | 7169 | 387126 | 322605 | 45
16.2 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml, ml | [8 empty] | 300 | [35 empty] | 700 | 175 | [40 empty] | 500 | [13 empty] | 1675 | 90450 | 75375 | 45
17 | LDH (LDH) | [103 empty] | 9728
17.1 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | 350 |  |  |  | 500 | [49 empty] | 300 | [13 empty] | 250 |  |  |  | 5000 | [26 empty] | 6400 | 5836.8 | 4864 | 0.76
17.2 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | [10 empty] | 350 | [27 empty] | 500 | [16 empty] | 700 |  | 3000 | [6 empty] | 350 |  |  | 500 |  |  | 500 | [23 empty] | 500 |  |  |  |  | 6400 | 5836.8 | 4864 | 0.76
18 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) | [103 empty] | 250360.65
18.1 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml | ml | 200 |  |  |  | 15000 | 525 | [14 empty] | 1750 | [12 empty] | 1000 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 750 | [13 empty] | 175 |  |  |  | 350 |  |  | 150 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1008 |  |  | 2000 | [5 empty] | 23608 | 194057.76 | 161714.8 | 6.85
18.2 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml | ml | [23 empty] | 1 | 3000 | [11 empty] | 1550 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 175 |  | 500 | [9 empty] | 175 | 300 | [11 empty] | 500 | 240 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | 12941 | 106375.02 | 88645.85 | 6.85
19 | Lipaza (Lipase) | [103 empty] | 54493.7417
19.1 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml | [5 empty] | 1000 | [67 empty] | 175 | [17 empty] | 168 |  |  | 2000 | [5 empty] | 3343 | 56884.49 | 47403.7417 | 14.18
19.2 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml | [70 empty] | 500 | [29 empty] | 500 | 8508 | 7090 | 14.18
20 | Magneziu (Magnesium) | [103 empty] | 13958.25
20.1 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | 175 |  |  |  | 5000 | 525 | [27 empty] | 500 | [38 empty] | 2000 |  |  | 125 |  |  |  | 350 | [13 empty] | 1000 | [5 empty] | 9675 | 12887.1 | 10739.25 | 1.11
20.2 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | [67 empty] | 200 |  | 500 | 500 | [14 empty] | 1500 | 200 | [12 empty] | 2900 | 3862.8 | 3219 | 1.11
21 | Proba cu timol | [103 empty] | 18556.9167
21.1 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml | ml | [30 empty] | 170 | [68 empty] | 170 | 697.68 | 581.4 | 3.42
21.2 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml | ml |  |  |  |  | 200 | [13 empty] | 6 | [29 empty] | 3000 |  |  |  | 44 |  |  |  | 33 |  |  | 44 | [8 empty] | 1500 |  | 60 |  |  |  | 66 | [12 empty] | 50 |  |  |  | 110 |  |  | 143 |  |  |  |  | 5256 | 21570.62 | 17975.5167 | 3.42
22 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | ml |  | 175 |  | 175 | [5 empty] | 33 | [24 empty] | 20 | [33 empty] | 1000 | [17 empty] | 100 |  |  | 1500 | [9 empty] | 3003 | 756.76 | 13363.35 | 4.45
23 | Proteina Totală (Total Protein) | [103 empty] | 15981
23.1 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml | ml | 1000 | [67 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 |  |  | 500 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 2000 | [5 empty] | 20000 | 6240 | 5200 | 0.26
23.2 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l., ml | ml | [21 empty] | 1000 | [77 empty] | 1000 | 312 | 260 | 0.26
23.3 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml | ml | 500 |  |  |  | 4000 | 700 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 175 | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 175 | [5 empty] | 175 | [18 empty] | 350 | [15 empty] | 1500 | 1500 | [8 empty] | 9825 | 4244.4 | 3537 | 0.36
23.4 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml | ml |  | 350 |  |  |  |  | 175 | 100 | 175 | 100 | 700 | 175 |  | 700 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 800 |  |  | 500 | 175 | [6 empty] | 500 |  |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 175 |  | 200 |  |  | 500 | [5 empty] | 700 | 175 |  |  |  | 300 | 350 | [7 empty] | 1000 | 500 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 1050 |  |  | 250 |  | 7000 | 300 | [7 empty] | 500 | 1000 |  |  |  | 19400 | 8380.8 | 6984 | 0.36
24 | Ser control normal pe baza serului uman | [103 empty] | 207837
24.1 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml | ml | 35 | 50 |  |  | 500 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 20 | 5 |  | 60 |  |  |  | 5 | 30 | [5 empty] | 15 | 35 |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | [6 empty] | 20 | 5 |  | 25 |  | 14 | 15 |  |  |  | 5 |  | 100 | 150 | 10 | 30 |  | 300 | 5 |  | 50 | 30 |  |  | 1000 | 180 |  |  |  | 30 | 75 | 15 |  |  | 100 |  |  |  |  | 130 | 50 | 10 |  |  | 3374 | 113366.4 | 94472 | 28
24.2 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml | ml | 35 | 50 |  |  | 500 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 20 | 5 |  | 60 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 35 |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | [7 empty] | 5 |  | 25 |  | 14 | 10 |  |  |  | 5 |  | 100 | 150 | 10 | 30 |  | 300 | 5 |  | 50 | 30 |  |  | 1000 | 180 |  |  |  | 30 | 75 | 15 |  |  | 75 |  |  |  |  | 65 | 50 | 10 |  |  | 3239 | 136038 | 113365 | 35
25 | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test | Test | 10 | [11 empty] | 50 | [37 empty] | 100 | [16 empty] | 8000 | 1000 |  | 300 |  | 2000 |  |  | 200 |  | 100 | 200 |  | 2000 | 200 | 2500 | 300 | 500 | 380 |  | 150 | 300 | [5 empty] | 350 | 400 |  | 100 |  | 19140 | 235422 | 196185 | 10.25
26 | Trigliceride (Triglicerides) | [103 empty] | 61747.6417
26.1 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [25 empty] | 700 | [36 empty] | 250 | [6 empty] | 500 | [17 empty] | 4000 | [5 empty] | 8450 | 8314.8 | 6929 | 0.82
26.2 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | ml | [6 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 | [11 empty] | 500 | [9 empty] | 1000 | [5 empty] | 500 | [31 empty] | 6000 | 5904 | 4920 | 0.82
26.3 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | ml | 175 |  |  |  | 12000 |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  |  | 800 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 1500 | [11 empty] | 1600 |  |  | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 350 | [6 empty] | 1200 | [9 empty] | 1500 | 2400 | [8 empty] | 25550 | 25141.2 | 20951 | 0.82
26.4 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | ml |  |  | 500 | [5 empty] | 1750 |  | 700 | [7 empty] | 200 | 175 |  |  | 800 | 2 | 2200 |  |  | 500 | 175 | 800 |  |  | 500 |  | 500 |  | 300 | 1200 | 500 |  | 2000 | 1200 |  |  | 500 |  | 500 | 1500 | [7 empty] | 1750 |  | 2000 | 700 |  | 1000 |  |  |  | 700 | 800 | 700 |  |  | 1000 | 200 | [12 empty] | 250 |  | 8000 | 500 | [7 empty] | 200 | 1000 |  |  |  | 35302 | 34737.17 | 28947.6417 | 0.82
27 | Uree (Urea) | [103 empty] | 96225.8083
27.1 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. ., ml | ml |  | 350 | 500 |  |  |  | 350 | 600 |  |  | 700 | 1050 |  | 2000 | 500 | 625 | 2508 |  | 600 |  |  | 1000 | 800 |  |  |  | 1050 | 1200 | 175 | 1000 |  |  | 600 |  |  | 1200 | [5 empty] | 1200 | 1000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 1050 |  | 1500 |  |  | 2000 | 1000 |  |  | 1050 | 800 |  |  |  |  | 625 |  |  | 350 |  |  | 300 |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 5000 | 3000 |  |  |  | 42783 | 31830.55 | 26525.4583 | 0.62
27.2 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | 500 |  |  |  | 17000 | [28 empty] | 1200 | [14 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 14000 | [16 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | 43475 | 32345.4 | 26954.5 | 0.62
27.3 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2500 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | 24024 | 17873.86 | 14894.8833 | 0.62
27.4 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | [17 empty] | 1000 | [13 empty] | 1800 | [24 empty] | 1000 | [10 empty] | 1200 |  | 2000 | [29 empty] | 7000 | 5208 | 4340 | 0.62
27.5 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | [38 empty] | 1000 | [60 empty] | 1000 | 780 | 650 | 0.65
27.6 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | ml | [8 empty] | 700 | 625 | [9 empty] | 175 |  |  |  | 2 | 4000 | 1000 | [8 empty] | 200 |  | 300 | 600 |  | 1000 | 2000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | 1200 |  |  |  | 1750 | 350 |  |  | 525 | [16 empty] | 1200 | 4000 | 7000 |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 350 |  |  | 37477 | 27433.16 | 22860.9667 | 0.61
28 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ), Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator., ml | ml | [49 empty] | 100 | [19 empty] | 500 | 600 | [28 empty] | 1200 | 964.8 | 804 | 0.67
29 | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent ,,Finecare FIA” test tip cartridj. Set ≈ 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test | Test |  |  |  |  | 2000 | [94 empty] | 2000 | 126000 | 105000 | 52.5
30 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | ml | [86 empty] | 7000 | [12 empty] | 7000 | 1932 | 1610 | 0.23
|  | Итого |  | 18555 | 3775 | 5050 | 1750 | 247000 | 26375 | 6325 | 10700 | 13200 | 6058 | 13125 | 9450 | 50 | 20800 | 10700 | 6125 | 24924 | 10540 | 4956 | 1050 | 21350 | 21340 | 8360 | 17 | 50220 | 7300 | 12050 | 11400 | 4680 | 14245 | 170 | 17100 | 5550 | 18476 | 4820 | 12130 | 17370 | 13300 | 17560 | 9110 | 32000 | 14360 | 8000 | 23200 | 14585 | 17410 | 8400 | 8000 | 14850 | 14600 | 100 | 2950 | 1544 | 4000 | 17775 | 16820 | 12893 | 23100 | 22050 | 44 | 17828 | 14815 | 32000 | 4300 | 8000 | 6710 | 6475 | 28200 | 45900 | 18270 | 9125 | 13000 | 144425 | 2810 | 66 | 11925 | 2860 | 100 | 200 | 56397 | 28835 | 200 | 2500 | 6800 | 36810 | 112530 | 24730 | 200 | 300 | 68575 | 43594 | 110 | 5000 | 108000 | 40088 | 26200 | 8970 | 100 | 3000 | 1903685 |  | 5650010.1083