## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 33)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN | Ultrasonograf General, OB-GYN |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN Specificația PROBE PORTURI ≥4 CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1, Opțional Linear: Aplicații clinice minime: părți moi / organe mici / structuri superficiale (inclusiv aplicații/ preseturi dedicați pentru tiroidă și glandă mamară) Diapazon minim: 5-12 Mhz Nr de elemente: ≥ 192 elemente pentru SingleCrystal/Matricial/Composite sau minim 256 pentru Piezoceramic (cu soft de îmbunătățire imagine) Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 38 mm Tip sonde, tehnologie: SingleCrystal/Matrix/Composite/Multi layer Posibilitatea atasamentul pentru biopsie Convex: Aplicații clinice minime: Abdominal, OB/GYN Diapazon minim: 2 - 5.6 MHz Nr. de elemente≥128 pentru tehnologia Single Crystal sau minimum 192 pentru tehnologiile Matrix/Composite/Multi Layer Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 70 grade Tip sonde, tehnologie: SingleCrystal/Matrix/Composite/Multi layer Endocavitar (ginecologie): Aplicații clinice minime: OB/GYN, Prostată Diapazon minim: 3.5 - 8 MHz Nr. de elemente: ≥ 192 elemente Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 168 grade. NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB Adâncimea de scanare maxima ≥ 35 cm POSTPROCESARE Mape culoare Obligatoriu Inversare spectru Obligatoriu Baseline Obligatoriu MODURI DE SCANARE 2-D/B-Mode M-mod M-Mod color Mod Panoramic Compunere spațială sau echivalentul Harmonic imaging DOPPLER Tip: CW, PW, CFM Power Doppler HPRF Duplex în timp real Triplex în timp real 4D mode (3D real time) FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Butoane configurabile pentru utilizator, opțional Măsurare intima-media, Automat sau Manual Măsurători pe reluarea video Măsurători pe imagini statice și salvate Rapoarte, auto generare Regim automat de optimizare a imaginii în 2D/B-mode Analiza cantitativa (Tissue Doppler Imaging - TDI) sau echivalentul Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute. Posibilitatea de conectare la PC sau Server. PACHETE DE ANALIZĂ Abdominal Obstetric Ginecologic Părți moi Vascular Cardiologie, Opțional Stress echo, Opțional Elastografie strain Mod avansat de vizualizare a fluxului sanguin cu sensibilitate ridicată pentru vase de calibru mic și fluxuri lente, fără artefacte de aliasing și/sau dependență de unghi (ex: tehnologii de tip eFlow, B-flow, Clarify Vascular, SMI, MicroFlow sau echivalent) Altele (să se indice) PAN/ZOOM Imagine în timp real Imagine îngheţată Imagine Rotire 90° Inversarea stânga - dreapta STOCARE IMAGINI Capacitate Spațiul de stocare (minim): minim 300 GB de tip SSD Memorie CINE min 750 MB sau min 2200 frame-uri sau 60 sec DICOM 3.0 Compliant Porturie de extensie USB MONITOR Diagonala ≥ 21" Rezolutia minimă 1920 x 1080 pixeli Cu braț articulat ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos ( cu sau fara panel) DIVIZARE MONITOR MONITOR integrat de control Ecran tactil (touch screen) ≥ 10 inch Panoul de control: Reglabil pe înălțime Să permită rotirea stânga/dreapta. Alimentare Curent alternativ 220V, 50Hz Troliu 4 roți minim 2 blocabile Periferice Încălzitor de gel Modul Wi-Fi Opțional Imprimantă termică alb/negru încorporată în consola sistemului. UPS cu reglarea automată a tensiune de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru continu. ACCESORII Sticlă cu gel – 1 litru minim Rolă de hârtie (imprimantă) – 1 rolă minim
33100000-1 | 2 | Higrometru / Psihrometru 1540c | Higrometru / Psihrometru 1540c |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %
33100000-1 | 3 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult | Tensiometru electronic automat de triaj Adult |  |  |  | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
33100000-1 | 4 | Doppler fetal | Doppler fetal |  |  |  | Descriere: Dispozitiv portabil pentru monitorizarea bătăilor inimii fetale intrauterin la gravide Display: cu afisarea FHR și graficul Frecvența ultrasunete 2 -3 MHz Conectivitate Baterie sau USB Accesorii: Să fie incluși toți accesorii recomandați de producător"
33100000-1 | 5 | Sistem de mixare a soluțiilor | Sistem de mixare a soluțiilor |  |  |  | "Descriere: Sistem automatizat de mixare și preparare a concentratelor acide folosit în secțiile de hemodializă la pregătirea centralizată sau descentralizată a concentratelor pentru tratamentele de hemodializă Volum 100L Tip alimentare 220-240 V-, 50/60 Hz, 10 A Tip concentrat Granudial: AF10, AF11, AF13 ,AF15, AF80, AF81,AF 82, AF 83, AF 84, (BI84,BI840) Dimensiuni estimative ( h X w X d ) 131x122x60 cm +/-10%"
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 33)
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General cadiac Vascular performanță înaltă | Ultrasonograf General cadiac Vascular performanță înaltă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | Centrul de Sănătate Orhei nr.1
| 33100000-1 | 2 | Higrometru / Psihrometru 1540c | Higrometru / Psihrometru 1540c | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5875 | SR Nisporeni
| 33100000-1 | 3 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult | Tensiometru electronic automat de triaj Adult | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2316.66 | SR Nisporeni
| 33100000-1 | 4 | Doppler fetal | Doppler fetal | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200 | CS Nisporeni
| 33100000-1 | 5 | Sistem de mixare a soluțiilor | Sistem de mixare a soluțiilor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 154166.66 | SR Cahul
963558.32
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________