## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Râșcani | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită |  |  |  | APLICAȚII CLINICE General, Multidisciplinar PROBE PORTURI 4 Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful Linear banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 11 MHz câmp vizual de nu mai mic de 45 mm aplicații: abdominale, vasculare, si parți moi Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai Convex banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz - nu mai mic de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65 grade aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDCIear/Matricial / Single cristala Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai sau elastografia hepatica Edocavitar Banda de frecvente de lucru acoperă in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 10 MHz câmp vizual nu mai mic de 150 grade aplicații:, obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 380.000,00 / 500 (canale fizice) GAMA DINAMICA Sumarul gamei dinamice maximă ≥ 350dB Gama de frecventă a ecografului ≥ 2-22 MHz Adâncimea de scanare ≥ 46 cm Prezenta obligatoriilor a frecvenților armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur, da prezentarea listei da POSTPROCESARE da Compatibil cu transductoarele Liniar, Liniar Matriciale/XDCIera/ Single Cristal, Liniar 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDCIear/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE (obtional) prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf. Aplicații/Moduri disponibile pe echipament minim Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standart. IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode Dopper color Doppler Pulsat M-mode Dual life Triplex life Quat life IMAGINE MODURI OBTIONALE Dopller Tisular Doppler Continu Anatomic M-Mode FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale Măsurători pe reluarea video Posibilitate de inversare a imaginii Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara Mod de compunere a frecventelor Disponibil Baza de date a pacienților Posibilitatea șalvarii bazei de date da Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil Harți in scara gri minim 11 harți Posibilitatea reglării nivelului gain-ului Posibilitatea reglării nivelului gamei dinamice Posibilitatea reglării nivelului puterii Read zoom de minim 8 ori in dependenta de adâncime si sonda sa specifice sonda obligatoriu subtilitatea măririi imaginii 2D intra-un interval de 75-100% Gama PRF minim 0.3 KHz -19 KHz înclinarea ferestrei doppler cu minim ±20° Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode Control lățime poarta sau SV in regimul PW si M-mode Măsurători automate in regim PW da prezentarea listei FUNCȚIONALITĂȚI OPȚIONALE Mod 3D Mod 4D Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor da Sistem de reconstrucția de rezoluție înalta cu control a unghiului de iluminare si biblioteca de textura pentru fetusul reconstruit Măsurarea automata a translucentei nucale da prezentarea modului de măsurare Măsurarea automată a foliculilor avariane in regim 3D Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite Prezenta ergimului STIC Mod CWD Doppler Conținu Mod Doppler Tisular Străin (cardiac) Ecografie Stress EF fracție de ejecție in regim semi-automat in Mod B Velocitate a testului cardiac a analiza Q Măsurarea autoama a intimi medii Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la producător pentru ecograf Elastografie Share wave heaptica, cu prezenta indiciului de calitatea pentru zona de diagnostic Elastografie prin compresie Străin Elastografie prin compresie cu analiza in timp Soft de detecție automată a zonei cu poblema disponibila pentru glanda mamara da prezentarea imaginii cu descriere Modul ECG PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB tip SSD sau hybrid SSD + HHD Cine Memoria minima 700 MB Posibilitate de navigare pe imaginea CINE in timp DICOM 3.0 COMPLIANT Posibilitatea de conectare la orice printer extern format minim A4 MONITOR Diagonala ≥ 23 inch Rezoluție înalt TIP LCD LED CONTROL Butonae Minim 5 programele la necesitate utilizatorului Tastiera Minim tip digitala Opțional disponibilitate tip glisanta Display pentru control Tip touch screeri Diagonala minima 10 inch Imprimanta termica integrata tip alb/negru încălzitor de gel da, inclus Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniați Braț articulat a monitorului cu posibilitate reglare pe înălțime stingă dreapta Platforma ecografului mobila da prezenta minim a 4 roti cu frâna pentru fiecare roata reglabila pe înălțime Reglabila stingă/dreapta pentru partea zonei de control si monitor fără a deplasa baza ecografului. Alimentare electrica 220-230 V la 50-60 Hz NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei ) și agreate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Râșcani | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________