## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Direcției medicale a SIS pentru 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Videogastroscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | Videogastroscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 |  |  |  | 1. VIDEOGASTROSCOP HDTV - 1 buc. II. Specificaţie 1. VIDEOGASTROSCOP HDTV - 1 BUC. a) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) b) Cîmp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care are rolul de a evidenţia capilarele si structurile de pe suprafaţa mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adîncimea cîmpului vizual (interval minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Minerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcţii variabile g) Canal instrumentar min. 2,8 mm h) Diametru exterior maxim al tubului de inserţie: 9,0 mm i) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afişează pe ecran j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm k) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanşare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apă, evitîndu-se astfel defecţiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanşare 1) Videogastroscop compatibil cu videoprocesorul şi sursa de lumină CV-170, existent în instituţie m) Anul producerii nu mai vechi de 2024 n) Instrumentul să fie nou si nefolosit 1. SERVICE PE GARANŢIE Durata : 2 ani Timp de intervenţie maxim 24 ore 2. SERVICE POST GARANŢIE Perioada: 8 ani Timp de intervenţie maxim 24 ore 3. INSTALARE De către furnizor 4. TRAINING Personal medical Personal tehnic 5. Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 8 ani de la livrarea echipamentului ofertat. Notă: Această obligație presupune că, în cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, operatorul economic va asigura reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar fără costuri suplimentare pentru instituție, astfel încât sistemul să rămână complet operațional și utilizabil în actul medical.
33100000-1 | 2 | Videocolonoscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | Videocolonoscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 |  |  |  | VIDEOCOLONOSCOP HDTV - 1 BUC. a) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) b) Cîmp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda ingustă de culoare, care are rolul de a evidenţia capilarele si structurile de pe suprafaâa mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Distanta minim vizibila: 5,0 mm e) Adîncimea cîmpului vizual (minim): 2-100 mm 0 Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, dreapta 160°, stînga 160° g) Minerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcţii variabile h) Canal instrumentar min. 3.7 mm i) Diametru exterior maxim al tubului de inserţie: 12,8 mm j) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afişează pe ecran k) Lungimea de lucru (minim): 1600 mm 1) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etanşare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitandu-se astfel defecţiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fară capacul de etanşare m) Posibilitatea ajustării rigidităţii in timpul investigaţiei prin rotirea unui inel. n) Compatibil cu videoprocesorul CV-170 existent in isntituţie. o) Anul producerii nu mai vechi de 2024 p) Instrumentul să fie nou si nefolosit 1. SERVICE PE GARANŢIE Durata: 2 ani Timp de interventie maxim 24 ore 2. SERVICE POST GARANŢIE Perioada: 8 ani Timp de intervenţie maxim 24 ore 3. INSTALARE De către furnizor 4. TRAINING Personal medical Personal tehnic 5. Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 8 ani de la livrarea echipamentului ofertat. Notă: Această obligație presupune că, în cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, operatorul economic va asigura reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar fără costuri suplimentare pentru instituție, astfel încât sistemul să rămână complet operațional și utilizabil în actul medical.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Direcției medicale a SIS pentru 2025 | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoarea estimată | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Videogastroscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | Videogastroscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | 3: bucată; 4: 1 | 300000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Videocolonoscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | Videocolonoscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170 | 3: bucată; 4: 1 | 300000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________