Caiet de sarcini

Obiectul: Utilajul specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

Lot 1. Hota cu flux laminar.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hota cu flux laminar | Clasa II de securitate; Dimensiuni dimensiuni exterioare de aproximativ 1200x680x1260mm +/- 50 mm Dimensiunile spațiului de lucru de aproximativ 950x575x720mm +/- 30 mm Randament filtru HEPA: 99.999 % pt particule >0.3 µm și lampă UV cu monitorizarea automată a orelor de lucru valabile. Randament pre-filtru: 85 % pt particule > 0.5 µm Controlul fluxului de aer: Sistem cu microprocesor, display digital si compensare automata pentru cresterea rezistentei filrului. Ventilator: de tip centrifugal cu rulmenti cu lubrifiere pe toata durata de viata. Sistem de recirculare a aerului pentru a prelungi functionarea filtrelor Panou de control si operare: tactil. Afisaj: LED. Medie viteză (debit) aer 0,45 mt/sec. Decontaminare aerului: lampa germacida UV. Dotată cu iluminare locală și priză petru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru. Accesorii standard: temporizator pentru timpul trecut, 2 prize (2.5A). Obligatoriu suport pentru hotă cu înnălțimea de ≈800-850 mm +/- 10 mm, filtru HEPA și lampa UV de rezevă. Alimentare electrica: 230 V, 50/60 Hz. Panou de inchidere cu lumina UV. Certificate de calitate (CE) pentru hotă, filtre și lampa UV. Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză. | 5 |

Lot 2. Autoclavă

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoclavă | Volum 40-60 litri; Control al temperaturii la sterilizare +115 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +114 °C; temperatura de menținere la cald +45 ~ +60 °C; Durata de menținere la cald 60-80 ore; Construcție exterioara - otel cu acoperire; Construcție interioara - otel-inox; Sisteme de siguranța in funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscare; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibila; Lățimea pina la 700 mm +/- 10 mm; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustica si optica; Alimentare 230V/50Hz. | 1 |

Lot 3. Frigider combinat cu congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | ### Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C si minim +15 °C; Congelator: reglabil între -5 °C si minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta ~ 180/150 lit; Congelator bruta/neta ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC. | 7 |

Lot 4. Etuvă

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etuvă | ### Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C ,reglabile de la 40 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 0,1 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1ºC. Incalzirea pina la 150ºC - 60 min. Timp de revenire la 150 ⁰ C dacă uşa a fost deschisă timp de 30 secunde - 45 min. Volumul camerei de lucru 125 litri, (lungime x latime x inaltime) 500 x 450 x 550 mm. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Controller cu afisaj LCD. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180º cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție fortata . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 150kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 30 kg . 220-240 V / 50-60 Hz. | 1 |

Lot 5. Sursa de lumină cu lungimea de undă variabilă, pentru depistarea urmelor biologice umane și secreții umane.

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale |  | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Sursă de lumină criminalistică cu lungime de undă variabilă, set |  | 1 |
| 1.1 Corpul sursei de lumină |  |  |
| Modul de iluminare WHITE: - min. 8x LED-uri - 400-700nm (nominal) - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen Caracteristici generale - lupă de mărire minim: 3.5 dioptrie, - protecție termică - panou tactil - braț montabil cu acțiune minim 1.3m - montare pe trei capuri cu axe ajustabile - protecție de praf a corpului - 100 filtre de înlocuire pentru praf - Tensiune de intrare 100-240V, 80W - Securitate module: EN62471:2008 |  |  |
| 1.2 Modul de iluminare UV |  |  |
| - min. 8x LED-uri (ultaviolet) - 365 nm (nominal) - banda de 350-380nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, reziduuri de drog, nanoparticole, secreții umane. - filtru dielectric (GG420) |  |  |
| 1.3 Modul de iluminare Blue |  |  |
| - min. 16x LED-uri (Blue) - 445 nm (nominal) - banda de 420-470 nm, ±10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, nano-particule, secreții umane, prafuri dactiloscopice. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |  |
| 1.4 Modul de iluminare Violet |  |  |
| - min. 4x LED-uri (Violet) - 405 nm (nominal) - banda de 395-425 nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fluide corporale, păr etc. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG455) |  |  |
| 1.5 Camera UV-Vis-IR |  |  |
| - min. 5MP CMOS auto-focusare - lentila min. 7.6 mm f/1.8 - Sensibilitatea de la 350nm pînă la 1100nm - Interfața USB 2.0/3.0 - Control prin unde - 4 pozitii de selectare filtre UV, Vis și IR - Program de capturare |  |  |
| 1.6 Calculator PC |  |  |
| - Procesor minim generația 5, frecvența minim 2.7 GHz, 8 GB RAM, - Grafica 24 sau 32 bits - Monitor minim 23,8” TFT - UPS minim 4 ore de lucru - Microsoft Windows 11 Pro downgrade la Windows 10 Pro (pre-instalat), Microsoft Office Professional min. ver 2019 - DirectX 9.0 sau versiune mai nouă |  |  |
| 1.7 Adițional |  |  |
| - Filtru BLUE |  |  |
| Garanţie: | min. 24 luni |  |

Procesarea integrată a imaginilor va permite exportul imaginilor în format *.tif și *.jpg, inclusiv cu posibilitatea de înlăturarea distorsiunilor (de-noising).

Videoclipurile trebuie exportate în format *.avi sau similar.

Sistemul de camere, precum și sursele de lumină criminalistică trebuie să fie proiectate fără un ventilator de răcire pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată cu ADN.

Suprafețele sistemului trebuie să fie realizate dintr-un material, care să permită îndepărtarea ușoară a resturilor de substanțe chimice și ADN.

Cerințe generale:

Certificat de calitate (CE, DoC sau similar);

Certificat ISO 9001 pentru producător;

certificat ISO 9001 pentru participant;

Autorizație de la producător;

Manual de utilizare in engleza sau romana/rusa.

Lot 6. Vortex.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex | Funcții continue sau pulsante; Cu adaptoare pentru micro tuburi de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; ### Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; ### Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; ### Mod de operare: prin atingere / operării continue; ### Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; ### Control viteza: electronic | 6 |

Lot 7. Vortex cu centrifuga.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex cu centrifuga | Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; eficient pentru folosirea cu volume de pana la 50 µl; Pot fi folosita ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranța oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 99 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru 24 de micro tuburi de 12×0.5ml plus 12×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maxima: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixa): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 2 |

Lot 8. Centrifugă mică.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugă mică | Capacitatea de 12 probe a câte 0,5 ml și adaptoare pentru 0,2 ml, 1,5 ml și 2 ml; Rotor unghiular; ### Puterea/turație de până la 6000-8000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz. | 5 |

Lot 9. Centrifugă pentru placi PCR

| Nr | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugă pentru placi PCR. Posibilitatea setării temperaturiide la +4oC - +25oC; Rotor autoclavabil; Rotor Bio-Safe; Tip rotor – pentru plăci; Pentru tuburi PCR 2.0 ml și adaptoare pentru 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml și 2 ml; Turație de la 2500 rpm până la 14500 rpm; Capacitate: 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Adaptor accesorii pentru benzi și plăci PCR; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Lot 10. Psihrometru.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Psihometru | Instrument de măsurare pentru a calcula cantitatea de vapori care există în aer. Este o valoare care trebuie stabilită pentru a putea calcula mai precis nivelul de umiditate relativă prezent în mediu. Intervalul temperaturii -5 +60 °C; Cu certificate metrologic. | 2 |

Lot 11. Stepper.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stepper | Capacitate de eliberare de până la 45 de ori în succesiune fără a umple din nou; 2x8=16 locuri, Cu reglator de volum; Volum 0 - 5000µL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabil; Seringile, vârfuri, reactive. Cu certificat de etalonare. | 2 |

Lot 12. Set pipete monocanal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set pipete monocanal | Volum: 0.2 - 2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL; Cu reglator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Vârfuri de pipete; Cu certificat de etalonare. | 8 |
| 2 | Stativ pentru pipete monocanal | 6 poziții; Linear; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat. | 8 |

Lot 13. Pipeta multicanal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta multicanal | Volum : 1 - 10μL; Numărul de canale -8; Cu reglator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Cu certificat de etalonare. | 4 |
| 2 | Stativ pentru pipeta multicanal | 1 poziție pentru pipetă multicanal; poziția pipetei – verticală; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat. | 4 |

Lot 14. Puncher manual.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puncher manual | Diametru: 1,2 mm; Pentru utilizare cu (echipament): Whatman FTA Cards, FTA Elute Cards and EasiCollect devices; Marginile de tăiere din oțel inoxidabil permit tăierea manuală, recuperarea și ejectarea controlată a poansonului FTA. | 2 |